采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 （套） | 单价限价（万元） | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 1 | 50.00 | 已通过进口产品论证，允许采购进口产品 | 核心产品 |

二、技术参数

（一）技术指标

1.系统性能指标

1.1保留时间重现性：≤0.0008min

▲1.2峰面积重现性：＜0.3% RSD

1.3彩色电容触控屏，仪器和耗材状态追踪（警报通知），提供多种诊断功能，支持一键重置仪器，可通过触摸屏直接设定进样口、气相检测器包括温度，流速等参数，实时信号检测，支持中英文，可通过USB接口升级固件版本

2.柱温箱

2.1操作温度范围：至少覆盖室温～450℃（±3℃）

2.2温度控制精度：±0.1℃

2.3程序升温：≥32阶／33平台

2.4最高升温速率：≥125℃／min

2.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，≤4min（室温22℃）具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率。

2.6温度稳定性：室温变化1℃，柱温箱温度变化≤0.01℃

▲2.7程序升温重复性：＜0.4%RSD

3.电子压力控制器

3.1压力范围：0～1000kPa

3.2全程压力控制精度：≤0.001psi

3.3最大分流比：≥12000:1

4.分流和不分流进样口:进样口即时联接模块设计，可更换进样口模块,最高操作温度：≥400℃

5、检测器

5.1氢火焰离子化检测器（FID）

5.1.1最低检测限（MDL）：≤1.2 pg C/s

5.1.2灵敏度：≤0.03 库仑/gC

5.1.3线性动态范围：≥107（±10%）

5.1.4最高温度：≥450℃，增量为≤0.1℃

5.1.5熄火检测和自动重新点火

5.2电子捕获检测器（ECD）

5.2.1最高操作温度：≥400℃

5.2.2最低检测限：≤4.5fg/s林丹

5.2.3线性范围：≥104

5.2.4数据采集频率：≥400Hz

6、液体自动进样器

6.1样品位≥150个

6.2最小进样体积：≤0.01uL

6.3进样精度：RSD≤0.3%

7软件工作站

7.1时间编程

7.2仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录

7.3维护反馈功能，能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示

7.4具有远程诊断功能、错误检查和显示功能

7.5软件及软件图像化，时间编程，仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录，早期维护反馈功能，能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示，远程诊断功能、错误检查和显示功能

7.6支持系统适用性验证服务

（二）配置要求：

1.气相色谱仪主机:1套

2.分流和不分流进样口模块(含高精度电子压力控制器):2套

3.GC控制软件:1套

4.FID检测器:1套

5.ECD检测器:1套

6.自动进样器:1套

7.启动工具包:1套

8.测试柱色谱柱:1根

9.超惰性不分流衬管(5个/包):≥5包

10.超惰性分流衬管(5个/包):≥5包

11.分流和不分流进样口，PTV进样口低流失隔垫 (50个/包)：≥2包

12.分流和不分流衬管密封圈(5个/包)：≥5包

13.分流和不分流进样口和检测器用石墨垫(10个/包):≥3包

14.2ml 螺口样品瓶(透明，套装（含瓶子和瓶盖瓶垫）,100/包)：≥5包

15.10μL进样针：≥2个

16.柱螺帽(（SSL进样口和气相检测器），5个/包)：≥1包

17.分析色谱柱：≥2根

18.数据处理单元：1台（配置不低于：6核，12线程，主频3.0GHz；≥32G内存，独立显卡，≥1T固态硬盘，≥23.8吋显示器）

19.高纯氮气及钢瓶（带减压阀）：1套

20.氢气发生器（氢气纯度：99.999%，氢气流量：0～300ml/min，输出压力：0.4Mpa,可用纯水:大于2MΩ去离子水或二次蒸馏水）：1套

21.空气发生器（输出流量：0～3000ml/min，输出压力：0～0.4Mpa）：1套

22.数据输出设备（A4黑白激光打印）：1 台

23.低温保存箱 1套：控温范围：-18℃～0℃，温度精度：±1℃，LED 数字显示，支持超温、传感器故障、断电报警；有效容积：≥500L；内胆 304 不锈钢

24.仪器桌和文件柜 1套

25.环境温控装置1套：立式≥3匹。