# 第三部分  技术参数及要求

一、手术无影灯技术要求： 1台

1.具备LED冷光技术，每组LED光源具有单独透镜聚光。符合DIN1946-4层流标准；

2.	手术灯灯头防水防尘等级≥IP54；

3.	▲光源数量：母灯灯珠≥70个，子灯灯珠≥40个；

4.	具有电容屏控制面板，尺寸≥5英寸，可对照度，色温，光斑进行调节。

5.	中心照度Ec：母灯40000Lux 到160000Lux之间十级可调，子灯40000Lux到160000Lux之间十级可调；

6.	▲子母灯光柱深度实测值≥1300mm；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

7.	光斑直径：具备可调节功能，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤140mm，最大光斑直径≥d10为300mm；

8.	腔镜照明模式：照度≤550Lux，可切换三种以上颜色。光斑均匀性：最大光斑环境下d50/d10实测值≥50%。最小光斑环境下d50/d10实测值≥50%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）；

9.	母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%；

10.	子母灯X、Y、Z方向移动灵活省力；

11.	▲母灯配置阴影管理系统，单遮挡深腔无影率实测值≥100%，双遮挡深腔无影率实测值≥95%；

12.	子母灯显色指数实测值Ra≥97，子母灯显色指数实测值R9≥93；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）；

13.	具有自定义临床模式：可保存≥3个以上不同的照明参数，一键切换；

14.	具备照度稳定技术，照度固定时，调节光斑大小，照度变化值≤±20000lux；

15.	辐照度/中心照度实测值≤3.0mW/(㎡·lux)；

16.▲灯珠寿命≥60000小时。

二、商务条款要求

1.售后服务要求

1.1设备验收合格后，提供原厂保修服务，保修期限不少于 5 年。保修期满后进行维修，仅收取材料成本费，同时保证零配件供应。

1.2免费培训操作人员。

1.3维修响应时间2小时，24小时到位。

1.4 48小时内无法修复，提供备用机。

2.验收要求

2.1到货及安装：合同签订后15个日历日内。接用户通知后5个工作日内全部调试完成；安装地点：采购人指定地点。

2.2.安装标准：符合国家有关安全技术标准。