- 1.设备名称：彩色多普勒超声系统

- 2.用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等方面的临床诊断工作。

★3.为保障设备使用寿命及运行稳定性，所供设备须为2026年2月及以后出厂全新原厂设备。

- 4.系统技术规格及概述：

  - 4.1主机成像系统

4.1.1高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080，≥3关节支撑臂，具备显示器锁定装置；

4.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥13.3英寸，触摸屏可独立调节角度

4.1.3可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义≥7个手势操作功能

★4.1.6探头接口≥4个，全激活、相互通用（非拓展外接，不包含笔式探头接口）

4.1.7数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

4.1.8二维灰阶成像及M型成像单元

4.1.9彩色多普勒成像及彩色多普勒能量成像单元

4.1.10频谱多普勒成像及连续波多普勒成像单元

4.1.11具备斑点噪声抑制技术，在造影成像模式，二维图像下可支持≥7档调节

4.1.12回波增强成像，提高心肌组织细节显示，对比分辨率，减少心脏内噪声

4.1.13实时宽景成像单元

4.1.14智能一键优化：通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像，可对血管检查自动获取最佳偏转角度及取样容积大小、角度

4.1.15图像放大：具备局部放大和全屏放大两种模式

★4.1.16智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

4.1.17 解剖M型 ≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

4.1.18 多语言操作界面，可切换英文、中文等语言模式

4.1.19具备超声教学软件功能，提供标准超声图像、解剖示意图，帮助临床医生或初级超声医生更快适应超声图像的识别，支持医生对超声扫查的自学和训练，实现标准化

4.1.20超声主机操作系统：Windows操作系统。

  - 4.2高级成像功能

  - 4.2.1应变式弹性成像

      - 4.2.1.1支持探头：浅表探头、腔内探头

      - 4.2.1.2弹性成像图谱≥5种可选

      - 4.2.1.3弹性模式具有压力操作提示图标。

      - 4.2.1.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析

      - 4.2.1.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能

      - 4.2.1.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量

    - 4.2.2造影成像及定量分析功能

      - 4.2.2.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头

      - 4.2.2.2支持微血管造影增强功能

      - 4.2.2.3支持造影图像和组织图像位置互换

      - ★4.2.2.4造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析

    - 4.2.3 TDI组织多普勒成像

      - 4.2.3.1 TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

      - ★4.2.3.2 TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图

    - ★4.2.4组织追踪成像单元

      - 4.2.4.1二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹

      - 4.2.4.2具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率

      - 4.2.4.3支持牛眼图显示和报告显示

  - 4.3测量/分析和报告

      - 4.3.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

      - 4.3.2腹部测量与分析

      - 4.3.3产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

      - 4.3.4自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

      - 4.3.5自动NT测量

      - 4.3.6妇科测量与分析

      - 4.3.7颈动脉测量与分析

      - 4.3.8泌尿科测量与分析

      - 4.3.9上下肢动脉，上下肢静脉测量与分析

      - 4.3.10血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。

      - 4.3.11 IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析

      - 4.3.12智能盆底测量，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可对肛提肌裂孔进行自动描迹和自动测量。

      - 4.3.13血管体位图手动编辑功能，通过触摸屏手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

      - ★4.3.14心功能自动测量软件，自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记

  - 4.4系统技术参数及要求

  - 4.4.1二维灰阶模式

      - 4.4.1.1预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

      - 4.4.1.2组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件（常规、液性、脂肪等）

      - 4.4.1.3最大显示深度:≥38cm

      - 4.4.1.4 TGC: ≥8段，LGC: ≥8 段

      - 4.4.1.5动态范围: ≥160

      - 4.4.1.6增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db

      - 4.4.1.7伪彩图谱: ≥8种

    - 4.4.2彩色多普勒成像

      - 4.4.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

      - 4.4.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

      - 4.4.2.3取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

      - 4.4.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

      - 4.4.2.5成像速度：

      - 相控阵探头，全视野，18CM深度时, 帧率≥11帧/秒

      - 凸阵探头, 全视野，18CM深度时 , 帧率≥10帧/秒

    - 4.4.3频谱多普勒模式

      - 4.4.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

      - 4.4.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

      - ★4.4.3.3取样容积: 0.5-25mm ,支持所有探头

      - 4.4.3.4偏转角度: ≥±30度 ，并支持快速角度校正

      - 4.4.3.5支持频谱自动测量

    - 4.4.4探头规格

      - ★4.4.4.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥3段，支持不同探头变频1 MHz 到22MHz之间选择，显示频率最高≥22MHz，以满足科室未来发展需求

      - 4.4.4.2扫描频率：★单晶体凸阵探头：带宽: 2-5.7MHz；

      - 线阵探头：带宽: 3-13 MHz；

      - ★单晶体心脏探头：带宽:1-5 MHz；

  - 4.5电影回放和数据存储

      - 4.5.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，，电影回放支持编辑和剪接功能

      - 4.5.2电影回放：≥1000秒

      - 4.5.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥8分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

      - 4.5.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

      - 4.5.5原始数据处理，支持动、静态图像冻结后参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像

      - 4.5.6硬盘：≥1T HDD硬盘+≥128G SSD固态硬盘

      - 4.5.7多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

      - 4.5.8支持一键传输图片到智能手机终端或PC端

  - 4.6连通性要求

      - 4.6.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输；

      - 4.6.2输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频，AUDIO音频

      - 4.6.3≥5个USB接口、DVD R/W刻录光驱

  - 4.7外设和附件

      - 4.7.1耦合剂加热器

      - 4.7.2腔内探头放置架，可左右互换

  - 4.8备件、技术及维修服务，培训要求及其他

      - 4.8.1供应商应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

      - 4.8.2在接到采购人通知之日起7个日历日内，供应商应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

      - 4.8.3投标产品需提供售后服务线上解决平台或小程序，方便后期进行故障的排除以及维护保修，小程序可实现线上售后报修、查看当前售后进度以及添加设备管理录入保修卡方便后期售后管理。

      - ★4.8.4主机和探头质保年限3年，合同签订起15日内需交货验收。

备注：“★”号标记的条款为不允许偏离的技术条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效响应文件。