采购需求及要求

- 采购清单

合同包1

| 采购内容 | 采购数量 （台） | 采购预算（万元） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼底激光治疗仪 | 1 | 50 | 50 | 合同签订后 30个日历日交货并投入使用 | ≥2年 | / |

## 二、技术参数要求

包1 眼底激光治疗仪参数

1.治疗激光

▲1.1类型：半导体固体激光器；

1.2波长：532nm/577nm；

1.3输出功率：50mW~1200mW，分档可调；

1.4脉冲宽度：0.01s~3s，分档可调；

1.5脉冲间隔：0.05s~1s，分档可调，或者单脉冲；

1.6光斑尺寸：50μm~500μm，连续可调。

2.瞄准光

2.1类型：半导体激光器；

2.2波长：630nm~680nm；

2.3输出功率：≤1.0mW, 可调。

▲3.采用风冷+TEC（或半导体）冷却或自动温度控制系统。

4.满足门诊、手术两用，可连接光纤用于手术中视网膜光凝。

5.配置全视网膜镜（165D）、三面镜、黄斑镜。

6.具有共焦式变焦功能。

7.支持裂隙灯适配器，光纤探针等多种输出方式。

8.输出方式：裂隙灯适配器和眼内探针。

▲9.具有光斑匀化技术。

- 10.触摸显示屏≥5英寸。