政府采购货物项目招标文件                                             陕西华达峰信项目管理有限公司

项目编号：HDFX-2025-Z128-3

【本项目专门面向中小企业】        
东院区康复设备一批项目（三次）
招标文件

采购人：西安市长安区医院

采购代理机构：陕西华达峰信项目管理有限公司

二〇二五年十月
目   录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同通用条款       

第四章 合同专用条款

第五章 合同格式

第六章 投标文件格式

第七章 招标内容及技术规范

第八章 评标方法

第一章 招标公告
	项目概况

东院区康复设备一批项目（三次）招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】获取招标文件，并于 2025年11月12日 09时00分 （北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：HDFX-2025-Z128-3
项目名称：东院区康复设备一批项目（三次）
采购方式：公开招标
预算金额：1,339,800.00元
采购需求：
合同包1(经颅磁刺激仪等设备一批):
合同包预算金额：1,339,800.00元
合同包最高限价：1,220,200.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他医疗设备
	经颅磁刺激仪等设备一批
	1(批)
	详见采购文件
	1,339,800.00
	1,220,200.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内完成供货。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(经颅磁刺激仪等设备一批)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(经颅磁刺激仪等设备一批)特定资格要求如下:
有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人，其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与地提供其身份证明;
    （2）法定代表人授权书：法定代表人授权书【附法定代表人、被授权人身份证复印件】及被授权人身份证【法定代表人参加投标只需提供本人身份证】，其他形式供应商参照法人企业执行；被授权人须提供在本单位缴纳的社保记录（投标文件递交截止时间前连续三个月）;
    （3）财务状况报告：提供2024年度的审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）;
    （4）社保保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前6个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;
    （5）税收缴纳证明：提供投标截止时间前6个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种，个人所得税除外），依法免税的单位应提供相关证明材料;
    （6）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;
    （7）特定资质：所投产品属于医疗器械管理的，投标人为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及生产厂家的《医疗器械生产许可证》；纳入医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证;

信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入“失信被执行人”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商;

履行合同的书面承诺：承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力;
承诺书：投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等供应商承诺（提供承诺书）;

投标人与采购人关联关系：本项目不接受由西安市长安区医院职工及其亲属投资开办的企业参加本单位的政府采购活动（提供承诺函）;

（12）非联合体声明函：本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间： 2025年10月23日 至 2025年10月29日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）
途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】
方式：在线获取
售价： 0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间： 2025年11月12日 09时00分00秒 （北京时间）
提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。
开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，不见面开标。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目合同包1采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。
2.供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/） 注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
3.供应商初次使用电子交易平台时，请先阅读 【全国公共资源交易平台 (陕西省·西安市)】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）网站 〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的 《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记 、CA认证及企业信息绑定。
4.办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部 CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1
5.供应商于文件发售时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）系统（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动；网上报名成功后，下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响投标文件编制及后续投标活动；
6.制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密递交电子投标文件。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收。
7.提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公区资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF）,使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
8.本项目采用“不见面开标”方式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）→不见面开标系统。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。
9.因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由供应商自行承担后果。
10.本项目采购活动执行下列政府采购政策（具体办法详见招标文件）：（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（5）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（9）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号；（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（11）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号；（12）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》财库〔2022〕35号。(13)陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务通知(陕财办采〔2023〕5号)； （14）其他需执行的政府采购政策。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：西安市长安区医院
地址：陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路120号
联系方式：029-85910601
2.采购代理机构信息
名称：陕西华达峰信项目管理有限公司
地址：陕西省西安市未央区朱宏路福清商会大厦1101室
联系方式：029-89573156
3.项目联系方式
项目联系人：韩飞
电话：029-89573156

陕西华达峰信项目管理有限公司
电子化招投标项目特别告知

一、说明

1.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省（陕西省·西安市）】的简称，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

2.企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址：http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商投标流程

使用电子交易系统（新点系统）的采购项目（即电子招投标线上全流程项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于在线预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1．预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2．办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：

http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

（4）西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）

国泰新点软件股份有限公司

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

3．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。

软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。  

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工作 。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF)或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

5．提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

6．在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，并按要求及时签到。收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

7．等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8．关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

 9.投标文件视为无效的情形

（1）供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

（3）上传的电子投标文件无法正常打开的；

10.中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）

	条款号
	条款内容提示
	编 列 内 容

	1.1
	采购人
	名称：西安市长安区医院

地址：陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路120号

	1.2
	采购代理机构
	名称：陕西华达峰信项目管理有限公司

地址：陕西省西安市未央区朱宏路福清商会大厦1101室

邮编：710000
电话：029-89573156

	2.1
	中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件；
	无

	
	本项目特定条件
	1.所投产品属于医疗器械管理的，投标人为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及生产厂家的《医疗器械生产许可证》；纳入医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证。

2.承诺书：投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等供应商承诺（提供承诺书）。

3.投标人与采购人关联关系：本项目不接受由西安市长安区医院职工及其亲属投资开办的企业参加本单位的政府采购活动（提供承诺函）。

	2.4
	关于联合体的相关要求
	本项目不接受联合体投标

	3
	投标人信用信息

查询
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。

	6.3
	招标内容的实质性响应要求
	招标文件中以“★”号标记的条款为不允许偏离的技术和商务的实质性要求和条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效投标。所有“▲”符号的技术指标须提供但不限于检测报告、功能截图、产品彩页等证明材料并加盖公章。

	8.1
	投标人提出质疑的时间及代理机构指定的接受质疑联系部门
	已经合法获取招标文件的供应商对招标文件有质疑的，可以在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，针对同一采购程序环节以书面形式向采购代理机构一次性提出，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

质疑方式：

1)在线质疑：登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单关提交质疑。

2）书面质疑：格式见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”；

3、联系部门：陕西华达峰信项目管理有限公司招标部；

4、联系电话：029-89573156

5、通讯地址：陕西省西安市未央区朱宏路福清商会大厦1101室

	8.2
	质疑内容要求
	供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法人代表授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。

质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。

	8.3
	采购代理机构答疑的时间
	1.对于投标人依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作日内答复。

2.对于投标人在规定时间内依法提出的质疑，采购代理机构将在七个工作日内答复。

	11.1
	报价要求
	1.固定总价:包括但不限于设备费、运输费、保险费、安

装调试费、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修

服务与备用物件等所有其它有关各项费用（含税费）。

2.本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付

本合同规定之外的其他任何费用。

	11.3
	是否允许备选方案
	否

	11.4
	本次投标的最小单元要求
	本次投标的最小单元为“包”，不能对包中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

	★12.2
	投标人资格证明文件
	合同包1（经颅磁刺激仪等设备一批）：
（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人，其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与地提供其身份证明;

（2）法定代表人授权书：法定代表人授权书【附法定代表人、被授权人身份证复印件】及被授权人身份证【法定代表人参加投标只需提供本人身份证】，其他形式供应商参照法人企业执行；被授权人须提供在本单位缴纳的社保记录（投标文件递交截止时间前连续三个月）;

（3）财务状况报告：提供2024年度的审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）;

（4）社保保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前6个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;

（5）税收缴纳证明：提供投标截止时间前6个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种，个人所得税除外），依法免税的单位应提供相关证明材料;

（6）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

（7）特定资质：所投产品属于医疗器械管理的，投标人为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及生产厂家的《医疗器械生产许可证》；纳入医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证;

（8）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入“失信被执行人”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商;

（9）履行合同的书面承诺：承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（10）承诺书：投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等供应商承诺（提供承诺书）;

（11）投标人与采购人关联关系：本项目不接受由西安市长安区医院职工及其亲属投资开办的企业参加本单位的政府采购活动（提供承诺函）;

（12）非联合体声明函：本项目不接受联合体投标。
注:1.以上资格证明文件投标人必须完全提供，一项不合格即按照无效投标处理。
2.除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章。　　　　　　

	12.3
	商务响应证明文件
	详见招标文件

	★12.4.2
	货物合格性证明文件
	所投产品属于医疗器械管理的，投标人为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及生产厂家的《医疗器械生产许可证》；纳入医疗器械注册管理的，提供医疗器械注册证

注：以上文件除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章。　

	15.1
	是否要求投标保证金
	否

	16.1
	投标有效期
	开标后90天。

	17.1
	投标文件份数
	投标人无需提供纸质文件；

在公告中标（成交）结果的同时，代理机构在线向中标人发出中标通知书，中标人可登录【全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖我的项目/项目流程〗模块中点击下载“中标通知书”。

中标人下载中标通知书后，向采购代理机构提供一正两副（可根据需要调整数量）纸质投标文件用于备案及档案保存。

	17.2
	电子投标文件要求
	1.电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html
2.编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3.电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，可使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

	17.3
	签字盖章
	需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

注：

1.若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

2.招标文件规定盖公章处，可加盖经公章授权的本单位其他印章（附公章授权书原件，格式自拟）。

	18.1
	投标文件装订、包装、密封及标记要求
	不适用

	19.1
	投标文件的递交
	投标文件递交地址: 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）

投标文件递交方式:详见“特别告知”、“招标公告”及“投标人须知” 

投标截止时间:2025年11月12日09时00分

投标文件接收人:陕西华达峰信项目管理有限公司

在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收。（供应商上传完加密投标文件后，还要单独填写开标一览表信息，填写信息应与投标文件信息保持一致）。

1.在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2.电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3、上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

	21.1
	开标时间和地点
	开标时间: 同投标文件递交截止时间

开标地点: 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅.

注：本项目采用“不见面开标”。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）西安市公共资源交易中心网-不见面开标系统。 建议供应商在投标截止时间（开标时间）前1小时内登录不见面开标大厅，并及时签到，否则将无法参与不见面开标活动。

	21.3
	唱标
	系统将自动展示投标人名单及其投标报价

	21.8
	投标人资格审查
	1.审查时间：开标结束后；

2.审查内容：

2.1 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）对投标人信用信息进行查询，如果投标人被查实在投标截止时间前列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。
2.2 审查投标人资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求，并且齐全、真实、有效。资格证明文件不合格的，其投标为无效。

3.通过资格审查的投标人不足三家的，不进行评标。

	24.1
	评标方法
	综合评分法（详见第七章 评标方法）。

	26.1
	中标候选人数量
	推荐3名中标候选人。

	26.7
	评标特别规定
	无

	30
	招标代理服务费
	代理服务费用收取对象：中标人
代理服务费收费标准：1、中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付服务费。 2、服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）规定收取。 3、中标人服务费交纳信息 银行户名：陕西华达峰信项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司西安未央支行 账 号：3700 0340 0910 0001 556 

转账备注：（项目名称/项目编号）招标代理服务费

请中标人按照要求将招标代理服务费转入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由中标人自行承担。

	32.4
	政府采购政策功能
	1、根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号，详见本章附件1）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。政府采购监管部门业务咨询电话：同级政府采购监管部门业务咨询电话：029-68936409、68936341、69936154。

2、对于投标人符合政府采购政策关于小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业等规定的，在评标时给予相应的价格折扣，具体办法详见第八章“评标办法”。

	
	招标文件下载注意事项
	请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响投标文件编制及后续投标活动； 

	
	关于投标文件的雷同性分析
	1.根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。

2.雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设

备。

2.1、若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标人串通投标，其投标无效。

2.2、若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

	
	线上投标时，纸质投标文件的提交
	中标/成交投标人领取中标通知书前无偿提供如下资料：

1.一正一副共贰本纸质投标文件。要求采用从编标工具

中导出的最终签章后的文件进行打印，封面盖投标人公司鲜章。

2.电子版投标文件一套：WORD版本和编标工具导出的投标文件及签章后的PDF版本。


投标人须知

一.总  则

1.采购人、采购代理机构和资金来源

1.1采购人名称、地址见前附表。

1.2实施本次招标的采购代理机构为陕西华达峰信项目管理有限公司。陕西华达峰信项目管理有限公司已在陕西省政府采购网登记备案。

1.3 本次招标采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2.合格的投标人

2.1合格投标人条件

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见投标人须知前附表）；

7）根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特定条件（见投标人须知前附表）。

2.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.3为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述事实，则该投标无效。

2.4两个以上的供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.4.1联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作、合同份额和相应的责任，并将共同投标协议附在投标文件中一并提交。

2.4.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.4.3以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则，其相关投标均为无效。

2.5投标人必须在陕西华达峰信项目管理有限公司依法获取招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

2.6投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3.投标人信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。 

4.投标文件内容的真实性

4.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5.招标过程的监督和管理

5.1同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。   

二.招标文件

6.招标文件构成　　

6.1 招标文件规定了要求提供的货物和服务。招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共八章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同通用条款

第四章 合同专用条款       

第五章 合同格式

第六章 投标文件格式

第七章 招标内容及技术规范

第八章 评标方法

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部必要的资料，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3如果投标文件没有对招标内容做出实质性响应，其投标为无效投标。

6.4本招标文件的解释权归陕西华达峰信项目管理有限公司。

7.招标文件的澄清修改

7.1采购人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在交易平台发布答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到切换到〖我的项目〗模块，从从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF）,使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

8.招标文件的质疑答复

8.1 已经合法获取招标文件的投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“投标人须知前附表”规定的时间内，以投标人须知前附表“规定的形式向采购代理机构指定的联系部门提出质疑，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

8.2投标人提出质疑应当按照“投标人须知前附表”的要求提交质疑函和必要的证明材料。

8.3对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在规定的时间内予以答复。

三.投标文件的编制

9.投标语言和投标货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本投标文件（包括产品彩页、说明书等）的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

10.投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中“投标文件格式”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案和投标价格。

10.2 投标人应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

11.投标报价和投标方案要求

11.1投标人应按照“投标人须知前附表”中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的投标将按照无效投标处理。

11.2投标人应按照投标报价表的内容标明投标的所有单项价格和总价。投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格提交的投标均按照无效投标处理。

11.3 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标按照无效投标处理。如果允许提供备选方案，则按照评标方法中的规定对备选方案进行评审。

11.4本次投标的最小单元见“投标人须知前附表”中的规定，投标人可对任一最小单元进行投标，但不能对最小单元中的部分内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

12.投标文件的构成

 投标人提交的投标文件应包括下列内容：

12.1按照投标人须知的要求和投标文件规定格式填写的投标书、投标报价表；按要求格式出具的法人代表授权书。

12.2按照招标文件要求提交的资格证明文件（详见“投标人须知前附表”）。

12.3按照招标文件要求提交的商务响应证明文件。

12.4按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容应包括设备和服务的详细说明、技术规格响应表、设备配置说明、供货一览表、使用说明书，质量保证和售后服务承诺等。

12.4.1投标人应在投标文件中提交货物满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明及文件。缺少上述证明及文件或证明及文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按照无效投标处理。

12.4.2上述证明可以是文字资料、图纸、图片和数据，也可以是实物，它包括：

1) 本次采购特别要求的货物合格性证明文件；

2）货物主要技术指标和性能的详细说明；

3）国家法定检验机构出具的检验报告；

4) 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

5）设备配置、供货范围和服务内容的详细说明。

13.落实优先采购节能、环保产品的政策

按照政府采购政策，优先采购节能产品，环境标志产品。投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的；进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，提供证明文件，在评标中给予价格折扣（详见评标方法）。 

14. 落实促进支持小微企业、监狱企业、残疾人企业发展的政策
按照政府采购政策，在评标中对于符合文件要求的小微企业投标的产品和服务，给予价格折扣优惠 (详见评标方法)。投标单位属于（财库〔2020〕46号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函；投标单位属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业；投标单位属于（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

 15.投标保证金

15.1如果招标文件有要求，投标人应按照“投标人须知前附表”的要求，在投标时向陕西华达峰信项目管理有限公司提交投标保证金,其有效期与投标有效期一致，并作为其投标的一部分。

15.2投标保证金的数额、形式、交纳办法和交纳时间见“投标人须知前附表”。

15.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.4开标后经审查，未按照“投标人须知前附表”的要求交纳投标保证金的、已交纳的投标保证金金额不足的或有效期不足的，其投标按照无效投标处理。

15.5未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

15.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还： 

15.6.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回其投标的；

15.6.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

15.6.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

15.6.4投标人与采购人、其他投标人恶意串通的；

15.6.5中标人未能按规定交纳代理服务费的。

16.投标有效期

16.1投标应在 “投标人须知前附表”中规定的投标有效期内保持有效。不满足规定有效期的投标将按照无效投标处理。

16.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金予以退还。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

17.投标文件的制作和签章

17.1需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html。

17.2编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工 。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF)或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。
17.3电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”找开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。
四.投标文件的递交

投标文件的加密

  18.1在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

  注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则会导致解密失败。

19.投标文件递交方式和投标截止时间

19.1电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

19.2 以邮寄方式递交投标文件的按照无效投标处理。

19.3 逾期提交、误投或采用旧版电子招标文件的投标文件将被拒绝接收。

20．投标的修改与撤回

20.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提供新文件；中标后提交的纸质文件（备案用，若有要求）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

20.2 投标文件的修改或重新提交应按本须知第17条和18条的规定编制和提交。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

20.4在开标之后，对于投标人正常经营活动必须的资质和其他证明文件原件（包括但不限于：营业执照、税务登记证、经营许可证、资质等级证书、中标通知书、合同等），如需要提供原件的，经审查后予以退还。其他投标文件和资料一律不予退还。

五.开标、审查与评标

21.开标

21.1采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标前，请各投标人至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

21.2解密投标文件：收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。除因“西安市公共资源交易中心”断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

21.3唱标：详见“投标人须知前附表”。

21.4开标结束：进入评审环节。投标人请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。

21.5“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html。

21.6开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格和投标保证金缴纳情况进行审查。合格投标人不足三家的，不进行评标。
  22．评标组织及评标原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4如果投标人在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

23．评标过程的保密

23.1评标委员会成员、采购人与采购代理机构有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

24．评标方法

24.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

25．评标程序

评标程序为投标文件审查、澄清、比较与评价、确定中标候选人名单。

六.定标、中标通知与签约

26．定标

26.1评委会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐1～3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评委签字确认。

26.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定中标人。

26.3采购人也可以委托评委会直接确定中标人。
26.4中标人确定之后，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上公告。如果中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，将同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

26.5投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

26.6中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.7关于本次评标的特别规定（见“投标人须知前附表）。

27．中标与落标通知

27.1中标人确定之后，陕西华达峰信项目管理有限公司将发出《中标通知书》。 

27.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.3 中标通知书发出后五个工作日内，陕西华达峰信项目管理有限公司将通知未中标的投标人，并退还其投标保证金。中标人的投标保证金将在合同签订之后五个工作日内退还。

28. 中标合同的签订

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29．中标合同的履约验收

29.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。

30．招标代理服务费

30.1招标代理服务费详见投标人须知前附表。
31.废标与采购方式的变更

31.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：　　

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； 

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。 

31.2 废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要重新招标的，依法重新招标；需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
32.其它

 32.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个参加评标的投标人。其他投标无效。

32.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3非单一产品采购项目，在第七章招标内容及技术规范中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按以上规定处理。

32.4其它需要说明的见投标人须知前附表。

第三章  合同专用条款

本表是对《合同通用条款》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

	条款号
	内      容

	1
	买方名称：西安市长安区医院

地址：陕西省西安市长安区郭杜街道文苑中路120号

	★2
	供 货 期：自合同签订之日起30个日历日内完成供货

质 保 期：≥3年
供货地点：采购人指定地点

	★3
	付款计划：

1.合同签订后，供货到采购人指定地点且财务入账后30日内向成交供应商支付合同总价的30%。

2.货物全部验收合格后，且财务入账后30日内向成交供应商支付合同总价的60%。质保期届满后30日内支付剩余合同总价的10%。

3.支付方式：银行转账。

4.结算方式：货物入库前成交供应商须向采购人提供货物的全额合规发票。否则，采购人付款期限顺延且不承担任何责任。

	4
	服务要求：详见第七章

	★5
	在合同执行过程中需要投标人应执行的伴随服务的服务标准或应当履行的相关义务。

培训服务要求：

1.须在设备安装调试完成后对使用科室操作人员进行完整使用、保养等培训，培训内容：涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。

2.培训次数：培训1—2次、临床技术支持10次。

3.培训地点：采购人指定地点。

服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

	★6
	免费维修与更换缺陷的期限：接到采购人通知后，投标人2小时内响应， 8小时内到达现场明确解决方案，48小时内无法修复提供备用机。若需返厂维修，10个工作日内仍无法修复的，需更换同规格型号原厂全新产品。以上环节产生的相关费用均包含在投标价中。

	★7
	验收方式、标准及验收依据：

1、验收方式、标准：

1.1货物到达采购人指定地点后，由投标人和采购人约定时间根据合同要求进行清点验收，确认产地品牌、规格型号和数量等。

1.2设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由投标人书面向采购人申请正式验收。

1.3投标人按照采购人的验收管理制度和流程准备好验收资料后，按约定时间进行设备运行（正式）验收。设备验收合格后，验收人员在设备验收单上签字作为对货物的最终认可。

1.4投标人须向采购人提交货物实施过程中的所有资料，以便日后管理和维护。

2.验收依据：

2.1本合同及附件文本；

2.2国家相应的标准、规范；

2.3招标文件、投标文件、澄清表（函）。

2.4易损配件、备件报价单。

2.5提供原厂质保文件。

2.6其它。

3、未尽事宜合同约定。


第三章  合同通用条款

  西安市长安区医院供货合同
合同编号：

签订地点：西安市长安区医院
采购人（甲方）：西安市长安区医院

供应商（乙方）： 

招标公司：                    

招标时间：    年    月    日  

履约结束日期：   年   月  日（可视验收具体情况向后顺延）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及（项目编号及项目名称：                    ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物（配置清单附后）

	货物

品名
	产地

品牌
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	随机

配件
	交货期
	使用科室
	资金类型

	
	
	
	
	 
	 
	 
	详见配置清单
	
	
	

	合计
	人民币（大写）：                         （¥：           元）
	
	


耗材清单：

	设备名称
	耗材名称
	阳光挂网组件编号
	产地

品牌
	规格

型号
	单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	备注：耗材价格不包含在总报价里，此价格为最高限价


                                                                                                                                                          二、合同总价

合同总价为人民币大写：                   ，即RMB¥           元；该合同总价已包括货物生产、包装、运输、安装、调试、检测、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其它有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

交货地点：西安市长安区医院（甲方指定地点）

注意：包装箱及拆箱、安装和调试产生的垃圾请带出院外自行处理。

四、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物质量出现问题，乙方应在三日内负责包换或包退，产生的费用由乙方负担，甲方有权监督质询乙方提供的货物质量和生产、运输进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当影响货物质量或被损坏，乙方应负责维修或更换被损坏的部件，因此产生的费用由甲方负担。

5、因乙方所供设备质量问题引发的一切纠纷及损失由乙方承担责任，给甲方造成损失的乙方应当承担赔偿责任。

五、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的    日内，在合同签订生效之日起    天内交货到甲方指定地点，乙方应在    日内全部完成安装调试并经验收合格交付使用，由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延。交货验收时乙方须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入

    日试用期；试用期间发生重大质量问题，按照合同条款第四项之第3条处理，试用期相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有缺项、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，并由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件和更换符合要求的整机之有效证据，由此产生的时间延误与相关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告，作为双方最终结算的依据。  

3、货物安装完成后    日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并初步验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料在交货的同时交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证或工具等约定的资料的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物质量有问题，经甲方同意乙方    次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货退款，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 
六、培训和保养

乙方以多种方式负责向甲方培训设备的使用操作和维护保养工作，直到熟练掌握为止。甲方负责考核培训结果以决定是否需要再培训。乙方接到甲方培训通知后

    日内安排再培训。

七、付款方式     

1.合同签订后，供货到采购人指定地点且财务入账后30日内向成交供应商支付合同总价的30%。

2.货物全部验收合格后，且财务入账后30日内向成交供应商支付合同总价的60%。质保期届满后30日内支付剩余合同总价的10%。
3.支付方式：银行转账。

4.结算方式：货物入库前成交供应商须向采购人提供货物的全额合规发票。否则，采购人付款期限顺延且不承担任何责任。
八、售后服务

1、依据投标文件的响应，设备质保期为      ，质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方通知后2小时内响应，8小时内到达现场明确解决方案，48小时无法排除故障者需提供备用机，并承担修理调换的费用；质保期第一年内货物经乙方    次维修仍达不到合同约定的质量标准时，视作乙方货物质量不符合合同约定，甲方有权退货退款并追究乙方违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方应依据货物《招标文件》的《商务要求》中技术保障和服务保障，执行乙方《投标文件》的“响应”内容；

3、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 
甲方联系人及电话：

乙方法人及负责人姓名及联系电话：法  人：                     

     负责人： 

九、违约责任

1、甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之    的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应按照银行同期贷款利率承担利息。逾期付款超过    天的，乙方有权终止合同；

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价百分之    的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，还应向甲方偿付逾期交货部分货款总额万分之    /天的违约金；逾期交货超过    天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价百分之    的款额向甲方偿付赔偿金，并须在    日内全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息（LPR3倍标准），同时甲方有权将乙方违约事宜上报至财政监督管理部门备案。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在    天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应退还所有甲方已付费用并且另付合同总价的百分之    的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证甲方在本合同中货物的权利，包括货物所有权及知识产权等权利。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之

    向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方在不能按照本合同第九条的约定时间提供售后服务，每逾期一次，按照合同总价款的   %向甲方支付违约金。
十、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，可委托质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，提交西安市长安区医院所在地人民法院诉讼解决。

十一、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，效力相同，自双方签章盖章之日起生效。

3、货物交付前的风险由乙方承担。

4、本合同项下地址为有效的通讯地址，一方变更应当书面通知相对方，未通知视为未变更。

（以下无正文）
甲方：西安市长安区医院（盖章）       乙方：             （盖章）

开户行：                             开户行： 

账号：                               银行账号： 

地址：                               地址：
邮政编码：                           邮政编码： 

电话：                               电话：
法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

签订日期：  年  月   日              签订日期：   年  月   日

第五章 合同格式

1、合同封面格式

	项目

	供货合同

	合同号:   
	

	合同签订日期:  
	2025年   月   日

	签 字 地 点:     
	

	
	

	买方:
	

	地址:
	

	
	

	邮编:
	

	电话:
	

	传真:
	

	联系人:
	

	开户银行:
	

	帐号:
	

	
	

	卖方:
	

	地址:
	

	邮编:
	

	电话:
	

	传真:
	

	联系人:
	

	开户银行:
	

	帐号:
	


	


第六章 投标文件格式
项目编号：HDFX-2025-Z128-3

东院区康复设备一批项目（三次）
投标文件

（合同包：   ）

投标人：                   （公章）

法定代表人或授权代表人：          （签字或盖章）

日  期：        年     月     日

目 录

（一）投标函

（二）开标一览表
（三）投标方案说明书

（四）中小企业声明函（货物）

（五）残疾人福利性单位声明函

（六）监狱企业证明函

（七）与投标人有关联关系的声明函

（八）投标人参与本项目无围串标行为的声明函

（九）其他

（十）资格部分
一、投标函
致：陕西华达峰信项目管理有限公司

根据贵方为（项目名称）(项目编号)（合同包号）项目招标采购货物及服务的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称) 提交下述文件正本一份及副本    份。

我方承诺如下：

投标总价为         （人民币）、（用文字和数字表示的投标总价）。

如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

我们同意在贵方文件规定的投标有效期内（自开标之日起  天内），本投标函对我方具有约束力。

我方承诺，按照招标要求提交的全部资格和其他证明文件的真实性，如有虚假，愿承担一切法律责任。

我方同意，如果在开标后，我方出现了“投标人须知”中第15.6条规定的不予退还保证金的情形，我们的投标保证金贵方不予退还。

同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。 

我们同意，如果中标，向陕西华达峰信项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

与本投标有关的一切正式信函请寄：

详细地址：                          邮政编码：

电话/传真：                         电子邮件：

授权代表人签字：

投标人名称：

公章：

日期：
二、开标一览表
2.1开标一览表(投标报价表)

投标人名称：                   项目编号：           合同包号：          
	1
	2
	3
	4
	5

	项目名称
	投标总价

（元）
	供货期
	质保期
	备注

	
	
	
	
	

	投标总价
	小写金额：

大写金额：




注：

（1）投标总价精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准； 

（2）投标总价是投标人为提供本次投标所要求的产品及服务过程中产生的所有费用； 

（3）本表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准。

★（4）投标总价不得超出最高限价，单项报价不得超出单项最高限价。投标总价超出最高限价或单项报价超出单项最高限价的，作为不实质响应招标文件，按无效投标文件处理。
投标人名称：                （投标人全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：          （签字或盖章）

日 期：      年    月   日
2.2货物说明一览表

投标人名称：                   项目编号：           合同包号：           

	品目号
	货物名称
	品牌
	规格/型号
	原厂地/制造商名称
	数量
	单价

（元）
	合计

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
★（1）单项报价不得超出单项最高限价。单项报价超出单项最高限价的，作为不实质响应招标文件，按无效投标文件处理。
投标人名称：                （投标人全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：          （签字或盖章）

日 期：      年    月   日
2.3投标分项报价表
投标人名称：                   项目编号：           合同包号：                                                  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	名称
	型号和规格
	原产地及制造厂名
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	


注：
★（1）单项报价不得超出单项最高限价。单项报价超出单项最高限价的，作为不实质响应招标文件，按无效投标文件处理。
投标人名称：                （投标人全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：          （签字或盖章）

日 期：      年    月   日
三、投标方案说明书
项目名称： 

项目编号：   

包号：   


按照招标文件的要求编制投标方案说明书，逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。

根据招标文件“第七章 招标内容及技术规范”及“第八章 评标方法”进行响应。
（格式自拟）
投标人名称：                （投标人全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：          （签字或盖章）

日 期：     年    月   日
附表1

技术规格响应表

投标人名称：                   项目编号：           包号：          
	条款号
	招标规格 ☆1
	投标规格 ☆2
	响应/偏离
	备注

	
	
	
	
	


投标人名称：                （投标人全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：          （签字或盖章）

日 期：      年    月   日
注：

1.☆1指招标文件中的技术规格(参数),投标人应按照招标文件中的内容逐条抄写。

2.☆2 指投标人拟提供的投标设备的功能及技术规格(参数),投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。 

附表2：

商务条款承诺书

致：（采购人名称）、（采购代理机构名称）

项目名称：           
项目编号：           

包    号：           

 （投标人全称） 公司为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重承诺，我公司在参与本次招标活动中招标文件第七章第三项及第四章合同专用条款的内容均满足招标文件要求。

投标人名称：                （投标人全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：          （签字或盖章）

日 期：      年    月   日
四、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日    期： 

注：非中小企业无需提供此文件，否则由此导致的一切不利后果由投标人自行承担

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                         单位名称（盖章）：

                                         日    期：

注：非残疾人福利性单位无需提供此文件，否则由此导致的一切不利后果由投标人自行承担

六、监狱企业证明函
说明：当且仅当供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
七、与投标人有关联关系的声明函

致：（采购人名称）、（采购代理机构名称）

1、投标人在本项目招标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

1.2股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

1.3单位负责人：                

2、其他与本项目有关的利害关系说明：                               

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

                                         单位名称（盖章）：

                                         日    期：

注：投标人应如实填写，否则由此导致的一切不利后果由投标人自行承担

八、投标人参与本项目无围串标行为的声明函
致：（采购人名称）、（采购代理机构名称）

（投标人名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动过程中未组织和参与围标、串标。
投标人名称：                （投标人全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表人：          （签字或盖章）

日 期：      年    月   日
九、其他

（根据招标文件要求自行补充）

十、资格部分
目 录

（一）法人代表授权书

（二）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿   

赂承诺书

（三）资格证明文件
 一、法定代表人代表授权书

致：陕西华达峰信项目管理有限公司

(投标人名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立，现注册地址为（ 填写完整的地址信息 ），营业（办公）地址为（填写完整的地址信息  ）正式联系电话为（               ）。    (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次政府采购 （项目名称、项目编号、合同包号）项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月   日起签字生效，特此证明。

	被授权人签字：
	法定代表人签字：

	
	

	职务：
	职务：

	
	

	所在部门：
	


投标人名称：

公章：

附件：法定代表人、被授权人身份证及投标文件递交截止时间前被授权人连续三个月投标人为其缴纳的社会保险缴纳证明（必须印正反两面的完整信息）

注：身份证信息不全的授权书无效。

一、法定代表人身份证明

致：陕西华达峰信项目管理有限公司
(法定代表人姓名) 系 ( 投标人名称 )的法定代表人,以我方名义全权办理针对本次政府采购 （项目名称、项目编号、合同包号）项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

附：法定代表人身份证复印件
	
	


投标人名称：                      （公章）
注：本表格格式适用于法定代表人直接参与投标的情况
二、陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称：

公章：

授权代表签字：

三、资格证明文件 

投标人资格证明文件

按照招标文件第二章投标人须知前附表第12.2款要求提供。

注：

1、除注明原件外，均为复印件并须加盖投标人公章。

2、投标人应按照招标文件的要求自行准备以上证明文件并编目。

3、除要求在投标时一并提交的原件外，其它所有要求在投标文件中提供复印件的文件，在开标之后的审查过程中，采购代理机构可随时要求查验原件，投标人不得拒绝，否则其投标将按照无效投标处理。
附件1： 

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：（采购人名称）、（采购代理机构名称）
（投标人名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
投标人名称（盖章）：               
法定代表人（签字或盖章）：         

日     期：       年     月     日
附件2：

诚信声明

致：（采购人名称）、（采购代理机构名称）

项目名称：           
项目编号：           

包    号：           
（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：               
法定代表人（签字或盖章）：         

日     期：       年     月     日

附件3：

承诺书

致：（采购人名称）、（采购代理机构名称）
（投标人名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明：我公司非由西安市长安区医院职工及其亲属投资举办的企业，不存在西安市长安区医院职工参股、管理的情况。
投标人名称（盖章）：               
日     期：       年     月     日
附件4：

承诺书

致：（采购人名称）、（采购代理机构名称）
（投标人名称）与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为

投标人名称（盖章）：               
                             日     期：       年     月     日
第七章  招标内容及技术规范

一、项目概况
因西安市长安区医院东院区业务需要，为保障东院区康复医学科顺利开业并满足日常诊疗需求，特开展东院区康复医疗设备一批采购。

二、技术参数及要求

合同包1：

★核心产品：经颅磁刺激仪
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	最高限价（元）
	单位
	备注

	1
	经颅磁刺激仪
	1、额定输入功率：≤3500VA。

2、设备可进行热插拔。

3、冷却方式：双液冷循环系统。

▲4、最大磁感应强度：≥6T。

5、最高输出频率：≥100Hz。

6、磁感应最大变化率：65～110kT/s。

7、脉冲上升时间：50～60μs。

▲8、磁刺激输出：含单次刺激、重复脉冲磁刺激和模式化（TBS）磁刺激。

▲9、温度监测：刺激线圈实时显示温度，可在设备电脑操作软件与主机液晶显示屏上进行双模式展示。

10.主机模块具有液晶显示屏，可进行强度、频率等参数调节。

11、具有冷却系统故障提示功能。

12、线圈有独立保护装置。

13、软件具有队列刺激，可进行多个方案组合治疗。

14、阈值类型：≥4种（绝对强度、活动运动阈值、静息运动阈值、外周运动阈值）。

15、磁刺激线圈：可双面双向刺激、单次刺激，并具有强度调节功能和显示屏显示实时输出强度。

16、刺激方案：具有数字和图形两种展示方式，内置≥70种专用治疗方案库。

17、刺激处方带人体大脑解剖定位图及详细文字描述。

18、个性化方案：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数。

19、报告打印：自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。

20、检测功能：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）的检查功能。

21、治疗界面：实时采集运动诱发电位，并提供图像，进行治疗过程中电生理安全监测。

22、具备触发输入输出通用接口，可兼容神经导航、肌电图、脑电图、机械臂等设备。

23、配圆形和“∞”刺激线圈、MEP模块、经颅磁理疗床、经颅磁导航系统用六轴固定臂。

24、万向调节支臂：具备≥3个活动关节实现360°全方位活动调节，一键锁紧功能。

25、设备使用年限≥8年。
	1
	400000
	台
	核心产品

	2
	超短波电疗机（五官）
	1、≥7英寸液晶触摸屏。
2、便携台式机。
3、尺寸：455×360×235mm，允差±15%。
4、工作频率：40.68MHz，允差±1.5%。
5、输出功率：20W、30W、40W、50W≥四档可调，允差±20%。
6、输出稳定性：连续工作30min，输出功率变化≤±10%。
7、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min≥五档可调，预热时间≤120s。
8、具有输出强度指示功能。
9、具有治疗结束后输出保护功能，并有声音提示和断开输出。
10、具有手动调谐功能。
	2
	6750
	台
	

	3
	超短波电疗机(脉冲)
	1、工作频率：27.12MHz，允差±1.5%。

2、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min≥五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s。治疗结束后有蜂鸣声提示。

3、治疗模式：连续和脉冲。

4、输出功率：分20W、40W、60W、100W、200W≥五档可调，允差±20%。

5、脉冲模式：

5.1、脉冲调制频率：疏波MF70Hz，密波DF350Hz；允差±10%。

5.2、调制波形：方波。

5.3、调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%。

5.4、调制度：100%。

6、具有输出强度指示功能。

7、具有治疗结束后输出保护功能，并有声音提示和断开输出。

8、具有手动调谐功能。
	2
	4400
	台
	

	4
	微波治疗仪
	1、工作频率：2450MHz±30MHz
2、输出功率：理疗0-40W、治疗0-100W
3、定时范围： 0-30分钟（理疗）、0-99秒（治疗）
4、电压驻波比：≤2.5
5、全金属外壳，微波辐射泄露：＜1 mW/c㎡
6、输入功率：≤500VA
7、理疗探头：≥2支 ，治疗探头：≥9只。
	1
	10000
	台
	

	5
	数码中频治疗仪
	1.工作频率：中频频率：最小频率≤2kHz，最大频率≥8kHz

低频调制频率：最大频率≥150Hz

2.输出电流：最大电流强度≥100mA

3.调制波形：正弦波，方波，尖波，三角波，锯齿波，指数波等幅波

4.调幅度：0-100%

5.差频频率：最大差频频率≥100Hz

6.差频变化周期：干扰电的差频变化周期10-30s

7.输出电压：最大输出电压≤40V

8.输出通道：数量≥4个

9.≥4通道的热输出通道

10.热输出最高温度50℃±50°可调。
	10
	2500
	台
	

	6
	数码中频治疗仪（干扰电）
	▲1、具有≥两种输出方式：包括一组二维、三维干扰电输出，支持单路中频输出。

2、工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz≥五档可选。

3、输出波形：调制正弦波。

4、调制波形：单向正弦波、单向方波、单向三角波、双向正弦波、双向方波、双向三角波≥六种波形。

5、差频频率：1～200Hz。

6、每路最大输出电流：≥60mA。

7、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%。

8、调制频率：0～152Hz。

9、吸附式电极、自粘式电极可切换。

10、负压泵拔罐模式：≥5种模式。

11、具有≥5种处方模式可调节；既有干扰电疗法，又有调制中频电疗法。

12、治疗模式：≥5种，低、中、高、广域、低高，根据频率划分范围，针对不同疾病选择对应的治疗模式。

13、动态节律：≥十档可选。

14、差频周期：1/F（随机变化）、15s、30s、60s分四档可选，选择15s、30s、60s时允差±10%。

15、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%。治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声。

16、一键飞梭旋钮，具有旋钮自动锁定功能。

17、治疗过程中具有多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、开路保护。
	2
	12000
	台
	

	7
	微电脑颈椎牵引机
	1、额定输入功率：≥35VA。
2、颈椎牵引力：0～300N。
3、颈椎牵引行程：0～500mm。
4、牵引时间：0～99min，级差1min，允差±30s。
5、间歇牵引时间：0～90s，级差10s，允差±3s。
6、持续牵引时间：0～9min，级差1min，允差±30s。
7、牵引力、牵引行程及牵引时间均由微电脑控制。
8、具有牵引力自动补偿功能。
9、具有牵引力过大自动保护功能。
10、最大牵引力≥300N、具有患者控制应急开关和医务人员操作急退键。
11、颈椎牵引角度可调节。
	1
	8000
	台
	

	8
	红光治疗仪
	1、额定输入功率：≤150VA。

2、立式结构。

3、输出通道：双通道独立控制输出（一路点状+一路面状）。

4、输出波长：点状偏振光波长：715～985nm，允差±5%。

5、输出强度：≥8档。

6、最大输出光功率：≥1.5W。

7、定时时间：0min～99min可调，步进1min，允差±10%。

8、工作模式：连续模式，断续模式。

9、距点状辐射头1cm范围内，输出光斑直径≤2cm。

10、治疗仪配有钥匙开关，配有紧急理疗终止按钮。

11、偏振光导光系统材料采用石英光导特制组合光源。

12、配备万向脚轮并具有锁止功能。
	1
	60000
	台
	

	9
	电磁波治疗仪（TDP神灯)
	1、波长范围 2μm-25μm;
2、辐射板表面温度 270℃-380℃;
3、温度和时间可调;
4、可自由调节高度。
	20
	250
	台
	

	10
	磁振热治疗仪
	1、磁场强度范围：≤40mT。

2、振动频率为≥50Hz。

3、振动幅度为2mm～5mm。

治疗模式：≥6种。

5、开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，温度40℃～55℃≥四档可调。

6、治疗定时时间为1min～60min可调，步进为1min。

7、输出通道：2通道（可同时连接2个导子，可独立工作）。

8、配置标准温热导子，颈肩温热导子。

9、具有超温保护功能。

10、配台车，台车具有收纳功能。
	2
	25000
	台
	

	11
	脉冲磁治疗仪
	1、额定输入功率：≤70VA。

2、输出通道：1路磁疗，2路4线低频电疗组合输出。

3、低频电疗输出脉冲频率为15Hz～38Hz，≥60级可调。

4、输出脉冲宽度：≤100ms。

5、输出脉冲强度：≤22V，250级可调。

▲6、治疗模式：≥三种（半波脉冲、锯齿波脉冲、尖波脉冲）。

7、治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗结束后有声音提示。

8、磁疗头中心表面磁场强度≤50mT，≥12级可调。

9、磁疗的磁场频率为2Hz～10Hz，215级可调。

10、治疗模式：≥2种（顺磁模式、聚焦模式）。

具有开路短路保护功能。
	1
	12000
	台
	

	12
	红外线
	光源类型：矩阵集成高功率半导体固态光源。
2、灯珠数量及排列方式：每个治疗头≥100颗灯珠矩阵排布。
3、治疗时间：1～60min可调，步进1min。
4、具备时间记忆功能，根据临床医生操作习惯自动设定设备治疗时间一键启动。
5、能量≥三档可调节。
6、波长：640nm±10nm（冷光源波段）。
7、最大有效红光辐照度：≥60mW/cm²（距离光杯口150mm）。
8、有效辐照面积：≥350cm²。
9、电容液晶触摸屏：≥7英寸。
10、辐照度均匀性：采用光学透镜式聚光设计，有效红光辐照度的均匀性≥0.7。
11、皮肤温度动态管理：内置无线测温模块，实时监测及显示治疗面皮肤温度。可自主设置报警阈值。
12、≥2节支臂设计，可根据灯头重力无级调节支撑力度。
13、支臂长度≥700mm；垂直调节角度30°～160°；水平调节角度0～180°。
14、输出通道：单通道输出，采用三维立体灯头旋转设计。
15、具有倾倒自动断电功能。

16、具有自动漏电保护功能。
	1
	5800
	台
	

	13
	超声波治疗仪
	1、输入功率：≤50VA。

2、显示方式：≥5英寸液晶显示。

3、声工作频率：1MHz±10%。

4、最大输出功率≥6W。

5、输出模式：≥4种输出模式。

6、最大有效声强：≥1.5W/cm²，≥10档可调。

7、定时范围：1-30min，连续可调，步进1min。

8、有效辐射面积≥4cm²。

9、波束不均匀性系数RBN：≤8.0。

10、波束类型：准直型。

11、具有超温功能。

12、具有治疗头脱落检测功能。
	1
	20000
	台
	

	14
	神经肌肉低频电刺激仪
	1、操作显示：触控操作，数码显示。

2、输出通道：≥3组6路。

3、输出波形：双向不对称方波。

▲4、单个脉冲能量：≥300mJ。

5、治疗模式：完全失神经、部分失神经等≥两种。

6、完全失神经：

6.1、输出脉冲频率：500Hz，调制波频率0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。

6.2、脉冲宽度：由5个1ms组成，调制波宽度10ms，允差±30%。

7、部分失神经：

7.1、输出脉冲频率：0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±15%。

7.2、脉冲宽度：10ms，允差±30%。

8、刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V，允差±15%。

9、治疗时间：0～99min可调，允差±10%，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止。
	2
	26800
	台
	

	15
	空气波压力治疗仪
	1、≥8英寸液晶触摸屏，支持一键飞梭。
2、气囊腔数：单侧≥8腔气囊，双侧≥16腔气囊，配备双下肢气囊、腰部气囊、上肢气囊。
3、设备可同时、间歇、按顺序充放气。
▲4、压强范围：0kPa～35kPa，步进1kPa。
5、压强单位显示方式：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换。
6、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。
7、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。
8、治疗时间：1min～2h可调。
9、连续治疗：可设置连续运行工作模式。
10、充气循环间隔：1s～99s。
11、压力保持：0s～20s。
12、治疗模式：≥30种。
13、可设定从近心端向远心端贯序加压模式。
14、具有过压保护报警功能。
15、达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。
16、配备紧急功能开关。
17、具备血液回盈侦测提示功能。
18、支持对肢体形成梯度加压。
19、输入功率：100VA ±5VA。
	1
	19500
	台
	

	16
	空气压力治疗仪便携
	1、气囊腔数：单侧≥4腔气囊，双侧≥8腔气囊，配备双下肢气囊。

2、压力范围：0kPa～25kPa，步进1kPa。

3、具有压力调节功能。

4、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。

5、治疗时间：1min～99min自由设置，开机默认20min。

6、具备过压保护提示功能。

7、达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。

8、配备紧急功能开关。

9、内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强。

10、充气间隔时间：≤8s。

11、充气保持时间：≥1s。
	4
	5000
	台
	

	17
	生物刺激反馈仪（盆底）
	一、硬件参数：
1.独立双通道表面肌电采集与电刺激

2.液晶显示屏≥21英寸，满足患者治疗时远距离接受视觉反馈的需求；
3.独立双屏显示模式；
4.可通过主机旋钮和屏幕鼠标操作两种方式控制电刺激电流强度；
5.AD采样率：≥8190Hz;
6.AD   采样位数：16位；
7.脉冲宽度：10μs~1000μs;
8.输出电流：0-100 mA;
9.刺激频率：0.5Hz~999Hz;
10.肌电测量范围：1μV~999μV;
11. 刺激/休息时间：刺激时间1s~20s, 休息时间0s~20s;
12. 主机带有功能地接口设计；
13. 标配音响和头戴式耳机双声音反馈模式；
14. 配可移动式推车，倾角可调式屏幕；
15. 配打印机，实时打印报告和治疗记录。
二、软件功能

▲1.多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的二代Glazer评估；在评估正式开始可进行预览及盆底肌收缩放松训练；

2.可在评估后自动生成报告，报告可随时查看并回放评估过程，可使用设备标配打印机即 时打印报告；

3. 评估后的报告包括评估数据、正常范围、盆底肌/腹肌肌电图以及报告解读说明；

4.可在评估后，一键生成治疗方案；

5.神经肌肉电刺激，内置多种不同的盆底治疗方案、产后康复方案、神经康复方案，且可 自定义设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间；

6.具有肌电触发电刺激模式，可自动和手动设定阈值，也可自定义设定不同的参数；

7.具有多媒体生物反馈训练，通过音乐和动画反馈进行肌力训练；

8.标准的、进阶式Kegel训练方案：针对不同盆底功能障碍程度的患者选择针对性的训练；

9.具有放松训练，运用声音、图像、动画等方式指导患者进行肌肉放松能力的训练；

10.具有控尿反射：运用模板曲线的方式来指导患者收缩或放松肌肉的训练；

11.游戏训练：通过多种趣味性的游戏对盆底肌肉的肌力、耐力和精准性训练；

12.具备处方治疗模式，此模式下，可预置电刺激、 Kegel 训练及生物反馈训练等相关治疗 步骤程序， 一键无间断完成整个治疗过程；

13.注册界面可记录患者基本信息，可记录患者病史采集，具有病员管理功能，实现病历添 加、修改、删除、查询、导入、导出等操作；

14.全程语音指导；

15.信息管理功能，可对数据进行查看、修改、查找、打印等操作，可进行工作量统计。
	1
	75000
	台
	

	18
	便携生物刺激反馈仪（盆底）
	注册适用范围要求包括肌肉功能障碍、催乳、产后排尿、子宫复旧以及镇痛的治疗。

具有≥四个独立刺激及生物反馈通道。

肌电测量范围≥1-2500μV。
肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。
刺激频率≥0.5–500Hz，刺激脉宽≥10–900μS。

外置≥四个电流调节旋钮，可分别对刺激通道的电流强度进行独立调节。

便携电容触屏≥10英寸，整机重量≤3Kg。

插拔式设计，内置锂电池，续航时间≥7小时。

可实现单相波、双相波及交互波等多种刺激波形进行刺激。

内置蓝牙及wifi模块，支持数据无线共享。 

具有盆底肌电评估功能，可实现对盆底肌、腹肌、臀肌和内收肌等多个部位同时进行实时监测。

盆底肌电评估项目包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性。
肌电评估报告可对评估结果进行打分，且显示反映腹肌异常收缩的指标，并可自定义报告简要说明和治疗建议。
预设多种盆底疾病治疗方案，包括疗程方案和单个方案两种类型，可自定义单个方案组合，且可编辑单个方案的参数。
疗程方案在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态，评估时间≤50秒, 无需选择筛查评估方案进行评估，然后根据评估结果自动调整治疗方案的参数并显示，包括电刺激参数、凯格尔训练参数和多媒体动画训练参数。

治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，监测指标包括平均功率频率，可根据疲劳状态自动调整训练难度。
需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。
	1
	20000
	台
	

	19
	生物刺激反馈仪（肢体）
	(一)硬件参数：

1. 独立≥4通道

2.AD  采样率：≥8190 Hz;

3.AD  采样位数：≥16;

4. 共模抑制比：≥100dB。

5.刺激强度：0-100mA,1mA 步长连续可调,误差：1mA~5mA 范围内≤±30%,6mA~100mA    范围内≤±15%。;

6.刺激频率：0.5-999Hz,1Hz，1Hz步长，连续可调，误差：≤±5%。

7.脉冲宽度：10us~1000μs,10us 步长连续可调;

8.上升下降时间：0-10s, 刺激时间1s~20s 可调，休息时间0s~20s 可调；

9.内置放大器带宽：20Hz~500Hz(-3dB);

10.内置放大器测量范围：1-999μV(rm.s);

▲11.示值准确度：误差≤±10%或±2μV;

12.内置放大器最高分辨率：≤2μV(rm.s);

13.内置放大器输入噪声：≤1μV(r.m.s)

14.刺激波形：双相平衡波；

15.彩色液晶触摸屏；

16.外置电流调节旋钮。

(二)软件参数：

1.内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈等多种工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案；

2.内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛、尿失禁等方案，可自定义治疗方案；

3.具有神经肌肉电刺激功能;

4.具有肌电触发电刺激功能;

5.具有对侧控制型功能电刺激功能以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；

6.神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始；

7.具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案；

8.可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；

9.提供常规刺激、载波调制和变频电刺激≥三种刺激形式选择，方案通道可自定义；

10.具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出；

11.具备多媒体生物反馈训练功能，多种类动画反馈：可进行肌力放松、增强、耐力、协调、精准训练。

12.负责软件版本终身升级。
	1
	50000
	台
	

	20
	吞咽神经和肌肉电刺激仪（台式）
	1、主机≥10英寸触摸显示屏。

2、具备外置电流调节旋钮。

▲3、独立≥4通道输出，每通道可独立设置治疗参数。

4、具备电刺激/肌电采集功能。

5、AD采样率：≥8190Hz，AD采样位数：≥16位。

6、测量范围：10μV～1000μV。

7、频率：2Hz～100Hz可调。

8、脉冲宽度：50μs～450μs可调。

9、刺激时间：1s～20s可调。休息时间：0～20s可调。

10、波升、波降时间：0～10s可调。

11、治疗时间：5min～40min，步进5min。

12、输出强度：1mA～100mA可调。

▲13、工作模式≥9种。

14、生物反馈训练：≥2款游戏。

15、软件控制程序具有病历管理功能。

16、支持交流电源供电与内部电源供电两种供电方式。
	2
	80000
	台
	

	21
	吞咽神经和肌肉电刺激仪（便携）
	1、主机重量≤1kg。

2、内置锂电池，充满电可持续使用≥4小时，具备低电量报警提示功能。

3、具备双重电流保护、短路保护和电极脱落检测提示功能。

4、具备电极分离技术。

5、反馈阈值：10μV～1000μV。

6、频率：2Hz～100Hz可调。

7、脉冲宽度：50μs-450μs可调。

8、输出峰值电流：0～60mA可调。

9、电刺激模式脉冲串持续时间：1s～100s。

10、触发延时时间：0.1s～4s可调，级差0.1s。

11、治疗时长：1min～120min可调，步进为1min。

12、工作模式≥4种。

13、生物反馈训练：≥6款游戏。

▲14、生物反馈训练模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练等多种主动肌电反馈训练程序。

15、软件控制程序具有处方管理功能。
	6
	30000
	台
	


注：所有“▲”符号的技术指标须提供但不限于检测报告、功能截图、产品彩页等证明材料并加盖公章。
★三、服务要求：
在合同执行过程中需要投标人应执行的伴随服务的服务标准或应当履行的相关义务。

培训服务要求：

1.须在设备安装调试完成后对使用科室操作人员进行完整使用、保养等培训，培训内容：涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。

2.培训次数：培训1—2次、临床技术支持10次。

3.培训地点：采购人指定地点。

服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。
★四、商务要求：
一、供货期：自合同签订之日起30个日历日内完成供货。

二、质保期：≥3年

三、款项结算

1、合同签订后，供货到采购人指定地点且财务入账后30日内向成交供应商支付合同总价的30%。

2、货物全部验收合格后，且财务入账后30日内向成交供应商支付合同总价的70%。

3、货物入库前成交供应商须向采购人提供货物的全额合规发票。否则，采购人付款期限顺延且不承担任何责任。

★五、其他要求：

（一）中小企业划分标准
（1）本项目为专门面向中小企业采购；

（2）本项目属性为货物；

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目所属行业为：工业；

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

质量验收标准或规范

符合国家和行业制定的相应的标准和规范。

违约责任

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（2）未按合同或招标文件要求提供合同约定事项不能满足采购人技术要求，采购人有权单方终止合同，甚至对成交供应商违约行为进行追究。

标“★”项为实质性要求，不允许负偏离。
第八章 评标方法

一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》﹝2002﹞第68号、《中华人民共和国政府采购法实施条例》﹝2015﹞第658号和《政府采购服务和服务招标投标管理办法》﹝2017﹞第87号的规定，本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
二．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三.投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；

（七）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；

（八）提供虚假投标文件和资料的。

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

四.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五.评标程序

1、投标文件的审查

审查分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

投标文件审查合格的为实质性响应招标文件要求的投标人。

1.1资格性检查：

1.1.1提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求，并且齐全、真实、有效。

1.1.2是否按照招标文件的要求提交了足额有效的投标保证金（如有要求）。

1.1.3在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商信用信息进行查询，如果供应商被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标响应为无效。

1.2符合性检查：

1.2.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性（完整性、有效性及响应性）审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

1.2.1.1投标文件的完整性审查。

1.2.1.1.1投标文件是否按照招标文件要求的格式编写；

1.2.1.1.2投标文件内容是否有重大缺漏项。 

1.2.1.2投标文件的有效性审查。

1.2.1.2.1投标文件的签署、加盖印章是否有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否有效。

1.2.1.3投标文件的响应性审查。

1.2.1.3.1投标报价是否超过采购预算及最高限价；

1.2.1.3.2投标报价有效期是否符合招标文件的要求；

1.2.1.3.3投标文件内容是否符合国家法律法规，没有重大偏离；

1.2.1.3.4对招标文件中规定的要求是否做出了实质性响应。
1.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、相同品牌产品投标的处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包（标段）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

在第七章招标内容及技术规范中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按以上规定处理。

3、澄清有关问题：

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计

算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不

一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价

为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4、评标价的确定：投标文件经审查合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定。

    4.1对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评标价为按照以上3.2条

款修正后的投标总价。

4.2对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

4.2.1符合财库〔2020〕46号文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：

4.2.1.1对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.1.2对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确小微企业的合同份额，否则评标时不予给予价格扣除），对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

4.2.1.3确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.1.3.1符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

4.2.1.3.2在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 

4.2.1.3.3投标时须提供按照（财库〔2020〕46号）文件附件格式填写的

《中小企业声明函（货物）》。

4.2.2符合（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：

4.2.2.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.2.2对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确残疾人福利性单位的合同份额，否则评标时不予给予价格扣除），对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

4.2.2.3确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.2.3.1符合（财库〔2017〕141号）文件相关规定。

4.2.2.3.2投标时提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

4.2.2.3.3投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.2.3符合（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：

4.2.3.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.3.2对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额30%以上的（须在联合协议或分包意向协议中明确监狱企业的合同份额，否则评标时不予给予价格扣除），对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

4.2.3.3确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.3.3.1符合（财库〔2014〕68号）文件相关规定。

4.2.3.3.2投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他监狱企业生产的货物。

4.2.3.3.3投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.2.4符合节能产品文件规定的评标价计算规则：

4.2.4.1投标货物涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

4.2.5符合环境标志产品文件规定的评标价计算规则：

4.2.5.1投标货物涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。  

4.3评标价的计算：

4.3.1投标人为非联合体的情况：

小型企业，其评标价=最终报价*（1-10%）；

微型企业，其评标价=最终报价*（1-10%）；

监狱企业，其评标价=最终报价*（1-10%）；

残疾人福利性单位，其评标价=最终报价*（1-10%）；

4.3.2投标人为联合体且联合体协议中或分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按照以下规则进行评审价计算：

与小型企业联合或分包的，其评标价=最终报价*（1-4%）；

与微型企业联合或分包的，其评标价=最终报价*（1-4%）；

与监狱企业联合或分包的，其评标价=最终报价*（1-4%）；

与残疾人福利性单位联合或分包的，其评标价=最终报价*（1-4%）。
4.4对于符合两项以上（含两项）价格折扣的，则应首先将所有折扣比例汇总后，再进行评审价计算。

举例：某供应商即属于小微企业，且其提供的产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，其评审价=最终报价*[1-（10%+3%）]
4.5对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=投标人提交的最终报价。

5、符合政府采购政策的投标服务以及提供投标产品的优惠规则：

5.1投标服务涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的,其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

5.2投标服务涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的,其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。    

6、比较与评价：

6.1评委会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。 

7、推荐中标候选人名单：

7.1汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，按包得分从高到低顺序排列，推荐前3名为中标候选人。

7.2得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
评审因素量化赋分表

	类别
	评审要素
	分值
	赋分标准

	技术

58分
	产品技术指标及功能


	38分
	1.技术指标及产品功能全部满足招标文件要求,赋38分； 

2.技术要求中标“▲”符号的技术指标及产品功能，任何一项低于招标要求或不满足，扣4分，扣完为止。（所有“▲”符号的技术指标须提供但不限于检测报告、功能截图、产品彩页等证明材料并加盖公章。）

	
	产品配置
	10分
	1.投标设备的性能优良，配置高端，可操作性强、技术先进, 赋7.1-10分；

2.投标设备的性能满足招标文件要求，配置完整，方便操作、技术可靠, 赋3.1-7分；

3.投标设备的性能一般，配置简单，操作性、技术可靠性一般, 赋0-3分。

	
	技术证明材料
	2分
	提供所有投标产品技术白皮书、使用说明书、国家权威部门出具的检测报告等技术支撑资料，根据提供资料的完整性，赋0-2分。

	
	产品来源渠道证明
	3分
	提供所投产品来源渠道合法的证明（包括但不限于代理协议、原厂授权等）。全部提供得3分，否则不得分。

	
	售后服务能力


	5分
	售后服务的便利性和售后服务人员配置及服务水平:

1.售后服务便利性高、服务人员配置齐全，能够保证服务的及时性、便利性和解决问题的高效性，预期售后服务效果好，赋4.1-5分。

2.售后服务便利性、服务人员配置及服务水平一般。基本能满足售后服务的及时性和便利性，能解决一定的售后问题，预期售后服务效果较好，赋2.1-4分。

3.售后服务便利性、服务人员配置较差，服务水平低，较难保证服务的及时性和便利性，预期售后服务效果较差,赋0-2分。

	商务42分
	价格
	30分
	最低报价为基准价30分；其他各投标人的报价按下列公式计算：

（投标基准价/投标报价）*30=报价得分

注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。

	
	培训方案


	2分
	1.具有完善的技术培训措施，保证使用单位能熟练操作、维护,赋1.1-2分；

2.技术培训措施可行，保证使用单位正常使用，赋0-1分；

3.技术培训措施简单可行性较差，难以保证使用单位正

常使用,不得分。

	
	业绩
	10分
	投标人提供2022年06月01日至今承担过同类项目业绩，每提供1份业绩得2分，最高得10分；弄虚作假者，取消其中标/成交资格。（以加盖投标人公章的清晰的合同扫描件，日期以合同签订日期为准）

	1）各评委独立打分。

2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分无效，不计入汇总分。

3）各种计算采用插入法，最终结果数字保留二位小数，第三位“四舍五入”。


附件1

陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》

陕财办采〔2018〕23号

各设区市、西咸新区、韩城市财政局，省级各部门、单位，各有关金融机构、有关企业：

      自2012年起，我省启动了政府采购信用担保融资试点工作，取得了一定成效。为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。结合我省政府采购信息化建设实际，我们制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》，现印发给你们，请遵照执行。

陕西省财政厅

2018年10月8日

陕西省中小企业政府采购信用融资办法

　　

第一条 为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。 根据《政府采购法》以及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关规定，结合本省实际，制定本办法。

　　第二条  本办法所称“中小企业”包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

　　第三条  本办法所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

　　第四条  开展政府采购信用融资的银行，应当为在陕西省境内注册或设立分支机构，并经财政部门审核且在我省政府采购信息系统搭建服务链接窗口的金融机构。

　　第五条  政府采购信用融资应当坚持“财政引导，市场运行，银企自愿，互惠共赢”的原则。

　　第六条 省财政厅以全省统一的电子化政府采购系统为平台，对接银行信息化系统，推进政府采购中标成交信息、合同信息、融资信息、支付信息和信用信息等信息资源共享。

　　第七条 各级财政部门应当以政府采购诚信考核和信息化建设为基础，积极为中小企业信用融资搭建平台，提供银企对接的机会和相关的服务支持，但不得为相关贷款项目提供任何形式的担保。

　　第八条  各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。任何单位和个人均不得干预银企双方开展政府采购信用融资业务。

　　第九条 政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

　　第十条 银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

　　第十一条 中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

　　第十二条 银行应按规定对申请信用融资的供应商的政府采购合同信息进行审查，必要时可通过陕西政府采购网对该政府采购合同进行审核，以确保政府采购合同的真实性和有效性。

　　第十三条 对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

　　第十四条 各银行应当建立政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化贷款审批程序，制定相应业务管理规范，审核无误后，银行应当凭合同和事先约定的优惠利率及时予以放款，提供快捷、方便、专业的融资服务。

　　第十五条 省本级政府采购资金支付时，各采购单位必须将采购资金支付到备案合同中指定的融资银行及收款账号，以保障贷款资金的安全回收。

　　第十六条 各市县操作程序由各地结合本地实际自行拟定，但应当体现“便捷高效、监管有效、风险可控”的原则。

　　第十七条 供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入供应商诚信档案；情节严重的，应记入供应商“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第十八条 本办法由陕西省财政厅负责解释。

　第十九条 本办法自2018年11月1日起施行。

PAGE  

