| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨同位素比质谱仪 | 一、技术要求： 1.同位素比质谱仪主机：用于C、N、H、O、S同位素丰度比值高精度测定 1.1 离子源：电子轰击源 1.2 质量分析器：扇形磁场质量分析器 1.3 离子源和质量分析器有内置烘烤装置，可加热；m/z 18 H2O背景值可在6小时内达到≤4×10-11A 1.4 真空系统：带有涡轮分子泵和前级真空泵的自动真空系统，具有真空保护功能 1.5 接收器系统： ▲1.5.1 配置≥5个法拉第杯接收器，能实现CO2 /N2O (44, 45, 46), O2 (32, 33, 34), N2 /CO (28, 29, 30), NO (30, 31, 32)，和SF6 (SF5+ 127, 128, 129, 131)及H2(2,3)的检测 1.5.2 内置3He+、4He+过滤器，消除HD+以外所有离子的干扰 1.5.3 每个法拉第接收杯可同时安装不同的放大器高阻，且软件自动切换高阻 1.6 同位素比质谱仪与外围连续流设备，如元素分析仪，高温转化单元，样品制备系统等为同一品牌，软件自动识别和自动控制外围设备 2.连续流样品制备装置接口 2.1 功能包括：所有参考气体的智能连接、自动样品识别、样品气体和参考气体信号强度的自动匹配和自我诊断，可自动监测所有气体的线性、稳定性参数 2.2 同时连接≥5路参考气 2.3 具备参考气自动稀释功能和样品气自动稀释功能 2.4 具有自动测定H3+因子与自动校正功能，可以在样品序列的前、后、进行中的任何时机自动监视H3+因子与校正 3.元素分析仪单元 3.1 元素分析仪与稳定同位素比质谱仪联用，精确测定固体和液体样品中的C、N、H、O、S同位素比值，并且可以同时获得元素百分含量 ▲3.2 采用两套自动控温反应系统在一台元素分析仪上或两套单反应系统元素分析仪，一个快速燃烧反应器用于测定样品中的C、N、S，另一个高温转化反应器用于测定样品中的H,O，在对样品的CNS和OH同位素进行分析时，双反应模式可自动切换 ▲3.3 同时配置和安装一个固体自动进样器和一个液体自动进样器，两个进样器无需手动拆切切换，固体自动进样器样品位数≥60位，液体自动进样器样品位数≥150位（2mL样品瓶） 3.4 元素分析仪内置He节约模块，可以降低He消耗量 4 多用途在线气体样品制备和导入装置 4.1 用于水平衡，碳酸盐，溶解无机碳，空气中二氧化碳，氧气，氮气，氧化亚氮等样品制备，并引入至同位素比质谱仪中 4.2 单次采样可多次定量环进样，连续采集样品片段 4.3 具有样品气自动峰高认定和样品气自动稀释功能 4.4 自动进样器：样品位数≥90位、可编程、可温控，可自定义不同容积的样品瓶及样品托盘，最多可扩展至290位以上 4.5 双针机械臂设计，无需手动更换进样针 4.6可加热样品盘：样品盘具备加热功能，可加热温度≥100℃，可加热样品位≥90位 5.细菌反硝化系统 5.1反硝化系统与多用途在线气体制备装置组成联用系统，利用细菌反硝化法测定环境水体中硝酸盐中N、O同位素比值 5.2自动反硝化组件：反硝化系统使用120mm以上针托架，双孔测量针，针头孔隙可浸入液面下以高纯He进行吹扫，确保N2O气体从液体中充分分离与转移，并通过测量针另一孔隙顶空进 ▲5.3反硝化组件包含测量针、干燥器、除碳化学阱和自动液氮双冷阱等，实现N2O气体进样、纯化、浓缩与引入质谱等全自动工作流程 5.4双冷阱组件：一个镍丝填充不锈钢阱，一个石英冷阱 6.数据分析软件 6.1 使用同一软件进行质谱仪和外围设备的仪器控制、数据采集和数据处理 6.2 软件具有一键准备功能，可自动进行系统状态测试，如峰中心、离子源参数调谐、H3+校正等，智能判断准备工作是否合格完成 6.3 软件内置所有方法模板，用户可直接使用，也可自定义方法。用户可自定义搜索和导出数据，可自动执行单点、多点同位素数据校准 6.4 软件具有质控QC测试功能，可对整个测试流程进行全面监测。具有审核跟踪、分配访问权限，电子签名等，保证数据真实性、完整性以及所有原始数据、报告结果可溯源。可与LIMS系统进行数据采集和导入 ▲7.质量数范围：1～150amu ▲8.磁场半径：≥45cm ▲9.加速电压：≥9kV ▲10.质量分辨率：≥200（10 % 峰谷定义） 11.连续流绝对灵敏度：≤900分子/离子 ▲12.样品消耗量：≤0.03nmol/s （5nA信号强度CO2样品消耗量） ▲13.检测器范围：电流0～160nA 14.离子源线性：δ13C和δ18O ≤ 0.02‰/nA 15. H3+因子：≤8 ppm/nA；稳定性≤ 0.03ppm/nA/hr 16.峰顶平坦度：优于2×10-4 17.丰度灵敏度：质量数44在质量数45处的贡献≤2×10-6 18.系统稳定性：≤ 10ppm 19.基线稳定性：≤ ±0.2 mV 20.质谱噪音：≤ 50dB 21.元素分析仪联用外精度 δ13C ≤ 0.1‰（50μg C）；δ15N ≤ 0.15‰（50μg N）；δ18O ≤ 0.2‰（0.5μL H2O）；δ2H ≤ 2.0‰（0.5μL H2O）；δ34S ≤ 0.2‰（60μg S） 22. 多用途在线气体样品制备和导入装置联用外精度 水平衡：δ18O ≤ 0.08‰ (0.5ml H2O)；δ2H ≤ 0.5‰ (0.2ml H2O) 碳酸盐 (100μg)：δ13C ≤ 0.1‰；δ18O ≤ 0.1‰ DIC (0.6ml 海水)：δ13C ≤ 0.08‰ 空气中CO2 (12ml 空气)：δ13C ≤ 0.2‰ 23. 细菌反硝化硝酸盐N、O同位素测定的外精度： δ15N：1σ<0.5‰ δ18O：1σ<1‰ 24.数据处理单元及输出设备：不低于以下配置，正版操作系统:Windows 10专业版、64 位操作系统，简体中文或英文，处理器:3.0 GHz Intel Core i7(酷睿四核)，内存:16G ;可以正常使用的 DVD-ROM 光驱:5个以上 USB 接口;显示器:1280x1024，1440 x 900，激光输出设备 25.主机零备件包：除正常安装所需配件外，额外配件满足2年以上使用 26.元素分析仪C、N、S及O、H 零备件和消耗品包：除正常安装所需配件外，额外耗材满足3000次以上使用 27. UPS：带单相干式隔离变压器（15KW，变压比1:1），在隔离变压器输出端并联独立地线和零线端子，待机2小时以上 28.样品全自动前处理系统：抽提率：≥98%，回收率：99%-102%，可全自动设定，采用正置抽提方式，满足粉末样品、高盐/含杂质液态样品等抽提需求 29.同位素标样：usgs40（碳氮同位素标准物质）： δ13C=-26.389‰VPDB；δ15N=-4.5‰air N2 gbw04458-61（氢氧同位素标准物质）： δ2H=-1.7‰ δ18O=-0.15‰ δ2H=-63.4‰ δ18O=-8.61‰ δ2H=-144.0‰ δ18O=-19.13‰ δ2H=-433.3‰ δ18O=-55.73‰ 二、配置要求： 1.同位素比质谱仪（包括至少5个法拉第杯和软件及数据处理系统） 1套 2. 主机零备件包 1套 3.连续流样品制备装置接口 1套 4.多用途样品制备装置（用于水平衡（水中O、H)，碳酸盐(C、O)，溶解无机碳） 1套 5.可加热样品盘 1套 6.铂黑棒 50个 7.双系统CNOHS元素分析仪（一个反应器用于测定C、N、S，一个反应器用于分析O、H）或单系统CNS元素分析仪+单系统OH同位素分析仪 1套 8.元素分析仪C 、N、S 零备件和消耗品包（3000次以上） 1套 9.元素分析仪O 、H零备件和消耗品包（3000次以上） 1套 10.60位以上元素分析仪固体自动进样器 1套 11.150位以上元素分析仪液体自动进样器 1套 12.细菌反硝化系统一套 1套 13.自动反硝化组件 1套 14.气样品盘/瓶组件 1套 15.双冷阱组件 1套 16.数据处理单元及输出设备 1套 17.15KVA UPS 1套 18.同位素标样( usgs40 2g; gbw04458-61 4支/每支20ml ) 1套 19.样品全自动前处理系统 1套 20.百万分之一天平 1台 | 1 | 套 |