技术参数要求

1.主要用途：用于床旁精准采集病原学标本，清理气道痰栓，探查出血及阻塞原因，可行局部注药等。

▲2.采用全电子CMOS成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；视场角≥120°，景深：≥3-100mm。

3.软镜插入管外径≤5.0mm，工作管道内径≥2.5mm。

▲4.镜子图像像素≥16万

5.内置LED光源；镜头具有防雾功能，无需预热。

6.操作手柄具备左右旋转关节，向左≥120°，向右≥120°。插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。

▲7.图像处理器有医疗器械注册证，触摸显示屏≥10英寸，分辨率≥1920×1080；可通过屏幕实时观察、记录与回放操作功能；有录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储；有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片和声音等信息。

8.具有图像缩放、冻结解冻功能。

▲9.洗消方式≥2种，自带保护帽，ETO帽，可全镜体浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消。

10.操作部位防水等级：≥IPX7。

11.能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。

12.有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口。

13.具备电池和交流电两种供电模式。内置锂电池工作时间≥240分钟。

14.软件免费升级。