| 口腔数字印模仪技术参数及性能 |  |
| --- | --- |
| 1 | 设备描述：通过光学印模扫描方式获取口内数据 |
| ※2 | 扫描仪重量：小于150g |
| ※3 | 扫描头尺寸：长≤83mm，宽≤19mm，高≤14mm |
| 4 | 外形设计：笔式 |
| 5 | 印模颜色：真彩 |
| 6 | 电脑处理器：不低于Intel i7-8700（主频3.2GHz），推荐使用Intel i7-12700H |
| 7 | 操作系统：Windows7 64bit、Windows10 64bit |
| 8 | 内存：DDR4 2400 16G及其以上 |
| 9 | 光源：LED白光+激光 |
| 10 | 扫描要求：无需喷粉 |
| 11 | 语言：支持中英界面 |
| 12 | 输出端文件：STL，PLY，PTY、支持定制加密格式文件 |
| 13 | 扫描头窗口尺寸：18x16mm |
| ※14 | 扫描精度（绝对值）≤7um，重复精度（绝对值）≤5μm |
| ※15 | 扫描速度：24帧/s |
| 16 | 电脑连接方式：USB3.0单线连接 |
| 17 | 选配有定制电脑，时尚简洁且低噪音推车，触摸屏显示器。 |
| 功能特点 |  |
| 1 | 国产原创技术，有多项国家专利及软件著作权 |
| 2 | 开关按键，扫描一键操作，无需接触鼠标、键盘 |
| 3 | 体感操作，遥控机身查看数据 |
| 4 | 设备一体化连接设计，方便，简单 |
| 5 | 真彩扫描，色彩绚丽，真实还原口内牙齿细节特征。扫描前无需对牙齿进行喷粉 |
| 6 | 智能追踪，口内任意位置快速恢复扫描 |
| 7 | 支持中英文界面 |
| 8 | 含高清拍摄功能 |
| 9 | 扫描头可拆卸，采用高压蒸汽灭菌（121℃、15min或134℃、6min），推荐灭菌次数不超过50次 |
| 10 | 配套修复软件内置智能备牙评估系统，含倒凹观察，颈线刻划，咬合空间检测等功能 |
| ※11 | 扫描范围18*16mm， 扫描深度0~20mm，支持软件多档可调 |
| 12 | 与CAD\CAM对接，输出STL、PLY全开放式文件，支持定制加密格式文件 |
| 13 | 集成培训中心和远程支持技术，可共享您的屏幕，支持教学 |
| 14 | 可口内扫描多个单位的种植体和杆卡类植体 |
| 15 | 仅使用一根USB线连接到电脑，操作灵活便捷 |
| 16 | 可加大取向景深，对于修复体肩台及植体周围扫描更加清晰 |
| 17 | 咬合自动对准及手动调整功能，多咬合关系记录 |
| 18 | 云平台，便于数据传输、管理，预览数据，病例分享生成口内健康报告 |
| 19 | 设备在使用期间免费终身升级软件 |
| 20 | 设备硬件与软件同医院软硬件接口匹配 |
| 21 | 设备使用年限≥8年 |