
咸阳市中心医院高配显微镜采购项目
[image: image1.png]



招标文件
项目编号：【KRDL】K3-2510224
采购人：咸阳市中心医院
代理机构：开瑞项目管理有限公司

   2025年11月

目   录

1

第一章    招标公告

5

第二章    供应商须知前附表及供应商须知

17

第三章    采购需求及商务要求

19

第四章    评审办法

26

第五章    拟签订的合同文本

30

第六章    投标文件格式



第一章  招标公告
项目概况

咸阳市中心医院高配显微镜采购项目的潜在供应商应在陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层前台获取招标文件，并于2025年12月23日 14时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：【KRDL】K3-2510224 
项目名称：咸阳市中心医院高配显微镜采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：400000.00元

采购需求：

合同包1(咸阳市中心医院高配显微镜采购项目)：
合同包预算金额：400000.00元
合同包最高限价：400000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	手术显微镜
	400000.00
	1(台)
	详见采购

文件
	400000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起60日历天。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(咸阳市中心医院高配显微镜采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

①《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）； 

②《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 

③国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、发展改革委、生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知-财库〔2019〕9号；

④《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑤其他需要落实的政府采购政策

⑥本项目为专门面向中、小企业项目；

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(咸阳市中心医院高配显微镜采购项目)特定资格要求如下：

3.1供应商为向采购人提供货物及配套服务的法人或其他组织；

3.2所投产品为医疗器械的：供应商为全部所投产品的生产厂商的，应按照现行医疗器械生产及销售的有关法律法规的规定，提供有效的医疗器械相应的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证。同时提供全部所投医疗器械的有效医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

供应商投标医疗器械非全部为自身生产的，应按照现行医疗器械生产及销售的有关法律法规的规定，提供有效的医疗器械相应的生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证，并提供全部所投医疗器械的有效医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。同时提供供应商合法有效的相应医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

3.3供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标活动；

3.5供应商应授权合法的人员参加本项目开标会议全过程；

三、获取招标文件

时间：2025年12月1日至2025年12月5日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层前台

方式：现场获取

售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年12月23日14时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层第一会议室

开标地点：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.本项目“高配显微镜”未做进口论证，不接受进口产品的投标。

2.领取招标文件时请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件并加盖公章，现场领取，谢绝邮寄。

3.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：咸阳市中心医院
地址：咸阳市人民东路78号
联系方式：029-33287812

2.采购代理机构信息

名称：开瑞项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

联系方式：029-89563179

3.项目联系方式

项目联系人：招采中心张晨、马玉娇、姚瑶、王昭、刘昆、代光艳、王森
电　话：15109119970
第二章  供应商须知前附表及供应商须知
一、供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.5
	交货地点
	咸阳市中心医院（采购人指定地点）。

	1.3.1
	采购范围
	咸阳市中心医院现需采购1台手术显微镜，产品用于非眼科手术过程中放大手术区域细节，具体内容以本项目招标文件要求的为准。

	1.3.2
	交货期

（含安装、调试）
	自合同签订之日起60日历天。

	1.3.3
	质量要求
	符合国家标准或符合行业标准，以及满足医院需求。

	1.4.1
	供应商资质条件
	详见本文件“第一章 招标公告”供应商资格要求。

	1.10
	答疑
	已领取本招标文件的供应商若对本招标文件有疑问，需要采购人或采购代理机构回复的，应在投标文件递交截止时间10天前向采购代理机构指定邮箱提交疑问问题word版电子文件以及加盖公章的PDF扫描件，如缺少上述要求的书面材料或逾期提交的，采购人或采购代理机构将依法不予进行回复。指定邮箱为：471759883@qq.com             

	3.1.2
	投标文件的份数
	正本一份、副本二份、开标一览表一份、电子版文件一份（电子版本文件为与纸质版本投标文件一致的word版本及盖章签字后扫描的PDF版本各一份）
备注：电子版文件存储介质：U盘，供应商所递交的U盘上用标签注明单位简称、项目名称，便于审查。

	3.1.3
	投标文件的密封与包装
	1.投标文件正、副本应分别胶装成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

2.密封包装方式：

投标文件的正本与电子版文件（U盘）密封于一个密封袋内，副本密封于一个密封袋内，开标一览表除在投标文件内装订外，还应再重复制作一份单独密封放于一个密封袋内（应与投标文件内的开标一览表一致且签章齐全）；封袋应加盖供应商单位公章，封袋正面要粘贴“开标一览表”的标识。

3.正本及副本书脊均需打印上项目名称及单位名字。
4.封套上应载明的信息：按照本文件“第六章 投标文件格式”编制。

未按上述要求提交投标文件并参会的，投标文件不予接收。

	3.2.3
	投标报价

要求
	各供应商在投标时以填报“总价及单价”的形式自主填报，但不得超出本项目的最高投标限价，否则将按照无效投标处理。

本项目为固定总价，投标报价应是完成本项目内容所需的全部费用，包括但不限于产品的报价及所发生的：设备费、人工费、包装、运输、仓储、保管、装卸（卸货至甲方指定地点）、安装、调试、保险、税金、利润、运杂费（含保险）、措施费、市场价格风险、社会干扰因素排除费用等完成本项目所需直接费用、间接费用等相关一切费用。要求的其他相关费用以本招标文件的内容和要求作为投标依据。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标文件递交截止之日起不少于90天。

	3.4
	投标保证金
	本项目不要求供应商缴纳投标保证金。

	3.5
	资格审查要求

及审查依据
	序号
	资格审查要求
	审查内容及依据

	
	
	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
	评审依据：供应商应在投标文件中附符合本条要求的承诺书并加盖公章，格式及内容详见本项目招标文件“第六章 投标文件格式”

	
	
	2
	供应商为向采购人提供货物及配套服务的法人或其他组织；
	评审依据：供应商应提供营业执照复印件或扫描件，其他组织提供相应证明材料。

	
	
	3
	所投产品为医疗器械的：供应商为全部所投产品的生产厂商的，应按照现行医疗器械生产及销售的有关法律法规的规定，提供有效的医疗器械相应的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证。同时提供全部所投医疗器械的有效医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

供应商投标医疗器械非全部为自身生产的，应按照现行医疗器械生产及销售的有关法律法规的规定，提供有效的医疗器械相应的生产厂家的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证，并提供全部所投医疗器械的有效医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。同时提供供应商合法有效的相应医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；
	评审依据：供应商应在投标文件中附符合本条要求的资格证明材料，格式及内容详见本项目招标文件“第六章 投标文件格式”

	
	
	4
	供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
	评审依据：供应商应在投标文件中附符合本条要求的承诺书并加盖公章，格式及内容详见本项目招标文件“第六章 投标文件格式”

	
	
	5
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标活动
	评审依据：供应商应在投标文件中附符合本条要求的承诺书并加盖公章，格式及内容详见本项目招标文件“第六章 投标文件格式”

	
	
	6
	供应商应授权合法的人员参加本项目开标会议全过程
	评审依据：供应商应在投标文件中附符合本条要求的证明材料，格式及内容详见本项目招标文件“第六章 投标文件格式”

备注:法定代表人参加开标会议的，应出具法定代表人证明书以及法定代表人合法有效的身份证，且应与营业执照上信息一致。

法定代表人授权合法授权代表参加开标会议的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证,同时提供截至响应文件递交截止时间前6个月内任意1个月的社保缴纳证明材料。

	
	
	备注：

①以上资格证明材料需提供合格有效的证明材料，证明材料提供不全或签字盖章不符合要求的，均属于未按招标文件要求提供证明文件，不得通过资格审查。

②信用信息查询渠道：“信用中国”和“中国政府采购”为供应商信用信息查询渠道。

③供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

④评审委员会或者采购人有权在评审过程中对供应商提供的证明材料进行复核，若发现复核结果与供应商提供的证明材料不符的，供应商自行承担相关不利风险。

	4.2.1
	递交投标文件

截止时间
	2025年12月23日14时30分00秒（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	陕西省西安市莲湖区高新二路一号招商银行大厦19层第一会议室

	5.2
	开标程序
	1）介绍参加会议的单位领导和来宾；

2）介绍参加开标会议的供应商；

3）宣布开标纪律；

4）宣布监督、监标、唱标、记录人员名单；

5）由监标人及各供应商代表共同查验投标文件密封完整性，并宣布查验结果；

6）开启投标文件，唱标人宣读供应商名称、投标总价等主要内容，并经供应商签字确认；

7）开标会结束。

	6.1
	评审委员会

的组建
	评审委员会构成：5人。 其中专家4人，采购人代表1人。
评审委员会确定方式：评审前24小时内在法律认可的专家库中随机抽取技术、经济方面的专家。

	7.1
	定标方式
	是否授权评审委员会确定供应商：

□是  ☑否

采购人依据评审委员会推荐的中标候选人确定供应商，评审委员会推荐中标候选人的人数： 3 ；

	7.3
	履约担保
	本项目不要求供应商进行履约担保。

	10.1
	需要补充的

其他内容
	1.本项目预算金额及最高投标限价：人民币肆拾万元整（￥400000.00）；

备注：各供应商投标报价不得超过上述最高投标限价，否则将按照无效投标处理。

2.本项目标的所属工业；

3.知识产权：构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标的投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人；

4.确定供应商后3日内，由供应商参照国家计委颁发的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）的有关规定标准下浮30%，向采购代理机构一次付清代理服务费；
5.本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释。

	本表是对供应商须知的提示和说明，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以本招标文件内容为准。


二、供应商须知

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1依据《中华人民共和国政府采购法》以及陕西省、咸阳市关于政府采购的有关法律、法规，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：详见“第一章 招标公告”
1.1.3 采购代理机构：详见“第一章 招标公告”
1.1.4 项目名称：详见“第一章 招标公告”
1.1.5 交货地点：详见供应商须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：财政性资金。
1.2.2 资金落实情况：已落实。
1.3 采购范围、交货期（含安装、调试）和质量要求

1.3.1 采购范围：详见供应商须知前附表。
1.3.2 交货期（含安装、调试）：详见供应商须知前附表。
1.3.3 质量要求：详见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商资质条件：详见“第一章 招标公告”
1.4.2 供应商不得存在下列情形之一，否则其投标无效：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构； 

（2）财产被接管或冻结的；

（3）为本采购项目提供采购代理服务的；

（4）与本采购项目的采购代理机构同为一个法定代表人的； 

（5）与本采购项目的采购代理机构相互控股或参股的； 

（6）与本采购项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（7）供应商之间负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（8）被政府有关部门责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）法律法规规定的其他情形； 

1.4.3 是否接受联合体投标：详见“第一章 招标公告”
1.5 费用承担：供应商参与本项目所有发生的费用，不论中标与否均由供应商自行承担。

1.6 保密：参与采购招投标活动的各方均应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。 

1.7 语言文字：除专用术语外，与采购招投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场：除供应商须知前附表10.1需要补充的其他内容特殊要求外，不组织统一踏勘现场，各供应商可自行前往项目所在地进行踏勘。过程中所产生的任何费用及安全问题由供应商自行承担。不论供应商是否踏勘，与本项目实施的所有因素、细节由供应商自行考虑并承担相关不利风险。
1.10 答疑：详见供应商须知前附表。
1.11 转包：本项目不允许中标后转包。
2.招标文件的组成

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知及前附表；

（3）采购需求及商务要求；

（4）评审办法；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式； 

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分。

2.1.2供应商应及时获取招标文件，否则引起的一切风险由供应商自负。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，按照前附表要求向采购代理机构提出疑问，要求采购代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 供应商应及时应及时登录相应网站查看本项目的采购变更信息并获取澄清和修改后的文件，未按澄清和修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评审委员会否决。

2.2.3当招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件在同一内容的表述上不一致时，以时间在后的为准。
2.2.4其它关于澄清与修改的要求以现行相关法律、法规为准。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成：

3.1.1投标文件应按照本招标文件提供的“第六章 投标文件格式”、“第三章 评审办法”及本文件的其他要求完整的进行编制。

供应商在编制投标文件时未按照上述要求提供证明材料、擅自修改投标文件格式内容、未按照投标文件格式内容进行响应的，将视为投标文件的组成不完整，在符合性审查时将按照不合格处理。
3.1.2投标文件的份数：详见供应商须知前附表。

3.1.3投标文件的密封与包装：详见供应商须知前附表。
3.1.4投标文件的补充、修改和撤回：

供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但需要书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3.1.5投标文件被拒绝接收的情形：

（1）未按照招标文件要求递交投标文件的；

（2）逾期提交投标文件的；

（3）其它法律法规规定的应当拒绝接受的情形。

3.1.6投标文件由于编制问题导致无法正常评审的，将按无效投标文件处理。

3.2 投标报价

3.2.1供应商应按照招标文件中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的投标将按照废标处理。

3.2.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格的投标均按照废标处理。

3.2.3投标报价要求：详见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期：在规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。其他内容详见供应商须知前附表。

3.3.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.4 投标保证金：详见供应商须知前附表。

3.5 资格审查要求及审查依据：详见供应商须知前附表。

3.6 是否允许递交备选投标方案：供应商不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制及组成
3.7.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件明确的实质性要求和条件进行响应，对于招标文件特别要求需要逐条明确响应或提供相关证明材料的，应当按照其要求进行编制，否则视为未响应。
4.投标
4.1 投标文件的标记

4.1.1 投标文件的封面上应写明的其他内容：按照本文件“第六章 投标文件格式”编制。
4.2投标文件的递交

4.2.1 供应商递交投标文件截止时间：详见供应商须知前附表。
4.2.2 供应商递交投标文件的地点：详见供应商须知前附表。
4.2.3是否退还投标文件：不予退还。

4.2.4采购需求及商务要求中明确要求提供样品的，应当按照相关要求在递交投标文件时按要求递交。
4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

5.开标

5.1 开标会议时间和地点：开标会议时间及地点与供应商递交投标文件截止时间及地点一致。采购人在规定的截止时间（开标会议时间）和供应商须知前附表规定的地点进行开标会议，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序：详见供应商须知前附表。
6.评审

6.1 评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式详见供应商须知前附表。

6.2 评审委员会成员发现有法定回避情形的应当主动提出回避，采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

6.3 评审委员会按照“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.4评审过程的保密

（1）开标后，直至授予供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况等均严格保密。

（2）在投标文件的评审、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评审委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝直至取消其中标资格。

（3） 供应商确定后，采购人不对未供应商就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未供应商不得向评审委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

6.5投标文件的澄清

（1）为有助于投标文件的审查、评价和比较，评审委员会可以书面形式要求供应商对投标文件不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或投标文件的实质性内容。根据本须知第6.6条规定，凡属于评审委员会在评审中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

（2）评审委员会认为有必要时，可向供应商进行询标。

6.6投标文件计算错误的修正

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.7投标文件的评审、比较和否决

（1）评审委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。未响应招标文件和合同条款的投标文件，不得进行评审。

（2）在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求供应商就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

（3）评审委员会依据本次评审标准和方法，对投标文件进行评审，向采购人提出书面评审报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。

7.合同授予

7.1 定标方式：详见供应商须知前附表，采购人依据评审委员会推荐的中标候选人确定供应商。

7.2 中标通知

7.2.1在本章规定的投标有效期内，采购代理机构将对供应商进行中标结果公示同时发布中标通知书，公告期限为1个工作日。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
8.重新采购：执行现行相关法律法规。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购招投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 质疑与投诉

供应商应当严格按照《政府采购质疑和投诉办法》提出质疑和投诉，对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

10.需要补充的其他内容

10.1详见供应商须知前附表。

               第三章  采购需求及商务要求
一、采购需求

设备名称：高配显微镜       数量：1(台)
1.设备用途：

用于非眼科手术过程中放大手术区域细节

2.技术参数：

1.主镜部分

1.1双人四目面对面手术操作，双目镜筒水平观察，同时镜身可向左右倾摆主镜部分；

1.2.变角双目镜筒，角度调节范围0~180°，瞳距覆盖范围50mm~75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度≤1mm，双目镜筒焦距≥170mm；

1.3.广角目镜：≥12.5X目镜，屈光度调节范围≥±7D，眼罩高低可调；

▲1.4.物镜：标配大变焦覆盖200~450mm，带防溅保护罩；

1.5.连续≥6档变倍， F=250mm条件下，放大倍数≥40倍（可通过附加放大装置实现，增倍率≤2）；

1.6.采用进口光学玻璃， F=250mm条件下，光斑的大小≥4档调节；

1.7 镜头部分具备调焦、变倍等功能；

2. LED照明系统

2.1 光源寿命≥60000小时；

▲2.2 亮度连续可调，F=250mm条件下，物面照度≥100000Lx（提供检测报告）；

2.3 自动限位开关；

2.4照明光斑大小≥3档调节，最大光斑直径≥160mm；

2.5滤色片：橙色滤片、绿色（无赤）滤片；

3.影像和附件

▲3.1分辨率为4K影像实时输出；

3.2手柄部位集成影像采集、控制拍照和录像按钮；

3.3具备U盘存储功能，动/静态影像可快速存储于U盘；

3.4内置景深增强功能；

3.5支持鼠标直接对内置相机系统进行操作；

3.6具备无线脚踏控制拍照录像功能；

3.7支持多种曝光值、亮度、增益、饱和度、对比度、清晰度、翻转、缩放、AOI等图像处理功能；

3.8 4K显示器≥23英寸+支架

3.9具备可移动轻便落地式支架，有电子锁功能，支架臂伸展范围≥1500mm；

3.10 屏幕显示：显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、测量系数、LED光源亮度等参数；

二、其他要求

1.提供设备装箱单及本次投标装备配置清单；

2.提供耗材及易损件报价；

3.负责维修或更换缺陷的货物或部件期限：设备出现故障时，必须在≤30分钟响应，2小时内维修工程师到达现场，排除故障的期限不得超过≤12 h，否则需提供备用机供临床使用；

4.提供操作手册及设备操作规程；

5.提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换口；

6.保修期内，维修响应承诺及维修期间应急预案；

7.提供维修指南、维修专用工具、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息；

8.质保期内≥4次/年巡检，≥2次/年维保，并提供报告。

注：本项目采购设备为高配显微镜，各供应商应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求，结合所投产品企业制造所属情形按照设备名称自行填写《中小企业声明函》。

三、商务要求

1.交货期（含安装、调试）：自合同签订之日起60日历天；

2.交货地点：咸阳市中心医院（采购人指定地点）；

3.质量要求：符合国家标准或符合行业标准，以及满足医院需求；

4.质保期：产品全套质保≥3年，涉及软件终身负责升级；
5.付款方式：设备安装验收合格后一个月之内，一次性支付验收设备合同金额。
第四章  评审办法
一、评审原则
1.按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，评标委员会采用综合评分法对供应商的投标文件进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选人。

二、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.履行招标文件及其他法律法规要求的职责。
三、供应商存在下列情况之一的，按照无效投标处理

政府采购法律法规规定的其他无效情形。
四、评标程序

1.资格审查：

由采购人或采购人委托的采购代理机构对各供应商进行资格检查；
2.符合性审查

2.1由评标委员会对资格检查合格的投标文件进行符合性审查。符合性审查在评标过程中穿插进行，供应商符合性审查不合格的，其投标文件将视为无效投标文件。

2.2符合性审查合格标准：

2.2.1投标文件按招标文件要求签署、盖章；

2.2.2报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.2.3投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

2.2.4 供应商名称与营业执照、资质证书一致；

2.2.5资格要求、符合性审查合格标准、商务要求各项条款、标记“★”条款及本文件规定的其他不允许偏离的条件，为实质性要求和条件，不满足的投标为无效投标；
2.2.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、明显低价的排除

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，若供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为废标处理。

六、相同品牌评审依据

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 
七、澄清有关问题

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签署全名。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或投标文件的实质性内容。

八、评标价的确定
1.投标文件经符合性评审合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定：

（1）对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评标价为按照本办法规定的修正办法修正后的投标总价。

（2）对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整：

对非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，供应商为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的评审价计算规则：【其评审价=投标报价 * 90%】 ；

对专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不执行面向中小企业的“价格评审优惠”。

依据政府采购促进中小企业发展管理办法财库【2020】46号文件，在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）其他方式按照国家相关现行规定执行。

九、投标文件的评审、比较和否决
1.评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。未响应招标文件和合同条款的投标文件，不得进行评标。

2.在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3.评标委员会依据本次评标标准和方法，对投标文件进行评审，向采购人提出书面评标报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。
4.评标委员会各成员按照《评审办法》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。若出现综合得分并列时，投标报价最低者排名在前；如投标报价相同，则以技术要求响应情况内容优先；若技术要求响应情况内容得分也相同的，依次以后续评审内容得分高的优先。
十、根据相关法律、法规的规定，对政府采购相关政策落实如下：
1.促进中小企业发展优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，各供应商须在投标文件文件中提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定，未提供以上材料的不予以认定。
2.为落实政府采购相关政策，采购人或者采购代理机构将在中标结果发布的同时公告上述声明函，接受社会监督。供应商提供的上述声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.如供应商同时提供上述优惠内容，评标委员会只认可其一项有效声明函，不予以重复给价格扣除。  

4.环境标志、节能的产品

对于采购标的列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单的产品，应根据财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定的实施政府优先采购和强制采购；采购人及采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。各供应商应在投标文件中提供有效证明材料（证明材料须加盖供应商红色公章），否则不予计分（注：政府采购节能产品、环境标志产品品目清单以最新公布内容为准）。

6.有融资需求的供应商可根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）执行；
除上述已表述的内容外，其余对政府采购相关政策予以落实根据相关法律、法规的规定执行。如供应商同时提供优惠内容的，评标委员会只认可其一项有效声明函，不予以重复给价格扣除。

十一、推荐中标候选人名单
汇总全体评委对每个供应商的赋分，计算出每个供应商的综合得分，取平均值（小数点后保留后两位）后按照总得分从高到低的顺序进行排列，推荐中标候选人。

评审办法

	评审分项
	分项分值
	评审因素

	投标
报价
	30分
	满足招标文件要求且评审报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

	技术要求
	25分
	供应商根据招标文件第三章采购需求及商务中“一、采购需求”“二、其他要求”中内容进行响应，产品技术指标和性能完全满足招标文件的得 25分。
标“▲”项参数为重要技术指标，每负偏离一项扣 3 分；未标记项参数为一般技术指标，每负偏离一项扣 1.5分，扣完为止。

注：要求提供证明材料（包括官网截图、白皮书、设备功能截图、产品彩页或具有相关检测资格的第三方检测报告等，且必须提供证明材料并标注对应参数的页码及位置。

	总体实施

方案
	5分
	供应商提供针对本项目的总体实施方案，评审委员会根据总体实施方案是否合理科学、措施得当进行评审： 

总体实施方案详细可行，有针对性，完全满足项目要求的得3.1-5分；

总体实施方案内容较完整，基本可行，能满足项目要求得1.1-3分；

总体实施方案有欠缺，可行性针对性较差，不能完全满足项目要求的得0.1-1分；

未提供不得分。

	质量保证
	4分
	提供所投产品合法来源渠道证明文件（销售协议或代理协议等相关证明资料），证明材料完整，链条清晰，计4分，证明材料不完整或未提供的不计分。

	供货方案
	5分
	根据供应商针对本项目提供的供货方案，包含安装调试方案、运输方案等内容进行评审：
安装调试方案、运输方案内容具体完整、详细全面、切实可行，完全满足项目要求得3.1-5分；

安装调试方案、运输方案内容基本合理、可行，能满足项目要求得1.1-3分；

安装调试方案、运输方案内容有缺失，可行性较差，不能满足项目要求的，得0.1-1分。

未提供不得分。

	团队配置
	5分
	1.拟派团队人员组织机构完备，框架结构完整，运行机制有效的得0-2分； 

2.拟派团队人员充实、具备相应经验，能有效保障项目实施的得0-2分； 
3.管理制度完善，与项目实施具有很强的切合程度，具有针对性、可行性得0-1分；

	售后服务
	5分
	1.根据供应商的售后服务方案（包括但不限于①服务内容；②故障响应时间；③维修时限；④系统更新情况）等由评审委员会进行评审：

售后服务有具体、详细、可行的方案及措施，能够完全满足采购需求的得 3.1-5分；

售后服务方案及措施基本可行，基本能够满足采购需求的得1.1-3分；

售后服务方案及措施欠缺较多，不能完全满足采购需求的得0.1-1分；

未提供不得分。

	
	5分
	2.根据供应商提供在质保期内针对设备出现故障或不能正常工作时候的应急方案（包括但不限于确保设备正常使用的应急措施、提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用的使用承诺）进行评分：

应急方案详细可行，针对性强，能够确保采购人使用得3.1-5分；

应急方案相对完整，具有一定的针对性，基本能够保证采购人使用得1.1-3分；

应急方案简单粗略，表述不具体，不能完全保障采购人使用得0.1-1分； 

未提供不得分。

	
	6分
	针对本项目具有可行的技术培训方案以及操作手册，确保人员能熟练操作设备，了解设备结构、工作原理等内容进行评审：
1.提供培训课程计划，列出培训的地点和时间，根据培训课程计划内容得0-1分。

2.根据供应商提供针对本项目操作手册的简易程度，能够在采购人使用过程中出现问题的时候迅速准确的找到解决方式0-2分。 

3.操作维护方法，有详细可行的操作维护方法，根据操作维护方法的内容得0-2分。 

4.排除故障方法，列出可能出现问题的部位，根据解决的方案内容得0-1分。

	业绩
	10分
	需提供近三年来（2022年11月起至今的）同类产品厂家的业绩证明材料，每提供一项有效合同的得2.5分，最高得10分。供应商需提供合同的复印件或扫描件，未提供的或无效合同均不得分。

	备注：

1.业绩等其他赋分证明材料未提供或模糊无法辨认将不予得分；

2.评标委员会成员必须按照本评审要素据实赋分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。


第五章  拟签订的合同文本
（合同签订时采购人有权根据供应商提供的投标文件中内容及承诺对合同内容进行补充和完善）
咸阳市中心医院高配显微镜采购项目

采购合同

项目编号： 

甲方：                    

乙方：                         
二〇二五年  月  日

服务合同
甲方： 咸阳市中心医院       
乙方：                                        

根据《中华人民共和国民法典》等法律、制度的规定，甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经双方协商，明确各自责任权利，订立本买卖合同，以共同恪守。

一、合同标的及数量

	序号
	货物名称
	品牌/型号
	制造商及产地
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


合同总金额及付款方式

1.合同总金额为          人民币(￥          元)。包括但不限于设备费、人工费、包装、运输、仓储、保管、装卸（卸货至甲方指定地点）、安装、调试、保险、税金、利润、运杂费（含保险）、措施费、市场价格风险、社会干扰因素排除费用等完成本项目所需直接费用、间接费用等相关一切费用已由乙方计入本合同总金额中。

2.付款方式：设备安装验收合格后一个月之内，一次性支付验收设备合同金额。

3.质保期     年满后，设备维保费不超过设备总价的    为标准，并结合市场价格，就低不就高，作为该设备维保价格。
4.乙方指定以下账户为唯一收款账户（与发票账户信息一致）：

账户名称：                      
开户银行：                      
银行账号：                      
二、质量要求
1.产品必须符合国家相关质量标准和相应产品等级执行标准。

2.在产品最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺的质量保证期内，本保证保持有效。

3.如果产品与合同不符或不符合甲方要求，或证实交付物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4.在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

5.乙方收到通知后应在本合同规定的响应时间内以合理的速度免费更换有瑕疵的产品。

6.在质量保证期内，如果产品的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

7.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

三、供货
1.交货期（含安装、调试）：自合同签订之日起     日历天；
2.质保期：产品全套质保     年，涉及软件终身负责升级；
3.交货地点：咸阳市中心医院（采购人指定地点）； 

4.符合国家标准或符合行业标准，以及满足医院需求；

5.甲方收货联系人：       ；联系电话：      ；

乙方送货联系人：         ；联系电话：      ；

6.交货时，如发现破损等质量问题由乙方负责包退包换。

四、验收标准
1.甲方按国家相关质量标准以及招标文件要求的内容标准进行验收，货物质量品质等于或高于样品的质量品质。

2.甲方验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、规格上符合约定的证明。

五、误期赔偿费约定

如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%。

六、不可抗力
由于不能预见、不能避免和不能克服的客观的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，在不可抗力事件发生后，应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

七、其他

1.合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

2.合同纠纷的解决方式：首先通过双方协商解决，协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.合同生效

本合同一式柒份，甲方执伍份、乙方执贰份。在甲、乙双方签字并盖章后生效。

4.合同签订地点：西安

6.合同签订时间：____ 年_____月_____日

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）： 

	法定代表人或
其委托代理人（签字）：
	法定代表人或
其委托代理人（签字）：

	签订日期：
	签订日期：

	签订地点：
	签订地点：


第六章  投标文件格式
投标文件编制说明
1．编制投标文件前，请详细阅读招标文件的全部内容，理解文件中的每一项要求。

     2．在编制投标文件时，应当按照样本招标文件提供的格式内容逐一做出明确的响应，招标文件提供的格式内容在编制投标文件时不得更改，内容可以扩充。供应商认为有必要，对还可以做其它补充，其目录自行编制，如因供应商自身原因未编制或编制目录中未附其相应内容，其相关不利风险由其自行承担。
咸阳市中心医院高配显微镜采购项目
 投标文件
项目编号：                                         
供应商（全称）：                 （盖章）

法定代表人或其法人授权委托人：     （签字或盖章）

地址：                                 
联系人：            联系电话：                   

     年     月     日

目   录

【供应商根据文件格式要求编辑】
1.投标函
 （采购人名称）   ：

我方收到  （项目名称：     项目编号：   ）招标文件，经我公司详细研究，我公司决定参加本项目的投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并愿意承担相应的法律责任。
1.我方愿意按照招标文件中的一切要求，提供相应服务，完成合同的责任和义务。                       

2.我方已详细阅读了本项目招标文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。
3.如果我方在开标后到规定的投标有效期内撤回投标文件及承诺，我方的保证金将被贵方没收。
4.我方同意向贵方提供可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

5.我方的投标文件在投标文件递交截止时间之日起      天有效。

6.如果我方一旦中标，我方将保证按招标文件要求完成全部内容，且质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定以及招标文件规定标准要求，并在领取中标通知书时提供符合采购代理机构要求的投标文件。
7.我方完全接受并响应招标文件、答疑文件、评审办法、招标预算及限价等关于本项目相关文件的要求，严格遵守开标过程的时间安排、程序安排等细节，对此无任何异议。但我单位所编制的投标文件如未按照招标文件特别要求逐条明确响应或提供相关证明材料编制投标文件的，我方自愿被按照无效投标处理。
8.所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系：                           

供应商：                     （盖章）

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

地    址：                              

开户银行：                              

帐    号：                              
电    话：                              
      年     月     日

2.开标一览表
项目名称：                                 

项目编号：               

	投标总报价

（元）
	交货期（含安装、调试）
	交货地点
	质量要求
	质保期
	备注

	大写：             

小写：            
                
	自合同签订之日起    日历天
	咸阳市中心医院（采购人指定地点）
	符合国家标准或符合行业标准，以及满足医院需求
	产品全套质保     年，涉及软件终身负责升级
	


供应商名称：           （盖章）

法人代表或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：    年      月      日
3.报价明细表

项目名称：                               

项目编号：                                                     
	序号
	名称
	型号和规格
	原产地及

制造厂名
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	手术显微镜
	
	
	
	
	

	...
	......
	
	
	
	
	

	合计

总价
	（小写）：

（大写）：


说明：

1.所有投标报价均含税，且用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2.该表中包含供应商认为完成本项目所需的所有费用,合计总价应与开标一览表中投标总价金额一致。
供应商名称：               （盖章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
                   年     月     日

3.1设备配置清单及设备配件及耗材、易损件价格清单

投标人的投标文件中必须附有详细配置清单及设备装箱单且必须对所投设备各种规格的耗材及易损件进行单独报价（本项目耗材及易损配件报价仅用于后续服务过程中价格参考依据，不计入本次投标总报价之内，不参与评审）格式自拟。

4.技术条款响应偏离表

项目名称：                         

项目编号：                                                
	序号
	招标文件
技术指标
	投标文件

响应内容
	偏离情况

（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	


注：供应商应按照“第三章  采购需求及商务要求”中采购需求及其他要求内容进行逐条响应，列明偏离情况，如有偏离，请在此表中清楚地列明，并加以说明。
同时，供应商应按照招标文件要求的内容在此表后提供相关证明材料，并加以说明。
供应商名称：               （盖章）
法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
                   年     月     日
5.商务条款响应偏离表

项目名称：             
项目编号：             

	序号
	招标文件
商务要求
	投标文件
商务响应
	偏离情况

（正偏离/响应）
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	


注：供应商应按照“第三章  采购需求及商务要求”中商务要求内容进行逐条响应，并在此表中清楚地列明响应的内容，如仅表述内容为响应，则视为均满足招标文件须响应的要求。
供应商名称：               （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）
                   年     月     日
6.法定代表人证明书及授权书
6.1法定代表人证明书

	致：（采购人名称）

	企业

法人
	企 业 名 称
	

	
	法 定 地 址
	

	
	工商登记机关
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定

代表人
	姓    名
	
	联系

电话
	

	法定

代表人

身份证

复印件
	身份证（国徽面、人像面）
	（法定代表人签字或盖章）

	
	
	（供应商公章）

年  月  日


6.2 法定代表人授权书

	致：（采购人名称）

	被

授

权

人
	姓    名
	
	性    别
	

	
	职    务
	
	联系电话
	

	被

授

权

项

目

与

内

容
	项目名称
	

	
	项目编号
	

	
	授权范围
	全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。

	
	法律责任
	本公司对被授权人在本项目中所实施的代理行为承担全部法律责任。

	
	授权期限
	本授权书自开标会议之日计算有效期为90天。

	被授权人身份证复印件
	法定代表人签字或盖章：
被授权人签字或盖章：

	身份证（国徽面、人像面）
	

	
	（供应商公章）

                  年  月  日


7.资格证明文件
（供应商应在此处附与本项目招标公告及招标文件中要求的资格证明文件复印件或扫描件并加盖公章，格式参考见本条附件）

附件7.1：承诺书                 
致：   （采购人名称）   
我公司     （公司名称）      为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重承诺：

1.我公司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.我公司截止至投标文件递交截止时间之前，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的投标活动的情形。
如上述内容有隐瞒或未能提供真实信息的，我公司将承担一切不利后果。
供应商名称：               （盖章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
                   年     月     日

                           8.技术方案
供应商应按照招标文件要求，根据采购内容以及评审办法中技术内容作出全面响应的项目方案。
附件8.1项目团队
项目组团队人员情况表

项目名称：                       
项目编号：                  
	序号
	姓 名
	学历
	技术

职称
	证书

名称
	本项目中

担任职务
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	


注：后附相关证明材料，具体要求以第四章 评审办法内容为准。

9.业绩
项目名称：                                   

项目编号：                      

	序号
	合同签订时间
	买方名称
	项目名称
	主要标的
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	


注：后附相关证明材料，具体要求以第四章 评审办法内容为准。

10.其他证明材料

（1）企业其他获奖及荣誉证书等资料；

（2）供应商提供证明其企业实力的其他证明材料；

（3）中小企业声明函、监狱企业、福利企业声明函（格式具体见附件）；

（4）节能环保、环境标志产品明细表（格式具体见附件）；

（5）《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》；

（6）其他。

附件10.1中小企业声明函    

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）   的    （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

   （标的名称）   ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为                    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为               万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：            （盖章）

      年     月     日
注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1.中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定，未提供以上材料的不予以认定。   

2.供应商提供《中小企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

附件10.2监狱企业声明函

《监狱企业声明函》
本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为        （请填写：监狱）企业。

   本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

  供应商：                 （盖章）

  法定代表人或其法人授权委托人：             （签字或盖章）

  日期：      年      月      日

注：

1.非监狱企业无需在投标文件中提供。如为监狱企业应在投标文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2.供应商提供《监狱企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

附件10.3残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  供应商：                 （盖章）

  法定代表人或其法人授权委托人：             （签字或盖章）

  日期：      年      月      日

注：

1.非残疾人福利性单位无需在投标文件中提供。如为残疾人福利性单位应在投标文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2.供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

附件10.4福利性单位声明函

福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据陕西省《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》规定，本单位为符合条件的福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他福利性单位制造的货物（不包括使用非福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

  供应商：                 （盖章）

  法定代表人或其法人授权委托人：             （签字或盖章）

  日期：      年      月      日

注：

1.非福利性单位无需在投标文件中提供。如为福利性单位应在投标文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2.供应商企业所提供的《福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

附件10.5节能环保、环境标志产品

《节能环保、环境标志产品明细表》

	序号
	产品

名称
	制造厂家
	规格

型号
	类别
	认证证书编号
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）
	


供应商：                 （盖章）

  法定代表人或其法人授权委托人：             （签字或盖章）

  日期：      年      月      日
注：

1.如投标产品为节能环保.环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

2.类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

3.评标委员会根据所提供的内容给予得分。

附件10.6《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取中标交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱.以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开.公平.公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）                  全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：                              电话： 

年    月    日
