政府采购项目

项目编号：AKSH2025--ZGK-154

安康市中医医院病房基础设备

采购项目

招 标 文 件

采   购   人：安康市中医医院

采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司

日        期：二〇二五年十二月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	8

第三章  投标人须知	11

第四章  采购内容及要求	28

第五章  合同格式	46

第六章  投标文件（格式）	52

第一章 招标公告

项目概况

安康市中医医院病房基础设备采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）获取招标文件，并于2025年12月24日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：AKSH2025--ZGK-154

项目名称：安康市中医医院病房基础设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1018500.00元

采购需求：

合同包1(遥测监护及工作站等设备)：

合同包 预算金额：636000.00元

合同包 最高限价：604200.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗 设备 | 遥测监护及工作站等设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 636000.00 | 604200.00 |

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。

合同包2(吊塔、微量泵)：

合同包 预算金额：382500.00元

合同包 最高限价：306000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗 设备 | 吊塔、微量泵 | 1(批) | 详见采购文件 | 382500.00 | 306000.00 |

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(遥测监护及工作站等设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：
   （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
   （2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
   （3）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
   （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
   （5）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；
   （6）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
   （7）其他需要落实的政府采购政策。

合同包2(吊塔、微量泵)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：
   （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
   （2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
   （3）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
   （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
   （5）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；
   （6）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
   （7）其他需要落实的政府采购政策。

- 本项目的特定资格要求：

- 合同包1(遥测监护及工作站等设备)特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。

（3）信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准。

（4）书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

（6）税收缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。

（7）社会保障资金缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。

（8）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内)及医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

（9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。

（10）本项目不接受联合体投标。

- 合同包2(吊塔、微量泵)特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。

（3）信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准。

（4）书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

（6）税收缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。

（7）社会保障资金缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。

（8）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内)及医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

（9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。

（10）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2025年12月03日至2025年12月09日，每天上午9：00-12：00，下午14：00-17：00（北京时间）。

2.途径：全国公共资源交易平台（陕西省  安康市）。

3.方式：在线获取。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年12月24日09时00分00秒

2.提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省 安康市）（采用电子化投标及远程不见面开标方式）

3.开标地点：安康不见面开标大厅系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

获取须知：（1）供应商使用捆绑CA证书登录安康市公共资源交易中心（http：//ak.sxggzyjy.cn/），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行网上报名。（2）采购代理公司确认：网上报名成功后投标供应商须在招标文件获取时间内将报名回执单、介绍信（备注经办人联系电话及电子邮箱）、身份证复印件加盖公章递交至安康尚昊招标代理有限公司进行报名资料确认(安康市高新区高新观澜8栋二单元 801室，邮箱：365060958@qq.com)。（3）未完成网上投标成功的或未经采购代理公司确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。（4）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法签到或解密投标文件，按无效投标对待。（5）电子投标文件技术支持：4009280095，4009980000。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：安康市中医医院

地    址：安康市汉滨区巴山东路47号

- 联系方式：0915-8183604

- 2.采购代理机构信息

名    称：安康尚昊招标代理有限公司

地    址：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

联系方式：13991519725

3.项目联系方式

项目联系人：郑工

电      话：13991519725

安康尚昊招标代理有限公司

2025年12月02日

特别提醒：

1.本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场），开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。“不见面大厅”登录网址为：

http：//219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login（请各投标人下载最新驱动，详细操作请关注《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》）电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》规定执行。

2.制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http：//www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

3.递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http：//www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台——陕西政府采购交易系统——企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

项目如有变更文件，则应点击“项目流程——答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

4.电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000

5.投标供应商报名成功，如自愿放弃投标，应在开标前一个工作日以电子邮件或书面形式告知采购代理机构。供应商若未按此要求告知，采购代理机构将登记供应商不诚信信用记录，在一个自然年度进行综合考评，报采购监督管理部门。由此产生的一切后果由供应商自行承担。

第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 安康市中医医院 |
|  | 采购代理机构 | 安康尚昊招标代理有限公司 |
|  | 项目名称 | 安康市中医医院病房基础设备采购项目 |
|  | 项目编号 | AKSH2025--ZGK-154 |
|  | 投标报价 | 1.投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。 2.投标人必须对所投项目进行完整报价，不接受（将拒绝）只对部分服务进行报价的投标。 |
|  | 资金来源 | - 财政资金 |
|  | 预算金额 | - 1018500.00元（包1：636000.00元；包2：382500.00元） |
|  | 最高限价 | - 包1：604200.00元；包2：306000.00元 |
|  | 合同履行期 | - 合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作 |
|  | 保修期 | 保修期为2年，终身维护。保修期自设备验收、投入临床使用之日算起 |
|  | 付款方式 | 合同签订后支付30%预付款，验收合格后支付总货款的60%，一年后支付总货款的10% |
|  | 投标保证金 | - 本项目不设置投标保证金 |
|  | 投标有效期 | 投标文件递交截止时间起算，投标有效期为90日历天 |
|  | 资格证明文件（所有采购包通用） | （1）具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。 （3）信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准。 （4）书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。 （6）税收缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。 （7）社会保障资金缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。 （8）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内)及医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。 （9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。 （10）本项目不接受联合体投标。 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 特殊情况处理 | 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理： （1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购。 （2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。 （3）在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。 |
|  | 开标时间、 地点 | 开标时间：2025年12月24日09时00分00秒（北京时间） 开标地点：安康不见面开标大厅系统（采用电子化投标及远程不见面开标方式） （如有变动，另行通知）。 |
|  | 招标文件 递交截止时间 | 2025年12月24日09时00分00秒（北京时间）止 |
|  | 评标小组构成 | 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律规定组建评标小组。 |
|  | 勘查 | 1.采购代理机构不组织统一现场勘察，由供应商自行安排。 2.供应商勘查现场发生的一切费用自理，并自行负责在勘查现场发生的人员伤亡和财产损失。 |
|  | 答疑 | 如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。 |
|  | 中小企业划分 | 依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 工业的划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
|  | 核心产品 | 包1：永磁旋振治疗仪 |

第三章 投标人须知

一、总则

1. 项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

1.2采购人：安康市中医医院。

1.3采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司。

1.4采购项目名称：安康市中医医院病房基础设备采购项目。

1.5监管机构：安康市财政局。

2.招标范围、服务期、项目地点

2.1招标范围：安康市中医医院病房基础设备采购项目，1项，本项目为安康市中医医院病房基础设备采购项目，项目预算为1018500.00元，简要技术要求、用途：自用，详细技术要求详见招标文件第四章“采购内容及要求”。

2.2合同履行期：合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。

2.3项目地点：采购人指定地点。

3.投标人资格要求

3.1投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

4.合格的投标人

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次招标采购货物和服务的制造商或授权投标人。

4.2投标人如有下列情形之一的按废标处理：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供采购代理服务的；

（3）与本招标项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本招标项目采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本招标项目采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）被省级或招标项目备案地司法部门或财政监管部门作行政处罚（或不良行为记录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外。

5.费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

6.保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

7.语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

8. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.响应和偏差

9.1.投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则投标人的投标按无效处理。

9.2.投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

9.3.投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1招标文件用以阐明所需提供的货物及服务、采购、投标程序和合同条件。招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）采购内容及要求

（5）合同文本

（6）投标文件格式

10.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

10.3招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标人应从采购代理机构获取招标文件，仅作为本次招标使用。

10.4本招标文件的解释权归安康尚昊招标代理有限公司。

11.招标文件的澄清

11.1任何要求对招标文件澄清的投标人，应在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布变更公告。在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

11.2对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。

11.3投标人提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

12.招标文件的修改

12.1招标采购单位如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间，在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的单位。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对采购人和投标人都具有约束力。

12.3采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取招标文件的单位。

三、投标文件

13.投标文件编制的原则

13.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式编制并逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的或没有按格式制作的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被拒绝。

13.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

13.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则其投标将被视为无效投标。

13.4供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.5采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.6供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.7 如供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.投标文件构成和格式

14.1文件的制作和签名

14.1.1为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件。投标人在投标前须提供电子投标文件。

14.1.2编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。因供应商自身原因未使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制，导致电子文件上传失败，由供应商自行承担全部责任。

14.2投标人应按照本须知第14.1条的内容及第六部分提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

15.投标报价

15.1“报价表”填写时应注意下列要求：

（1）本项目的投标报价应结合市场自主报价并承担风险；

（2）投标报价依据现行及省级有关规定并结合市场情况填报投标报价；

（3）各投标人应在投标文件中标明分项报价；

（4）凡因投标人对招标阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各投标人自负；

15.2 最低报价不作为中标的唯一条件。

16.投标货币

投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

17.投标人资格的证明文件

17.1投标人须按招标文件要求，提供资格证明文件，未按要求提供或提供不全的，其投标按照无效投标处理。

17.2如果招标文件有要求统一格式的，必须按统一格式提供，未按要求提供的，其投标按照无效投标处理。

17.3资格证明文件有效期从开标之日起算不得少于投标文件有效期。

- 18.投标保证金

本项目不设置投标保证金。

19.投标有效期

19.1投标文件递交截止时间起算，投标有效期为90日历天。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将按照无效投标处理。

19.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

19.3 中标供应商投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

20.投标文件的格式

20.1供应商须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；并编制目录和对应的页码。

20.2本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。

20.3拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。

四、投标文件的递交

### 21.投标文件递交

21.1电子投标文件递交与解密

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传投标文件]，上传加密的电子投标文件（*  .SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

22.2代理机构不接受邮寄的投标文件；

22.3无论供应商成交与否，其投标文件恕不退还。

### 22.投标文件的修改和撤回

22.1供应商在上传投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改、撤回。补充、修改的内容应当按招标文件要求签章、加密上传。

22.4投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标、定标

23.开标

23.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

23.2开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加。

23.3本项目采用远程不见面开标方式进行开标、采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标。

23.3.1投标供应商在获取招标文件后应在全国公共资源交易平台(陕西省.安康市)网站[新闻资讯一通知公告]中下载并详细阅读安康公共资源交易中心不见面开标系统(投标人)操作 http：//www.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/subPage.html，下载并详细阅读《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》并下载最新版本驱动。不见面开标系统：打开页面网址：(http：//219.145.206.209/Bid0peningHal1/bidopeninghallaction/hall/login)选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，插入 CA锁登录，输入密码后，点击“登录”，投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目：选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

23.3.2为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面(播放器下载链接为：https： //dowload. bopoint. com/domload/dowloaddetail.html?SourceFron-Dow&SoftGuid55aa4 e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4)。

23.3.3投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按文件中要求， 在投标文件中上传电子版。

23.3.4开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅， 并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服029-88661292.88661267.88661241。

23.3.5开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书CA 锁在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标。

系统默认解密时长为60 分钟，投标单位需在规定的解密时间内完成标书解密。如因供应商自身原因未在系统规定时长60分钟内完成投标文件解密，为保证开评标活动顺利进行，系统将对未解密的投标文件作退回处理，被退回的投标文件将无法参与后续开评标活动。所有投标单位解密完成后由开标人员将投标文件导入开评标系统。

23.4特殊情形下的应急处置

电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》规定执行。

24.采购人或采购代理机构

24.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

24.2宣布评标纪律；

24.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

24.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

24.5根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

24.6依法对投标人的资格进行审查；

24.7依法维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

24.8核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的，要求评标委员会复核或者书面说明理由。评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

24.9与评标有关的其他事项。

25.评标委员会

25.1 采购人将根据本次招标项目的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标管理办法》等有关规定组建评标委员会；

25.2 评标委员会成员由采购人及评审专家组成，负责评标活动。专家人选在专家库中随机抽取，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

25.3评审专家从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家；

25.4 评标委员会成员对各投标人投标文件进行审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.5要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.6对投标文件进行比较和评价；

25.7确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

25.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为（如果有）；

25.9评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标管理办法》的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

26.投标文件的初审（包1、包2通用）

26.1投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标人按照招标文件中投标人须知前附表第13项要求进行资格审查，以确保投标人是否具备相应的投标资格，任意一条不符合要求的，按无效投标处理。

26.2投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。审查应包含以下内容：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件封面、投标函、法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、包号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、包号完全一致。 |  |  |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求签字、盖章。 （《评标要素及分值一览表》中要求提供的证明材料除外）。 |  |  |
| 3 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： 一、投标函 二、投标一览表 三、资格证明文件 四、技术商务偏离表 五、投标方案 六、供应商承诺书 |  |  |
| 4 | 投标文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。 |  |  |
| 5 | 投标报价 | （1）投标报价符合唯一性要求： （2）开标一览表填写符合要求； （3）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |  |
| 6 | 招标文件要求的实质性条款 | 完全响应招标文件要求的各项实质性条款。 |  |  |
| 7 | 合同文本响应 | 完整响应招标文件合同文本条款。 |  |  |
| 评标委员会成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

26.2.3开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中明细内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）多处内容交叉不符时，以评标小组评审结果为准；

（6）文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其投标文件无效。

26.3通过对投标人及投标文件符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效投标处理：

（1）投标人投标报价超出采购预算金额或者最高限价的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标内容出现漏项或数量与要求不符的，出现重大负偏离；

（4）投标人串通投标的；

（5）投标人有违法违规行为的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件不符合招标文件其他要求的；

（8）其他法律法规规定的废标情况。

27.投标文件的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.评标原则及主要方法（包1、包2通用）

28.1评标委员会将遵循公平、公正和择优的原则，对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准；

28.2评审过程的保密：在投标文件的评审、比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；

28.3评标原则和办法：

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

具体评审因素量化指标和分值如下：

| 评分项 | 评分标准 | 最高 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／投标报价)×30 注：1.计算分数时四舍五入取小数点后两位。 - 2.符合采购优惠政策的按政策执行。 - 3.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 | - 30分 |
| 商务 响应 （3分） | 经过有效性和符合性审核合格的投标供应商，对付款方式、交货期、保修期、验收、服务等商务要求进行响应，完全响应且逐项详细说明的计3分，未做详细响应的，按响应程度赋1-2分。 | 3分 |
| 技术 响应 （25分） | 投标产品技术指标清晰，符合国家的最新标准和有关规定，技术资料齐全，技术参数全部响应招标文件中技术要求的计25分。其中标记▲项参数每出现一项负偏离扣2分；非▲技术参数每出现一项负偏离扣1分，直至扣完为止；投标时须附有所投产品的技术资料(包括但不限于检测报告、技术说明资料、官网功能截图（如有）等证明材料)，佐证材料需加盖投标供应商公章。 | 25分 |
| 实施 方案 （15分） | 投标人提供项目组织实施方案，方案至少包括：项目组织机构及责任制度；物流运输保障措施；质量管理体系保证措施；实施进度及保证措施；产品安装、检测、调试、验收等方案。 以上五项内容每一项内容满分3分，共计15分，其中每缺少一项内容扣3分；每有一项内容出现一个缺陷扣1分，扣完3分为止。 （缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、仅有方案大标题却无具体细化措施内容的、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合、完全套用其他项目方案等） | 15分 |
| 供货渠道及产品备件配备 （6分） | - 1.供应商提供产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），产品来源渠道证明文件齐全得3分，每缺少一个生产厂家的扣1分，直至3分扣完为止。 2.提供关键零部件备品配件方案，方案针对性强，满足项目要求得3分；方案一般，基本满足项目要求得2分；方案没有针对性，不能满足项目要求得1分；不提供不得分。 | 6分 |
| 质量 保证 （5分） | - 投标人提供具体详实的质量保证承诺。承诺满足项目要求，针对性强得3分；承诺一般，基本满足项目要求得2分；承诺没有针对性得1分；不提供不得分。 2.投标人提供质量保证期过后的维保服务方案，方案详细，维保报价合理得2分；方案一般，维保报价较高得1分；不提供不得分。 | 5分 |
| 售后 服务 （6分） | 投标人提供售后服务方案。方案至少包括：售后服务机构和人员配备；售后服务内容及响应时间；应急响应预案。 以上三项内容每一项内容满分2分，共计6分。其中每缺少一项内容扣2分，每有一项内容有一个缺陷扣1分，扣完2分为止，不提供不得分。 （缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、仅有方案大标题却无具体细化措施内容的、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合、完全套用其他项目方案等） | - 6分 |
| 培训 方案 （4分） | - 投标人提供培训方案。方案至少包括：培训内容、培训时间、培训目的、培训对象等；培训课程安排，培训教师落实等。 - 以上两项内容每一项满分2分，共计4分。其中每缺少一项内容扣2分，每有一项内容有一个缺陷扣1分，直至扣完2分为止，不提供不得分。 - （缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、仅有方案大标题却无具体细化措施内容的、不符合采购需求、方案标题与实际内容不相符合、完全套用其他项目方案等） | - 4分 |
| 企业 业绩 （6分） | 供应商提供2022年11月至今类似项目业绩合同，每提供1份得2分，最高得6分（以合同为准，合同所有内容应清晰可辨，否则不予认可）。未提供不得分。 | 6分 |

备注：

1） 以上各项打分均由评标委员会独立评分，评分相邻两档之间的得分，归属于较低一档，两档之间可取小数点进行打分，按评审后综合得分由高到低推荐一至三名中标候选人。

2） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3）若出现综合得分并列时，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4）数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5）投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由专家组确定价格得分最高的一个供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

6）评审时，投标人符合投标人须知33条采购政策的按照采购政策执行。

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

29.定标

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内，将评标报告送采购人定标。

29.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

29.3采购代理机构在采购人确定中标单位2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

29.4采购代理机构向中标供应商发出《中标通知书》。

30.签订合同

30.1成交后，成交供应商在收到成交通知书后25个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及成交供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

30.2采购人不得向成交供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购服务要求实质性内容的协议。

30.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.4政府采购合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

30.5 招标文件、投标文件、澄清等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

30.6政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

六、代理服务费

31.代理服务费

1.代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定标准计取。

采购代理机构开户名称：安康尚昊招标代理有限公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账      号：61050166371100000492

2.中标供应商在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费，代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。

七、质疑、投诉

32.质疑、投诉

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

32.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

32.2供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3质疑函应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

32.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

32.5质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

32.6质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理 。

32.7质疑受理部门：安康尚昊招标代理有限公司

质疑受理电话：13991519725

32.8提交质疑函地点：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

32.9本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

32.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

32.11 质疑函应当使用中文。

八、采购政策

33.采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

（1）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在政府采购活动中投标人为小型和微型企业的，对价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标（所投的货物/承建的工程/承接的服务由小型和微型提供）；

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。评标时，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

注：参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性，对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足中小微企业规定的投标单位，其价格扣除仅适用一次。

①根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）所投产品属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品；

②所投产品为“环境标志产品政府采购清单”所列产品，在性能、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采用；

③节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号的规定，以中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准；

④环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准；

⑤若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策；

（4）关于信用记录的查询和使用

1.采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标文件中的信用记录的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或中标资格将被取消；

2.投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料；

3.信用记录查询的截止时点为“招标文件获取之日起至投标截止日前”。信用记录查询的结果，将以截图保存至电子介质的形式留存。

(5)融资政策

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采(2020)15号)文件精神，有融资需求的中标(成交)人可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台(含各市分平台)自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台网址：http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s。

九、其它事项

34.其它事项

34.1投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：

（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

34.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选单位名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购内容及要求

- 一、项目概况

- 采购病房基础设备采购项目，为进一步改善我院急诊内科和老年病科就医环境，提升患者就医体验。

- 二、设备购置清单

| 包号 | 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 遥测监护及工作站 | 1 | 套 |  |
|  | 2 | 除颤仪 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 中药熏蒸仪 | 2 | 台 |  |
|  | 4 | 全胸振荡排痰机 | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 遥测监护及工作站 | 1 | 套 |  |
|  | 6 | 高流量湿化治疗仪 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 气压治疗泵 | 1 | 台 |  |
|  | 8 | 永磁旋振治疗仪 | 1 | 台 | 核心产品 |
| 包2 | 9 | 吊塔 | 5 | 台 |  |
|  | 10 | 微量泵（双通道） | 11 | 台 |  |
|  | 11 | 微量泵（六通道） | 1 | 台 |  |

- 三、设备参数

包1技术参数

- （一）遥测监护及工作站

- 1.监护站（一套）

- 1.1中心监护系统支持中央站, 可另配工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连,满足科室在护士站，医生办公室，会议室和科室外进行病人监护信息的集中查看。

- 1.2中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置。

- 1.3中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式。

- 1.4中心监护系统可支持来自监护仪端监测ECG， ST, QT/QTc， RESP， SPO2， PR，TEMP，NIBP，IBP，CO2，AG，EEG，NMT等参数的显示和数据存储。

- 1.5支持设备集成床旁呼吸机设备的参数监测显示。

- 1.6中心监护系统配置两台24寸以上液晶双显示器屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色双液晶显示。

- 1.7可同时集中监护多达64个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。

- 1.8多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示，多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等。

- 1.9支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察，重点观察床支持多达11道波形显示，重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP列表等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯。

- 1.10提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形，支持系统报警声音关闭功能。

- 1.11提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。

- 1.12支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾。

- 1.13支持至少2万个历史病人数据存储与回顾。

- 1.14支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾。

- 1.15支持过去24小时病人心律失常事件统计功能，包括最大心率，最小心率，平均心率和各个心律失常种类数量的统计和报告输出。

- 1.16支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告，支持报警报告、波形报告、趋势报告等。

- 1.17可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人。

- 1.18支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

- 1.19支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔，支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。

- 1.20可以医院信息系统对接，实现生命体征自动上传，生成护理记录单。

2.遥测监护仪（7台）

- 1）整机要求

  - 1.1遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。

  - 1.2遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。

  - 1.3遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。

- 2）监测参数

  - 2.1标配心电监护、血氧监测功能，提供HR，ST，PVC测量值，PR测量值（ST，PVC在中央站上显示）。

  - 2.2具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。

  - 2.3支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。

  - 2.4具有抗运动算法，良好的抗干扰性。

  - 2.5提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿15 – 350 bpm。

  - 2.6心电滤波模式提供监护模式，ST模式, 运动模式。

  - 2.7提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。

  - 2.8提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化。

  - 2.9提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

  - 2.10提供起搏分析。

  - 2.11具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

  - 2.12QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。

  - 2.13支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥26种实时心律失常分析。

  - 2.14血氧饱和度测量范围：0 - 100%，来自于血氧的脉率测量范围：20 – 300 bpm。

  - 2.15可显示弱灌注指数（PI）。

- 3）系统功能

  - 3.1遥测发射盒有三个硬按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。

  - 3.2遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

  - 3.3支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测监测数据和报警。

  - 3.4支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

  - 3.5支持给患者发送消息。

  - 3.6可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，工作时间不小于170h。

  - 3.7采用608M WMTS无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

  - 3.8锂电池集中充电器能够同时提供不少10块电池同时充电，每个充电位都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间不大于5小时。

（二）除颤仪

1.重量：≤4.2kg（标配，含电池）。

2.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。

3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

4.支持中文操作界面。

5.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。

6.▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。

7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

8.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

9.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。

10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

11.▲电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。

13.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。

14.▲除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

18.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

19.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

20.▲可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。

21.可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

22.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

23.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

24.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

25.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。

26.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。

27.支持ST/QT实时分析。

28.阻抗呼吸率范围：0-200rpm。

29.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

30.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证。

31.脉率范围：20-300bpm。

32.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

33.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。

34.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

35.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。

36.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

37.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

38.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

39.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

40.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

41.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

42.支持设备状态指示灯用户检测。

43.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

44.支持自检放电能量精度显示和打印。

45.自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。

（三）中药熏蒸仪（2台）

1.一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现；

2.容量：≥3600ml；

▲3.超过安全气压（＞0.08MPa）减压阀动作；

▲4.药液低于安全液位时（＜200ml），声音警报并自动停止工作；

5.治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示；

▲6.高强度不锈钢材质的支架，不易折断，且可多方向可调活动，临床使用更为便利；

▲7.防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔，避免烫伤病人；

▲8.可承压的复合水箱，解决了传统压力锅无法判断内部水量，易损坏的问题，大大降低管道堵塞的概率，避免喷气中的冷凝水烫伤病人和堵塞后维修困难的问题；

9.预热及治疗功率1、2、3、4档可调，其中1档最小，4档最大；

10.预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃，允差±20%；

11.药液加热到95℃时间≤15min；

12.当加热到气压0.035MPa～0.08MPa、药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定；

13.治疗时间1～35min可调，步长1min，误差±5%；

14.在非治疗及预热状态可进行排液操作。

- （四）全胸振荡排痰机

- 1.组成与使用：系统由主机和配件组成。

- 1.1主机包括：空气脉冲器和显示屏、ABS外壳等。

- 1.2▲配件包括：可充气的气囊和通气管路，为保证配件安全有效的使用，其中的主要配件充气气囊在注册时必须明确分为背心型或束带型两种（必要时提供注册证登记表核查）。

- 1.3▲配件要求：由于充气背心为易损配件，充气背心肩部调节位置除魔术贴外，应提供额外固定方式，以便延长使用时间。

- 1.4▲操作方式：使用橡胶按键，并且每个参数变量的改变，必须有单独的按键与其对应。

- 1.5背心可提供能拆卸带单独气囊的背心和专人专用的单层背心。

- 1.6▲配儿童专用可拆卸背心XS号和S号各2套。

- 2.工作参数

- 2.1频率范围：1HZ—20HZ，20个档位连续可调，步距1Hz，强度范围0.3——3.8kpa,按照15个等级进行调节,步距0.25kpa。

- 2.2时间范围：1-99min连续可调,步距1min。

- 2.3具备手动和自动两种模式。

- 2.4▲每种模式均使用梯形工作方式，设备运行后5s—200s时间内达到预设参数，保持设定参数工作200s—590s，经过5s—200s时间降低到0，设备停止。

- 2.5▲设备的工作总时间自动累计，可通过模式选择键随时查询。

- 3.其他要求

- 3.1专用台车要求：台车为整体金属铝合金材质，可升降，并且台车和主机可以由螺丝等方式固定在一起，安全牢固。

- （五）遥测监护及工作站

1.可根据需求组成多层中央监护网络构架，分成医院中心监护服务器站、科室中心监护工作站、医护人员查看站；病人监护信息可全部上传并自动存储到医院中心监护服务器站；科室中心监护工作站作为医院中心监护服务器站客户端，只管理本科室的接受、解除病人，支持病人信息时时显示与回顾，并可控制床旁设备；查看站（与医院HIS连接的电脑或终端）可以从本科室中心监护站或其它科室授权的中心监护站进行监护信息查看。

2.监护数据能与医院电子病历等信息化系统信息共享，医院电子病历数据可直接读取监护患者心电、血压、血氧、呼吸、体温等生命体征信息数据，也可根据电子病历中护理单或体温单需要采集数据。

- 3.▲在移动端（平板电脑或手机）直接与遥测监护仪（盒）蓝牙连接，实时查看与控制该遥测监护仪（盒）监护患者的心电图、心率、血压、血氧等监护信息。

4.可根需要设置中央监护界面窗口显示模式，最大可达48床患者监护信息同屏显示。

5.重点床位监护界面，支持7道心电波形，1道血氧、1道呼吸波形同屏显示。

6.声光双重三级报警，异常时及时提醒医护人员紧急处理。

7.具有双向通讯控制功能：可远程调整遥测监护仪（盒）报警限，启动指定参数测量，调节相关设置。

8.▲中央遥测监护软件界面可支持不少于5 种致命心律失常波形回顾，以满足临床需要，也可支持ST、QT测量。

- 9.中央遥测监护软件界面可提供心率变异性分析及报告（长程或短程）。

10.▲中央监护软件界面可提供不限于24小时数据（可根据需要提供时间段）动态血压监测及分析功能。

11.中央遥测监护软件界面可提供用于心肺康复6分钟步行测试功能模块及其报告。

12.▲中央遥测监护软件界面可配呼吸睡眠筛查测试功能模块及其报告,呼吸睡眠筛查测试功能模块里有呼吸气流、呼吸运动、血氧饱和度、脉率、体位功能。

- 13.配置清单

- 13.1中央监护网络管理软件   1套

- 13.2品牌电脑主机   1台

- 13.3品牌21.5寸液晶显示器   1台

- 13.4无线中继器及天线   1套

13.5激光打印机   1台

14.遥测心电监护仪（7台）

- 14.1遥测盒体积小，方便随身携带。

- 14.2≥3.5英寸彩色液晶屏显示，各种参数波形、数值一目了然，方便查房、急救时查看波形数据。

- 14.3遥测监护盒有报警设置，至少能光闪烁报警。

- 14.4具有护士呼叫功能。

- 14.5有急诊模式便于查房与急救诊断。

- 14.6心电3线/5线自由切换，可支持心电三道波形同屏显示。

- 14.7抗除颤、抗高频电刀设计，保证在抢救病人等复杂环境下能正常使用。

- 14.8专业防摔设计，1M高度抗摔，保证仪器意外落地时完好无损。

- 14.9▲可充电18650大容量锂电池(不小于24Wh)供电,持续工作时间>48小时,拆卸方便。

- 14.10▲一体式遥测盒，监护参数：心电、血氧饱和度、无创血压、脉率、呼吸、体温。

- 14.11心率监测范围：30bpm～300bpm，误差应不大于±10%或±5bpm，取较大者。

- 14.12呼吸率监测范围：10rpm～60rpm，误差应不大于±10%或±5rpm，取较大者。

- 14.13血压监测范围：收缩压60 mmHg～260mmHg，舒张压0 mmHg～200mmHg，误差应不大于±5mmHg。

- 14.14体温监测范围：25℃～50℃，在30℃～45℃内误差应不大于±0.2℃，其他范围未定义。

- 14.15血氧饱和度监测范围：35%～100%，其中，70%～100%，误差应不大于±2%,70%以下未定义。

- 14.16脉率监测范围：20bpm～250bpmm，误差应不大于±3bpm。

- 14.17可作为生命体征采集仪用。

▲14.18无线通讯模式：无线射频、蓝牙都有。

- 14.19配置清单

- 14.19.1遥测多参数监护仪   7台

- 14.19.2多参数遥测监护仪盒   7台

- 14.19.3心电导联线   7条

14.19.4无创血压（成人）袖带   7条

14.19.5血氧饱和度探头   7个

14.19.6体温探头   7个

14.19.718650锂电池   14节

14.19.8遥测盒背包   7个

- 14.19.9充电器   7个

（六）高流量湿化治疗仪

1.适用范围：

A.有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人。

B.需实行气道保护策略患者（包括人工气道患者）。

2.模式：

A.成人模式。

B.儿童模式。

3.病人连接界面：A.鼻塞：小号、中号，大号。

B.人工气道连接管。

c面罩连接管。

D.儿童模式：儿童专用鼻塞。

▲ 4.主机具有气体过滤功能，过滤性能（细菌过滤效率≥99.99%，病毒过滤效率≥99.9%），需要提供证明文件。

▲ 5. 主机具有内置高水平消毒系统（含消毒工具套装），消毒工具套装注册证中有明确注册及说明（提供注册证附件），传染科新冠病区使用必须具备功能，同时提供高水平消毒文件说明及第三方实验室证明文件 IS017025。

▲ 6. 必须有可重复使用湿化罐（降低治疗成本），注册证中有明确注明可重复使用。

7.流量设置范围：2-60升/分。

8.流量调节方式，精准调节：每次调节 1升/分，快速调节：每次调节5升/分。

9. 具备氧浓度调节与监测：氧浓度调节监测范围 21-100%。

10. 内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。

11.气体温湿度设置：在31°C目标温度时>10mg/L。

在34°目标温度时>10mg/L。

在 37°目标温度时>33mg/。

12. 主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。

13.管路预置具有管壁加热、保温技术，同时具有加热和监测功能。

14主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。

15.内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。

16.一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材。

17. 主机具有报警功能：呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。

▲ 18. 配置清单：

18.1 呼吸湿化治疗仪主机  1套

18.2支架  1套

18.3 消毒工具套装  1套

18.4可重复使用湿化罐  1个

18.5 加热呼吸管路套装  1套

18.6鼻塞导管  1个

（七）气压治疗泵

- 1.手提和床挂两用设计。

- 2.▲4种专业DVT治疗模式。

- 3.设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换。

- 4.▲实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力。

- 5.▲过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护。

- 6.断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤。

- 7.设备充气保持时间0~10s快速可调；充气间隔时间10~60s可调。

- 8.时间设定模式：治疗时间1min-99h可调，治疗完毕后会有声音提示。

（八）永磁旋振治疗仪（核心产品）

- 1.操作：触屏操作。

2.振动治疗头：

2.1输出波形、电压和频率：波形为正弦半波，电压4.5V±1V，频率50Hz±1Hz。

2.2振动频率和振幅： 振动频率为50Hz±1Hz；振幅≥1mm。

2.3磁场强度：振动片表面中心区域（圆心周围）10mm内的磁场最强点，磁场强度为180mT±50mT。

- 2.4温升：常温下连续工作20min，表面温度不大于41℃。

- 3.旋转治疗头：

2.1输出波形、电压和频率：波形为正弦半波，电压1.5V±0.5V，频率50Hz±1Hz。

2.2磁场强度：静止状态下距顶端5mm周围（紧贴外壳表面）的磁场最强点，磁场强度为30mT±5mT。

2.3电机转速：不低于3500转/分。

包2 技术参数：

（一）吊塔5台

1.工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：4KVA；

2.医护工作站长度2000-2500mm（实际规格以用户需求为依据），桥底高度2100mm；

3.监护区，配置如下：

3.1翻转平台1层：翻转角度90°；

3.2监护平台1层：平台一侧带监护仪管线固定夹；底部带强弱电源箱：含内藏式电源插座2个（220V/10A)，内藏式网络接口1个（RJ45）；

3.3嵌入式强弱电源箱1个：带防护门，电源插座6个（220V/10A），网络接口1个（RJ45），等电位接地端子2个；

3.4内置医气阀门控制箱1个：配快速开闭检修门1个，氧气维修阀1个，空气维修阀1个；

3.5气体终端标准配置：氧气2个、压缩空气2个、负压吸引2个；

a、活动防护盖；

b、德标；

c、插拔次数2万次以上；

d、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），带气维修；

3.63嵌入式电源控制箱1个：电源总开关1个，电源插座2个（220V/10A)；网络接口1个（RJ45）；

3.7听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个；

3.8监护区承载重量≤80kg；

4.输液区，配置如下：

4.1旋转臂1套：旋转半径450mm，旋转角度≤340°，承载重量≤30kg；

4.2▲泵架总成1套：内藏式电源插座6个（220V/10A)，内藏式网络接口1个（RJ45），注射泵杆1件，可调输液挂架1件；

5.照明系统，配置如下：

5.1工作照明2套（LED），功率6W+12W(亮度可调)；

5.2休息照明1套（LED），功率3W；

6.数字信息支持平台，配置如下：

6.1▲19.5寸彩色液晶显示器1台；

6.2▲病人基本信息软件1套；

7.主体材料采用高强度铝合金型材；

8.▲所有气体管道采用金属硬管；

9.表面处理采用静电喷涂；

10.落地式安装。

- （二）微量泵（双通道）11台

- 1.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能；

- 2.注射精度≤±1.8%；

- 3.▲速率范围：0.01-2200ml/h, 最小步进0.01ml/h；

- 4.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml；

- 5.快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；

- 7.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 8.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推；

- 9.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称；

- 10.7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；

- 11.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术；

- 12.全中文软件操作界面；

- 13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；

- 14.支持药物库，可储存5000种药物信息；

- 15.▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色；

- 16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息；

- 17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 18.压力报警阈值至少15档可调；

- 19.压力报警阈值最低可设置50mmHg；

- 20.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

- 21.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；

- 22.信息储存：可存储5000条的历史记录；

- 23.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h；

- 24.防异物及进液等级IP44；

- 25.满足EN1789标准，适合在救护车使用。

（三）微量泵（六通道）1台

1.输液信息采集系统

- 1.1▲输液信息采集系统要求6通道，5个注射泵1个输液泵，泵即插即用，与系统数据无缝连接。

- 1.2输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电。

- 1.3输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求。

2.注射泵

- 2.1注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%；

- 2.2速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h；

- 2.3预置输液总量范围：0.01-9999.99ml；

- 2.4快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 2.5可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；

- 2.6▲支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 2.7注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹；

- 2.8无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称；

- 2.98种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能；

- 2.10不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作；

- 2.11全中文软件操作界面；

- 2.12锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；

- 2.13支持药物库，可储存5000种药物信息；

- 2.14▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色；

- 2.15报警时可通过示意图片直观提示报警信息；

- 2.16在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 2.17压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg；

- 2.18具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

- 2.19具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；

- 2.20信息储存：可存储3500条的历史记录；

- 2.21电池工作时间≥5小时@5ml/h；

- 2.22防异物及进液等级IP33。

3.输液泵

- 3.1支持输血功能，并提供证明文件；

- 3.2支持临床常用输血管路，无需专用输血管路；

- 3.3可升级肠内营养液输液功能，并提供证明文件；

- 3.4输液精度≤±5%；

- 3.5预置输液总量范围：0.1-9999.99ml；

- 3.6快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

- 3.7可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；

- 3.8全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开；

- 3.9无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称；

- 3.109种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能；

- 3.11不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作；

- 3.12全中文软件操作界面；

- 3.13锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调；

- 3.14支持药物库，可储存5000种药物信息；

- 3.15支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色；

- 3.16报警时可通过示意图片直观提示报警信息；

- 3.17在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 3.18压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg；

- 3.19具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

- 3.20具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；

- 3.21具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化；

- 3.22具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题；

- 3.23具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警；

- 3.24无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警；

- 3.25信息储存：可存储3500条的历史记录；

- 3.26电池工作时间≥5小时@25ml/h；

3.27防异物及进液等级IP33。

四、商务要求（包1、包2通用）

1.合同履行期：合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。

2.交付地点：采购人指定地点。

3.付款方式：合同签订后支付30%预付款，验收合格后支付总货款的60%，一年后支付总货款的10%。

4.包装和运输：1）按出厂原包装；2）卖方在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到买方48小时前通知买方，以准备接设备；3）设备在交付买方前发生的风险均由卖方负责。

5.售后服务：1）保修期为2年，终身维护。保修期自设备验收、投入临床使用之日算起；2）保修期内卖方负责免费（包括配件）为买方维修本合同所提供的产品和履行承诺的条款；3）保修期内卖方接到买方维修通知后应在24小时内到达买方现场进行维修，否则卖方按买方此设备日平均收入赔偿经济损失；4）卖方有义务为本合同所提供的产品进行终身维护和免费升级。

6.培训要求

6.1供应商必须向采购人提供免费培训，供应商在投标文件中提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点等。

6.2供应商应按采购人约定合理的安排培训时间。乙方应在使用操作和维修技术方面及临床应用向甲方提供培训，直至正确使用、熟练操作。

- 验收：

- 7.1设备的验收需合同双方共同在场进行，即厂家工程师、合同卖方和买方。

7.2卖方必须按照投标文件中所提供的授权制造商来提供原厂制造设备，对产品的数量、品种、包装及外观等进行全面细致的检查，并向买方移交，买方发现与合同不符或与装箱单不符时及时向卖方提出，卖方应及时给予协调和必要时进行更换解决。

7.3买方对卖方提供的设备在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。

7.4对技术复杂的设备，买方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7.5设备安装调试合格后，双方在<装箱验收单>和<安装报告书>上签字确认后，即完成验收。同时设备投入临床使用，视为保修期的开始。

第五章 合同格式（包1、包2通用）

安康市中医医院病房基础设备采购项目

合

同

书

甲    方：安康市中医医院

乙    方：

签订时间：   年  月  日

医疗设备购销合同

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改）

买方：安康市中医医院                          卖方：

地址：安康市巴山东路47号                     地址：

电话：0915-8183604                            电话：

买卖双方经充分协商，本着平等互利、诚实守信的原则，根据《中华人民共和国民法典》签订本合同，以资双方守信执行。

第一条：产品名称、型号、数量及价款

| 序号 | 产 品 名 称 | 型 号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注明：一、附件一配置清单；附件二中标通知书 二、本合同根据招标标号为： 的政府招标结果签订，详细配置、保修条款等以招标文件为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条：付款方式

2.1 付款形式为银行汇款,买方根据卖方合同约定的开户行和账号办理银行汇票或电汇。

2.2 合同签订后支付30%预付款，验收合格后支付总货款的60%，一年后支付总货款的10%。

第三条：设备包装、发运及运输

3.1 按出厂原包装。

3.2卖方在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到买方48小时前通知买方，以准备接设备。

3.4设备在交付买方前发生的风险均由卖方负责。

第四条：设备到货期

合同签订后30个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。

第五条：安装和培训

5.1设备运送到医院前卖方通知买方作好安装前的准备工作（场地、电源、水源等）。

5.2一切运输、搬运和安装费用由卖方承担。

5.3设备的安装由卖方联系厂家工程师完成，买方协助。

5.4卖方负责买方有关人员的培训。

第六条：验收

6.1设备的验收需合同双方共同在场进行，即厂家工程师、合同卖方和买方。

6.2卖方必须按照投标文件中所提供的授权制造商来提供原厂制造设备，对产品的数量、品种、包装及外观等进行全面细致的检查，并向买方移交，买方发现与合同不符或与装箱单不符时及时向卖方提出，卖方应及时给予协调和必要时进行更换解决。

6.3买方对卖方提供的设备在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。

6.4对技术复杂的设备，买方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.5设备安装调试合格后，双方在<装箱验收单>和<安装报告书>上签字确认后，即完成验收。同时设备投入临床使用，视为保修期的开始。

第七条：保修

- 7.1保修期为2年，终身维护。保修期自设备验收合格并投入临床使用之日算起。

- 7.2保修期内卖方负责免费（包括配件）为买方维修本合同所提供的产品和履行承诺的条款。

- 7.3保修期内卖方接到买方维修通知后应在24小时内到达买方现场进行维修，否则卖方按买方此设备日平均收入赔偿经济损失。

- 7.4卖方有义务为本合同所提供的产品进行终身维护和免费升级。

第八条：违约责任

8.1按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

8.2如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

8.3卖方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由卖方负责交涉并承担全部责任。

8.4因包装、运输引起的设备损坏，按质量不合格处罚。

8.5在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可终止合同。

8.6违约终止合同：未按合同要求提供设备或质量不能满足技术要求，买方会同监督机构有权终止合同，对卖方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

第九条：产品保证

9.1卖方向买方保证根据本合同所提供的产品是符合本合同约定的公司所生产的最新产品。

9.2卖方向买方提供生产厂家和卖方的全套资质。进口设备需提供报关手续。

第十条：不可抗力事件处理

10.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：合同争议解决

11.1因设备质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由买方承担；设备不符合标准的，鉴定费由卖方承担。

11.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可在甲方所在地仲裁或法院提起诉讼。

11.3诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条：诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可在甲方所在地仲裁或法院提起诉讼。

第十三条：合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条：合同的变更、终止与转让

14.1除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，买卖双方不得擅自变更、中止或终止。

14.2卖方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条：本合同经买卖双方签字盖章之日起生效。本合同一式  份，卖方执  份，买方留存  份，具同等法律效力。

以下无合同条款

买  方：安康市中医医院                              卖  方：

（盖章）                                            （盖章）

法人代表：                                          法人代表：

授权代表：                                          授权代表：

签订日期：                                           签订日期：

附件：

医药购销廉洁协议书

甲方(买方)：安康市中医医院

乙方(卖方)：

为认真贯彻落实全国及全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范医疗购销行为，维护正常的医疗秩序和医疗产品经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲乙双方协商，同意签订医疗购销廉洁协议书并子以共同遵守：

一、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

二、甲方购进医疗设备、医用耗材等医疗产品，不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、接受乙方产品发票价以外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

三、甲方工作人员不得以暗示或任何其它形式索要回扣、提成、有价证券、现金和购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予以拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

四、甲方工作人员不得替乙方非法统计医用耗材销售数量等有关信息。

五、乙方不得暗中给子甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐或提供国内或境外学术活动等手段进行医疗设备或医用耗材促销活动。

六、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床科室推销医疗产品，不得借故到甲方相关工作人员的家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

七、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，如涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

八、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方按照国家有关法律、法规规定和有关廉政制度给予处理，如涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

本协议书为医疗产品购销合同的附件，与购销合同一并执行,具有同等法律效力。

第六章 投标文件（格式）

政府采购项目

项目编号：

项目

（包号：    ）

投标文件

供应商（单位名称及公章）：____________________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_________________

日期：________________________________________________________

目   录

- 投标函

- 投标一览表

三、资格证明文件

四、技术商务偏离表

五、投标方案

六、供应商承诺书

一、投标函

致：安康尚昊招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的项目及其相关服务的招标文件的全部内容。我方（投标人名称）作为本项目投标人正式授权（被授权代表全名、职务）代表我方进行有关投标的一切事宜。在此提交的投标文件。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如下：

1.我方决定参加：项目名称：（项目编号： ）（包号：）的报价，我公司的投标总报价为：

人民币（大写）：______________元；（小写）￥：______元；

2.本投标文件的有效期为投标文件递交截止日起 （有效期不得少于90天） 日历天有效，如被确定为中标单位，有效期将延至合同终止日为止，投标文件始终有效并不撤回已递交的投标文件。

3.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方同意放弃对这些文件所提出异议的权利。

4.我方同意按照贵方可能提出的要求提供与报价有关的任何其他材料或信息。

5.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到最低报价并非意味着必定获得中标资格。

6.我方如被确定为中标单位，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同，并保证履行投标文件以及投标文件修改书（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。

7.我方自行承担因投标文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果。

8.我方承诺在本次投标中提供的一切文件均为真实、有效、完整和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，如有违法、违规、弄虚作假行为，造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方自行承担。

9. 我方如被确定为中标单位，我方同意按照招标文件规定及时向采购代理机构缴纳代理服务费。

10.所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

地    址：

开 户 行：

账    号：

电    话：                   传    真：

邮    编：

日    期：    年     月     日

二、投标一览表

项目名称：

项目编号：                                                   包号：

| 投标总报价 （元） | 合同履行期 （日历天） | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |
| 备注：表内总报价保留小数点后两位。 |  |  |  |

说明：

- 任何有选择的报价将不予接受（不可修正或者另行备注此报价表），否则按无效文件处理。

- 投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，以及履行合同产生的一切相关费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

投标分项报价表

项目名称：                                           第  页   共  页

包号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

2.如果分项报价合计与投标总报价不一致，以分项报价合计为准进行结算。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

三 、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。

（3）信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准。

（4）书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

（6）税收缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。

（7）社会保障资金缴纳证明：提供2024年11月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交投标文件截止时间不足三个月的可不提供）。

（8）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证(投标产品须在其生产范围内)及医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证(投标产品须在其经营范围内)、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

（9）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。

（10）本项目不接受联合体投标。

法定代表人证明书

| 致：安康尚昊招标代理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人签字或盖章 |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

法人授权委托书

致：安康尚昊招标代理有限公司

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称 ）（项目编号：                 ）（包号：  ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名：              性别：       职务：

联系地址：            联系电话：

传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 被授权人身份证复印件（反面） |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

无重大违法记录声明

我单位参与安康尚昊招标代理有限公司组织的     （项目名称）（项目编号）（包号）    公开招标采购活动，我单位郑重声明：我方参加本项目招标工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

投标人非联合体投标声明

安康尚昊招标代理有限公司：

我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（项目编号：      ）（包号：）招标内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

1.本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。

2.本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果及法律责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的 项目名称：（项目编号：）（包号：） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 投标产品属节能、环境标志产品列表（如有）

## 项目名称：

## 项目编号：

| ## 序号 | ## 名称 | ## 型号和规格 | ## 数量 | ## 单价 ## （元） | ## 总价 ## （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |  |
| ## …… |  |  |  |  |  |
| ## …… |  |  |  |  |  |
| ## 合计： | ## 大写： 小写： |  |  |  |  |
| ## 备注 | ## 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

## 说明：1.供应商提供的产品属于《节能产品政府采购清单》中节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，应按招标文件要求提供相关证明材料。

## 2.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

投标人名称（公章）：

日   期：   年   月   日

## 残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日   期：年  月  日

注：1.非残疾人福利性单位不提供此声明函。

2.提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

四、技术商务偏离表

技术偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术参数应答 | 响应/偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等，将视为没有实质性响应招标文件。招标文件第四章采购要求技术参数必须逐条响应，技术偏离表各项内容不得复制粘贴采购文件技术参数要求，否则视为无效投标；

2.“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的响应情况不一致，供应商自行承担因证明材料不全或不一致被视为技术参数偏离的风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

商务偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务应答 | 响应/偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：对招标文件中要求的商务条款响应并详细说明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

五、投标方案

供应商按照招标文件的要求编制投标方案说明书，投标方案由供应商自行编写，无具体格式，参照招标文件中的《评分标准》各条款的要求及招标文件第四章《采购内容及要求》进行编制投标方案。包含但不限于以下内容：

1.技术响应；

2.实施方案；

3.供货渠道及产品备件配备；

4.质量保证；

5.售后服务；

6.培训方案；

7.企业业绩；

8.供应商认为有必要提供的其他证明材料及情况说明；

……

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日   期：    年    月    日

业绩情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同标的产品 | 合同签订 时间 | 采购单位名称 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实后果自负。

2.投标人应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章附在投标文件中）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

六 、供应商承诺书

政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

承诺书Ⅱ

致：安康尚昊招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。近三年因项目质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4.作为参加贵公司组织的采购项目的响应单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6.参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8.认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对响应单位的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

承诺单位：                    （盖章）

全权代表：                    （签字）

日    期：      年     月    日

安康尚昊招标代理有限公司

地    址：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室

邮    编：725000

电    话：13991519725

公司名称：安康尚昊招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账    号：61050166371100000492