采购需求
一、项目概况

项目编号：延川县-2026-00007。

项目名称：延川县人民医院关于申请建设血透室、检验科服务能力提升项目 

采购方式：竞争性磋商 

合同包预算金额：1509900元 

合同包最高限价：1414900元
二、采购内容

采购清单：

	序号
	产品通用名称
	单位
	数量
	备注

	1
	血液透析滤过机
	台
	2
	

	2
	制水系统
	台
	1
	

	3
	特定蛋白分析仪
	台
	1
	

	4
	全自动化学发光免疫分析仪
	台
	1
	

	5
	细菌鉴定分析仪
	台
	1
	

	6
	血气生化分析仪
	台
	1
	

	7
	酶标分析仪
	台
	1
	

	8
	尿液分析仪
	台
	1
	


第二项 技术要求

一.血液透析滤过机
一、技术特点

1、具有血液透析、单纯超滤、超纯透析、在线血液滤过、在线血液透析滤过功能；

2、全中文操作系统，12英寸以上液晶显示；

3、有方便的序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析程序；

4、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量；

5、采用电极实时监测平衡系统泄漏，确保治疗安全；

6、具有Kt/V计算评估功能；

7、具有血容量监测功能，用于监测治疗过程中患者的相对血容量；
8、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗；

9、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确；

10、具有双级内毒素过滤功能（HDF-online）。

11、内置后备电源，停电后可维持血液回路工作40分钟以上。
二、技术参数
1、动脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度：±10mmHg；

2、静脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；

3、跨膜压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；

4、透析液流量调节范围：0，300～800（可调）ml/min；

5、透析液温度范围：33～40℃，精度：±0.5℃；

6、透析液电导率调节范围:12～18ms/cm，精度: ±0.1 ms/cm ；

7、血流量可调范围：0，30～650mL/min ；

8、超滤控制范围：0～6000mL/h；

9、肝素泵注入流量：0～10ml/h；

10、气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡；

11、漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)；

12、置换液流量：0，30～650mL/min(HDF-online)

13、全自动消毒脱钙，可使用多种消毒液和酸洗液；

14、具备热消毒功能，热消毒最高温度大于93℃。 

二.制水系统

1.工作条件与电气技术参数

（1）环境温度范围：+5℃～+40℃；

（2）相对湿度范围：≦80%；

（3）大气压力范围：70kPa～106kPa；

（4）电源条件：AC380V±38V，50Hz±1Hz；

（5）输入功率： 6kW；

（6）原水水质：水质符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》； 

（7）给水量：给水量至少大于2倍的标称处理水量，详见随附文件； 

（8）给水温度： 10℃～35℃；

（9）给水压力：0.25MPa～0.45MPa。

2.产水量

产水量： 1300L/h（25℃）；

产水水质：符合AAMI透析用水标准，符合国家YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准；

水质检验：细菌总数≤2CFU/mL，内毒素≤0.03EU/ml（提供相关检测报告）。

3.设备配置

设备设计符合YY0793-2010行业标准；

全自动智能一体变频源水供水系统一套；

全自动砂滤罐一套，应配备自动控制阀；

全自动活性炭罐一套，应配备自动控制阀；

全自动软化器一套，应配备自动控制阀；

软水平衡装置应为筒体锥底设计，采用镜面不锈钢材质；

★ 采用超导直流、无死腔对接式膜壳，真正实现密闭大循环、无死腔；

微电脑控制器及人机触控界面，采用7寸彩色触摸屏；

双级反渗透主机一套，膜组采用8040型膜元件，数量≥3支；

反渗透装置触水管件均采用不锈钢316L材质；

4.设备性能要求

智能排废功能：设备依据纯水电导率的高低，实现一、二级反渗水过滤系统废水的排放，真正达到节水的目的，保证透析水的质量（提供证明文件）。

▲ 具有休息功能，自动用高纯度反渗水对一、二级反渗透膜组及输送管路进行大流量间隔冲洗，彻底抑制细菌/内毒素滋生。

系统应具有缺相、短路、接地、电机过流、过载等保护功能。

设备系统要求应具有自我诊断、运行检测、状态控制、测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能。

全自动控制功能，应根据设定时间机器自动启停和间隔运行，可根据用水时间进行自由设置。

控制系统面板上应配以流程图形式及指示灯，实时跟踪显示系统的运行状态，使工作人员对系统的运行了如指掌。

设备可同时监测源水、一级产水、二级产水的电导率测量值。

应具备故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警信息记录并存储，方便操作人员查询。

控制系统应具备自动/手动控制系统，可一键转换，可以在无需变更任何设置的条件下，一键启动紧急制水功能；

设备应具有完善的低压保护功能：系统设置了源水无水保护功能；一、二级泵低压保护功能；在制水过程全程检测，对系统进行安全保护，自动停机。

设备应具有全自动程控消毒功能，在该模式下，可对系统RO膜、主机管路及后级管路全流程进行消毒、循环、浸泡、清洗，直到水质值符合标准，使被污染后的反渗膜及管路迅速恢复性能，降低使用者劳动强度。

设备的双级系统中任一级均可单独工作，如其中任何一级系统出现故障，另一级也可继续正常工作。

具备监测夜间双重（透析大厅及水处理间）漏水自动关断功能，对于设备的安全运行起到有效保证。

三.特定蛋白分析仪

1、方法学：采用分光光度法和免疫散射比浊法。

2、检测原理：免疫散射比浊法、分光光度法。

3、检测速度：200T/小时，bCRP 与 SAA 两项联检速度 100 样本/小时。

4、样品携带污染率不超过 0.5%。

5、全中文操作界面，智能云平台软件可实时监测仪器运行状态、实时在线远程质控管理等。

6、样本类型：全血、血清、血浆、尿液、脑脊液等。

7、轨道式进样，支持静脉采血管、封膜尿液管穿刺取样，360°自动条码扫描。

8、可检测全程全血 C 反应蛋白(hsCRP+常规 CRP)、血清淀粉样蛋白 A(SAA)、尿微量白蛋白(mALB)、血清胱抑素 C、转铁蛋白、α2-巨球蛋白、α1-微球蛋白、β2-微球蛋白、视黄醇结合蛋白、Kappa 轻链、Lambda 轻链、肌酐、抗环瓜氨酸肽抗体（Anti-CCP）、中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）、游离 Kappa 轻链、游离Lambda 轻链、免疫球蛋白 G、免疫球蛋白 G1、免疫球蛋白 G4 等 40 余个项目。

9、微量末梢血，CRP+SAA 两个项目用血量仅 13 微升。

10、试剂盘带有不间断冷藏功能。

11、30 个试剂位，试剂类型自动识别，实时提醒试剂状态。

12、CRP、SAA、尿蛋白等项目在国家卫健委室间质评中有单独的厂家分组。

13、仪器提供5年免费保修服务，全国多地设有厂家专业售后服务网点。

四.全自动化学发光免疫分析仪

1、测定方法：磁微粒化学发光法

2、检测速度：为提高检测效率，单机测试速度≥550T/H

3、进样方式：轨道式进样，急诊样本优先通道，样本可持续追加

4、加样系统：具备吸液检测、空吸检测、防撞、凝块检测功能

5、▲反应杯装载：最大装载数量≥3000个

6、▲试剂位：单模块试剂位≥45个，可独立制冷2-8℃

7、配套试剂项目：为了满足临床检测需求，配套项目≥140项

8、可扩展性：支持1-4个模块联机使用

9、混匀方式：为了减少携带污染，采用非接触式混匀

10、试剂更换：支持不停机添加及更换试剂，通过RFID射频扫码，实时记录试剂使用情况

11、开展项目：肺炎支原体、衣原体检测试剂项目

12、清洗液：采用浓缩清洗液，减少人力成本及运输成本

13、▲可支持拓展同品牌或有国产证的进口品牌实验室整体化TLA流水线（可选配进样模块、离心机、去盖、冰箱等模块）

14、孵育位数量：为保障检验速度，孵育位≥230个

15、携带污染率：保障结果准确性，系统整体携带污染率≤5*10-7

16、底物更换：双套底物液上机自动切换，支持不停机一键更换

五.细菌鉴定分析仪

1.适用范围：用于进行致病菌的鉴定和抗菌药物 MIC 分析。
2.检测方法：鉴定：采用生化酶反应显色法；药敏：试验采用比浊法或显色法。
3.鉴定种类：提供临床常见11大类，超过600种病原菌，包含肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌、棒状杆菌、奈瑟氏球菌/嗜血杆菌、厌氧菌等。

4.药敏种类：提供临床常见≥200种抗生素，根据CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。

5.准确率：对常见致病菌的鉴定准确率≥95%（投标中提供发表的文献作为佐证材料）

6.仪器基础功能：

6.1仪器开机自检，采用高精度图像识别技术，通过图象处理器检测测试卡反应情况，上传数据库分析，得出试验结果。

6.2仪器具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告，并可以自定义报告单尺寸。

7.统计分析：软件可实现综合数据统计分析，预置≥20余项临床检测针对细菌抗菌药物的常用统计分析，可根据医院需求增加统计项目。

8.管理系统：具备院内微生物感染管理功能、支原体分析软件可统计分析支原体检测结果。

9.高级专家管理系统：

9.1可提示超过20种特殊耐药表型，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等。

9.2专家注释可提示药敏报告中不合理现象以及检验者如何正确操作、临床医师用药时要注意的问题等。

10.仪器可预装CARSS中间件，检测数据可直接上传耐药监测网药敏数据中间件系统进行数据分析，形成标准的数据文件上传CARSS，无需通过WHONET系统，操作简单的同时提升数据上报质量，并可实现罕见耐药表型监测。（投标中提供仪器软件与CARSS中间件连接的截图作为佐证材料）
11.运行环境：Windows系统，全中文操作界面。

12.机身结构：采用主机一体化结构设计，计算机系统、鉴定药敏读板系统为一体化结构。（投标中提供产品说明书作为佐证材料）
13.药敏板卡：

13.1配套临床常见菌测试板卡：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）鉴定药敏复合板，同时具备药物种类和浓度梯度与复合板一致的单药敏板。（投标中提供说明书和注册证作为佐证材料）

13.2配套真菌药敏板，可检测酵母样真菌、隐球菌、曲霉菌，药物≥9种，拥有新型三唑类药物艾莎康唑。（投标中提供说明书和注册证作为佐证材料）
14、配置设备：配置自动加样仪和数字浊度计，自动加样仪加样范围：30-100ul，加样精度±10%。

六.血气生化分析仪

方法学：电极法 

进样方式：自动吸样进样 ，支持注射器模式、毛细管模式 

最低用血量：≤80μL 

测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、Hct、Lac、Glu  

计算参数有cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等≥30项 

样本类型支持动脉血、静脉血、混合静脉血等≥6种  

检测时间：从开始测量本次样本到给出本次样本血气结果≤60s 

具有自定义参数组合功能 

检测耗材：测试卡、定标液，常温（2~26 ℃）或冷藏（2~8 ℃）保存

耗材更换：仅需更换测试卡、试剂包 ，一步更换，耗材信息机内自动识别，步骤简单

质量控制：提供原厂配套三级液体质控品 ，支持L-J 、Wesgard质控规则 

≥10英寸彩色TFT显示屏 ,内置操作指导视频 

数据存储：病人样本测试结果≥60000个 ，质控结果≥2000个 ，室间质评数据≥5000个 ，支持U盘导出备份 。

内置5000mAh高容量可充电锂电池，断电后可连续测量时间≥2h（含打印）  

仪器内置热敏打印机 ，可打印病人样本结果、质控分析结果、室间质评、定标分析结果及日志等 。 

数据接口：RS232串口1个、网络接口1个、USB 2个

支持仪器故障一键排除 

支持超出危急值范围声音报警提示 

使用期限≥10年

酶标分析仪

1.操作方式：外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作。

2、测试方法：速率法、两点法、终点法

3、滤 光 片：标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载≥8片。

4、测量范围：0-4.000Abs。

5、稳定性：±0.005
6、重复性：＜0.5%

7、存储：可存储≥100组以上程序，≥9万个测试结果。

8、项目设置：在同一块板上可同时设置≥11个不同的项目。

9、对照设置：可在任意位置设置≥5对以上的阴阳性对照。

10、质控： 可做Westguard多规则质控和即刻法质控，可存储≥3年的质控图，可做三水平质控。

11、计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归。

12、测试方法：具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空法、白法、列空白法等测试方法。

13、对照品：软件支持临界对照品的检测，也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值

14、阈值判断：可利用双阈值法判断样本的结果，尤其对临界本 样本的检测更准确

15、指示灯：具备电源、运行、报警、光路电源4种指示灯，随时了解仪器运行状态。

八.尿液分析仪

1、测定原理：反射光电比色法 

2、测定速度：≥520 条/小时 

3、可测试纸项目：14 项、13 项、11 项、10 项 

4、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素 C、肌酐、尿钙、微白蛋白 

5、工作方式：可选择单条测试或连续测试 

6、具有自动卸条功能 

7、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8% 

8、稳定性：分析仪开机 8h 内，反射率测试结果的变异系数≤0.8% 

9、携带污染：检测除比重和 PH 外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 

10、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 

11、仪器能自动感应试纸条， 

12、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 

13、存储功能：≥9000 个测量结果 

14、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 

15、输出接口：仪器有串口，并口、USB 端口
商务要求

一、服务期限及地点

1、合同履行期限：自合同签订之日起30天内。

2、供货地点：延川县-采购人指定地点

二、付款方式

甲乙双方在合同中自行协商。

三、质量保证 

1、成交供应商应当保证医疗设备质量符合国家、行业等标准要求及采购人要求的相关标准。

2、如果发现供应商所提供的质量、数量等与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。质量             

3、保证期：自验收合格之日起 2 年。售后服务：对售后服务需求提供 2 小时响应，24 小时内到达现场实施维修。 需要连接医院信息化系统的所有设备按照甲方要求接入。确保设备为最新批次。
四、其他事项

1、招标、投标活动受国家法律保护和约束。招标投标双方遵守法律、法规和职业道德，凡在磋商过程中弄虚作假，一经查出，追究责任方的法律、经济责任。

2、双方发生合同争议时，应友好协商解决，不能达成协议时，及时向有关部门要求调解、仲裁或诉讼，发生索赔按现行法律、法规和合同执行。

3、本文件未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定执行。

4、成交单位不得对采购项目业务分包或转包。否则采购人有权终止合同，成交单位要承担由此造成的一切经济损失。

5、成交单位不得在项目实施期间对项目负责人进行更换，如遇特殊情况须经采购人同意；采购人发现项目负责人工作不力时，有权提出更换人员，更换的人员必须及时到场。

五、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

延川县人民医院

                        2026年01月20日


