采购需求

一、采购清单

| 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 可编程光处理器 | 1套 | 核心产品 |

二、参数要求

（注：所有技术参数均须满足要求，★技术参数必须提供佐证材料（包括但不限于产品彩页或厂家盖章出具的技术白皮书或官网截图等），不满足或未提供佐证材料视为负偏离，按无效文件处理。）

（一）可编程光处理部分

★1.端口配置：1x4；

★2.覆盖范围：C波段；

★3.工作模式：衰减和相位可任意控制；

4.滤波器（FWHM）带宽：低至 8GHz；

5.滤波器更新率大于 1Hz；

6.工作频率范围至少覆盖192至195THz；

★7.频率设置分辨率：0.1GHz；

8.频率设置精度：±2.5 GHz;

9.带宽设置分辨率：1GHz；

10.带宽设置精度：±5 GHz；

11.插入损耗不均匀性：≤1.5 dB；

12.偏振相关损耗（PDL）：≤0.8 dB；

13.带宽设置重复性：±5 GHz；

14.衰减控制范围：0至20 dB；

15.衰减设置分辨率：0.1 dB；

16.衰减设置精度：±0.2-±1dB；

17.回波损耗：≥30 dB；

★18.最大总输入光功率：27 dBm；

19.每信道的最大光功率：13 dBm；

20.通信接口：USB 2.0、以太网（GbE）。

（二）非线性SHG测试模块

1.正置显微镜系统：照明光源、明场成像相机；

2.物镜镜头：40x物镜和50x近红外物镜；

3.电控位移台：重复精度:±0.25um，分辨率50nm，行程范围20x20mm。支持同步触发扫描，用于SHG成像；

4.空间分辨率：1μm；

5.偏振光学旋转台：速度≥20 度/s；精度：+/-0.2 度；重复定位精度：+/-0.1度，预装适配波片；

6.信号检测器：PMT检测器；

7.激发光强度控制：电控旋转衰减片，功率计监测。可程控激发光强度；

8.工控机：预装数据采集软件；

9.软件系统：

9-1.全自动偏振旋转；

9-2.极坐标SHG或THG强度显示；

9-3.快速扫描SHG或THG成像。

（三）配置要求

1.可编程光处理器主机一套；

2.非线性SHG测试模块一套；

3. 3米×1.5米光学平台1个；

4.二维材料光纤转移模块。

三、培训要求

到货安装调试完成后，由专业工程师现场提供一次系统的培训服务，直至采购方相关使用人员熟练掌握为止。培训内容：仪器操作规程及注意事项，接受培训人员：5人以上。培训时间：不少于一个工作日，考核方式：现场操作考核。