### 采购需求

采购包1：

标的名称：冰冻切片机 显微镜 低速冷冻离心机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、冰冻切片机 1.设备用途：用于术中快速组织切片。 |
| 2 |  | 2.主要功能及技术要求： 2.1中文彩色触摸屏； |
| 3 | ▲ | 2.2制冷位点≥20个，其中快速制冷位点≥2个； |
| 4 | ▲ | 2.3速冷点最低温度≤-55℃； |
| 5 |  | 2.4具有紫外线消毒功能，消毒时间1-300分钟可调； |
| 6 |  | 2.5切片垂直行程≥60mm； |
| 7 |  | 2.6水平进样行程≥25mm； |
| 8 |  | 2.7具有样本头回缩功能，回缩行程≥20μm； |
| 9 |  | 2.8可以定时自动除霜，也可以手动除霜； |
| 10 | ▲ | 2.9双压缩机制冷，箱体、样本头或刀架可独立制冷； |
| 11 |  | 2.10切片厚度范围1-500μm，修片厚度范围5-500μm； |
| 12 |  | 2.11样本头定位：x轴、y轴通用8°可调；z轴360°可调； |
| 13 |  | 2.12具有切片计数功能； |
| 14 |  | 2.13箱体照明亮度、角度可调节； |
| 15 |  | 2.14具有步进马达进样系统； |
| 16 |  | 2.15刀架可兼容宽刀片和窄刀片使用。 |
| 17 |  | 2.16设备使用有效期≥8年。 |
| 18 |  | 二、病理实验室生物显微镜 1.用途：用于医学病理诊断，通过放大观察细胞和组织样本，帮助医生识别病变和异常。 |
| 19 |  | 2.技术参数及要求： 2.1光学系统:无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 |
| 20 |  | 2.2.调焦:载物台垂直运动方式，运动距离≥25mm；具备调焦粗调限位装置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1µm。 |
| 21 | ▲ | 2.3观察镜筒:视野≥25mm三目镜筒，倾角为30°，三档分光，瞳距可调节，屈光度可调节 |
| 22 |  | 2.4照明装置:内置照明系统，LED光源，寿命≥50000小时。 |
| 23 |  | 2.5物镜:高分辨率消色差物镜，4X(N.A.≥0.10，W.D.≥18.0mm)，10X(N.A.≥0.25,W.D.≥7.0mm)， 20X(N.A.≥0.40,W.D.≥0.9mm)，40X(N.A.≥0.65，W.D.≥0.35mm) 聚光镜：高分辨聚光镜N.A.≥1.1。 |
| 24 |  | 2.6载物台：抗磨损性同轴载物台，带右手低位置驱动选钮，有旋转装置和扭矩调节装置，配备双标本夹片器。 |
| 25 | ▲ | 2.7目镜：10X宽视野目镜，视野数≥25mm，屈光度可调节。目镜自带测微尺。 |
| 26 |  | 2.8物镜转换器：≥6孔位物镜转盘。 |
| 27 |  | 3.显微工作站要求 3.1摄像系统像素：≥800万像素。 |
| 28 | ▲ | 3.2图像传感器：1/2.5"彩色CMOS图像传感器。 |
| 29 |  | 3.3像素尺寸：≤1.60μm *1.60μm |
| 30 |  | 3.4白平衡：自动/手动 |
| 31 |  | 3.5自动曝光控制：自动/手动，软件可锁定曝光参数，断电可保存参数 |
| 32 |  | 3.6供电电源：≥USB2.0供电。 |
| 33 |  | 3.7可编程控制：图像尺寸、亮度、增益、曝光时间。 |
| 34 |  | 3.8软件：具备图像显示、图像处理、录像等功能。 |
| 35 |  | 3.9主流台式电脑：处理器≥I7、内存≥16G、硬盘≥1Tssd、独立显卡、显示器≥23.0英寸液晶。 |
| 36 |  | 3.10配备≤0.5倍接口。 |
| 37 |  | 4.设备使用有效期≥8年。 |
| 38 |  | 三、检验实验室生物显微镜 1.用途：用于检验科观察血液、骨髓、体液中的细胞形态、数量及结构变化。 |
| 39 |  | 2.技术参数及要求： 2.1光学系统:无限远校正光学系统。 |
| 40 |  | 2.2调焦:载物台垂直运动方式，运动距离≥25mm；具备焦粗调限位装置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1µm。 |
| 41 | ▲ | 2.3观察镜筒:视野≥25mm三目镜筒，倾角为30°，三档分光，瞳距可调节，屈光度可调节。 |
| 42 |  | 2.4照明装置:内置照明系统，LED光源，寿命≥50000小时。 |
| 43 |  | 2.5物镜:配备平场消色差同步物镜亮度（4X、10X、20X），观察始终和40X保持一致。4X(N.A.≥0.10，W.D.≥18.0mm)，10X(N.A.≥0.25,W.D.≥7.0mm) 40X(N.A.≥0.65，W.D.≥0.35mm)，100X(N.A.≥0.65，W.D.≥0.10mm) 聚光镜：高分辨聚光镜N.A.≥1.0。 |
| 44 |  | 2.6.载物台：抗磨损性同轴载物台，带右手低位置驱动选钮，有旋转装置和扭矩调节装置，配备双标本夹片器。 |
| 45 |  | 2.7目镜：10X宽视野目镜，视野数≥25mm，屈光度可调节。 |
| 46 |  | 2.8物镜转换器：≥6孔位物镜转盘。 |
| 47 |  | 3.显微工作站要求 3.1摄像系统像素：≥800万像素。 |
| 48 | ▲ | 3.2图像传感器：1/2.5"彩色CMOS图像传感器。 |
| 49 |  | 3.3像素尺寸： ≤1.60μm *1.60μm。 |
| 50 |  | 3.4白平衡：自动/手动。 |
| 51 |  | 3.5自动曝光控制：自动/手动，软件可锁定曝光参数，断电可保存参数。 |
| 52 |  | 3.6供电电源：≥USB2.0供电。 |
| 53 |  | 3.7可编程控制：图像尺寸、亮度、增益、曝光时间。 |
| 54 |  | 3.8软件：具备图像显示、图像处理、录像等功能。 |
| 55 |  | 3.9主流台式电脑：处理器≥I7、内存≥16G、硬盘≥1Tssd、独立显卡、显示器≥23.0英寸液晶。 |
| 56 |  | 3.10配备≤0.5倍接口。 |
| 57 | ▲ | 3.11具备图文报告模板。 |
| 58 |  | 4.设备使用有效期≥8年。 |
| 59 |  | 四、低速冷冻离心机 1.用途：用于分离血液、尿液等临床样本中的不同成分。 |
| 60 |  | 2.技术参数及要求： 2.1交流变频电机驱动。 |
| 61 |  | 2.2制冷压缩机要求高效无氟环保制冷剂。 |
| 62 |  | 2.3微电脑控制，触摸键设定参数，液晶屏同时显示设定参数和实时运行参数及运行状态。 |
| 63 |  | 2.4不锈钢离心腔体，三层钢板防护。 |
| 64 |  | 2.5升、降速档位≥10个，可根据样品特性选择升降速度。 |
| 65 |  | 2.6.工作程序设定≥10种，可自由编程离心参数。 |
| 66 |  | 2.7转速、离心力相互设定，同步显示，自动计算RCF值。 |
| 67 |  | 2.8离心结束有声音提示。 |
| 68 |  | 2.9具备瞬时离心功能。 |
| 69 |  | 2.10快速预制冷功能，从室温降到4℃≤6分钟。 |
| 70 |  | 2.11门盖采用双锁杆设计。安全门锁。 |
| 71 |  | 2.12一键电动开门，断电有应急开锁装置。 |
| 72 |  | 2.13内腔底部带排水孔。 |
| 73 |  | 2.14无需专门配平，离心最大允许偏差±30克。 |
| 74 |  | 2.15运行中可随时更改参数，无需停机。 |
| 75 | ▲ | 2.16有门锁、不平衡、超速、超温、过流等多重保护功能，有异常会报警停转。 |
| 76 |  | 2.17提篮采用三层插片式设计，组合方面，适用不同高度试管。 |
| 77 |  | 2.18配备真空管脱帽器，脱帽率100%。 |
| 78 |  | 2.19具备图文报告模板。 |
| 79 |  | 2.20外型：立式。 |
| 80 |  | 2.21最高转速：≥4000rpm。 |
| 81 |  | 2.22最大相对离心力：≥3000Xg。 |
| 82 |  | 2.23转速精度：±10rpm。 |
| 83 |  | 2.24转子最大容量：≥110孔×真空采血管。 |
| 84 |  | 2.25温控范围：-20℃~40℃。 |
| 85 |  | 2.26温控精度：±1℃。 |
| 86 |  | 2.27噪音：≤60dB。 |
| 87 |  | 2.28定时范围：1s-99h。 |
| 88 |  | 2.29功率：≥2000VA。 |
| 89 | ▲ | 2.30配置转头:配350ml×4铝合金转头1组，（含≥112孔真空管提篮（矮2套），≥112孔全自动脱帽器）。 |
| 90 |  | 2.31设备使用有效期≥8年。 |