一、技术参数及规格

1.高分辨液晶显示器≥21英寸。

2.液晶触摸屏≥12英寸，触摸屏具备手势自定义功能。

3.内置固态硬盘容量≥500GB。

4.频谱多普勒最大测量速度：PW≥20m/s;CW≥40m/s(附相关证明材料)；最小测量速度：≤1mm/s。

5.根据人体组织真实情况匹配至最佳声速。

6.空间复合成像技术，具有多种模式，具备多参数调整功能；发射线≥8条（附相关证明材料）。

7.在扫查过程中可实时优化图像参数，切换扫查部位时可保留实时优化功能。

8.宽景成像，用于所有探头。

9.解剖M型和曲线解剖M型，存储的动态图像可重新取M型图。

▲10.血细胞信号显像技术，观察真正的血流动力学成像(附相关证明材料)。

▲11.系统内置操作切面实时指导工具，以图片文字等形式帮助用户快速识别切面(附相关证明材料)。

12.可用外接语音输入设备在图像上添加语音备注，支持回放及存储。

13.多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上显示(附相关证明材料)。

14.自定义功能按键，可在屏幕上显示的自定义功能≥3个。

15.具有肝回声监测功能，自动测量两个区域的回声强度比值，可随访脂肪肝的治疗疗效，为临床提供诊断依据，能用于所有探头。

16.记录最常用的探头及检查条件，并按照使用频率进行排序，触摸屏上可显示在该条件下最常用的功能键。

二、探头规格

▲1.可根据取样深度的变化，自适应调节探头频率（附相关证明材料）。

2.激活探头接口≥3个。

3.腹部凸阵探头2.0-5.0MHz

4.浅表线阵探头3.6-12.0MHz

▲5.成人相控阵探头2.0-4.0MHz,扫描角度≥120°(附相关证明材料)

三、二维灰阶

1.系统动态范围≥265dB。

2.系统最大探查深度≥30cm。

3.具有256灰阶。

4.凸阵探头最大视角，18cm深度时，二维帧频≥45帧(附相关证明材料)。

5.相控阵探头90°视角，18 cm 深度时，二维帧频≥80帧(附相关证明材料)。

四、测量分析

1.具有双胎及多胎参数测量及生长发育曲线(附相关证明材料)。

2.产科自动测量，包括双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长等。

3.心脏功能测量与分析。

4.泌尿系统测量与分析。

▲5.乳腺自动测量，自动识别结节、肿瘤等占位病变，自动包络病变轮廓，自动测量计算， 并进行分级评估(附相关证明材料)。

五、易损配件和一次性耗材

供应商需对易损配件和一次性耗材进行报价，所填报的易损配件和一次性耗材费用不包含在本次报价内，仅作为后期采购的依据。

六、交货要求

自合同签订之日起30个日历日内到货、安装调试并交付使用。