| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、间歇脉冲加压抗栓系统 |
| 2 |  | 1.工作压力范围0～260mmHg。 |
| 3 |  | 2.具有独立的梯度模式。 |
| 4 |  | 3.彩色液晶触摸屏≥5英寸。 |
| 5 |  | 4.具有自动锁屏功能，同时可设置锁屏开启或关闭，息屏时间可调。主界面可显示实时治疗进度、实时治疗压力、血液回盈检测标志。 |
| 6 |  | 5气囊种类≥15种，至少含腿部六腔气囊、腿部四腔气囊、臂部四腔气囊、腿部三腔气囊、臂部三腔气囊、小腿三腔气囊、左/右手单腔气囊、左/右足单腔气囊，可重复使用。（提供注册备案凭证证明）。 |
| 7 |  | 6.支持KPa和mmHg单位可切换显示。 |
| 8 | ▲ | 7.治疗方案：≥24种，至少含专业循环压强治疗方案和防栓梯度压力（DVT治疗）方案。 |
| 9 |  | 8.保压时间0-15s可调。 |
| 10 |  | 9.间隔时间0s-99s可调（需提供证明材料）。 |
| 11 |  | 10.设备应具有血液回盈侦测功能，支持自动和手动调节。 |
| 12 |  | 11.充气速度≥5级可调。 |
| 13 |  | 12.治疗时间1min-48h可调，可不间断治疗，治疗时间可多种单位显示。 |
| 14 |  | 13.设备应具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值可调节，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤2mmHg。 |
| 15 |  | 14.噪音≤50dB。 |
| 16 | ▲ | 15.设备评分等级可查看，具备无线扩展功能，并且设备具有患者VTE等级风险查看界面，连接工作站后，可查看当前治疗患者VTE风险等级。 |
| 17 |  | 16.配置工作站。 |
| 18 |  | 17.主机使用年限：≥10年。 |
| 20 |  | 18.具有超压、欠压、电量低、电量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示，并且伴随声音提示。 |
| 21 |  | 19.支持蓝牙连接以及在线升级功能。 |
| 22 |  | 二、二氧化碳激光治疗仪技术参数 |
| 23 |  | 1.激光器类型：封离式二氧化碳激光器； |
| 24 |  | 2.激光波长：10600nm； |
| 25 |  | 3.传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，出光方式垂直向下。 |
| 26 | ▲ | 4.治疗模式：具有普通模式和扫描模式，其中普通模式包括连续、单脉冲、单脉冲串（高能脉冲）、重复脉冲、重复脉冲串（高能脉冲）、调制脉冲等≥六种激光输出方式： |
| 27 |  | a)连续、单脉冲、重复脉冲输出功率：0.3W～25W； |
| 28 |  | b)单脉冲串（高能脉冲）、重复脉冲串（高能脉冲）输出功率：0.3W～15W； |
| 29 |  | c)调制脉冲输出功率和能量：0.3W～15W或2.5mJ～250mJ； |
| 30 |  | 5.具备光学图形扫描器的普通模式，出光方式和切割宽度可调节： |
| 31 |  | a)出光方式：≥4档可选，点间距至少≥4档可调； |
| 32 |  | b)切割宽度：≥5种可调； |
| 33 |  | 6.具备光学图形扫描器的扫描模式，输出能量、扫描方式、扫描图形种类及尺寸等可选择，扫描重复次数、扫描点间距可调节 |
| 34 |  | a)扫描模式下激光输出能量：10mJ～160mJ； |
| 35 |  | b)扫描方式：顺序、离散、隔点加重可选； |
| 36 |  | c)扫描图形种类：方形、横线、竖线、圆形、弓形、圆弧、三角形、空心圆可选； |
| 37 |  | d)扫描图形尺寸：≥20mm×20mm； |
| 38 |  | e)扫描重复次数：1次～10次可调； |
| 39 |  | f)扫描点间距：焦距50mm手具：0mm～1.5mm可调；焦距100mm手具：0mm～3.0mm可调； |
| 40 | ▲ | 7.焦点处光斑直径：≤0.3mm； |
| 41 |  | 8.最小脉冲宽度：≤0.1ms； |
| 42 |  | 9.脉冲重复频率：≥1500Hz； |
| 43 |  | 10.配置手具种类：50mm手具≥1种、100mm手具≥3种； |
| 44 |  | 11.控制系统：≥10英寸彩色触摸屏，角度可调节，软件具有激光功率电流监测、功率值修正、治疗数据存储、故障信息显示（液位/流量/温度/光闸/联锁开关等）、声音提示等多种功能； |
| 45 |  | 12.具有多重安全防护系统：联锁装置、安全联锁连接器、紧急激光终止器、空气开关和光闸装置等； |
| 46 |  | 13.瞄准光：波长630nm-680nm，最大功率≤5mW，亮度≥4档可调； |
| 47 | ▲ | 14.冷却系统：封闭内循环水冷却+外循环强风冷却，具有电动注/排水功能，排水0残留； |
| 48 |  | 15.自定义治疗方案：≥5个。 |
| 49 |  | 三、眼科超声雾化器 |
| 50 |  | 1、标称频率：2.4MHz±0.2 MHz |
| 51 |  | 2、最大雾化率：≥1ml/min； |
| 52 |  | 3、雾化水槽内水温：≤60℃； |
| 53 |  | 4、整机噪声：≤50dB； |
| 54 |  | 5、雾化颗粒中位粒径：雾化器的雾粒等效粒径中位值为3μm |
| 55 |  | 6、雾化率可调； |
| 56 |  | 7、送风量可调 |
| 57 |  | 8、有定时控制功能 |
| 58 |  | 9、具备低水位及测温故障提示功能 |
| 59 |  | 10、温度范围为30℃～45℃，步进为0.5℃； |
| 60 |  | 11、出雾温度、精度≤±1℃； |
| 61 |  | 12、连续工作时间≥1小时 |
| 62 |  | 13、雾化水槽和主机采用分体式； |
| 63 |  | 14、具有进气出雾双加热系统 |
| 64 |  | 15、智能提示功能：雾化器具有缺水提示、测温故障提示 |
| 65 |  | 16、配置≥4英寸电容触摸屏 |
| 66 |  | 17、配制氧机，最大氧流量：≥3L/min |
| 67 |  | 四、微波治疗机技术参数 |
| 68 |  | 1、工作频率：2450MHz±30MHz。 |
| 69 |  | 2、理疗功率范围：≥0-90W，连续可调。 |
| 70 |  | 3、时间设置：0～30min。 |
| 71 |  | 4、调节步进：功率与时间连续可调。 |
| 72 |  | 5、辐照器尺寸：圆形直径≥150mm、马鞍形≥380mm*120mm。 |
| 73 |  | 6、安全性：具有功率自适应和功率加强保护功能。 |
| 74 |  | 7、控制方式：触摸启动或自动复位，启动、运行结束，蜂鸣提示报警。 |
| 75 |  | 8、使用寿命≥7年。 |
| 76 |  | 五、生物信息反馈灸疗仪技术参数 |
| 77 |  | 1、主要由生物信息反馈系统（心率同步红外辐射控制模块、抗干扰模块）、光能治疗器（红外红光聚焦装置）、控制面板等组成。 |
| 78 |  | 2、在使用生物信息采集脉搏传感器时，光能治疗器工作频率与心率同步。 |
| 79 |  | 3、光谱波长范围：光能发生器的波长范围≥0.65µm～1.5µm。 |
| 80 |  | 4、功率：额定全功率150W±10W。 |
| 81 |  | 5、生物信息脉搏传感器的频率响应范围:50～120次/分。 |
| 82 |  | 6、工作模式：1、半功率、半调制；2、全功率、全调制。 |
| 83 |  | 7、工作制：连续运行。 |
| 84 |  | 8、治疗时具有明显温热效应，辐射强度(照射距离为5cm)：≥200mW/c㎡。 |
| 85 |  | 9、臂杆可自动抬升。 |
| 86 |  | 10、治疗时，实时显示受疗者的心率信号、治疗时间等信息。 |
| 87 |  | 11、治疗时，可设定不同光谱与能量。 |
| 88 |  | 12、具备心率同步脉动功能。 |
| 89 |  | 13、具备波谱自动拓宽功能。 |
| 90 |  | 14、具备靶向导光功能。 |