采购需求

采购包1：

标的名称：肌电图诱发电位仪等一批医疗设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、肌电图诱发电位仪 |
| 2 |  | （一）技术参数： |
| 3 | ▲ | 1、放大器：≥16通道，≥32个电极输入插孔，任意两个均可定义为双极记录通道，微型电极连接盒连接电缆可自由拆卸； |
| 4 |  | 2、配备专用医用隔离电源； |
| 5 |  | 3、灵敏度：≤0.03V/div，分档控制； |
| 6 | ▲ | 4、共模抑制比：≥125dB（提供检验报告）； |
| 7 |  | 5、噪声电压：≤0.3V（提供检验报告）； |
| 8 |  | 6、A/D转换：≥24位； |
| 9 |  | 7、电源：100-240V，50/60Hz； |
| 10 |  | 8、扫描速度：1-1000mS/D，≥20级可调； |
| 11 |  | 9、转换输入阻抗：≥3500MΩ |
| 12 |  | （二）刺激器参数： |
| 13 |  | 1、恒流恒压，无需通过外接第三方刺激器实现 |
| 14 |  | 2、输出方式：单、交替、串、序列等 |
| 15 |  | 3、刺激极性：正相，负相，双相 |
| 16 | ▲ | 4、电刺激器：≥28个高电流刺激，≥4个经颅恒压刺激，≥4个低电流刺激 |
| 17 |  | 5、系统电流刺激强度及误差要求：最大脉冲强度为≤100mA，误差≤±5% |
| 18 |  | 6、脉冲输出频率：0.1Hz～120Hz |
| 19 |  | 7、刺激强度：0～5mA，0.01mA/级，区间内支持自定义任意值；0～100mA，0.1mA/级，最大刺激强度1000V。 |
| 20 |  | 8、配备标准声学耳机； |
| 21 |  | 9、声刺激器：最大Click声强：125—135db（SPL峰值），纯音，爆发音等； |
| 22 |  | 10、光刺激通过LED闪光器可分别刺激左眼、右眼和双眼； |
| 23 |  | （三）软件功能: |
| 24 |  | 1、神经监测软件项目:自发肌电图及电刺激触发肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、听觉诱发电位、视觉诱发电位、脑电图及脑电频谱分析等。 |
| 25 |  | 2、术中监护模式：具备多窗口显示、任意排列、任意调节，项目同步监测，可根据不同的手术方案自由编辑，且设有方案向导可快速完成方案，具备自定义监测项目顺序，全方位监测手术风险的功能神经。 |
| 26 |  | 3、具备TOF测试功能：可直接反映肌松剂的代谢情况，能直接得到每个波形衰减程度的数值，自动存储每次测试的波形及数据。 |
| 27 |  | 4、具备肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位；可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位。 |
| 28 |  | 5、具备诱发电位功能：多种显示模式，可对比前后监测的波形变化，并可设定基础波形对比。 |
| 29 |  | 6、D-波模态可测试脊髓的运动传导通路。 |
| 30 |  | 7、具备抗手术器械干扰功能。 |
| 31 |  | 8、原厂全中文软件，报告具备模板功能，用户可自行编辑、保存，支持中文报告，能与word的文档处理软件兼容，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件。 |
| 32 |  | 二、经颅磁刺激仪 |
| 33 |  | （一）刺激发生器(主机) |
| 34 |  | 1、采用模块化及嵌入式交互系统，内置≥7英寸液品显示屏，可实时显示主机状态及刺激方案参数信息，支持脱离电脑端独立操作。 |
| 35 |  | 2、最大刺激频率：50Hz,0Hz～50Hz可调 |
| 36 |  | 3、刺激频率调节：脉冲频率在1Hz以下时调节步长为0.1Hz,超过1Hz时步长为1Hz。 |
| 37 |  | 4、内置授权管理接口，采用专用USB加密狗对刺激器进行硬件授权，及实现个性化方案管理、数据同步、备份。 |
| 38 |  | 5、可直接通过主机面板按键，快速选择预置治疗处方；并能直接用按键调节：刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、治疗时间等参数。 |
| 39 |  | 6、不同线圈可快速更换，同一主机可兼容液冷线圈、自然冷线圈、风冷线圈。 |
| 40 |  | 7、具备数据库管理功能：包含治疗处方管理、治疗记录管理，并可调取历史刺激记录，直接启动刺激。 |
| 41 |  | 8、支持个性化数据加密功能。 |
| 42 |  | 9、可兼容国内外主流的EMG、EEG等设备。 |
| 43 |  | （二）TMS管理软件 |
| 44 |  | 1、具备多种刺激模式至少包括：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式，爆发刺激模式，成对脉冲刺激模式等，各模式可自由调整。 |
| 45 |  | 2、刺激参数可选择设置，包括刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、串间歇时间等。 |
| 46 |  | 3、开始刺激前0-10s延时可调，并同步声音提醒。 |
| 47 |  | 4、脉冲可设置强度递增式释放，强度从运动阈值(MT)的0-200%可调。 |
| 48 |  | 5、系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。 |
| 49 |  | 6、可自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板。 |
| 50 |  | 7、具备HIS接入功能，直接调用HIS的患者信息。 |
| 51 |  | （三）冷却系统 |
| 52 | ▲ | 1、智能液态循环冷却技术，配备液晶屏显示温度、循环量和循环状态。 |
| 53 |  | （四）刺激线圈 |
| 54 |  | 1、符合《中华人民共和国医药行业标准YY/T0994-2015》磁刺激设备最小磁感应强度应≥1T。 |
| 55 |  | 2、线圈自带显示屏实时呈现温度和强度，可单手调节强度大小，快速检测运动阈值。 |
| 56 |  | 3、脉冲输出自动计数功能。 |
| 57 |  | 4、磁感应强度最大变化率：10～50KT/s |
| 58 |  | 5、脉冲上升时间：40～120μs |
| 59 |  | 6、双向波单边脉冲宽度：100～200μs |
| 60 |  | 7、刺激线圈表面温度≤41℃,当线圈表面温度达到41°时系统将会自动停机并过热报警。 |
| 61 |  | （五）运动诱发电位监测(MEP)模块 |
| 62 |  | 1、通道数：≥2通道 |
| 63 |  | （六）推车及支臂 |
| 64 |  | 1、原装配置专业台车。 |
| 65 |  | 2、万向可调节线圈固定支臂，360度旋转调节，高度可调，长度≥1米。 |
| 66 |  | 3、支臂可固定于推车左/右两侧。 |
| 67 |  | 4、最大磁刺激强度≥6T |
| 68 |  | （七）配置： 1; 刺激发生器; 1台. 2; 液冷机箱; 1台. 3; 刺激线圈（圆形线圈）; 1个. 4; MEP模块; 1个. 5; 电脑; 1台. 6; 医用一体式推车; 1台. 7; 刺激线圈支架; 1个. 8; 信息管理系统软件; 1套. 9; 附件包(耳塞、定位帽); 1套. |