一．项目概述

1、项目名称：陕西省杂交油菜研究中心主要油料作物（油菜、大豆）品种选育仪器设备采购项目（二次）

2、交 货 期：合同签订之日起15日历日内完成供货及安装，并交付甲方验收合格。

3、质保期：2年

二．技术要求

说明：“▲”参数每负偏离一项扣5分；“未带标识”参数出现负偏离为扣分项；

参数必须提供佐证材料（不限于产品彩页、功能截图等）并加盖公章；

未提供佐证材料或提供白皮书或提供的佐证材料无法证明或低于招标要求时按负偏离处理。

包2：1. 生物技术研究室采购计划

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 1 | ▲1.容积≧630L; 2.储藏温度：负40到负86℃； 3.制冷方式：直冷； 4.显示精度：0.1℃； 5.内胆材质：304不锈钢； 6.冻存架装载量：2英寸标准冻存盒≧400个，2ml标准冻存管≧40000份样本； ▲7.独立的冷链监控系统，可独立实时监控冰箱温度变化并随时在线查询温度变化记录； 8.中国质量认证中心节能、环保双认证。 |
| 2 | 微量电动移液器 | 1 | 1.功能在选项盘上，操作方便，5种功能模式可直接通过选项盘选择； 2.彩色液晶屏显示，可用≧9种语言（含中文）快速而简便地编程； 3.弹性吸嘴功能，安装和脱卸吸头用力小，移液重复性高； 4.下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌； 5.具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度、液体属性等，使移液更精准； 6.8通道移液器具有通道指示器，确保移液器工作时方向性一致，提高精确度,量程1200微升； 7.8通道移液器独立通道设计，每个通道可单独拆卸，维护简单灵活。 |
| 3 | 高压灭菌锅 | 1 | 1.容积≧70升；功率：3.5KW； 2.工作温度：135-139℃； 3.工作压力：0.22-0.25MPa; 4.灭菌定时：4-120分钟； 5.材质：SUS304不锈钢（内胆、外壳、网篮）； 6.提篮2个； ▲7.安全功能：首轮式快开门联锁，超温/超压/断水/低水位保护、自动排气、蜂鸣提醒。 |
| 4 | 超低温培养箱 | 1 | ▲1.控温范围-25～55℃； - 湿度范围：50-95%RH； - 光照强度：0-20000LX； - 4.容积≧500L。 |
| 5 | 冷冻干燥机 | 1 | 1.冷阱最低温度：≤-80℃； - 冻干面积(㎡)≧0.12； - 捕水容量（kg/批）≧3； - 装瓶量：Φ12mm：920，Φ16mm：480，Φ22mm：260； - 盘装溶液（L)≧1.5； - 板层尺寸（mm）≧Φ200； - 板层间距(mm)≧70； - 板层数量(块）≧4； - 9.冷阱尺寸（mm）≧Φ250×150。 |
| 6 | 多功能离心机配套转子 | 1 | 1.4 x 250 ml方杯吊桶转子； 2.4×4个96孔微孔板转子； ▲3.转子适配Genespeed1580R离心机； 4.转速≥4000rpm。 |

2.植保研究室：产品参数要求

| 序号 | 名称 | 数量 （台/套） | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 酶标仪 | 1 | 1.波长范围：320-1000nm（钨灯）； 2.滤光片：内置滤光片轮，标准配置405 nm、450 nm、492nm、600nm和650nm五块滤光片； 3.测定范围：0-4Abs； 4.线性范围：0-3Abs，±2％96孔板； 5.准确性（450nm）：±1% (0-3Abs)，±2%（3-4Abs）； 6.精确性(450nm):CV≤0.2%(0-3Abs)，CV≤1.0%(3-4Abs)；7.测量速度：≤6s，96 孔板（钨灯）； 8.微孔板类型：96孔板； 9.分辨率：0.0001Abs； 10.振荡器：线性振荡，多档速度、强度可选； 11.温控范围：0℃—65℃（制冷时可以达到室温-15℃）。 |
| 8 | PH计（溶液） | 1 | 1.pH测量范围：-5.00～20.00； 2.pH分辨率：0.01pH/0.1pH； 3.基本误差：±0.01pH； 4.支持多参数测量系统：pH、mV（可测ORP、离子）、T 值； 5.温度单位：℃、℉、K； 6.读数方式：手动读数、自动平衡读数、定时读数； 7.超限智能报警； 8.支持一键校准，快速完成最多5点pH值校准，1点ORP校准。 |
| 9 | 便携式叶绿素测定仪 | 1 | 1.测量范围：叶绿素：0.0-99.9SPAD； 2.叶面温度：-10-99.9℃； 3.测量精度：叶绿素：±3.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介于0-50)叶面温度：±0.5℃； 4.重复性：叶绿素：±0.3SPAD单位以内(SPAD值介于0-50)叶面温度：±0.2℃； 5.测量面积：2mm×2mm； 6.测量时间间隔：小于3秒数； 7.据存储容量：32KB； 8.电源：4.2V可充电锂电池； 9.电池容量：2000mah。 |
| 10 | 土壤盐分测定仪 | 1 | 1.固态传感器可直接埋入土壤中； 2.测量范围：0～23mS/cm； 3.测量精度：±2%； 4.分辨率：0.01mS/cm； 5.pH测定范围：0-14； 6.测定精度：±0.5； 7.测试时间：≤2秒； 8.记录时间：1分钟---99小时； 9.电源：7.4V大容量锂电池，具有充电保护、电压过低提示功能。 |
| 11 | 制冰机 | 1 | 1.总容积：80L； 2.控温方式：机械控温； 3.制冷方式：直冷； 4.能效等级：1级。 |

3.良繁栽培研究室仪器设备采购

| 序号 | 名称 | 数量 （台/套） | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 冰箱 | 1 | 1.需配备独立的制冷系统，分别控制4℃冷藏区和-20℃冷冻区，确保温区间温度互不干扰； 2.具备精准温控系统‌，并具有快速恢复能力，在频繁开关门后，也能迅速稳定在设定温度； 3.有效容积≥600L，冷藏室与冷冻室容积接近，以满足不同试剂盒、药品、植物样本的储存需求； 4.能效等级：一级能耗，运行稳定可靠； 5.可储藏需静置、避免振动的精密试剂； 6.EPP超净系统，有效防止易挥发试剂间的交叉污染； 7.十字对开门，温度稳定，存取高效。 |
| 13 | 光照培养箱 | 1 | 1.采用机械压缩机制冷，确保在高温环境下的强效制冷能力和长期运行可靠性； 2.有效容积≥500L，同时能为植物纵向生长提供充足的空间； 3.具备0~50℃控范围，且控温精度需达到0.1℃； 4.光照强度0~25000Lux，高光照强度能满足油菜的光饱和点需求，同时可用于需要强光诱导的生理生化实验； 5.采用LED灯板，减少维护成本和因更换光源导致的实验中断。 |