标的名称：关节镜手术系统

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲ | 1 |  | 一、总体要求: ▲1.本套设备包括 4K 摄像光源手术系统、动力系统、等离子射频手术系统、关节镜器械、关节镜镜头，均为同一品牌。集成摄像、光源、图像录放存储功能于一体的4K 摄像系统。 二、设备参数: 1、4K超高清摄像系统 ▲1.8、摄像头4个遥控按键可实现包括白平衡、放大/缩小、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮； ▲1.11、多种控制模式 ： 主机按键、摄像头手柄按键； 4、关节镜动力刨削系统 ▲4.16脚踏控制板有5个独立工作按钮，分别为：正转/反转/往复/切换/速度增加。 5、等离子射频消融系统主机 ▲5.3.切割温度：≤55℃、止血温度：≤70℃、组织热穿透深度：≦1 毫米、等离子作用范围：≥100μm； ▲5.4.关节镜保护功能：主机内部的电路系统能够连续监控能量输出，并在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出，如：刀头过于接近或接触到金属时； ▲5.6.射频电极可以通过手柄上的开关或脚踏开关控制； 6、关节镜镜子 ▲6.5可高温高压，低温等离子，环氧乙烷消毒； 7、手动器械 ▲7.2软骨移植套装1套，用于镜下软骨缺损修补。 8、4K 医用显示器 8.3面板： ▲(1)分辨率≥3840×2160，显示屏亮度≥700cd/㎡； |
|  | 2 |  | 二、设备参数: 1、4K超高清摄像系统 1.1、感光芯片：1/1.8英寸 逐行扫描8M PIX CMOS传感器； 1.2、分辨率：≥3840*2160P； 1.3、扫描帧率：≥60帧每秒； 1.4、具有手动触发白平衡,自动背光补偿功能； 1.5、具有图像增强功能，对边缘、细节、血管、增益、感光度进行调节； 1.6、主机具有对比度调节、亮度调节、色彩调节、高亮抑制及GAMMA调节功能； 1.7、≥5种专业手术场景选择：针对不同手术及镜头的预设； 1.9、视频输出接口：4K分体：HDMI*3，DVI*1，4K一体：HDMI*2，除此外还具有一个HDMI输入接口； 1.10、摄像主机自带图像录制抓拍、存储功能； 1.12、电子放大：3倍； 1.13、摄像头防水等级≥IPX7； 1.14、最低照度：≤0.5Lux； 1.15、摄像头有效像素≥6000K ； 2、医用LED光源 2.1、功率：≥30W； 2.2、色温：3000K~7000K； 2.3、照度：≥700,000Lux； 2.4、显色指数： ≥90； 2.5、调节模式： 连续无级可调； 2.6、寿命：≥20000小时，提示光源寿命功能、终身免维护。 3、1080P录制存储模块 3.1、可通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集； 3.2、具有存储功能，≥1T； 3.3、录制格式：MP4，≥1080*1920P； 3.4、抓拍图片格式： JPEG； 3.5、操作： 支持图像冻结； 3.6、界面：实时操作状态显示。 4、关节镜动力刨削系统 4.1.刨削手柄单向转速≥8000转、往复转速≥5000转； 4.2.双动力手柄接口，可以连接两把动力手柄； 4.3.关机记忆上次转速功能； 4.4.能够提供各种关节手术需要的刨刀头； 4.5.刨刀转速0-5000rpm/分，磨头0-8000转/分； 4.6.VFD真空显示屏； 4.7.术中可切换手柄； 4.8.刨削手柄可通用于肩、膝、踝、髋关节镜手术； 4.9.刨削手柄可高温高压消毒； 4.10.支持低温等离子灭菌； 4.11.手柄防水等级≥IPX8； 4.12.快插接口； 4.13.线缆长度≥3m； 4.14.多功能防水脚踏开关； 4.15.防水等级≥IPX8； 5、等离子射频消融系统主机 5.1.主机为微电脑全数字化程控设计，并自带定时器功能； 5.2.低温等离子体消融，具备汽化、切割、消融、皱缩、止血等多种功能； 5.5.具有设备故障自检功能； 5.7.防误触，消融档位调节按键自动上锁； 5.8.按键互锁，主动按键启动后，其他按键按下无效； 5.9.按键防水，浸没在盐水中，不会激活任意功能； 5.10.多功能脚踏开关高度防水≥ IPX8等级； 5.11.功率最大输出功率：300-400W ； 5.12.LCD液晶触摸显示屏； 5.13.具有防除颤设计； 5.14.提示音音量可调节设计； 5.15.工作频率≥100kHz； 5.16电极（刀头）双极设计，主机具有刀头自动识别功能，并支持带有一体化手控按键的刀头，开启消融、热凝功能或者调整消融档位时提供更多的操作方式。 6、关节镜镜子 6.1.分辨率：≥30（Lp/mm）； 6.2放大倍率：≥5； 6.3照度：≥1500lx； 6.4可清晰观察范围：1-50（mm）； 6.6视向角30°； 6.7视场角≥100°，工作长度175mm，最大插入部外径/4.0mm； 6.8 配有专用镜鞘。 7、手动器械 7.1 膝关节基础器械 1套 7.1.1 关节内窥镜手术器械 椭圆形篮钳 1个 7.1.2 关节内窥镜手术器械 探钩 1个 7.1.3 杆部30度左弯篮钳 1个 7.1.4 杆部30度右弯篮钳 1个 7.1.5 90°篮钳，左 1个 7.1.6 90°篮钳，右 1个 7.1.7 反咬蓝钳，左 1个 7.1.8 反咬蓝钳，右 1个 7.1.9 大口游离体抓钳 1个 8、4K 医用显示器 8.1 尺寸：≥32英寸； 8.2防眩光防护玻璃，触控按键； 8.3面板： (2) 屏幕比例：16:9 ； (3) 显示颜色：1.07B； （4）视角(水平X垂直)：178x178； （5）最高亮度(cd/m²)≥800； (6) 对比度(标准值)：1400:1； (7) 响应时间≤16ms； (8) 色域：95% DCI-P3； 8.4输入接口：DP/HDMI2.0/HDMI1.4/VGA/SDI； 8.5输出接口：SDI； 8.6应用：内窥/电子胃肠镜/腹腔镜/关节镜/术野显示器等； 8.7视频处理技术≥10bit； 8.8可预设置画面的亮度、对比度、色浓度等参数； 三、配置单 产品名称; 数量. 关节镜镜头; 1个. 关节镜镜鞘; 1个. 关节镜闭孔器; 1个. 4K摄像光源手术系统; 1台. 内窥镜摄像系统-摄像头; 1个. 导光束; 1条. 4K32寸显示器一台; 1台. 动力刨削系统; 1台. 动力刨削手柄; 1支. 动力脚踏; 1个. 刨削刀头; 5个. 射频等离子手术系统; 1台. 等离子脚踏; 1个. 等离子手术电极; 5个. 四、关节镜器械 膝关节基础器械; 关节内窥镜手术器械 椭圆形篮钳; 1个. 关节内窥镜手术器械 探钩; 1个. 杆部30度左弯篮钳; 1个. 杆部30度右弯篮钳; 1个. 90°篮钳，左; 1个. 90°篮钳，右; 1个. 反咬蓝钳，左; 1个. 反咬蓝钳，右; 1个. 大口游离体抓钳; 1个. 软骨移植套装; 1套. 备注： 1、本项目核心产品为：关节镜镜子； |