政府采购项目

采购项目编号：20250611-00021R

西安市人民医院（西安市第四医院）检验血透设备采购项目（二次）

招 标 文 件

永明项目管理有限公司

二〇二五年六月

目     录

第一部分    招标公告

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购内容及要求

第四部分    合同草案条款

第五部分    投标文件格式

# 第一部分 西安市人民医院（西安市第四医院）检验血透设备采购项目（二次）招标公告

西安市人民医院（西安市第四医院）检验血透设备采购项目（二次）潜在的供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】获取招标文件，并于2025-08-12 09:30:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：20250611-00021R

项目名称：检验血透设备采购项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：7500000.00元

采购需求：

合同包1(检验类设备):

合同包预算金额：7500000.00元；

合同包最高限价：6930000.00元；

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 临床检验设备 | 检验类设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 7500000.00 |

本合同包不接受联合体投标；

合同履行期限：合同签订后，自接到甲方通知供货之日起，90个工作日内完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(检验类设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目为非专门面向中小企业采购项目。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(检验类设备)特定资格要求如下:

3.1供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等主体资格证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

3.2法定代表人或被授权人参加（法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书复印件，并出示法定代表人和被授权代表的身份证复印件）（须按照第五部分投标文件格式中法定代表人授权书格式提供）；

3.3采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；查询时间点为进行资格审查时；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动；

3.4供应商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证；

3.5属于医疗器械管理范围的产品需提供医疗器械注册证或备案凭证；

3.6本项目不接受联合体参加。

三、获取招标文件

时间：2025年07月22日至2025年07月28日，每天上午00:00:00至 12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间：2025年08月12日09:30:00

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，不见面开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目为非专门面向中小企业采购项目。

2、开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。操作说明详见平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

3、其他

3.1投标人初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】 (http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

3.2办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京CA四家数字证书公司,各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

3.3请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

3.4获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

3.5提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3.6制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

3.7提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

3.8按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,投标人应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

3.9其他事项见本项目招标文件。

- 4、需要落实的政府采购政策：

- （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- （2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- （3）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

- （4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

- （5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

- （6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- （7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

- （8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- （9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办发[2020]15号）

- （10）《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函[2021]431号）。

- （11）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）

- （12）其他需要落实的政府采购政策。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安市人民医院（西安市第四医院）

联系人：仝老师

联系地址：西安市长安区航天新城航天东路155号

联系电话：61220015

2、项目联系方式

项目联系人：张园园

联系方式：13659236169

传真：13659236169

3、采购代理机构信息

名称：永明项目管理有限公司

地址：陕西省西咸新区沣西新城尚业路1309号总部经济园6号楼516室

# 第二部分  投标供应商须知

## 一、名词解释

1、采 购 人：西安市人民医院（西安市第四医院）

2、监督机构：西安市财政局

3、采购代理机构：永明项目管理有限公司

4、投标供应商：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

## 二、招标文件

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的内容和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、投标供应商须知

1-3、采购内用及要求

1-4、合同草案条款

1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标供应商应在规定时间内免费下载招标文件电子版，获取办法：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。其文件仅作为本次招标使用。

3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的投标供应商，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

5、招标文件的解释权归采购代理机构。

## 三、投标要求

1、各投标供应商应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

2、投标供应商资格要求：

2-1、投标供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

2-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等主体资格证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

2-1-2、供应商提供2024年度的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明（须提供基本户开户许可证或基本户开户信息）或供应商提供在投标截止时间前三个月内由信用担保机构出具的投标担保函；

2-1-3、社保的缴费证明材料（投标供应商提供2025年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2025年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

2-1-4、纳税的缴费证明材料（投标供应商提供2025年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

2-1-5、投标供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（详见附件四）；

2-1-6、提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；（详见附件三）；

2-2、特定资格条件：

2-2-1、法定代表人或被授权人参加（法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书复印件，并出示法定代表人和被授权代表的身份证复印件）（须按照第五部分投标文件格式中法定代表人授权书格式提供）；

2-2-2、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；查询时间点为进行资格审查时；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

2-2-3、供应商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证；

2-2-4、属于医疗器械管理范围的产品需提供医疗器械注册证或备案凭证；

2-2-5、本次招标项目不接受联合体投标（由供应商自行出具非联合体投标承诺书）。

以上为投	标供应商资格要求，各投标供应商在投标时须按要求在投标文件中提供复印件并加盖公章，开标后由采购人代表及采购代理机构进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。

3、限制投标要求

3-1、投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

4、本次招标项目不接受联合体投标；

5、本次招标项目现场踏勘和集中答疑：不组织；

6、投标文件的编制和签章

6-1、本项目为电子招投标，投标文件须提供电子版，不用提供纸质版。

6-2、投标人须办理CA锁，在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均使用CA锁。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。

6-3、投标人制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

投标供应商应以采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件。

编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

6-4、电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

6-5、投标供应商在编制投标文件时，应依据招标文件的要求，对招标文件作出实质性的响应。投标文件包括（但不限于）以下内容：

6-5-1、投标函；

6-5-2、开标一览表（报价表）和分项报价表。投标货币用人民币，单位为元，可精确到小数点后两位。

6-5-3、商务与合同条款响应说明；

6-5-4、投标供应商为本次招标采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、售后服务等方面具体做法和保障措施。

6-5-5、投标供应商根据招标文件载明采购活动的实际情况，拟在中标后将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中注明分包承担主体，并提供交由完成供应商的营业执照、相应资质等内容，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

6-5-6、投标供应商承诺书；

6-5-7、投标供应商企业关系关联承诺书；

6-5-8、资格证明文件；

6-5-9、其他资料。

7、投标报价

7-1、投标供应商应按照招标文件规定的服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明投标报价、交付期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

7-2、投标报价是完成本项目招标内容所需的全部费用，包括产品达到指定使用地点，具备正常使用条件所包含的费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其它相关的费用。

7-3、投标报价表中标明的价格为合同最终价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

7-4、凡因投标供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标供应商自行负责。

7-5、投标过程中所产生的一切费用由投标供应商自行承担。

7-6、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

8、投标保证金：本项目不提供。

9、投标供应商有下列情形之一的，采购代理机构在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

9-1、投标供应商在投标截止时间后撤回投标文件的；

9-2、投标供应商在投标文件中提供虚假材料的；

9-3、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

9-4、投标供应商与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通的；

9-5、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

9-6、中标人拒绝履行合同义务的。

10、投标有效期：投标有效期为从提交投标文件的截止时间起九十（90）个日历日，在有效期内投标文件对投标供应商具有法律约束力。中标投标供应商的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

## 四、投标

1、投标文件

1-1、组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

1-2、语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

1-3、计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

2、投标文件的加密和提交

2-1、在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2-2、电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程〉项目管理〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

2-3、上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

3、投标文件的补充、修改和撤回

3-1、供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

3-2、供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

3-3、对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

4、关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

5、投标文件被拒绝接收的情形

5-1、误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

5-2、逾期提交电子投标文件的。

6、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

6-1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

6-2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6-3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6-4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6-5、不同投标供应商的投标文件相互混装；

6-6、不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7、投标文件中提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

8、根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函[2021]431号）文中“第16条规定 供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或相应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录失信行为”。

## 五、开标

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

1、“不见面开标”基本流程（适用于不见面开标项目）

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1-1、供应商登录并签到：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页〉不见面开标〗系统，并在投标截止时间前完成签到事宜，否则因未及时签到导致的任何结果由投标供应商自行承担。

1-2、主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

1-3、解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

1-4、唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

1-5、开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

2、开标环节投标文件视为无效的情形

2-1、供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2-2、因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

2-3、上传的电子投标文件无法正常打开的；

2-4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

3、突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

## 六、评标

1、采购代理机构负责组织评标工作。

2、评标委员会负责具体评标事物，并独立履行下列职责：

2-1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2-2、要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2-3、对投标文件进行比较和评价；

2-4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2-5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3、资格性审查：

开标结束后，由采购人代表及采购代理机构按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

资格性审查表

| 序号 | 资格项 | 审查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本资格条件 |  |  |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等主体资格证明文件，为自然人的提供自然人身份证明； |  |
| 2 | 财务状况报告 | 供应商提供2024年度的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明（须提供基本户开户许可证或基本户开户信息）或供应商提供在投标截止时间前三个月内由信用担保机构出具的投标担保函； |  |
| 3 | 社保资金缴纳 证明 | 社保的缴费证明材料（投标供应商提供2025年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2024年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）； |  |
| 4 | 税收缴纳证明 | 纳税的缴费证明材料（投标供应商提供2025年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）； |  |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 投标供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（详见附件四） |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；（详见附件三） |  |
| 二 | 特定资格条件 |  |  |
| 1 | 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 |  | 法定代表人或被授权人参加（法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书复印件，并出示法定代表人和被授权代表的身份证复印件）（须按照第五部分投标文件格式中法定代表人授权书格式提供）； |
| 2 | 信用记录审查 结果 |  | 采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；查询时间节点为进行资格审核时。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。 |
| 3 | 医疗器械经营许可证或备案凭证 |  | 供应商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证。 |
| 4 | 医疗器械注册证 |  | 属于医疗器械管理范围的产品需提供医疗器械注册证或备案凭证； |
| 5 | 非联合体投标 |  | 本次招标项目不接受联合体投标（由供应商自行出具非联合体投标承诺书）； |
| 三 | 限制性投标条件 |  |  |
| 1 | 投标供应商之间的控股及管理关系 |  | 投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。 |
| 2 | 投标供应商前期服务情况 |  | 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。 |
| 注意事项： 1、除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 2、事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。 3、按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人或采购代理机构将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 |  |  |  |

## 七、评审方法和程序

1、评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

2、评标程序

2-1、组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2-2、投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标供应商主动澄清。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明 |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分： （1）投标函 （2）开标一览表（报价表）和分项报价表 （3）采购需求内容偏差表 （4）商务条款偏离表 （5）合同条款偏离表 （6）投标方案 （7）投标供应商承诺书 （8）投标供应商企业关系关联承诺书 （9）资格证明文件 （10）其他资料 |
| 3 | 签章 | 签章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |
| 4 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 5 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）货币单位符合招标文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）投标报价不得超过本项目最高限价，并且各产品也不能高于单价限价（单价限价请见招标文件第三章采购内容及要求） （4）符合《开标一览表》的填报要求 （5）投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响不能诚信履约的，须由投标供应商证明其报价的合理性。 注：1.“附件7 品目耗材报价表”应同时进行报价，该报价不包含在本次投标报价中，且按照“第三部分采购内容及要求”中耗材限价要求进行报价； 2.此报价明细视为后期耗材或易损件配送企业提供时的最高限价。 |
| 6 | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的实质性条款（标示为*号项或专门说明的条款为实质性条款）。 |
| 7 | 合同条款响应 | 完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 8 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
| 9 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |
| 10 | 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 | 供应商按照附件五格式提供 |
| 11 | 参加政府采购活动行为自律承诺书（一） | 供应商按照附件六（承诺书一）格式提供 |
| 12 | 参加政府采购活动行为自律承诺书（二） | 供应商按照附件七（承诺书二）格式提供 |

2-3、综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评审要素及分值一览表

| 序号 | 项别 | 分值 | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 在预算限额之内（产品单价也未超单价限价）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。高于评标基准价的投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |
| 2 | 投标产品技术指标及功能评审 | 34 | 技术指标参数清晰、明确；产品类别、规格等完全满足招标文件要求，内容无负偏差得34分。一项基本参数不符合扣1分，该项分数扣完为止。注：供应商需提供的证明材料包括但不限于产品技术说明、检测报告、产品彩页等。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。（标示为*号项的条款为实质性条款，不满足按无效标处理） |  |
| 3 | 设备选型 | 8 | 根据所投产品品牌与配置清单，从设备先进性、配置完整性、性能稳定性、与医院现有系统的兼容性、行业使用广泛性等方面进行综合评定，按照以下标准赋分： - 1.设备先进性合理、性能稳定性优良、在行业使用广泛得8分； - 2.设备先进性较合理、性能稳定性良好、在行业使用普遍得6分； - 3.设备先进性一般、性能稳定性一般、在行业使用少得4分； - 4.设备先进性较低、性能稳定性较低、在行业使用很少得2分； - 备注：未能提供的或其他情况的不得分。 - 供应商应尽可能多的提供证明材料，包括但不限于所投设备产品优势、市场销售情况等予以证明。 |  |
| 4 | 售后服务能力 | 8 | 售后服务能力包括但不限于退换货等：售后服务的及时性、售后服务人员配置、服务水平以及质保要求等，按以下标准进行赋分： 1.售后服务方案能满足用户需求，方案内容详细、合理，质量保证措施考虑周全且易于实施，得8分； 2.售后服务方案基本满足用户需求，方案内容较详细、合理性较好，质量保证措施考虑较周全，得6分； 3.售后服务方案内容一般，质量保证措施不够全面，得4分； 4.售后服务方案水平较低，方案内容不详细，可行性较低，缺乏质量保证措施，得2分； 备注：未能提供方案的或其他情况的不得分。 |  |
| 5 | 技术培训方案 | 5 | 针对本项目特点提供产品培训方案（包括但不限于：培训的组织计划、产品使用的培训计划、培训人员配备安排、培训课程及课时安排、师资及模具安排、复训安排） 1.培训方案全面、合理、有针对性得5分； 2.培训方案在全面性、合理性、针对性上有欠缺得3分；3.培训方案不全面、不合理得1分； 备注：未能提供方案的或其他情况的不得分。 |  |
| 6 | 供货、配送方案 | 5 | 提供针对本项目的供货、配送方案，包括但不限于：产品按需、按时、按期供货；安全运输、货物交接过程中的保护措施、特殊情况的预防措施等，按以下标准进行赋分： 1.方案考虑医院实际情况，具有科学性、合理性、严谨性和可操作性得5分； 2.方案考虑医院实际情况，较为科学合理得3分； 3.方案基本考虑医院实际情况，科学性、合理性一般，得1分； 备注：未能提供方案的或其他情况的不得分。 |  |
| 7 | 运营管理维护服务方案 | 5 | #### 运营管理维护服务方案：根据投标供应商提供的运营管理维护服务方案（包括但不限于：服务内容、人工巡检、防丟防盗、运营管理维护报告、专业技术人员保障等）等对比排序评价： #### 1.运营管理维护服务方案全面、合理、有针对性得5分；2.运营管理维护服务方案在全面性、合理性、针对性上有欠缺得得3分； #### 3.运营管理维护服务方案不全面、不合理得1分； #### 备注：未能提供方案的或其他情况的不得分。 |  |
| 8 | 业绩 | 5 | 供应商提供2022年06月01日至今类似项目业绩，时间以合同签订时间为准。每提供1份有效业绩得1分，最多得5分。供应商应分别填报业绩合同汇总表并提供证明材料。证明材料为业绩对应的销售合同复印件（含合同首尾页、签字盖章页、合同金额页、标的清单页)，并附对应的发票。 |  |
| 说明 | 评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； |  |  |  |

本项目为非单一产品采购，核心产品为二代测序仪。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的相同品牌核心产品投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个投标人获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、比较与评价

3-1、评标时，按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

3-2、采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

4、需要落实的政府采购政策

4-1、投标企业政府采购政策

本项目为非专门面向中小企业采购项目，供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须出具以下要求的任一证明文件或声明函：

（1）采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，供应商须提供均由中小企业制造的货物、承建的工程或承接的服务，并提供《中小企业声明函》（格式见附件一），本项目采购所属行业为工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件二）。

4-2、落实企业政府采购政策的相关措施：

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（所有产品需均为小微企业生产）。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

4-3、陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

4-4、供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其投标资格。

5、推荐中标候选人

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

推荐中标候选供应商名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，由高到低进行汇总排序，推荐一个以上三个以下中标候选单位。评标委员会依据评标结果写出评标报告。

6、编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

7、评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向本采购代理机构书面反映。采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

8、评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

## 八、定标

1、采购代理机构应在评标结束后1个工作日内，将评标报告送采购人确定中标单位。

2、采购人在收到评标报告后4个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标单位，并函告采购代理机构。

3、采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评标报告提出排序第一的供应商为中标供应商。

4、采购代理机构在接到采购人的“确定中标单位”确认文件后1个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，并向中标供应商发出“中标通知书”。

5、采购代理机构将评审过程及中标供应商情况书面报监督机构备案。

6、采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

## 九、询问与质疑

1、询问

投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

2、质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购代理机构。

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系电话：13659236169，联系人：张园园。

4、投标供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

## 十、签订合同

1、自中标通知书发出后二十五日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，采购人与中标人签订书面合同。招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

2、定标或确定成交单位后，中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案，没收其投标保证金。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

## 十一、中标服务费

1、中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费。

2、中标服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857号）规定标准下浮20%收取。

3、中标单位服务费交纳信息

收取中标服务费单位名称：永明项目管理有限公司

开户银行：中信银行陕西自贸试验区西安科技支行

账号：7252410182600044355

联系人：张园园    联系电话：13659236169

## 十二、其他

一、采购方式变更：报名阶段或实质性响应不足3家，按废标处理，重新组织。最终采购方式、采购方式变更及中小企业政策执行以主管部门审批为准。

二、“进入相关部门“黑名单”的供应商以及有行贿、串标等违法违规行为并经查实的供应商不能参与本院采购项目的投标活动。对“黑名单”中供应商采取“一票否决”及“随时叫停”机制，在报名、资格审核、评审、公示、合同签订等各环节一旦发现并查实有行贿等违法违规行为的，立即取消其相关资格且终止合同签订。”

# 第三部分  采购内容及要求

一、内容及数量

| - 品目 | - 分项名称 | - 国产/进口 | - 采购数量 | - 分项预算（万元） | - 分项最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 倒置荧光显微镜 | 国产 | 2 | 48 | 24万元/台 |
| - 2 | 流式细胞仪 | 国产 | 1 | 55 | 45万元/台 |
| - 3 | 高通量测序仪 | 国产 | 1 | 200 | 200万元/台 |
| - 4 | 二代测序仪（核心产品） | 国产 | 1 | 230 | 230万元/台 |
| - 5 | 人工智能染色体核型分析系统 | 国产 | 1 | 98 | 95万元/台 |
| - 6 | 凝血和血小板功能分析仪 | 国产 | 1 | 19 | 15万元/台 |
| - 7 | 全自动细胞形态学分析仪 | 国产 | 2 | 100 | 50万元/台 |

二、采购需求内容（*号项为必须满足项，一项不满足视为无效响应）

第一部分 技术参数及配置要求

检验类设备

品目1：倒置荧光显微镜

（一）技术参数：

1、光学系统：

*1.1、具有无限远光学系统，具有明场、荧光、相差、DIC等观察方式。

1.2、齐焦距离等于60mm或者45mm。

2、LED明场光源：

2.1、具有LED透射光冷光源照明, 寿命 ≥50000小时。显微镜闲置自动进入待机状态。

2.2、主动光强管理：具备光强管理系统，可适用于所有物镜，能记忆和自动调节对应物镜和荧光滤光块的光强度。

3、荧光系统：

3.1、具有荧光系统，荧光寿命≥50000h。

*3.2、荧光模块≥3组，至少具有蓝色、绿色、红色荧光滤块。

3.3、硬件具有支持、提高荧光信噪比的装置，保证多通道荧光叠加准确。

3.4、具有内置≥15档荧光强度管理程序，可实现在指定每个滤块激发光强度,具有保存恢复功能。

3.5、具有圆形或矩形照明视场光阑，能用目镜和摄像头观察。

4、成像系统：

4.1、像素≥500万，在全幅像素的时候拍照速度≥50fps。

4.2、USB3.0输出。

5、载物台：

5.1、高抗磨损性层载物台，尺寸≥220*200mm，移动范围≥130mm(X)*80mm(Y)，右手低位置同轴驱动手柄；XY移动锁止功能，具有培玻片，培养皿，多孔板等适配器。

6、目镜：

6.1、10倍超宽视野平场目镜，视场数≥20mm。

7、物镜：

7.1、物镜转换器：≥6孔编码物镜转换器。

*7.2、配置物镜5个，不低于以下指标：

4X或5X相差物镜，NA≥0.12

10X相差物镜，NA≥0.25

20X相差物镜，NA≥0.40

40X相差物镜，NA≥0.60

100X相差物镜，NA≥1.25

8、荧光激发转盘：

8.1、≥6孔编码荧光转盘；触发开关，用来判定转盘放置在机架的上下层位置。

9、聚光镜：

9.1、平推式设计，≥3个孔位聚光镜，满足明场、相差和DIC观察，工作距离≥50mm,NA≥0.40。

10、目镜筒：

10.1、具有超宽视野倾角可调，无限远铰链双目观察镜筒，目镜筒45-70mm可调节，瞳距可调节，可支持视野数≥20mm。

11、机架和调焦：

11.1、倒置机架，主机全金属结构设计，具有长时间的稳定性。V型光路设计，光程短，光效率高，具备明场，相差，荧光观察功能。

11.2、精细同轴粗微调焦，调焦行程≥12mm，可设置调焦上限。

11.3、主机全金属结构，机身左侧或右侧具有光学出口，（0/100）分光。

12、相衬附件：

12.1、满足4X或5X/10X/20X/40X/100X相衬光阑组

13、电脑工作站：

13.1、英特尔i7以上处理器，内存16GB,1TB硬盘，2G独显及品牌液晶显示器。

13.2、中文操作界面。

13.3、支持单幅图像采集、动态视频拍摄、多通道荧光融合、自动比例尺、添加注解、图像测量、大图拼接、景深扩展等图像分析与处理功能。

（二）单台配置要求：

倒置荧光显微镜主机1台、荧光系统（含LED荧光光源和红、绿、蓝三组荧光滤块）1套、物镜（5x/10x/20x/40x/100x）1套、样品夹（多孔板/培养瓶（皿）/载玻片）1套、成像系统（含软件）1套、电脑1台。

品目2：流式细胞仪

（一）技术参数：

1、激光器

*1.1、激光器：≥2个，至少包括488nm蓝色激光器，633-640nm红色激光器。

1.2、激光器功率均≥50mW。

2、检测器

2.1、荧光检测通道：≥8个，各个通道使用独立检测器。

*2.2、检测器：APD检测器。

3、上样方式

3.1、上样方式：≥30管，单管混匀，正压上样或蠕动泵上样。

3.2、支持试管类型：标准流式管，96孔板，离心管，EP管。

3.3、最小样本量≤25ul。

3.4、最大样本流速≥230uL/min。

4、检测分析系统

4.1、荧光灵敏度：FITC≤30MESF，PE≤10MESF。

4.2、荧光分辨率：CV≤3%。

4.3、最小检测颗粒尺寸：≤0.5 μm；最大检测颗粒尺寸：≥50 μm。

4.4、补偿调节：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，自动补偿；支持补偿库功能，可以存储多色实验中荧光染料的溢出值。

4.5、携带污染率≤0.1%。

4.6、分析速度≥15000粒子/s。

4.7、信号数字化采样精度：≥ 24bit。

5、其他配置及标准

5.1、具备自动质控程序；具有CFDA认证的原厂细胞质控品。

5.2、中英双语言。

（二）配置要求：

流式细胞分析仪主机（含工作站、显示器） 1套，即用型日常QC微球20mL，鞘液10L，清洗液5L，上样管250支，光学滤片组合：Blue laser: 525/40, 585/42, 610/20, 690/50, 780/60，  Red laser: 660/20, 715/25, 780/60各一个。

品目3：高通量测序仪

- （一）技术参数：

1、设备及所配套的数据分析软件、检测试剂均有国家药品监督管理局的医疗器械注册证。

2、设备为临床通用型平台，可用于多种体外诊断项目。

*3、检测项目包括基因组拷贝数变异测序分析（CNV-seq）、全外显子测序（WES）、携带者筛查。

4、检测项目包括病原宏基因组。

5、检测项目包括肿瘤易感性及靶向用药检测。

6、操作系统一键式启动。

7、单次测序数据通量可选择，最高通量≥120G。

8、可选择单双端测序模式，多种读长可选；可自动化双端读取序列。

9、测序质量：≥80% 数据高于Q30；可精确读取≥12个的连续单个重复碱基。

*10、测序的模板扩增过程为自动化，无需手工操作。

11、一张芯片上可不同项目的样本混合上机检测（提供证明文件）。

12、配套的遗传分析软件，可完成从下机数据到临床报告全流程分析。

13、电脑配置：内存≥256Gb，机械硬盘≥16Tb，固态硬盘≥480GB。操作系统：Windows 10或以上。

14、操作界面：带彩色触摸显示屏，集成进度条，设置向导。

（二）配置要求：

测序仪1套、服务器及操作电脑(含主机、液晶显示器)或一体式分析系统1套。

品目4：二代测序仪

（一）技术参数：

1、设备及所配套的数据分析软件、检测试剂均有国家药品监督管理局的医疗器械注册证。

2、设备为临床通用型平台，可用于多种体外诊断项目。

*3、检测项目包括基因组拷贝数变异测序分析（CNV-seq）、全外显子测序（WES）、包括携带者筛查。

4、检测项目包括病原宏基因组。

5、检测项目包括肿瘤易感性及靶向用药检测。

6、操作系统一键式启动。

7、单次测序数据通量可选择，最高通量≥120G。

8、可选择单双端测序模式，多种读长可选；可自动化双端读取序列。

9、测序质量：≥80% 数据高于Q30；可精确读取≥12个的连续单个重复碱基。

10、一张芯片上可不同项目的样本混合上机检测（提供证明文件）。

11、配套的遗传分析软件，可完成从下机数据到临床报告全流程分析。

12、操作界面：带彩色触摸显示屏，集成进度条，设置向导。

13、检测芯片：中高两种通量芯片选择，单张芯片有4个独立的流道（lane）。

14、采用≥2个通道光路识别的光学系统测序。

15、测序试剂：预封装试剂，置入仪器指定插槽即可，即拆即用。

16、对照品：配套试剂盒包含阳性对照品和阴性对照品，对照品参与整个实验流程。

17、单张芯片单次运行可产生≥1500M有效Reads数量，双芯片模式单次运行可产生≥3000M有效Reads数量。

18、光学系统：有四通道光路识别，以提高碱基识别准确度。

19、样本标签序列≥9个碱基，可提高样本识别的精确度。

20、单次可运行≥2张芯片，可灵活进行多种不同的应用。

21、至少可同时运行≥4种不同的检测样本。

22、加载系统：测序仪能满足自带或选配外置样本加载系统的功能，实现芯片制备，不同芯片可以加载不同样本。

23、配置双载片平台，每次运行支持2种规格载片灵活搭配上机，支持单载片模式和双载片运行模式。

*24、该检测系统应能支撑样本检测全流程需要，包括破壁，全自动核酸提取、文库制备功能。

25、该检测系统应能支撑样本检测全流程需要，包括生物片段分析、病原微生物测试分析功能。

26、可提供其他高通量基因检测不同临床应用项目的配套数据分析软件≥7种，需提供相应证明材料。

27、电脑配置：内存≥256Gb，机械硬盘≥16Tb，固态硬盘≥480GB。操作系统：Windows 10或以上。

28、操作界面：带彩色触摸显示屏，集成进度条，设置向导。

（二）配置要求：

测序仪1套（包括破壁、全自动核算提取、文库制备等功能的软硬件设备）、服务器及操作电脑(含主机、液晶显示器)或一体式分析系统1套。

品目5：人工智能染色体核型分析系统

（一）技术参数：

1、染色体核型分析软件系统须具有基于深度学习的人工智能分析模块，且软件获得NMPA注册证。

2、具备染色体对比、智能带纹增强功能，确保分离出的染色体带纹清晰可辨。

3、系统运行所调用数据库要求基于专业的染色体异常核型数据库（提供证明材料如授权文书）。

*4、病例管理及出具报告的全部过程在一个软件系统内完成，自动化完成图像高低质量排序、计数、识别排列，仅需人工确认染色体计数和排列。

5、不同核型图间可随意切换；具备操作撤销和恢复功能，可以撤销恢复所执行过的操作过程。

6、支持每张核型图实时状态标注更新（未处理、自动分析、计数确认、排列确认等状态）。

7、染色体操作功能多样：支持十字交叉染色体的一键点击切割、粘连染色体一键划线切割；能对交叉、粘连和重叠的染色体进行自动和手工切割，支持边缘划分、骨架划分等方式，且支持预览。不同的染色体间也支持拼接操作；能对染色体进行任意角度旋转、缩放、擦除、移动等编辑操作，还可进行单个或全部同号染色体标准图谱比对；支持对比度、亮度等调节。

8、支持排列图整体缩放、及单条染色体的缩放。

9、本地化的核型图病例数据储存，可进行病例搜索、查看和管理等操作。

10、具备自动染色体计数汇总功能。

11、具备自动提示染色体核型嵌合体功能，自动标记异常核型，支持全屏滚动浏览。（需要提供第三方证明材料）。

12、染色体数目异常识别灵敏度95%，特异度98%。

13、具备染色体异常识别功能，提示异常类型，染色体结构异常识别灵敏度≥80%，特异度大于99%（提供相关证明）。

14、染色单体排列准确率≥99%（提供证明材料）。

15、染色体图像分割正确率≥99%（提供证明材料）。

*16、可自动识别包括缺失、倒位、插入、重复、平衡易位等的染色体结构异常（提供相关证明）。并能提示异常染色体及种类。

17、可以支持多种图像格式：BMP、TIF、JPE、PNG、RAW 等图像文件。

18、可以和医院内网对接，支持根据用户的个性化需求，定制设计报告项目和检验项目。

19、支持病例自动和手动导入，以及自动和手动分析两种模式。

20、支持 300、400、550、700 和 850条带水平的染色体核型分析，并可根据需要创建新的染色体分析模型，持续更新；支持AI智能再学习训练。

*21、与现有（蔡司品牌）染色体扫描系统可以兼容，自动完成数据传输、染色体自动分析等全流程操作。

22、配有专用设备进行安全防护，确保医疗信息数据安全；每个终端有独立的U盾密码狗，以硬件方式确保软件安全性。

23、系统应经过多中心临床性能和安全性验证。

24、独立工作站：CPU>4核，运行内存≥32GB，固态硬盘≥512GB，机械硬盘≥8TB，NVIDIA RTX3060（以上）独立 GPU卡，正版Windows10专业版(64位)操作系统，≥23英寸高清显示器。

25、≥4终端：CPU ≥6核，运行内存≥16GB，固态硬盘≥256GB，正版Windows 10(64位)操作系统，≥23英寸高清显示器。

（二）配置要求：

人工智能染色体核型分析系统1套，包含高性能服务器1台和染色体核型分析终端4台（均含主机、显示器及相应分析软件)。

品目6：凝血和血小板功能分析仪

（一）技术参数：

1、主要用途：目标导向输血，凝血功能检测，可用于术前评估、术中指导输血、术后监测。

2、方法为血液粘滞度检测通用标准方法。

*3、检测项目：能实现15分钟内检测出凝血功能指标和临床指导数据，至少包括：1、凝血酶原生成时间（ACT）；2、凝血酶生成速率(CR)；3、血小板功能(PF)。

4、具备达峰时间(TP)和血液凝集强度(PA)两个指标。

5、可检测并指导成分输血，降低血浆、冷沉淀凝血因子、纤维蛋白原、单采血小板的输注量。

6、可用于各类抗凝药物监测，对不同剂量肝素、低分子肝素、新型口服抗凝药以及活血化瘀中药药效的监测等。

*7、标本要求：支持自然全血，单次检测用血量为≤0.5ml。

8、存储功能：具备断电自动保存检测数据功能。

9、重复性:CV≤10%。

10、具备质控功能。

11、具备不间断电源，断电后可正常工作≥4小时。

12、配置≥7英寸显示屏，可实时显示动态检测数据，记录显示曲线，可独立或多图形显示。

13、可自动识别单个试剂型号，生产时间，判断效期，并对产品生产过程和使用溯源，具有提示功能。

（二）单台配置要求：

凝血和血小板功能分析仪1台、电脑（含主机、显示器）1台、打印机1台。

品目7：全自动细胞形态学分析仪

（一）技术参数：

1、主要用途：对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算，可以与现有血球推片机配套使用。

2、一键化操作整个过程自动化完成。

3、支持血小板聚集识别。

4、血白细胞预分类参数≥12类。

5、非白细胞预分类参数≥5类。

6、红细胞形态参数≥6类。

7、单机处理能力：外周血涂片≥50张/小时。

8、具备血小板计数功能。

*9、智能化阅片规则：通过自动获取血球模块的仪器结果、报警、散点图等信息，可设置智能化阅片规则，配合流水线复检规则和审核规则，完善标准化血液检测流程。

10、可以存储≥5万个样本的细胞图形及血液分析结果信息。

11、可以接受自动化推片染片机、手工推片染片制备的外周血涂片。

12、一次最多可通过进样器装载≥50个玻片。

13、支持单片插队优先阅片分析。

14、支持装有待测涂片的玻片篮插队优先分析功能。

15、玻片回收：可回收存储60个分析完成的玻片。

16、有质控程序和相应质控品做设备校准和质量控制。

17、细胞分类添加功能：可以添加自定义白细胞、非白细胞分类、红细胞定性项目。

18、具备血涂片扫描功能，并能保存扫描结果。

19、可以自定义报告格式，且报告可以输出图片进行打印。

20、打印机支持：支持由本单位在用的电脑系统支持的激光打印机/喷墨打印机。

21、具备扫码功能。

（二）单台配置要求：

全自动细胞形态学分析仪1台、全自动细胞形态学分析仪轨道组件 1套、 基本附件包（包括玻片篮、回收盒等） 1套。

第二部分：接口及数据要求（倒置荧光显微镜、流式细胞仪、高通量测序仪、二代测序仪、人工智能染色体核型分析系统、凝血和血小板功能分析仪、全自动细胞形态学分析仪。）

1.负责系统升级，无条件与我院现有HIS、LIS、PACS、病理系统等信息系统对接，并承担所接系统软件工作站、接口、点位、配件及由此产生的所有费用（包含但不限于采集盒、手控、脚踏板、转接配件、无线网卡、高清采集卡及各种连线等），涉及图像传输的须无条件开放相关端口（不限于DICOM端口）。

2.设备具有时间同步功能机制。

3.工作站为windows系列中文操作系统，保证工作站在连接设备后仍有可用网口。

4.设备具有串口、USB、网口、DICOM端口之一的通讯端口。如通信接口特殊，不在上述范围内，需提供转换为上4类接口的相应转换头。

5.所采设备应根据各设备输出口，确定相关数据信息，如：手柄和脚踏板需 USB口。

第三部分：服务要求

（1）中标商需按照设备安装场地现场情况，及设备正常运行需求为目的，其中所产生的所有人工、材料、运输、安装、配套设备等费用均由中标方承担。

（2）品目3高通量测序仪、品目4二代测序仪生产商应具有专业的遗传咨询团队和生信分析团队，且至少具有1-2名具有资质和2年以上海内外遗传咨询从业经验的专家，能协助采购人为被检测人提供专业的遗传咨询服务和生信分析服务。在与该设备使用相关的遗传检测领域能够提供科研支持（需提供既往相关论文发表证明材料）。

（3）供应商应提供响应技术参数要求的配套设备，并在投标文件中列明相关设备的具体型号和配置。

第四部分：商务要求

1、付款条件：

（1）无预付款，所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕、提供国家或行业标准的合格验收证明以及出具所有设备生产厂家提供质量保证书等，乙方完成自检合格后，提交甲方进行第一次验收，甲方自第一次验收合格且收到发票之日起，十个工作日内无息支付验收合格产品对应金额总价95%，否则，甲方付款期限顺延，且不承担任何责任。

品目货物第一次验收合格满72个月后，进行二次验收，验收合格后无息支付合同总价5%。

（2）支付方式：银行转帐。

2、交货要求：

（1）交货期：合同签订后，自接到甲方通知供货之日起，90个工作日内完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

（2）交付地点：甲方指定地点。

3、履约保证金：无。

4、质保要求：

*（1）第一标段（品目1倒置荧光显微镜、品目3高通量测序仪、品目4二代测序仪、品目5人工智能染色体核型分析系统、品目6凝血和血小板功能分析仪、品目7全自动细胞形态学分析仪）整机（含消耗性配件）免费保修期为六年，第一标段（品目2流式细胞仪）整机（含消耗性配件）免费保修期为五年，（从验收合格之日起开始计算）,根据《医疗器械监督管理条例》要求，免费保修期截止至设备报废，免费提供设备维护、软件升级的技术支持和指导，配合医院完成设备维修、保养相关工作。免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的全新产品，服务响应时间不超过2小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行，由此产生的费用由乙方承担；

（2）操作人员的技术培训时间不得少于一周，提供培训计划。

*（3）提供生产厂家出具的满足上述质保要求的质保声明或质保承诺书。

（4）提供陕西近五年内用户名单和相关联系方式。

5、耗材限价要求：

（1）根据临床需求提供报价，并承诺不得高于陕西省在供价，如开展阳光采购则价格遵循阳光采购挂网相关管理规定。

（2）以下产品涉及耗材投标供应商应在投标文件中给予单独报价。报价视为后期耗材、试剂配送企业提供时的最高限价，如为新入耗材、试剂，应遵循两票制、集中配送、阳光采购等国家医用耗材、试剂相关管理规定及医院管理制度新品入院流程处理。

| 设备 | 必报耗材 | 选报耗材 |
| --- | --- | --- |
| 高通量测序仪/二代测序仪 | - 1、基因组拷贝数编译测序分析（CNV-seq）项目配套耗材； - 2、全外显子测序（WES）项目配套耗材； - 3、携带者筛查项目配套耗材； | - 1、肿瘤易感性及靶向用药检测项目配套耗材； - 2、病原宏基因组项目配套耗材； |
| 凝血和血小板功能分析仪 | - 1、凝血功能和血小板功能动态监测项目配套耗材； - 2、活化凝血时间和凝血速率检测项目配套耗材； | 无 |
| 血液透析机 | 1、过滤器； | 无 |
| 血液透析滤过机 | - 1、过滤器； - 2、血路管； - 3、管路； | 无 |

（3）高通量测序仪/二代测序仪：基因组拷贝数编译测序分析（CNV-seq）项目试剂≤1050元/人份。全外显子测序（WES）项目试剂≤1600元/人份。携带者筛查项目试剂≤1000元/每人份。病原宏基因组项目试剂≤1050元/人份。肿瘤易感性及靶向用药检测项目(816基因)试剂≤7000元/人份。肿瘤易感性及靶向用药检测项目(50基因)试剂≤3900元/人份。以上限价包含完成各项目所需的所有必须耗材/试剂。

（4）凝血和血小板功能分析仪：凝血功能和血小板功能动态监测项目（3参数）≤175元/人份。凝血功能和血小板功能动态监测项目（7参数）≤230元/人份。活化凝血时间和凝血速率检测项目≤175元/每人份。以上限价包含完成各项目所需的所有必须耗材/试剂。

（5）耗材：设备如涉及耗材的，投标供应商应在投标文件中给予单独报价。报价视为后期耗材配送企业提供耗材时的最高限价，如为新入耗材，应遵循两票制、集中配送、阳光采购等国家医用耗材相关管理规定及医院耗材管理制度新品入院流程处理。

（6）易损件/配件：设备如涉及易损件/配件的，投标供应商应在投标文件中给予单独报价，合同保修期内免费维修更换，如未全面报价的视为免费提供。易损件/配件报价视为保修期外提供设备维修、更换的最高限价，遵照医院易损件/配件管理要求进行价格协商。

第五部分：其他

1、履约能力要求：

（1）按照合同约定时间，按院方指定地点提供货物，配合验收工作，并负责安装、调试、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

（2）由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（3）定期派技术人员到现场走访，给予检查维护，一年不少于2次。

（4）供应商应终身免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

2、质量验收标准和规范：

（1）按国家有关规定以及院方招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由院方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（2）验收时如发现所交付的货物有缺项、次品、损坏或其它不符合标准及本合同约定之情形者，院方应做出详尽的现场记录，记录形式包括摄像、拍照、供应商证明人的说明，并由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件和更换符合要求的整机之有效证据，由此产生的时间延误与相关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

- 第四部分  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

西安市人民医院（西安市第四医院）

医疗设备采购合同

甲  方：西安市人民医院（西安市第四医院）

乙  方：

鉴证方：

年  月

中国  西安

采 购 合 同

甲方：西安市人民医院（西安市第四医院）

住所地：

法定代表人：

乙方：

住所地：

法定代表人：

鉴证方：

住所地：

法定代表人：

鉴证方就甲方所需货物，按照招标采购程序组织公开招标，确定乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、成交供应商投标响应文件正本和澄清表（函）、成交通知书，经甲、乙双方协商，鉴证方确认，达成如下条款。

一、合同标的物（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 数量 | 产地品牌 | 单价 (万元) | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称（注册证名称 ：XXXX） |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）            元整（￥             ）。

（二）合同总价包括：设备采购费（货物费、运输费（含保险费）、装卸费）、拆除费、安装调试费、检测验收、培训、技术服务、税金及其它乙方履行合同义务所需的全部费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）无预付款，所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕、提供国家或行业标准的合格验收证明以及出具所有设备生产厂家提供的（） 年质量保证书等，乙方完成自检合格后，提交甲方进行第一次验收，甲方自第一次验收合格且收到发票之日起，十个工作日内无息支付验收合格产品对应金额总价95%，若因乙方不能及时提供发票或提供的发票不符合要求的，甲方付款期限顺延，且不承担任何责任。

（二）货物第一次验收合格满   个月后，进行二次验收，验收合格后无息支付验收合格产品对应金额总价5%。

（三）支付方式：银行转帐。

乙方确认以下信息为收款信息：

开户名：

开户行：

账号：

（四）结算方式：所有货物验收合格后，乙方持发票（按合同总价由乙方直开甲方）、项目验收单、采购合同，到甲方办理资金结算。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

甲方权利：组织使用单位严格按照招标文件及投标文件要求和标准验收货物。

甲方义务：积极配合乙方安装、调试等工作；组织、开展验收工作。

（二）乙方的权利和义务

乙方权利：按照合同约定要求甲方及时付款。

乙方义务：按照合同约定时间，按甲方指定地点提供货物并确保货物质量，配合验收工作，并负责安装、调试、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，提供双向免费接口服务；乙方确保通过合法招投标程序，在公平公正的基础上中标本次项目，本项目在若经监管部门定性为串通投标等违法情形的，乙方应承担由此产生的一切责任（包括但不限于刑事责任、行政责任、民事赔偿责任等），由此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方全部损失（包括但不限于甲方因维权产生的诉讼费、公证费、保全费以及律师费等）。

乙方保证货物后期可与甲方各类信息化网络系统双向接口免费对接，即供应商应负责与甲方及甲方信息化网络系统供应商的接口均完成对接，过程中所产生的全部费用由乙方承担。

五、交货条件：

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起，  个工作日，完成货物的安装、调试并正常运行，不得延期。

六、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

（三）货物验收合格前产生的一切毁损、灭失的风险及质量问题均由乙方承担。

七、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足谈判要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行且甲方验收合格之日起（以入账时间为准)。

1、整机免费保修    年，终身维护，免费保修期内，同一部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的全新产品，服务响应时间不超过2小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行，由此产生的全部费用由乙方承担；

2、30天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；

3、30至60天内，如出现质量问题，可选择换货。

（五）设备因产品质量或设计缺陷等问题，而发生的医疗差错或医疗纠纷由乙方及生产厂商负全部责任。由此给甲方造成损失的，乙方应负责全额赔偿（包括但不限于甲方因维权产生的诉讼费、公证费、保全费以及律师费等）。

（六）保证设备后期可与甲方各类信息化网络系统免费无缝链接。

八、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）保修期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于2小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂家，乙方承担往返费用；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护，一年不少于2次；

3、排除故障的期限不得超过48小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修等全部费用由乙方承担。

4、对质保期内采购设备配备软件免费更新。

5、若违反以上任何一条，乙方还需向甲方按合同总价款的30%（与招标文件一致）支付违约金。

（二）保修期结束后，乙方免费提供全面保养维护并进行自检、系统测试，确保正常运行。

（三）根据《医疗器械使用质量监督管理办法》（18号令）规定，甲方有权委托维修服务机构或者自行对在用医疗器械进行维护维修，乙方应终身免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

九、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、项目竣工资料、检验测试报告；

4、进口医疗设备报关单与商检证明；

5、其它资料。

（二）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

（三）培训：乙方须在设备安装调试完成后免费对甲方操作人员进行使用、保养等技术培训,确保被培训人员掌握相关操作技术、具备操作技能可进行日常保养为止。

十、验收

验收由甲方组织，乙方配合进行：

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方依据合同要求，进行清点验收、性能功能验收、培训及增值服务验收工作；在验收期间发生重大质量问题，甲方有权依据本合同第十一条第（二）款之约定单方解除合同，或要求乙方更换货物，如更换货物由甲方重新组织验收工作，但交付期不顺延，由此导致交付逾期的，乙方仍应承担逾期交付的违约责任。

（二）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（三）验收时如发现所交付的货物有缺项、次品、损坏或其它不符合标准及本合同约定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，记录形式包括摄像、拍照、乙方证明人的说明，并由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件和更换符合要求的整机之有效证据，由此产生的时间延误与相关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料以便甲方日后管理和维护。

（五）甲方在验收合格后，填写项目验收单（一式贰份）作为对本项目最终认可。

（六）验收依据：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

4、完成培训内容并书面留档。

十一、违约责任

（一）双方按《政府采购法》《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方未按合同要求提供货物或质量不能满足本合同、招标文件、投标文件等相关文件要求的，乙方须在合同约定的交货期内无条件更换合格的货物交付给甲方，若甲方有实际损失的乙方还应赔偿甲方的实际损失。否则，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达乙方之日起解除，乙方向甲方支付违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同最高限价的30%违约金；若违约金不足以弥补甲方所受损失，则甲方可以要求乙方赔偿解除合同的全部损失（包括但不限于律师费、重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）。同时甲方有权对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）乙方逾期交付货物的，除应及时交足货物外，同时向甲方支付逾期交货部分货款总额的百分之一/天的违约金；逾期交货超过10天，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达乙方之日起解除，乙方则应按合同最高限价的30%向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补甲方损失，则甲方可要求乙方赔偿解除合同的全部损失（包括但不限于律师费、重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其他由此造成的甲方对第三方的违约损失），同时甲方有权将乙方违约事宜上报至财政监督管理部门备案。

十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方、鉴证方各执壹份，均具有同等法律效力。本合同经甲、乙、鉴证方各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止（合同的服务承诺则长期有效）。

十四、其他事项

（一）鉴证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后签订补充协议，作为合同补充，补充协议与原合同具有同等法律效力。补充协议与原合同约定不一致的，以补充协议为准。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、解除或终止合同。对确需变更、解除、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（七）本合同附件作为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。

附件：

- 1、西安市人民医院（西安市第四医院）              项目配置清单

- 2、品目耗材报价表

（以下无正文）

甲方：西安市人民医院            乙方：

（西安市第四医院）

地址：西安市新城区解放路21号   地址：

法定代表人：                     法定代表人：

联系电话：                       联系电话：

签订日期：2025年  月  日        签订日期：2025年  月  日

鉴证方：

地  址：

法定代表人：

代理人：

联系电话：

签订日期：2025年  月  日

附件1：

西安市人民医院（西安市第四医院）              配置清单

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |

注：每个项目填一份附件清单，附件清单内容在标配基础上参照标书内各项目配置要求填写。

附件2：

品目耗材报价表

| 序号 | 耗材名称 | 产品及包装规格 | 报价 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：每个项目填一份附件清单，附件清单内容参照标书内各项目耗材限价或阳光采购限价填写，不得高于限价。

# 第五部分  投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：

西安市人民医院（西安市第四医院）检验血透设备采购项目（二次）

投 标 文 件

投 标 人：

时    间：

## 目录

第一部分 投标函

第二部分 开标一览表（报价表）

分项报价表

第三部分 采购需求内容偏差表

第四部分 商务条款偏离表

第五部分 合同条款偏离表

第六部分 投标方案

第七部分 投标供应商承诺书

第八部分 投标供应商企业关系关联承诺书

第九部分 资格证明文件

第十部分 其他资料

## 第一部分  投标函

永明项目管理有限公司：

我单位收到贵公司西安市人民医院（西安市第四医院）检验血透设备采购项目（二次）（项目编号：     ）招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标报价为：人民币（大写）：      （¥：     元）。

3、我方提交的电子投标文件一份。

4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件在开标后有效期为90个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本项目的函电，请按下列地址联系。

投标供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

法定代表人（签字或盖章）：____________  _______________

_____年_____月_____日

## 第二部分  开标一览表（报价表）

单位：元

| 报价内容 投标单位 | 投标报价 | 交付期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计： 人民币大写： ¥： 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，可精确到小数点后两位。 |  |  |  |

投标供应商                       法定代表人

（公章）：                     （签字或盖章）：

年       月      日

分项报价表

第  页，共  页

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 元 |

说明：

1.所有投标报价均含税，且用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2.该表中包含投标人认为完成本项目所需的所有费用,合计总价应与开标一览表中 投标总价金额一致。

供应商                           法定代表人或授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

- 第三部分  采购需求内容偏差表

第  页，共  页

| 序号 | 名称 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 | 证明资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表“响应说明”中填写：正偏离、负偏离、完全响应；

2、正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3、供应商须按照招标文件“第三部分 采购内容及要求”中要求逐条完整填写响应表。

4、在采购人与中标供应商签订合同时，如中标供应商未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商                        法定代表人或授权代表

- （公章）：                        （签字或盖章）：

- 第四部分  商务条款偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表“响应说明”中填写：正偏离、负偏离、完全响应；

2、正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3、供应商须按照招标文件“第三部分 采购内容及要求”中要求逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4、在采购人与中标供应商签订合同时，如中标供应商未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商                        法定代表人或授权代表

（公章）：                       （签字或盖章）：

- 第五部分  合同条款偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表“响应说明”中填写：正偏离、负偏离、完全响应；

2、正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。

3、供应商须按照招标文件“第四部分 拟签订的合同文本”中要求填写响应表。合同条款无须逐条响应。

4、在采购人与中标供应商签订合同时，如中标供应商未在投标文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商                        法定代表人或授权代表

（公章）：                       （签字或盖章）：

## 第六部分  投标方案

- 第七部分  投标供应商承诺书

永明项目管理有限公司：

作为参加贵单位组织的西安市人民医院（西安市第四医院）检验血透设备采购项目（二次）（项目编号：     ）的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年    月    日

## 第八部分  投标供应商企业关系关联承诺书

- 永明项目管理有限公司：

- 作为参加贵单位组织的                       的投标供应商，本公司郑重承诺：

- 1、我单位在本项目投标中，不存在与其它投标供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系。

2、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

3、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

4、我单位没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                      （签字或盖章）：

年    月    日

## 第九部分  资格证明文件

1、投标供应商资格要求：

1-1、投标供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

1-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等主体资格证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

1-1-2、供应商提供2024年度的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明（须提供基本户开户许可证或基本户开户信息）或供应商提供在投标截止时间前三个月内由信用担保机构出具的投标担保函；

1-1-3、社保的缴费证明材料（投标供应商提供2025年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2025年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

1-1-4、纳税的缴费证明材料（投标供应商提供2025年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

1-1-5、投标供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（详见附件四）；

1-1-6、提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；（详见附件三）；

1-2、特定资格条件：

1-2-1、法定代表人或被授权人参加（法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书复印件，并出示法定代表人和被授权代表的身份证复印件）（须按照第五部分投标文件格式中法定代表人授权书格式提供）；

1-2-2、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；查询时间点为进行资格审查时；对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

1-2-3、供应商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证；

1-2-4、属于医疗器械管理范围的产品需提供医疗器械注册证或备案凭证；

1-2-5、本次招标项目不接受联合体投标（由供应商自行出具非联合体投标承诺书）

以上为投	标供应商资格要求，各投标供应商在投标时须按要求在投标文件中提供复印件并加盖公章，开标后由采购人代表或采购代理机构进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。

法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

投标人： （公章）

年   月   日

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权书

永明项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（投标供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     电传：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

投标供应商                          法定代表人

（公章）：                        （签字或盖章）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（授权有效期不得短于投标文件有效期）

附：委托代理人身份证复印件并加盖公章、本人的社保缴纳证明（2025年以来任意一个月的社保资金缴纳证明材料，社保缴纳单位须为投标供应商）并加盖公章。

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接参与投标的，可不提供法定代表人（单位负责人）授权书。

## 第十部分  其他资料

- 附件一

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目名称） ，属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元¹，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （项目名称） ，属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元¹，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

- 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.请供应商仔细阅读“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”中工业关于中小微企业的划分标准，填写供应商的企业规模类型。

- 附件二

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的（项目名称、项目编号、包号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：符合残疾人福利性单位标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

- 附件三

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：     （采购人名称）    ：

（供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）   合法注册并经营，公司主营业务为                  ，营业（生产经营）面积为        ，现有员工数量为    ，本公司郑重声明，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

供应商名称（盖章）：               （单位全称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年     月    日

附件四

- 供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（供应商名称）     为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称（盖章）：                （单位全称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年     月    日

附件五

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六 （承诺书一）

参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

（1）不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

（2）不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；

（3）不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（5）不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

（7）不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

（8）不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

（9）不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

（10）尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

（11）与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为；

（12）无采购单位和招标代理机构职工在我方兼职的情况；

（13）不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

附件七 （承诺书二）

参加政府采购活动行为自律承诺书

XX 公司，法定代表人：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

股东：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

董事长/执行董事：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

董事/独立董事：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

总经理：xx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

......

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

（1）我公司非贵单位职工投资开办或控股企业；

（2）贵单位职工本人或其亲属未在我公司担任高管、独立董事等具有重大利益关系职务；

（3）我公司不存在由贵单位职工投资开办药械企业并向贵单位销售药械等医疗违规行为；

（4）如发现我公司为医院职工或其亲属投资开办或控股的企业，我公司自愿放弃本项目中标资格。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

附件八

品目耗材报价表

| 序号 | 耗材名称 | 产品及包装规格 | 报价 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：1、耗材限价要求：

（1）根据临床需求提供报价，并承诺不得高于陕西省在供价，如开展阳光采购则价格遵循阳光采购挂网相关管理规定。

（2）以下产品涉及耗材投标供应商应在投标文件中给予单独报价。报价视为后期耗材、试剂配送企业提供时的最高限价，如为新入耗材、试剂，应遵循两票制、集中配送、阳光采购等国家医用耗材、试剂相关管理规定及医院管理制度新品入院流程处理。

| 设备 | 必报耗材 | 选报耗材 |
| --- | --- | --- |
| 高通量测序仪/二代测序仪 | - 1、基因组拷贝数编译测序分析（CNV-seq）项目配套耗材； - 2、全外显子测序（WES）项目配套耗材； - 3、携带者筛查项目配套耗材； | - 1、肿瘤易感性及靶向用药检测项目配套耗材； - 2、病原宏基因组项目配套耗材； |
| 凝血和血小板功能分析仪 | - 1、凝血功能和血小板功能动态监测项目配套耗材； - 2、活化凝血时间和凝血速率检测项目配套耗材； | 无 |
| 血液透析机 | 1、过滤器； | 无 |
| 血液透析滤过机 | - 1、过滤器； - 2、血路管； - 3、管路； | 无 |

（3）高通量测序仪/二代测序仪：基因组拷贝数编译测序分析（CNV-seq）项目试剂≤1050元/人份。全外显子测序（WES）项目试剂≤1600元/人份。携带者筛查项目试剂≤1000元/每人份。病原宏基因组项目试剂≤1050元/人份。肿瘤易感性及靶向用药检测项目(816基因)试剂≤7000元/人份。肿瘤易感性及靶向用药检测项目(50基因)试剂≤3900元/人份。以上限价包含完成各项目所需的所有必须耗材/试剂。

（4）凝血和血小板功能分析仪：凝血功能和血小板功能动态监测项目（3参数）≤175元/人份。凝血功能和血小板功能动态监测项目（7参数）≤230元/人份。活化凝血时间和凝血速率检测项目≤175元/每人份。以上限价包含完成各项目所需的所有必须耗材/试剂。

（5）耗材：设备如涉及耗材的，投标供应商应在投标文件中给予单独报价。报价视为后期耗材配送企业提供耗材时的最高限价，如为新入耗材，应遵循两票制、集中配送、阳光采购等国家医用耗材相关管理规定及医院耗材管理制度新品入院流程处理。

（6）易损件/配件：设备如涉及易损件/配件的，投标供应商应在投标文件中给予单独报价，合同保修期内免费维修更换，如未全面报价的视为免费提供。易损件/配件报价视为保修期外提供设备维修、更换的最高限价，遵照医院易损件/配件管理要求进行价格协商。

- 2、每个项目填一份附件清单，附件清单内容参照标书内各项目耗材限价或阳光采购限价填写，不得高于限价。