2024年电能表型式评价技术能力提升装备项目（八）

拟购设备一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 设备序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新建电能表型式评价能力 | 1 | 单相交流电能表检验装置 | 1 |  |
|  |  | 2 | 三相交流电能表检验装置 | 1 |  |
|  |  | 3 | 电能表专用外部恒定磁场试验装置 | 1 |  |
|  |  | 4 | 电能表专用外部工频磁场试验装置 | 1 |  |
|  |  | 5 | 短时过流试验装置 | 1 |  |
|  |  | 6 | 电能表耐久性试验装置 | 1 |  |
|  |  | 7 | 脉冲电压试验装置 | 1 |  |
|  |  | 8 | 直流电能表检验装置 | 1 |  |
|  |  | 9 | 冲击电流试验装置 | 1 |  |
|  |  | 10 | 电能表专用高低温湿热试验箱 | 1 |  |
|  |  | 11 | 直流和偶次谐波试验设备 | 1 |  |
|  |  | 12 | 高精度直流标准表 | 1 |  |
|  |  | 13 | 便携式直流电能表校验仪 | 1 |  |
|  |  | 14 | 便携式交流电能表校验仪 | 1 |  |

拟购设备技术要求

项目序号一  新建电能表型式评价能力

1. 单相交流电能表检验装置

- 装置整体准确度等级：0.05级；

- 装置配套标准电能表：0.02级；

- 装置配套时钟校验仪：日计时误差0.05s/d，时刻误差±1s；

- 输出电流量程：1mA、10mA、0.1A、0.25A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A；两相电流，可独立控制接火线回路和零线回路；

- 挂表数量：16，每表位配置单相隔离CT；配置智能机械手，电表暂存柜，实现自动上下电表；

- 装置符合型式评价大纲JJF 1245.(1-5)-2019和国家计量检定规程JJG 597-2025要求；

- 质保期：3年，提供使用说明书（电子和纸质）和出厂合格证；

- 提供省级及以上法定计量机构检定证书（检定部分）和有效溯源证书（其他部分）。

2.三相交流电能表检验装置

- 装置整体准确度等级：0.02级；

- 装置配套标准电能表：0.02级；

- 装置配套时钟校验仪：日计时误差0.05s/d，时刻误差±1s；

- 装置电压：AC 量程3×57.7V/100V/220V/380V；

- 输出电流量程：1mA、10mA、0.1A、0.25A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A；零线电流源量程（20mA、0.1A、0.25A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、25A、50A、100A）；

- 挂表数量：24，每表位配置隔离CT；

- 装置符合型式评价大纲JJF 1245.(1-5)-2019和国家计量检定规程JJG 597-2025要求；

- 质保期：3年，提供使用说明书（电子和纸质）和出厂合格证；

- 提供省级及以上法定计量机构检定证书（检定部分）和有效溯源证书（其他部分）。

3.电能表专用外部恒定磁场试验装置

- 磁场强度：30mm处200mT,±30mT；

- 交流电压：57.7V～380V；

- 交流电流：不小于100A；

- 直流电压：5V～1000V；

- 直流电流：不小于500A；

- 装置符合型式评价大纲JJF 1245.(1-5)-2019和JJF1779-2019相关试验要求；

- 质保期：3年，提供使用说明书（电子和纸质）和出厂合格证；

- 提供省级及以上法定计量机构有效溯源证书。

4. 电能表专用外部工频磁场试验装置

- 磁场强度：0.5mT(400A/m)；

- 交流电压：57.7V～380V；

- 交流电流：不小于100A；

- 直流电压：5V～1000V；

- 直流电流：不小于500A；

- 装置符合型式评价大纲JJF 1245.(1-5)-2019和JJF1779-2019相关试验要求；

- 质保期：3年，提供使用说明书（电子和纸质）和出厂合格证；

- 提供省级及以上法定计量机构有效溯源证书。

5. 短时过流试验装置（适用于交流电能表）

- 脉冲电流：10ms；

- 10A～3300A连续可调；

- 允差：-10%～0；

- 装置符合型式评价大纲JJF 1245.(1-5)-2019相关试验要求；

- 质保期：3年，提供使用说明书（电子和纸质）和出厂合格证；

- 提供省级及以上法定计量机构有效溯源证书。

6. 冲击电流试验装置（适用于直流电能表）

- 脉冲电流：10ms；

- 100A～7500A可调；

- 允差：-10%～0；

- 装置符合型式评价大纲JJF1779-2019相关试验要求；

- 质保期：3年，提供使用说明书（电子和纸质）和出厂合格证；

- 提供省级及以上法定计量机构有效溯源证书。

7.电能表耐久性试验装置

- 配置三相交流功率电能标准：电压57.7V～380V，电流1mA～100A，电能：0.05级；表位数：单相24，三相24；

- 配置直流功率电能标准：电压1mV～1000V，电流1mA～500A，电能：0.02级；位数：3表位直接式， 3表位间接式；

- 装置符合型式评价大纲JJF 1245.(1-5)-2019和JJF1779-2019相关试验要求；

- 质保期：3年，提供使用说明书（电子和纸质）和出厂合格证；

- 提供省级及以上法定计量机构有效溯源证书。

8. 脉冲电压试验装置

- 输出波形：标准雷电波形1.2/50μs，上升时间±30%，下降时间±20%；

- 电源阻抗：500Ω±50Ω；

- 最大输出电压：大于10kV；

- 装置符合型式评价大纲JJF 1245.(1-5)-2019和JJF1779-2019相关试验要求；

- 质保期：3年，提供使用说明书（电子和纸质）和出厂合格证；

- 提供省级及以上法定计量机构有效溯源证书。

9.直流电能表检验装置

- 直流电压量程：30V、100V、300V、600V、1000V；

- 直流电流量程：0.2mA、1mA、10mA、50mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A、50A、100A、200A、500A；

- 小信号直流电压量程5mV、10mV、50mV、100mV、1V、 5V；

- 装置准确度：0.02级；

- 装置配套标准电能表：0.02级；

- 装置配套时钟校验仪：日计时误差0.05s/d，时刻误差±1s;

- 表位数：6表位；

- 装置符合型式评价大纲JJF 1245.(1-5)-2019和JJF1779-2019相关试验要求；

- 供电电源：可市电和绿电（太阳能）切换供电，其中绿电供电输出功率不小于30kW（3P4W）,储能不小于60kWh；

- 质保期：3年，提供使用说明书（电子和纸质）和出厂合格证；

- 提供省级及以上法定计量检定机构有效溯源证书。

10. 电能表专用高低温湿热试验装置

- 温度范围：-50℃～+100℃；

- 湿度范围：30%～98%RH；

- 空载温度均匀度：≤2.5℃；

- 空载湿度均匀度：±3%R.H ；

- 空载温度波动度：≤±1℃；

- 温度偏差：≤±2℃；

- 湿度偏差：≤±2%；

- 制冷方式：风冷；

- 装置符合型式评价大纲JJF 1245.(1-5)-2019和JJF1779-2019相关试验要求；

- 质保期：3年；

- 提供省级及以上法定机构有效溯源证书。

11. 直流和偶次谐波试验设备（可集成于电能表试验装置内部）

- 半波整流，I≤100A/√2；

- 设备符合型式评价大纲JJF 1245.(1-5)-2019和JJF1779-2019相关试验要求；

- 质保期：3年，提供使用说明书（电子和纸质）和出厂合格证；

- 提供省级及以上法定机构有效溯源证书。

12. 高精度直流标准表

- 直流电压量程：100mV、1V、10V、100V、1000V；

- 直流电流量程：0.1A、1A、10A、50A、100A、500A；

- 小信号电压量程：1mV、10mV、50mV、100mV,500mV、1V、5V；

- 直流功率和电能准确度：±0.01%；

- 配备通信口，可与PC电脑直接联接，配备符合JJG 1186-2022的专用检定软件；

- 质保期：3年，提供使用说明书（电子和纸质）和出厂合格证；

- 提供国家级法定计量检定机构有效溯源证书。

13. 便携式直流电能表校验仪

- 直流电压输出量程：10V、100V、300V、600V、1000V；

- 直流电流输出量程：0.2mA，1mA ，10mA，20mA，50mA，100mA，200mA，500mA，1A，2A，5A，10A，20A，50A，100A，200A，500A；

- 小信号直流电压输出量程：1mV，3mV，10mV，30mV，100mV，300mV，1V，5V；

- 直流电能准确度：±0.05%；

- 质保期：3年，提供使用说明书（电子和纸质）和出厂合格证；

- 提供省级及以上法定计量检定机构有效溯源证书。

14. 便携式交流电能表校验仪

- 电压输出范围：3×(30～400V)；

- 电流输出范围：3×(0.3mA～100A)；

- 相位范围：0～359.9°，调节细度：0.01°；

- 频率范围：45Hz～65Hz；

- 交流电能准确度：有功±0.05%，无功±0.1%；

- 波形失真度：小于0.3%；

- 时钟基准准确度：±2×10-7；

- 输出功率稳定度：0.05%/120s；

- 质保期：3年，提供使用说明书（电子和纸质）和出厂合格证；

提供省级及以上法定计量检定机构有效溯源证书。