服务内容

1、提供与西门子X线光机（具备数字减影血管成像功能）（型号：Cios Alpha） 适配的一体化球管一只，具体要求如下：

| 序号 | 招标参数 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压发生器 |  |
| 1.1 | 最大功率 | 25KW |
| 1.2 | 发生器频率 | 50KHZ高频/多脉冲处理器控制 |
| 1.3 | 最大电压 | 125KV |
| 1.4 | 透视最大电流 | 250mA |
| 1.5 | 脉冲透视最大电流 | 250mA |
| 1.6 | 单幅点片最大电流 | 250mA |
| 1.7 | 最大脉冲频率 | 30帧/秒 |
| 1.8 | 最小脉冲频率 | 0.5帧/秒 |
| 1.9 | 最小曝光时间 | 5ms |
| 2 | 球管 |  |
| 2.1 | 球管类型 | 旋转阳极 |
| 2.2 | 球管大焦点 | 0.5mm |
| 2.3 | 球管小焦点 | 0.3mm |
| 2.4 | 阳极热容量 | 365kHu |
| 2.5 | 阳极散热率 | 91KHU/min |
| 2.6 | 球管热容量 | 5300kHu |
| 2.7 | 阳极转速 | 10800R/min超高速 |
| 2.8 | 冷却方式 | 全封闭循环水冷 |

2、球管到达现场后工程师一天内更换完一体化球管。

3、更换一体化球管后需调整球管中心、发生器校准、球管校准、空气比释动能校准、准直器校准、平板校准。

4、更换一体化球管后需要进行间接计量敏感性测试、入口剂量率测试、计量显示测试。

5、供应商须提供详尽的可行性实施方案，供应商提供的所有配件必须来源渠道合规，配备配件为全新产品，并提供证明材料。

6、更换调试验收合格之日起6个月且曝光不超过4万秒次球管故障，免费更换球管。