2024年精密露点仪标准装置技术能力提升装备项目（三）

拟购设备一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 设备序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 精密露点仪标准装置技术改造 | 1 | 温湿度标准箱（核心产品） | 1 |  |
|  |  | 2 | 多通道无线温湿度测量系统 | 1 |  |
| 二 | 0.02级活塞式压力计标准装置技术改造 | 3 | 智能过程校验仪 | 1 |  |
|  |  | 4 | 隔膜压力表自动装夹检验装置 | 1 |  |
| 三 | 温湿度计校准装置技术改造 | 5 | 精密露点仪 | 2 |  |
| 四 | 真空标准漏孔校准装置技术改造 | 6 | 标准漏孔 | 5 |  |

拟购设备技术要求

项目序号一  精密露点仪标准装置技术改造

一、温湿度标准箱

1、湿度均匀性、波动度测试点

在20℃下，分别测试5%，20%，40%，60%，80%，95%这几个点，温湿场指标符合温湿度标准箱校准规范要求。

2.工作腔容积：≥350L；

3、湿度指标

在温度（5～50）℃范围内，湿度（5～95）%RH连续可调，20℃时湿度最低可至 1%RH。湿度波动度±0.3%RH，中心区域（中心点周围200mm*200mm*200mm区域，约8L）湿度均匀性0.5%RH，整个工作腔内湿度均匀性≤1%RH。

4、温度指标

温度范围满足（-20～80）℃，温度波动度±0.05℃，中心区域（中心点周围200mm*200mm*200mm区域，约8L）温度均匀性0.1℃，整个工作腔内温度均匀性0.3℃，（0～50）℃范围内温度均匀性0.2℃。

5、温湿度控制速度

需提供升降温、升降湿的典型曲线并标注典型点的升降速度，20℃时5%RH升到95%RH用时不超过30分钟，95%RH降到5%RH不超过35分钟。-30℃至95℃范围内升降平均温速度不低于1℃/min。

6.供货时须提供省级或国家级法定计量检定机构出具的计量溯源证书（投标时供应商提供承诺）

7.自出售之日起，供方负责质保期一年，终身维护。

二、多通道无线温湿度测量系统

1.配备18个无线温湿度巡检仪模块（含可充电电池），18个温度探头延长线，18个湿度探头延长线，1个USB无线接收器，1台专用平板电脑，1个电池充电器，10个三脚架，3个仪表箱；

2.测量范围：温度：(-20～60)℃，相对湿度：(5～98)%RH；

3.分辨率：　温度：0.01℃，相对湿度：0.01%RH；

4.温度MPE：±0.1℃，相对湿度MPE：±0.8%RH；

5.重复性：温度：≤0.01℃，相对湿度：≤0.05%RH；

6.温湿度巡检仪模块无线传输距离不小于200m（空旷场所），响应时间＜15秒；记录间隔：10秒～60分钟；

7.软件实时监测温湿度模块数据，计算波动度、均匀度以及中心点变化率；可依据JJF 1564-2016 、JJF 2058-2023生成原始记录；

8.供货时须提供省级或国家级法定计量检定机构出具的计量溯源证书（投标时供应商提供承诺），湿度溯源范围不小于(10～95)%RH；

9.供方负责质保期一年。

项目序号二  0.02级活塞式压力计标准装置技术改造

一、智能过程校验仪

1、测量范围：★

测量范围不小于：直流电流：（0～30）mA，直流电压：（0～10）V，（0～300）mV ，直流电阻：（0～400）Ω；

输出范围不小于：直流电流：（0～20）mA，直流电压：（0～15）V，（0～150）mV，直流电阻：（0～400）Ω ；

2、允许误差：★

测量：直流电流：±（0.01%RD+1.5μA），直流电压：±（0.005%RD+1.5mV）,±（0.005%RD+15μV），直流电阻：（0.005%RD+20mΩ）(4线）；

输出：直流电流：±（0.01%RD+1.2μA），直流电压：±（0.005%RD+1mV）,±（0.005%RD+10μV），直流电阻：（0.005%RD+20mΩ）(4线）；

3、有HART通信功能，IP67级防水，内置大气压力计年准确度±55Pa）；

- 带24VDC回路电源,锂电池供电；

- 测量和输出可以同屏显示；

- 质保期限一年，供货时须提供省级或国家级法定计量检定机构出具的计量溯源证书（投标时供应商提供承诺）。

二、隔膜压力表自动装夹检验装置

1、适用法兰规程DN20～DN65；

2、压力适用范围DN25以下（0～10）MPa；DN40（0～6）MPa;DN50～DN65（0～4）MPa；

3、气动锁紧，密封无泄漏现象；

4、质保一年。

项目序号三  温湿度计校准装置技术改造

- 精密露点仪

- 测量原理：冷镜原理

- 数量：2台

3.测量范围：露/霜点-15～+40℃ （对应相对湿度：5%～99%）★

(测量头配PRT)温度：-10～50℃

4.允差：露霜点：±0.15℃；温度：±0.05℃★

5.重 复 性：露霜点：≤0.08℃

6.温度探头：外置Pt100温度传感器，传感器长度不小于15cm；

7. 仪器主机指标

7.1.显示：彩色触控大屏，中英文界面可选，人机操作友好方便

7.2.输出：Modbus RTU通信 、USB 通信

7.3.传感器线缆：不小于1.5米

7.4.供电：AC 220V 50Hz  ，移动电源USB 5V 2A

8.露点检定范围-10～+20℃，供货时须提供省级或国家级法定计量检定机构出具的计量溯源证书（投标时供应商提供承诺）；

9.供方负责质保期一年，终身维护。

项目序号四  真空标准漏孔校准装置技术改造

一、标准漏孔

- 测量范围：10-5Pa.m3/s;10-6Pa.m3/s;10-7Pa.m3/s;10-8Pa.m3/s;10-9Pa.m3/s

- 不确定度：标准漏孔的校准不确定度不大于10%（k=2)

- 接口：4VCR

- 充压：可重复充气

- 质保1年

- 供货时须提供省级或国家级法定计量检定机构出具的计量溯源证书（投标时供应商提供承诺）

数量：每个测量范围各1台，合计数量5台。

带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求。