	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、技术要求

1.▲采用闭循环制冷机制冷，制冷机功率≥1W@4.2K；

2.★安装6个探针臂时温度范围10K~500K；

3.★温度控制稳定性：±10mK@10K~500K；

4.配置超导螺线管磁体一台，采用无液氦方式冷却；

5.▲最大磁场：≥±2.5T；磁场均匀性：≤0.5%@10mm直径，≤1%@

25mm直径；

6.磁场分辨率：≤1奥斯特；

7.▲双极性四象限超导磁体电源，电压≥±5V，电流≥±60A，电流

分辨率≤0.1mA ，最大电流激励速率≥90A/s；

8.★从0磁场励磁到最大磁场时间≤15分钟；

9.提供≥1个备用超导磁体热开关，并提供配套的更换服务；

10.▲配置≥两台四通道温控仪，分别对样品台、防辐射屏、探针臂

进行控温或测温，温控仪可进行四路传感器输入和四路独立的PID控温，每台温控仪加热输出功率不低于150W，拥有IEEE-488通讯接口，支持电容和热电偶扩展卡及温度输入扫描卡；

11.▲系统需包含适用于磁场下温度测量的温度传感器，温度精度≤±5mK@4.2K，≤±6mK@10K，≤±16mK@77k。该类型温度传感器在≥3年的使用周期内，在1.4K至325K温度范围内，其温度读数相对于初始校准的偏差平均值始终≤±0.1%。

12.显微镜系统：光学分辨率≤4µm，照明灯需采用环形光和轴型

光，两种照明灯可在漫反射和镜面反射的样品下自由切换；

13.配有≥6个直流探针臂，用于电学测试，可进行DC到50MHz

的电学测量（直流探针支持探针臂升级为DC-1GHz测量）；

14.★直流探针≥40个，结构需分为针尖、热沉氧化铝陶瓷片、50

欧姆阻抗SMA接头。实验室环境允许的情况下，可实现≤10fA@10V的漏电。

15.▲直流探针RF测量时，探针自带有50Ω匹配阻抗的SMA接头，

为射频测量提供很好的匹配阻抗，DC-1GHz时：反射损耗S11/S22≤

-20dB；传输损耗S12/S21≤±1dB；

16.★直流柔性探针≥16个，包括≥100GΩ电学绝缘性（信号-屏蔽

层的绝缘性）、DC-1GHz的频率适用范围等。柔性探针在△T≥100K

时无需抬针落针，可得到连续的变温测试数据；

17.▲直流柔性探针在连续变温实验时探针特殊的结构会自动补偿

探针臂及探针因为热胀冷缩所引起的形变。在X/Y/Z方向位移量＜5

μm的限制下，柔性探针可用范围为△T≥100K；

18.探针臂移动范围: X方向≥50mm, Y方向≥25mm, Z方向≥15mm；

19.▲配置≥1.25英寸的接地样品座1个，≥2英寸的三同轴样品

座1个，三同轴样品座的绝缘电阻需≥100GΩ；

20.在1个探针臂前端加装温度传感器；

21.★超快霍尔测试，所有电学测试模块都在一个仪表内，测试接口

都采用三同轴接头，无需超导磁体磁场翻转可进行霍尔效应测试，

获得霍尔系数、载流子浓度、迁移率、电阻率等参数，迁移率测试

≤0.01cm2/Vs,测量电阻最低≤10mΩ，最大≥100GΩ；

22.▲霍尔电压测试噪声：≤0.1μV(RMS)；

23.电压测量量程1mV-10V，电压测量精度≤0.1%@1mV，电压测量分辨率≤1μV,电流测量量程至少覆盖10nA-100mA，电流测量精度≤0.8%@10nA,电流测量分辨率≤10nA；
24.▲样品欧姆接触测试合格，激励磁场达到目标磁场后，单点霍尔

效应测试时间≤10s；

25.霍尔效应兼容霍尔巴及范德堡测试方法；

26.霍尔效应主机模拟输入精度：读数±300 mV，模拟输入电压范围：

±10V；

27.霍尔效应主机模拟输出精度：读数±300 mV，模拟输入电压范围：

±10 V；

28.霍尔效应测试主机可触控屏操作，可在主机界面进行参数设置和测量；

29.★兼容同步源测量系统，测量模块实现DC~100KHz的振幅、时间

及频率的同步测量，无需配置额外的锁相放大器；

30.▲配置探针台CV测试专用附件1套，≥4个CV测试专用双

连接头探针及≥1根CV测试专用电缆，减少CV测试噪声，100 p

F器件在103Hz~106Hz下测试精度±0.5%；

31.★高速有源阻抗适配器，实现阻抗1M欧转换50欧，阻抗50欧

下电压输入≥100V，适配器带宽≥100MHz；

32.配置光纤测试附件，支持波长至少覆盖200 nm~900 nm；

33.▲配置样品温度校准附件，精确进行材料或器件温度测量，该选

件温度测量范围1.4K~420K，温度精度≤±5mK@4.2K，≤±6mK@10K，
≤±16mK@77k；

34.▲配套专用软件1套，软件可以授权给≥3个电脑使用，可

以通过软件自动控制和监测探针台的温度，可实现快速霍尔效应测

试，兼容同步源测试，该软件可以兼容综合物性测试系统，实现综

合物性测试系统上的快速霍尔效应测试。软件终身使用；

35.配置抽真空系统（涡旋干式真空泵+混合轴承涡轮分子泵）1套；

其中干泵的抽速≥6 m3/h，分子泵的抽速对于氮气：≥67L/S、对于

氢气：≥48L/S；分子泵的压缩比：对于氮气≥1×1011、对于氢气≥

1×105；配备两个电磁阀、一个全量程规和PLC控制器，可与PC连

接远程控制，实现一键自动开、关机（一键开机时：两个电磁阀先

自动开启，当干泵抽到真空度≤50pa时，分子泵自动开启；一键关

机时，分子泵和腔体之间的电磁阀先自动关闭，等分子泵停止后再

自动关闭分子泵和干泵之间的电磁阀，然后干泵自动关闭）；需配

套移动车、波纹管及卡箍等配件；

36.循环水冷机1套，制冷功率≥12KW，温度控制精度±1℃；

37.▲配置1套校准软件，可支持多种结构（GS/SG、GSG、GSSG/GSS/SSG、GSGSG）、多种间距pitch的校准。满足1/2/3/4端口DC-1.1THz的校准、支持常见的SOLT、LRRM、LRM+、TRL、Multi-TRL的校准算法等。

	2
	
	二、其他要求

1.验收标准:参照技术附件验收各项指标;

2.质保服务:自交货验收完毕之日算起，所有产品质保1年；

3.交货期：国产设备：合同签订后45天安装调试完成保证可正常使用。
进口设备：合同签订后180天安装调试完成保证可正常使用。
4.售后服务响应时间：2小时效应；如有必要上门服务，3个工作日内到现场

5.现场培训：提供不少于3天的现场硬件及软件的使用培训

6.合同价款包含一次设备移机服务。


