| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单及技术标准、配置要求 1、宽带可调高亮超连续激光光源（1套） （一）技术标准 1.波长范围：420 nm～2400 nm； 2.全谱输出功率：≥5W； 3.可见光功率：≥1.5W； 4.全谱段单脉冲能量：所有重频下恒定不变； 5.主机全谱段功率密度：≥0.1mW/nm(@70～80 MHz)； 6.功率稳定性：≤±0.5%； 7.脉冲宽度：≤10ps； 8.重复频率：出光/不出光条件下重复频率可调，重频调节范围在100KHz～70MHz可调； 9.触发信号抖动：≤20 ps； 10.AOTF晶体通道数：可独立控制≥6个波长，软件控制自动可调； 11.带功率反馈接口，可接受外部反馈信号，自搭建反馈回路， 12.同步触发延迟可调范围：0～10ns； 13.接口：USB 2.0、RS-232、Ethernet等通信接口； 14.软件支持：提供LabVIEW二次软件开发包； 15.谱功率密度：2.0 mW/nm @ 450 nm，4.0 mW/nm@ 650 nm，2.8mW/nm @ 800 nm； 16.同步触发接口：包含NIM，1.2V模拟，1.2V数字等BNC接口； 17.门互锁接口：2-pin LEMO； 18.光束质量：M2≤1.1； 19.光束指向性：≤1mrad； 20.外部总线接口：15-pin sub-D； 21.具备Watchdog定时长关闭出光功能, Watchdog定时长可调范围：1s～240s； 22.光斑直径：1～3 mm； 23.可调触发延迟分辨率：≤15ps； 24.AOTF滤波范围：可见光及近红外双晶体，偏转效率≥90%； 25.输出特性：线偏振； 26.包含主机、滤波器、准直器件。 （二）配置要求 满足整体主机指标和功能的配件 |
| 2 |  | 二、商务条款 1、交货地点：采购人指定地点 2、交货时间： 进口产品：合同签订后5个月内交付。 国产产品：合同签订后45天安装调试完成保证可正常使用。 3、质量要求：符合验收“合格”标准 4、质保期：质保期1年，自验收合格双方签字之日起计算。 5、安装调试：产品到达最终用户现场并完成场地准备，供货方在接到用户通知后2周内，安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试。供货方和最终用户按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收，产品的安装调试需在接到用户通知后10日内完成。 6、技术培训：安装验收期间，在用户所在地对用户进行产品操作和日常维护的现场培训，包括产品原理、使用方法和维护方法等。 7、维修响应时间：中标人须提供24小时电话咨询服务。若产品出现故障，在接到报障电话后及时响应，48小时内远程解决；如无法远程解决，则需派工程技术人员上门维修，提供同类产品供采购人使用至故障产品能正常使用为止。如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、型号相一致或者是同类同档次的替代品。 8、技术支持：有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。7×24小时响应。 9、在保修期外, 若设备发生故障供应商可提供优惠价格的维修服务。 10、提供一次免费移机服务。 |
| 3 |  | 备注：以上参数为实质性要求，供应商任意一项负偏离，响应文件按无效响应处理。 |