| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单四级杆液相色谱质谱联用仪 | 1. 工作条件： 1.1 运行环境温度：20˚C~25˚C 1.2 运行环境湿度：20%~80%RH 2 技术指标： 2.1 触摸屏控制器：可在屏幕查看仪器状态并控制仪器；实现系统启动和关闭任务的自动化，编程和定时调度；通过系统集成的逐步引导，可快速识别并解决问题，并执行测试程序 2.2 仪器可实现自动就绪功能：包含通过感应系统压力判断排气泡是否充分、系统预清洗、色谱柱平衡、自动待机 ★2.3 泵、进样器、柱温箱、检测器等采用模块化设计。提供相关证明材料(不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等) 2.4 四元梯度泵 2.4.1 串联式双柱塞往复泵，可变冲程设计，全齿轮传动泵 2.4.2 内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置 2.4.3 流量范围涵盖：0.001~10.0mL/min，递增率≤0.001mL/min 2.4.4 流量精度：≤0.07% RSD 2.4.5 压力范围涵盖：0-600bar 2.4.6 压力脉动：≤2% 2.4.7 真空脱气机通道数≥4个，每个通道的内部容积≥1.5mL 2.4.8 pH范围涵盖：2~12 2.4.9 延迟体积≤600μL 2.4.10 组分精度：≤0.2 % RSD 2.4.11 组分准确度：±0.35% RSD 2.5 自动进样器 2.5.1 样品容量：≥120位2mL样品瓶 2.5.2 进样范围涵盖0.1~100μL 2.5.3 进样精度：≤ 0.25% RSD 2.5.4 交叉污染：≤ 0.005% 2.5.5 压力范围涵盖：0-600bar 2.6 大容量色谱柱柱温箱 2.6.1温度范围涵盖:4℃~85°C 2.6.2 控温精度：≤0.05℃ 2.6.3 温度稳定性：±0.10℃ 2.6.4 温度准确度：±0.5℃ 2.6.5 柱容量：至少可同时放置4根长30 cm色谱柱 ▲2.6.6控温区：至少具有2个独立单元的控温区。提供相关证明材料(不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等) 2.7 二极管阵列检测器 2.7.1 光源：氘灯和钨灯 ▲2.7.2 波长范围涵盖：200-900 nm。提供相关证明材料(不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等) 2.7.3 短期噪音：±0.7×10-5 AU 2.7.4 漂移：≤0.9 * 10-3AU/h 2.7.5 线性范围：≥2 AU 2.7.6 波长准确度：±1nm 2.7.7 狭缝宽度：至少4个狭缝宽度，可以编程狭缝 2.7.8 采集频率：≥120 Hz 2.8 质谱仪 2.8.1 质量范围涵盖：5-1600 m/z 2.8.2 质量准确度: ±0.1Da 2.8.3 质量稳定性: ≤0.1u / 24h 2.8.4 动态线性范围：≥5×106 2.8.5 扫描速率≥15000 Da/s ★2.8.6 灵敏度: (ESI+）：1pg 利血平柱上进样（m/z609), 信噪比≥100:1。提供相关证明材料(不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等) 2.8.7 检出限（ESI+）：200fg利血平柱上进样（m/z609)，IDL≤100fg 2.8.8 选择离子模式下驻留时间：≤1ms 2.8.9 正负离子切换时间：≤15ms ▲2.8.10 四极杆质量分析器:独立控温，最高温度≥100℃。提供相关证明材料(不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等) 2.8.11 电子倍增器 2.8.12 全自动调谐校正系统。通过软件控制，可自动进行正负模式的全扫描、SIM的质谱参数调谐，及质量轴校正，并将调谐结果自动存储为分析方法的一部分 2.8.13 真空系统：仪器内部分子涡轮泵及外部机械泵 2.9 工作站软件： 2.9.1 同一软件平台控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集 2.9.2 一键触发式全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化 3 配置要求： 3.1 四元梯度泵1套 3.2 自动进样器1套 3.3 色谱柱柱温箱1套 3.4 C-18色谱柱2根 3.5 二极管阵列检测器1套 3.6 标准流通池1套 3.7 质谱仪1套 3.8 质谱工作站软件1套 3.9 1L溶剂瓶2个 3.10 溶剂玻璃过滤器2个 3.11 泵过滤滤芯5个 3.12 色谱柱快速接头1个 3.13 2mL样品瓶500个 3.14 Peek管线1.5米 3.15 Peek管线切割器1套 3.16 在线过滤器1套 3.17 不锈钢两通接头1个 3.18 液相工具包1套 3.19 氮气发生器（气体纯度≥99%，气体流量≥32/min）1台 3.20 UPS不间断电源（≥6KVA，设备运行时间≥1小时） 3.21 数据采集及处理设备1套，配置不低于（i5处理器、32G运行内存、2T硬盘、24寸显示器） | 1 | 套 |