标的名称：荧光定量PCR检测系统

技术参数与性能指标

荧光定量PCR检测系统; 1.仪器性能 1.1.反应时间：40个循环反应：≤60分钟 (96孔标准检测) ；≤40分钟（384孔标准检测） 1.2.检测模式：HybProbe杂交探针、SimpleProbe单探针、染料模式、水解探针、分子信标、HRM等 1.3.检测灵敏度：可检测单拷贝基因 1.4.模块规格：同一台仪器可以同时配96孔和384孔两种温控模块互换使用，即插即用，非更换基座，非两台机器拼凑，提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） 1.5.重复性：样品检测CV≤0.15% (50nmol/l荧光浓度) 1.6.精密度：≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.8% 1.7.样品通量：同一台仪器支持96和384个样本/次，即插即用，非两台仪器拼凑使用。（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） 2.温控模块 2.1模块平均温控速率：＞6.5℃/s，提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） 2.2温度准确性：≤0.1℃（37-99℃） 2.3 温度均一性：≤0.1℃（37-99 ℃），提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） 3.光学系统 3.1光源：高强度白色固态光源，光源寿命：≥10000小时 3.2检测通道数：≥6通道 3.3激发滤光片与检测滤光片可自由组合，提供＞21种不同组合的检测模式，提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） 3.4全固定光路设计，无移动机械部件 3.5所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差，非描扫式激发检测，提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） 3.6免维护：终身无需光路校准，提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） 4.分析软件功能 4.1可直接操控主机，完成PCR运行程序设定、反应运行和监控、结果访问及管理、用户权限管理等功能。 4.2支持的荧光染料种类：包括但不限于FAM™、SYBR®、Fluorescein、SYPRO® Orange、VIC®、JOE™、TET™、HEX™、TAMRA™、Texas Red®、Alexa Fluor 633、LC Cyan 500、Fluo 3、ResoLight、EvaGreen、LC Green、Cy3、Cy5、Yellow555、LC Red610、ROX、SYPRO Ruby、LC Red640、Snarf 1、Acid Fuchsin、Cy5.5、LC Red670、LC Red705等 4.3软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能，配套的运行和结果分析软件，能够针对观察到的扩增情况随时增加循环数目，实时动态监测，扩增和检测同时进行 4.3试剂支持：开放平台，可使用市面上国产或进口的各品牌试剂及第三方提供的8连板、96孔板。 4.4操作界面：＞15英寸触摸屏 5.仪器配置 5.1 主机一台 5.2 96孔模块一个 5.3 梯度PCR仪一台; 1; 套. 注：1.以上所有要求不允许负偏离，有一项负偏离为无效响应。采购需求中要求提供证明材料的按采购需求中的要求提供证明材料，未提供证明材料按无效响应处理，其他以《投标产品技术指标偏离表》响应为准。 2.证明资料为外文的须提供逐一对应的中文译文并加盖投标人公章。

标的名称：全自动凝胶成像系统

技术参数与性能指标

全自动凝胶成像系统; 1.系统功能涵盖：用于核酸、蛋白凝胶电泳和转印实验，及样品的化学发光，光密度成像，荧光Western Blot成像，免染成像等 2.检测器：超冷CMOS或CCD检测器 3.检测器分辨率＞900万像素；数据输出：16 bit 4.触摸屏：≥9.5英寸触摸屏控制，支持多点触控功能 5.425nm处绝对Q/E（光电转化率）值≥75％ 6.读出噪音：≤3 e-rms，提供弱光成像功能 7.智能样品托盘技术：自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能 8.发射滤光片：≥2套，至少包含：540-590nm, ≥695nm 9.最大成像面积≥14 x 20cm 10.拍照模式：包括但不限于自动模式，手动模式，累积曝光模式，化学发光预览模式 11.具备蛋白凝胶免染成像功能：电泳结束后无需额外标记试剂，直接对蛋白质电泳条带成像，提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） 12.具备印迹膜免染成像功能：转印结束后无需额外标记试剂，直接对印迹膜成像，提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） 13.Western蛋白定量归一化：支持总蛋白归一化定量，无需内参蛋白，也向下兼容常规内参蛋白归一化方法 14.配置快速转印：内置电源，支持同时2组快速转印 15.转印速度：具备快转功能，5分钟内可完成2块小型预置胶的转印 16.软件功能 触屏软件控制系统，显示过饱和像素保证精确定量 软件语言种类：配套中文软件，同时可切换到英文模式 报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等；图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn 17. 配置要求 17.1 全自动凝胶成像分析系统主机 1台 17.2 核酸、蛋白电泳系统 1套 17.3 快速转印系统 1套; 1; 套. 注：1.以上所有要求不允许负偏离，有一项负偏离为无效响应。采购需求中要求提供证明材料的按采购需求中的要求提供证明材料，未提供证明材料按无效响应处理，其他以《投标产品技术指标偏离表》响应为准。 2.证明资料为外文的须提供逐一对应的中文译文并加盖投标人公章。