机电产品采购

国际竞争性招标文件

（第二册）
          招标编号：0617-254124HZ0709

          招标设备：准分子激光系统

第五章 投标邀请

第六章 投标资料表

第七章 合同专用条款

第八章 货物需求一览表及技术规格
[image: image1.jpg]



西北（陕西）国际招标有限公司

二〇二五年九月

第五章  投 标 邀 请 

日    期：2025年09月02日

招标编号：0617-254124HZ0709

西北(陕西)国际招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2025-09-02日在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1.招标条件
项目概况：准分子激光系统   1套
资金到位或资金来源落实情况：本项目为财政性资金，预算金额为280万元。

项目已具备招标条件的说明：已具备。

2.招标内容：
招标项目编号：0617-254124HZ0709
招标项目名称：咸阳市中心医院准分子激光系统采购国际招标

项目实施地点：中国陕西省

招标产品 (主要设备)：

	序号
	产品名称
	数量
	简要技术规格
	备注

	1
	准分子激光系统
	1套
	用于介入治疗的准分子激光系统
	具体要求详见第八章技术规格

	


3.投标人资格要求（投标人应具备的资格或业绩）:

1）凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织均可投标；

2）投标人符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等相关的规定，并提供相关证明文件；

3）投标人须提供投标产品中华人民共和国境内的销售业绩清单（含客户名称、设备名称及型号、合同签署时间、联系人等）或合同复印件；

4）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（境外投标人不

适用）；

5）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（境外投标人不

适用）；

6）投标人有依法缴纳税收及社会保障资金的良好记录。（境外投标人不

适用）；

7）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（境外投标人不适用）;

8）投标人必须在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（ http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

9)是否接受联合体投标：不接受

10)未领购招标文件是否可以参加投标：不可以
4.招标文件的获取
招标文件领购开始时间：2025年09月02日

招标文件领购结束时间：2025年09月09日

获取招标文件方式：在线领购或邮购

招标文件领购地点：择优招采平台（https://c.xbgjzb.com/）

招标文件售价：￥500/$80

其他说明：凡有意参加投标者，请于2025年09月02日08时30分至2025年09月09日16时30分(北京时间，下同)，登录“择优招采平台（https://c.xbgjzb.com/）”注册、购买并下载电子招标文件（提示：请购标人考虑完成在线注册、审核所需的时间成本，确保在招标文件发售截止时间前成功购买下载招标文件）。如有疑问可拨打西北国际招标公司综合监督管理处 029-89651862咨询。

5.投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2025-09-23  9:30时

投标文件送达地点：西安市南二环西段58号成长大厦10层会议室（南二环与朱雀路十字西南角）。
开标地点：西安市南二环西段58号成长大厦10层会议室（南二环与朱雀路十字西南角）。
投标人在投标前应在陕西省政府采购网(http:〃www.ccgp shaanxi.gov.cn/)、必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（ http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在陕西省政府采购网、必联网和中国国际招标网公示。

7.联系方式

招标人：咸阳市中心医院
地址：咸阳市人民东路78号

联 系 人：祁文静

联系方式：029-33287237，电子信箱：1522906745@qq.com

招标代理机构：西北(陕西)国际招标有限公司

地址：西安市南二环西段58号成长大厦10—14层
联系人：王崇博、周小方

联系方式 ：029-85592879，电子信箱：xbzbs4@163.com

8.汇款方式

	汇款方式

	银行
	受  益 人
	西北（陕西）国际招标有限公司

	
	人民币账户
	开户行
	交通银行西安长安大学支行

	
	
	帐  号
	611301151018010003843

	
	美 元 账 户
	开户行
	中行西安市南郊支行

	
	
	
	Xi'an Nanjiao Branch, Bank of China

	
	
	帐  号
	103606570428

	
	
	快解码bkch cnbj 620


	bkch cnbj 620



	
	欧 元 账 户
	开户行
	中行西安市南郊支行

	
	
	
	Xi'an Nanjiao Branch, Bank of China

	
	
	帐  号
	103273975431

	
	
	快解码bkch
	bkch cnbj 620




注：若有汇款，请在用途栏注明招标编号“0617-254124HZ0709”

附表 ：             
货物需求一览表

	序号
	设备名称
	数量
	*交货期
	*交货地点

	1
	准分子激光系统
	1套
	合同签订后个90日历日内
	咸阳市中心医院指定地点


第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知（第一章）的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内   容

	一、说   明

	1.1
	咸阳市中心医院为本项目招标人，已拥有一笔资金，计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

	1.2
	招标人名称：咸阳市中心医院

招标人地址：咸阳市人民东路78号

	
	招标机构名称：西北（陕西）国际招标有限公司

招标机构地址：西安市南二环西段58号成长大厦10层至13层（南二环与朱雀路十字西南角）

邮编：710075

电话：029-89651856

传真：029-85592879

电子邮箱：xbzbs4@163.com
联系人：王崇博先生、周小方女士

	1.3
	货物名称：准分子激光系统

资金性质：财政性资金

	2.1
	投标人是响应招标、已在招标机构处领购招标文件并参加投标竞争的法人或其他组织。任何未在招标机构处领购招标文件的法人或其他组织均不得参加投标。

	2.2
	凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织均可投标。

	2.8
	投标人在开标之前，必须在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（ http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验，而且投标人名称必须与网上注册的名称一致，否则其投标不被接受。

	二、招标文件

	6.1
	潜在投标人要求对招标文件进行澄清，应在投标截止时间10日前以

书面形式通知招标人或招标机构。招标人或招标机构应当自收到澄

清之日起3日内作出答复。

	三、投标文件的编制

	8.1
	投标语言：中文

投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

	10.3
	投标人只允许提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。

	11.2
	本次招标允许的缺漏项范围或比重：

在实质性响应招标文件要求的前提下，投标报价中允许缺漏项的最大范围为不超过投标报价的5%。

1）投标人投标报价缺漏项超出招标文件允许的范围，为实质性偏离招标文件要求，评标委员会将否决其投标。该投标将被视为实质性不满足招标文件要求，并将导致投标被否决。

2）缺漏项在招标文件允许的范围内的，并经投标人确认缺漏项已包含在投标报价中，评标时将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价；若投标人不予确认，评标委员会将否决其投标。
3）签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价中。

	11.5
	本次招标最高投标限价：人民币280万元整

	*11.6.1

1)
	投标报价：DDP咸阳市中心医院

相关费用：内陆运输费，保险费和伴随服务费。

	*11.6.1

2)
	投标报价：DDP咸阳市中心医院

相关费用：内陆运输费，保险费和伴随服务费。

	*11.6.2
	投标报价：DDP咸阳市中心医院，具体分项价格按所附分项报价表填写。

	12.1
	投标货币: 人民币

	12.2
	投标货币: 美元或其它主要国际结算货币。

	13.1
	不允许联合体投标

	*13.3
	投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：

除《机电产品国际竞争性招标文件（第一册）》要求投标人提供的证明文件外，投标人还必须提供：

1）投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件(境内投标人资信证明须为基本账户开户银行出具)；

2）投标人营业执照、基本账户开户许可证复印件（或基本存款账户信息证明）（境外投标人提供公司注册信息复印件，基本账户许可证对境外投标人不适用）；

3）投标人医疗器械经营许可证复印件（境外投标人不适用）；

4）投标人单位负责人授权书原件；

5）提供与投标产品相符的医疗器械注册证（有效期内）复印件；

6）投标产品中华人民共和国境内的销售业绩清单（含客户名称、设备名称及型号、合同签署时间、联系人等）或合同复印件；

7）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供诚信声明原件。（境外投标人不适用），格式附后；

8）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供诚信声明原件。

（境外投标人不适用），格式附后；

9）依法缴纳税收及社会保障资金的良好记录，提供诚信声明原件。

（境外投标人不适用），格式附后；

10）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明原件（境外投标人不适用），格式附后；

11)偏离表必须依据招标文件逐条响应，不得出现只填写无偏离的情况；

12）投标人必须在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（ http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

	14.3 -2）
	附件及备件：详见第八章

	*15.1
	投标保证金金额：人民币4万元整

	*15.3
	投标保证金形式:银行保函、不可撤销信用证、转账支票、银行即期汇票（以电汇、转账方式缴纳的，各投标人应在择优平台获取针对本项目包缴纳投标保证金的虚拟账号（每个项目包投标人均可以从平台获取针对本项目的唯一保证金账号），按照择优平台相关规定进行缴纳（如有疑问可拨打电话咨询：029-89651862）。请投标人仔细确认后，再进行缴纳。）
境内投标人：以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出

	*16.1
	投标有效期： 90 天

	17.1
	副本的份数：3份  

电子光盘一份（与纸质投标文件正本完全一致的PDF电子光盘。即纸质投标文件正本盖章签字后扫描，以PDF格式存储，并单独密封提交）。 

投标文件应有目录，内容按目录顺序汇总成册。

	17.2
	投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。

	四、投标文件的递交

	18.2
	项目名称、投标邀请的标题

招标编号:0617-254124HZ0709
项目名称：咸阳市中心医院准分子激光系统国际招标

	18.2

19.1
	投标截止日期和时间(北京时间)：2025年09月23日9 :30时。

投标文件递交至: 西安市南二环西段58号成长大厦10层会议室（南二环与朱雀路十字西南角）。

	 五、开标与评标

	22.1
	开标日期和时间(北京时间)：2025年09月23日9 :30时。

开标地点：西安市南二环西段58号成长大厦10层会议室（南二环与朱雀路十字西南角）。

	23.1
	评标方法：最低评标价法

	24.5.2-1）
	技术评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： 

投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的重要条款（参数）要求。

	25.1
	评标货币：美元

	26.3
	评标因素：1、2、3、4、5、6、7、8适用

	26.4.1

1）
	在中国境内所发生的内陆运输费、保险费及其它伴随服务的费用。

项目现场：买方指定地点

	26.4.2
	投标文件申报的交货期。

所选方案：不适用

	26.4.3
	付款条件的偏差。

所选方案：不适用

	26.4.4
	零部件和备品备件的费用。

所选方案：1）

运行周期：自货物验收合格后3年。

	26.4.7
	投标设备的性能和生产率。

所选方案：2）

评标价调整：未注“*”号的技术指标为一般技术参数，除在技术指标后有特殊规定外，投标方的投标书中每项低于一般技术参数的偏离，其评标价将增加投标总价的1%。

	26.4.8
	其他额外的评标因素和标准。

1）“第八章 货物需求一览表及技术规格”中未注“*”号的技术指标为一般技术参数，一般技术参数偏离的最高项数为3项，超过3项一般技术参数的偏离将导致其投标被否决。
2）“第八章 货物需求一览表及技术规格”中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何偏离将导致其投标被否决。对这些关键技术参数必须提供技术支持文件（如产品样本、技术说明书、权威部门出具的检验报告、或客户验收时的实测报告等），否则，也将导致其投标被否决。

3）按《机电产品采购国际竞争性招标文件》（第一册）第四章附件1～附件9的格式提供相应的投标文件。“技术规格偏离表”应按第八章的要求逐条响应，填写具体参数值，否则，将导致其投标被否决。

4）所有加注“*”的商务条款必须满足，否则将导致其投标被否决。

除第八章之外的未注“*”号的商务条款的每项偏离，除特别规定外，其评标价将增加投标总价的0.5%；且偏离的最高项数为2项，超过 2项的偏离将导致其投标被否决。

5）投标人不得复制招标文件的技术规格相关内容作为其投标文件的一部分，否则将导致其投标被否决。

	26.5
	中标候选人的推荐方法。

中标候选人数量：1～3名

	六、授 予 合 同

	36.1
	中标人须向招标机构按如下标准和规定交纳招标服务费:

1）招标服务费金额：按照原国家发展计划委员会《计价格[2002]1980号》和国家发展和改革委员会办公厅《发改办价格[2000]875号》文件的通知下浮40%执行。

2）招标服务费的交纳方式：在投标时,投标人向招标机构送交招标服务费承诺书(见附件一)。中标人在收到《中标通知书》并签订供货合同后20天内，一次向招标机构缴清招标服务费。汇款时在汇款用途栏注明“招标编号：0617-254124HZ0709 ”。


第七章 合同专用条款

本条款是对合同通用条款的具体补充或修改，如有矛盾，应以本条款为准。

	条款号
	内    容

	1.1  7）
	买方名称：咸阳市中心医院

买方地址：咸阳市人民东路78号

	1.1  8）
	卖方名称：中标人或其制造商

	1.1 10）
	项目现场：买方指定的项目现场   

	7.1
	履约保证金：合同约定

	8
	检验和测试：详见第八章

	11
	目的港：DDP咸阳市中心医院

项目现场：买方指定的项目现场

	16.1
	伴随服务：1）2）3）4）5）其它见第八章

	16.3
	卖方应提供技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

	17.2
	卖方应按照技术规格中的规定提供所需的备件。

	18.2
	质量保证期：产品全套质保≥3年，全部软件终生免费升级。（最终合同中保证期以投标文件响应为准）

	18.4
	免费维修或更换缺陷的货物或部件期限：设备出现故障时，卖方必须在接到故障报告后在2小时内维修工程师到达现场，排除故障的期限不得超过12小时，否则卖方需提供备用机供临床使用；（如有特殊说明，见第八章货物需求一览表及技术规格）

	*20.1
	付款方法和条件：

1）所有货物到达买方指定地点，安装、调试、培训完毕，完成最终验收合格后，支付合同总价款的95%。

2）在质保期满后一次付清5%的合同余款。

3）支付方式：银行转账。

4）结算方式：供应商持验收书，发票（按合同总价开招标人），中标通知书、供货合同，与招标人结算。

境内中小企业投标人付款要求：合同签订后采购人支付合同总额40%的预付款，所有货物到达买方指定地点，安装、调试、培训完毕，完成最终验收合格后，支付合同总价款的55%；在质保期满后一次付清5%的合同余款。（适用于所有产品制造商为中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）非中小企业按前款要求执行。

	35
	买方通知送达地址：咸阳市中心医院。

	37
	合同生效及其他：买卖双方签字后生效。


第八章 货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表

	序号
	设备名称
	数量
	*交货期
	*交货地点

	1
	准分子激光系统
	1套
	合同生效后90个日历日内
	咸阳市中心医院指定地点


二、技术要求: 

	序号
	设备功能及

主要软、硬件
	技术参数或要求

	1
	设备要求
	所投产品为最新版本，软件接口终身免费开放（可与医院HIS、LIS系统接入）。

	2
	设备用途
	适用于冠脉介入治疗，准分子冠状动脉斑块消融术。

	3
	主要参数
	（一）技术参数

3.1.用于介入治疗的准分子激光系统

3.2.激光激发媒介：氯化氙(XeCl) 气体或其他

3.3.发射波长为308nm的脉冲激光

*3.4.脉冲宽度范围： 125nS-200nS， 半峰全宽

3.5.氯化氙气体储存罐≥2，单个体积≥20升

3.6.激光激发气体媒介可更换，气体寿命：≥3个月

3.7.具备可转向可调节激光输出能量及频率的触摸屏控制面板，可手动调节激光输出的能量及频率

3.8.可记录每次手术激光发射的次数以及累计发射次数并通过触摸屏显示

3.9.具备专用插座可连接专用于介入激光导管以及电极导线激光拔除鞘

*3.10.系统通过激光导管输出能量密度：30-80mJ/mm2 可手动调节

3.11.激光输出频率： 20-80HZ， 可手动调节

3.12.预热时间：≤5min 

3.13.带有光学传导系统用于输出激光能量

3.14.具备激光发射控制脚踏

3.15.具备紧急关停按钮，可随时关停激光系统

3.16.具有故障报警功能，激光发射能量≤40mJ时自动报警

3.17.可根据所使用的导管直径不同自动限定激光最高发射能量及频率

3.18.配有激光系统能量校准导管，用于每次开机后自动校准激光系统能量

3.19.带有能量探测器，在校准模式下可检测所使用的导管输出能量是否符合要求

3.20.支持读取能量模式，可直接读取来自光纤的能量

3.21.移动要求：可移动（带转动轮）。

3.22. 其他参数：

标定导管：2个；

护目镜：≥5 付；

机器保护罩：1 个；

	4
	售后要求
	4.1. 提供设备装箱单及本次投标装备配置清单；

4.2. 提供设备附件分项报价；

4.3. 提供耗材及易损件报价；

4.4. 产品全套质保≥3年，全部软件终生免费升级；

4.5. 免费维修或更换缺陷的货物或部件期限：设备出现故障时，卖方必须在接到故障报告后在2小时内维修工程师到达现场，排除故障的期限不得超过12小时，否则卖方需提供备用机供临床使用；

4.6. 提供操作手册及设备操作规程；

4.7. 提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换口；

4.8. 保修期内，维修响应承诺及维修期间应急预案；

4.9. 提供维修指南、维修专用工具、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

4.10．需厂家提供安装、培训、维修、维护等服务，并培训≥2名操作技师，直至熟练掌握为止，提供前期跟台服务，保证临床手术顺利开展。

	*5
	其他要求
	5.1提供投标产品样本(彩色印刷的原件)及最新版技术白皮书；

5.2如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书原件（如为多级授权，授权链应完整，且最后一级须为原件）


附件1 / Attachment 1

招标服务费承诺书

LETTER OF COMMITMENT FOR BIDDING SERVICE CHARGE

西北(陕西)国际招标有限公司：

Northwest (Shaanxi) International Tendering Corporation:

我们拟参加贵公司组织的0617-254124HZ0709若中标，我们保证：

  We are as a bidder in this bidding activity of Bid No. 0617-254124HZ0709  organized by you. If our bid is successful, we guarantee:

    1．在收到贵方的中标通知书或签订合同后二十个日历日内，按招标文件规定的标准向贵公司支付招标服务费;

    To pay you the bidding service charge within 20 days according to the Standard Of Bidding Service Charge after receiving the Notice Of Bid Successful or the Contract signed.

    2．每迟付一天，我们按中标服务费的百分之一（1％），向贵方支付违约金；

    Should fail to pay the bidding service charge, we agree to bear penalty which shall be calculate starting on eleventh day after the Notice Of Bid Successful received by us. The rate of penalty is charged at 1% per day.

    3．我们同意我们双方之间发生的争议最终提交仲裁，仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按其仲裁规则在北京或西安进行。仲裁费用由败诉方承担。

    We agree with any dispute arising between us shall finally be settled by arbitration in Beijing or Xi’an in China, under the China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) in accordance with its arbitration rules. The arbitration fee shall be borne by the losing party.

承诺方（盖章）/Commitment side(seal):

法定名称和地址/Legal name and address:

授权代表（签字）/Authorized representative(sign):

电话及传真/Tel. & Fax.:

日 期/Date:                                                                      

说明：投标时，本承诺书只须提供一份并单独封入小信封，再与投标文件一起放入密封袋里。

Marks: In bid, the Letter of Commitment shall be provided one original in a small envelope, then, it and bid documents are sealed in the big envelope.

诚信声明

致：                   （招标人名称）：
                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。
投标人名称（盖章）：         （单位全称）

单位负责人或授权代表（签字或盖章） ：                 
投标人无重大违法记录的书面声明格式

致：                   （招标人名称）：

 （-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：         （单位全称）

单位负责人或授权代表（签字或盖章） ：                 
投标人参与本项目无围串标行为的声明函

致：（招标人）、（招标代理机构名称）：
                      （投标人名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次招标活动过程中未组织和参与围标、串标。

投标人名称（盖章）：         （单位全称）

单位负责人或授权代表（签字或盖章） ：                 

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日    期： 

注：非中小企业无需提供此文件，否则由此导致的一切不利后果由投标人自行承担


从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                         单位名称（盖章）：

                                         日    期：

注：非残疾人福利性单位无需提供此文件，否则由此导致的一切不利后果由投标人自行承担

开 标 一 览 表

投标人名称：                   国别/地区：                招标编号：                           包号：             

	序号
	货物

名称
	型号和

规格
	数量
	制造商名称和

国籍/地区
	价格条件
	投标

货币
	投标

报价
	指   定

到货站
	投  标   保证金
	交货期
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	投标总价 
	 


 投标人代表签字：                                

注：除投标文件中应有此表外，还应按投标人须知第18条规定密封标记并与投标保证金、配置清单表一同单独提交。

�








11

