	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	▲1.整体要求：本系统由超高分辨质谱系统，超高效液相色谱系统、纳升液相色谱系统以及微生物鉴定系统构成，要求超高效液相、纳升液相色谱和质谱为同一个品牌，保证联机稳定性。

	2
	
	2.质谱部分：
2.1 离子源部分
2.1.1 配置独立的可加热电喷雾离子源（ESI源），离子源最高加热温度≥550℃
▲2.1.2 配置纳升离子源，支持静态和动态电喷雾实验，兼容50 nL/min至4000 nL/min的流速范围
2.2 离子传输系统
▲2.2.1 离子传输系统为离子传输管设计，离子传输管可独立加热，最高温度≥400℃
2.2.2 具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输管时，无需破坏真空
2.2.3 电动离子漏斗：独立一体化设计，采用不锈钢材质
▲2.2.4双弯曲阱：可消除中性粒子和高速簇粒子团
2.3 质量分析器部分
2.3.1质量分析器采用四极杆与静电场轨道阱或飞行时间或傅里叶变换质谱串联的组合
2.3.2质量范围40-6000 m/z
▲2.3.3 仪器分辨率：≥300,000 FWHM( m/z≤200)；≥4档可调
2.3.4 最高采集速率：≥70 Hz
▲2.3.5 正负极性切换扫描速度：分辨率60,000 FWHM条件下，全扫描模式正负切换时间≤700ms，等效扫描速度≥1.4 HZ；tSIM模式下正负切换时间≤600ms，等效扫描速度≥1.6HZ
▲2.3.6质量准确度和质量轴稳定性：设备校正一次后，外标法24小时内 ≤3 ppm RMS；内标法24小时内≤1 ppm RMS
▲2.3.7 灵敏度
Full scan模式下仪器检出限（IDL）：利血平上柱量≤1.5 fg
MS/MS模式下仪器检出限（IDL）：利血平上柱量≤1.5 fg
SIM模式下仪器检出限（IDL）：利血平上柱量≤0.8 fg
2.3.8 扫描模式需包含以下模式：高分辨全扫描MS和MS/MS；高分辨选择离子监测扫描；高分辨全子离子碰撞碎裂扫描；高分辨正负离子切换扫描；高分辨数据依赖子离子扫描；高分辨数据非依赖扫描（DIA）；高分辨平行反应监测子离子扫描
★2.4检测器: FT无损检测；质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，需额外提供相应备用检测器至少5个

	3
	
	3.超高效液相色谱部分
3.1二元泵
3.1.1工作原理：串联双柱塞
3.1.2流量范围涵盖：0.001～8.000 mL/min，步进0.001 mL/min
▲3.1.3 最大压力：≥15000 psi
3.1.4流量准确度：±0.1%
3.1.5流量精密度：≤0.05% RSD or <0.01 min SD
3.1.6溶剂脱气：内置≥4通道脱气机
3.2自动进样器
3.2.1 样品瓶位：≥200位（1.5 mL样品瓶）
3.2.2 进样体积涵盖：0.01～25μL，最小步骤 0.01 μL
★3.2.3 交叉污染：≤0.0004%
3.2.4 最大压力：≥15000 psi
3.2.5 温控范围涵盖：4～40℃
3.3柱温箱：
3.3.1 控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式
▲3.3.2 温控范围涵盖：5～85℃
3.3.3 温度准确度：≤±0.5℃
3.3.4 温度稳定性：≤±0.05℃

	4
	
	4.纳升液相色谱部分
4.1纳流泵
4.1.1 泵型及工作原理：带主动流量控制的高压二元梯度泵
▲4.1.2 最大压力：≥150 MPa， (1500 bar，21,750 psi)
▲4.1.3 可设定流速范围涵盖：1 nL/min～100 µL/min, 1 nL 增量
4.1.4生物兼容性：兼容
4.1.5 梯度延迟体积：≤0.5 µL
4.1.6系统控制器和显示器：系统监控；直接系统控制；在系统中诊断和故障排除
4.2自动进样器
4.2.1进样体积范围涵盖： 0.01～25 μL, 步长 0.01 μL
4.2.2控温范围涵盖：4～40 °C
4.2.3样品盘温度稳定性：±1 °C；
4.2.4 样品盘和容量：≥200位（1.5ml样品瓶）；可支持96孔板和384孔板

	5
	
	5.微生物鉴定系统
5.1 系统包含激光器、离子源、靶板、质量分析器、真空系统、检测器、软件和数据库
5.2固体激光器，波长355 nm，激光频率1-200 Hz连续可调；激光寿命大于10亿shots，30-300次激光shots即可得到完整的蛋白图谱
5.3配备同品牌的可重复使用高精度一体式不锈钢靶板,平整度2 um，96个样本靶位，带唯一编码
5.4软件集硬件控制、数据采集处理、微生物鉴定一体化。无需切换界面完成全部操作并显示鉴定结果
5.5微生物数据库：同时提供临床库和科研库，数据库≥500菌属、≥3000菌种，本地化非云端数据库以保证数据安全

	6
	
	6.数据处理系统
6.1系统软件（质谱分析软件、Windows与Office软件）一台，提供LC和MS/MS的全自动控制；工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；Windows 10操作系统（64bit）
▲6.2 最新版本蛋白组学软件：搜索引擎，可以解析来自各种裂解技术（CID、HCD、 ETD）的MSⁿ数据，配合蛋白质数据库（数据库均可在网上免费下载）用于进行高通量的蛋白质鉴定，软件需可进行统计学类分析，包括柱状图、饼图、韦恩图、火山图、分层聚类热图等
6.3 数据处理单元：配置不低于：2 Intel Xeon dual 8 core 3.1+ GHz ；内存64 GB RAM；支持1920×1080分辨率（XGA）的显卡和显示，启动驱动器有1TB可用空间，数据驱动器容量达2+TB。所需操作系统：Windows® 7 SP1 或者 Windows® 10 64-bit

	7
	
	7.配置要求
7.1 高分辨质谱主机（含ESI源和纳升离子源） 1套
7.2 超高效液相色谱仪（含二元泵，自动进样器，柱温箱） 1套
7.3 纳升液相色谱仪（含二元泵，显示器，自动进样器）   1套
7.4 安装工具包  1套
7.5 系统软件（含计算处理单元）  1套
7.6 蛋白组学软件   1套
7.7 数据处理单元   1套
7.8 A4彩色输出设备   1台
7.9 金属喷针  2个
7.10 两通      4个
7.11纳升液相备用管线550mm   3套
7.12 纳升液相所需管线350mm  3套
7.13 Loop环          2个
7.14 纳升液相自动进样器进样针   1根
7.15 纳升液相针座    6个
7.16 纳升液相色谱仪柱塞杆密封圈  1套
7.17 纳升液相样品瓶   300个
7.18 通用型C18分析柱100x2.1mm，1.9µm  1根
7.19 质谱泵油      2瓶
7.20 质谱调谐液    2瓶
7.21 超高效液相自动机进样针   1根
7.22 2 mL样品瓶、瓶盖及垫    200个
7.23 超高效液相管线及接头（250mm）    2套
7.24 超高效液相柱塞密封圈        2个
7.25 超高效液相溶剂过滤器内芯     10个
7.26 配套部分
7.26.1 台式高速冷冻离心机（最大离心力≥20000g，配置24*1.5 mL和10*5 mL转子）1台
7.26.2 UPS电源，10kVA，延时≥30min 1套
7.26.3 氮气发生器（纯度≥ 99.5%，流量 ≥ 45L/min ） 1套
7.26.4 微生物鉴定系统   1套
7.26.5 靶板             2块
7.26.6 溶剂抽滤装置     1套
7.26.7 毛细管75微米    100米
7.26.8 毛细管150微米   100米
7.26.9 1.9微米填料      3克


