| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 多功能显微光电测试系统; 1; 套. 二、技术参数 产品名称; 技术参数. 多功能显微光电测试系统; 1.主要功能： 1.1 采集显微拉曼光谱：激发光源主要包括325 nm；532 nm；785 nm（3条激发光路可自动切换，配套相应的拉曼滤光片）。 1.2 ▲在显微系统中实现反射式光谱及透射式光谱采集：激光光源主要包括325 nm；455 nm；532 nm；635 nm；808 nm；980 nm；1064 nm；1550 nm激发（注：激光光谱可自由切换，最低实现635 nm以下光源与808nm以上光源自由组合双波长激发，及808 nm；980 nm；1064 nm；1550 nm波长之间双激发测试，配置可完成上述测试相应荧光滤光片）。 1.3 光镊测试：配置1064 nm激发光源，可与拉曼光谱及光致发光光谱同时工作。 1.4 荧光寿命测试功能：测量范围可实现ns到s级寿命测量。配合455 nm，532 nm；808 nm，980 nm的脉冲光源。 1.5 电致发光测量及光电流测量功能（支持IV、IT及光电流光谱测试） 1.6 光致发光荧光量子产率测量功能。（支持与实验室现有光纤光谱仪(海洋光学光谱仪，型号：QE900 Pro)直接耦合，软件可实现两曲线或四曲线法量子产率测试。） 1.7 变温（拉曼、光致发光）光谱及光谱Mapping测量功能。仪器可直接与本次购置的高/低温变温样品台直接耦合，温度控制范围由高/低温变温样品台控制。软件可实现高/低温变温拉曼及光致发光光谱和Mapping测试。 1.8 支持暗场散射测试，配置暗场照明光源与物镜，实现反射式暗场光谱测试。 1.9 ▲光致发光激发光源可实现软件控制激光器激发功率连续可调，实现激发与光谱采集实时同步进行，得出P-I特性曲线与光谱Mapping。 1.10 软件包：所携带的控制机上必须包括中英文界面相应的软件包，需能随意切换。软件包必须覆盖所有操纵软件，且各个软件在测试过程务必保证系统兼容及稳定性。 1.11 具备扩展性：支持功能拓展及可与原子力显微镜或扫描电镜（SEM）联用。 2.拉曼测试模块 2.1 激光器： 2.1.1单模激光器: 325 nm；输出功率：≥25 mW；低波数≤150 cm-1, 2.1.2单模激光器: 532 nm；输出功率：≥100 mW；低波数≤50 cm-1, 2.1.3单模激光器: 785 nm；输出功率：≥80 mW；低波数≤50 cm-1。 2.2 ▲光谱分辨率：≤0.7 cm-1（测试条件：采用光栅刻线数≤1800 光栅，针孔或狭缝宽度≥30 um，测试585 nm氖灯线半高宽≤0.7 cm-1）。 2.3 ▲灵敏度：硅三阶峰的信噪比≥30:1，（测试条件：采用532 nm激光器，光栅刻线数≤1800 光栅，针孔或狭缝宽度≥30 um，测试硅的三阶峰与噪音的比值≥30:1）。 2.4 ▲光谱稳定性：≤±0.02 cm-1。（测试条件：测量Si 520 cm-1拉曼峰，采用≥1800刻线光栅，532 nm激发，30次以上连续测量，峰位变化≤±0.02 cm-1）。 2.5 ▲光谱重复性：≤±0.2 cm-1。（测试条件：测量Si 520 cm-1拉曼峰，采用≥1800刻线光栅，532 nm 激发，30次以上连续测量，扫描范围：100-4000 cm-1，峰位变化≤±0.2 cm-1）。 2.6 拉曼偏振附件：支持532 nm偏振拉曼测试，所需偏振角度：0-180°可调。 3.稳态/瞬态荧光测试模块 3.1 激光器： 3.1.1多模激光器：455 nm、532 nm及635 nm 输出功率：≥1000 mW。 3.1.2多模激光器：808 nm , 980 nm 输出功率：≥2000 mW。 3.1.3多模激光器：1550 nm 输出功率：≥800 mW。 3.1.4单模激光器：980 nm 及1064 nm 输出功率：≥1000 mW。 3.1.5 455 nm，532 nm，808 nm及980 nm 激光器可用于稳态和瞬态光致发光。 3.1.6 超连续谱光源：波长410-2400 nm，总功率≥3.5 W，重复频率 40 MHz，可见光功率≥1 W，脉冲宽度：≥6 ps，用于稳态和瞬态荧光测试。 3.2 TCSPC单光子寿命控制器：死时间≤10 ns，支持≥100 MHz脉冲光源频率，支持四通道同时数据采集，最大通道数≥16000。 3.3 单光子计数探测器：检测波长范围：≥230-850 nm，制冷方式：TE制冷，集成光子计数工作模式,典型TTS≤180 ps。 3.4 上转换偏振附件：支持980 nm偏振测试，所需偏振角度：0-180°可调，采用980 nm单模激光器，光路耦合，激光器可全自动切换。 4.显微模块： 4.1 采用开放式设计，内部可放置高/低温变温样品台和光电流光谱测试台，用于原位高/低温光谱实验。 4.2 配置彩色摄像机：≥2560×1920像素。 4.3 白光照明，软件控制自动切换白光照明和拉曼测量。 4.4 暗场反射照明：配50×（NA ≥ 0.50，WD≥8 mm）长焦明暗场物镜。 4.5 可见物镜：5×（NA≥ 0.10, WD ≥ 19 mm），10×（NA ≥ 0.25, WD ≥ 10 mm），100×（NA ≥ 0.90, WD ≥ 0.21 mm）。 4.6 水镜：60×（ NA ≥ 1.0 ; WD ≥2 mm ）。 4.7 紫外可见物镜：15×（NA ≥ 0.32, WD≥ 8.5 mm），光谱范围 ≥325-750 nm。 4.8 全反射式物镜：倍数≥70×（NA≥0.65, WD≥1 mm），光谱范围≥220-2200 nm。 4.9 近红外长焦物镜：50×（NA ≥ 0.65, WD ≥ 9.4 mm）光谱范围≥450-1600 nm。 4.10透射光路：配置物镜接口，摄像头及激光光路接口。 5.光路设计： 5.1 发射光路采用自由光路耦合的消色差透射/全反式共聚焦光路设计，光谱范围≥220-2200 nm。 5.2 光路中需存在共聚焦针孔：针孔调节范围≥10-1000 um可调，软件控制步进，步进最小≤ 1um。 5.3共聚焦成像空间分辨率：横向XY≤300 nm；纵向Z≤1000 nm。 6.单色仪： 6.1 采用全反式消色差校像散单级光谱仪。 6.2 采用低杂散光光谱仪，光谱仪焦长≥750 mm； 6.3 光栅：至少配置150, 300, 600, 1800, 2400刻线光栅各1块,光栅尺寸≥ 68 mm×68 mm。 6.4 光谱仪可同时接两个探测器，软件控制探测器自动切换。 6.5 CCD 探测器：TE制冷到≤-75 ℃，光谱范围：≥ 200-1050 nm，有效像素≥1024×256，像素尺寸≥26×26 um。 6.6 InGaAs探测器：液氮制冷到≤-100 ℃，光谱范围：≥800-1550 nm，有效像素≥512×1，像素尺寸≥50×500 um。 7. 配套附件： 7.1 XYZ高精密自动平台 7.1.1 XYZ扫描范围X≥75 mm，Y≥50 mm，Z≥20 mm。 7.1.2 最小步进≤10 nm，采用闭环控制，精度≤50 nm。 7.1.3 实时聚焦：支持激光信号自动聚焦。 7.2 高温热台 7.2.1 温控范围≥20 ℃（室温）-1200 ℃。 7.2.2温度稳定性≤±0.1 ℃。 7.2.3 石英窗口，顶窗工作距离≤7 mm。 7.2.4 包括热台，温度控制器，冷水机，循环水系统。 7.3 低温冷台 7.3.1 显微冷热台, 工作温度范围≥-195 ℃至600 ℃。 7.3.2样品最大直径≥22 mm。 7.3.3 透光孔≥2 mm,样品在XY方向可手动移动≥16 mm。 7.3.4 样品台尺寸≥ 135 mm x 90 mm x 20 mm。 7.3.5 高温测量时水冷回路。 7.3.6 低温测量时液氮冷却回路。 7.3.7 要求物镜工作距离≥4 mm，使用透射照明时观察样品的聚光透镜工作距离≥12 mm。 7.4 积分球：内径≥80 mm, 支持与实验室现有光纤光谱仪(海洋光学光谱仪，型号：QE900 Pro)直接耦合，软件可实现两曲线或四曲线法量子产率测试。 7.5 红外测温附件：镜头材质：锗；测温范围： -40-1200 ℃。热灵敏度≤25 mK @ 30 ℃，响应波段8 - 14 um，红外分辨率≥640*480像素，数字变焦范围： 1-35倍，超分辨率≥1280*960像素；配置微距镜头和三脚架。 7.6 双通道源表：通道数：双通道； 电压量程范围： 100 mV-200V。电流量程： 0.1 pA-10 A；基本准确度：电压≤0.012%，电流≤0.03%；宽带噪声≤ 20 mV；读数缓存≥1000000读数；读数≥30000读数/秒。 7.7便携功率计： 7.7.1工作波长范围： 190-2000 nm，量程范围： 100 uW- 5W。 7.7.2工作波长范围： 200-1100 nm，量程范围： 1 nW- 1W。 7.8 显微透射光路：支持物镜更换，物镜XYZ轴可以手动移动，支持空间位移拉曼。 7.9 光镊系统配置的CCD相机分表率≥ 500万像素。 7.10 阻尼光学平台，尺寸：≥1.5*1.8米。 7.11 稳压电源一台，内置电池容量：9AH/12V 以上。 7.12 拉曼测试光源整套滤波片，上/下转换光谱测试整套滤波片、偏振片及可见波段格兰偏振片及可见波段二分一玻片。. 商务要求; 商务要求（需要提交证明材料）： 1、售后服务点：投标人设有售后服务中心和应用支持中心，设有备件库。 2、保修期：仪器保修期应自安装验收通过之日起3年（包括激光器）。在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。仪器出现故障时，必须在收到用户正式通知后的24小时内响应；如需现场服务，需在3日内派出维修人员到达用户现场进行维修服务。保修期满后，需提供终身维修服务，并保证零配件的供应。 3、培训 3.1投标人有义务为用户提供仪器使用培训和应用培训，培训费用由投标人承担。 3.2仪器使用培训的内容包括：仪器的使用操作、日常的维护保养及简单的故障维修，使用户能够独立使用和获取正确的数据。培训完成后，投标人需提供仪器的使用手册和常规故障排除说明。 3.3应用培训的内容需根据用户具体样品情况安排有针对性的应用培训。 4、其他要求：供应商为用户提供至少一次免费设备移机服务 5、采购方或使用方在招标验收过程中，如发现投标产品虚假应标，实际不符合招标文件要求，按照《消费者权益保护法》规定，投标人属于欺诈行为，投标人须在采购方发函5个工作日内退还货款并按照投标金额三倍赔偿给采购方。. ▲指标必须提供佐证材料证明（包括但不限于产品彩页或官网截图等）。. |