| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 光纤通信与信号传递测试系统包括光纤通信与信号传递设备、光谱仪、铯原子钟、相噪仪、光纤双向放大器、光纤色散补偿器、缠绕光纤盘和高精度数字万用表等设备，其中： 1、光纤通信与信号传递设备（1套）参数（核心产品）： 1.1具备光纤通信功能，传输速率≥100Mbps，误码率≤1E-9； 1.2通信带宽≥100MHz； ★1.3支持10MHz、1PPS信号传递，具有抑制光纤色散导致的双向传输不对称的能力，同时具有抑制电光调制噪声的能力； 1.4输入信号：10MHz，100MHz和4GHz正弦波，1PPS（TTL电平）； 1.5输出信号：10MHz、100MHz、5GHz正弦波，1PPS（TTL信号）； 1.6传输距离：≥100km； 1.7频率传递模块具备外接链路噪声测量及补偿模块的功能； ★1.8频率传递所用波长/信道：至少支持前向1550.9±0.2nm/ C33，至少支持反向1551.7±0.2nm/ C32、1550.1±0.2nm/ C34； ★1.9频率传递稳定度：≤5E-15@1s，≤1E-17@1d； 1.10时间传递不确定度：≤40ps（标准差）； 1.11光纤接口：FC； 1.12射频信号接口：SMA或BNC； 1.13网络接口：RJ45 2、光谱仪（1台）参数： ★2.1光谱范围：600nm～1700nm； 2.2波长精度：±0.02nm（1520 ～ 1620nm）；±0.04nm（1450 ～ 1520nm）；±0.10nm（全波长范围）； ★2.3采样分辨率≤0.001nm； 2.4功率灵敏度：≤-90dBm（1300～1620nm）； 2.5最大功率：≥20dBm（每通道、全波长范围） 2.6光纤接口：FC； 2.7射频信号接口：SMA或BNC； 3、铯原子钟（1台）参数： ★3.1相位噪声：≤-100dBc@1Hz，≤-130dBc@10Hz； 3.2相对频偏≤5.0E-13； ★3.3频率稳定度：≤5.0E-12@1s，≤3E-14@100000s 3.4 1PPS信号幅度≥2.4V； 3.5 1PPS信号上升沿上升时间≤10ns； 3.6 1PPS信号抖动≤1ns； ★3.7 1PPS信号同步精度≤20ns； 3.8射频信号接口：SMA或BNC； 3.9网络接口：RJ45 4、相噪仪（1台）参数： 4.1测量范围至少覆盖5MHz～7GHz； 4.2输入功率范围至少覆盖-15 dBm ～ +20 dBm； ★4.3相噪测量灵敏度（10MHz）：≤-115dBc/Hz@1Hz, ≤-155dBc/Hz@100Hz, ≤-172dBc/Hz@10kHz, ≤-175dBc/Hz@1MHz； 4.4射频信号接口：SMA或BNC； 5、光纤双向放大器（5台）参数： 5.1输入光功率：至少覆盖-40～-15 dBm； 5.2输出光功率：至少覆盖-10～5 dBm； 5.3噪声系数≤5.5dB； ★5.4前向激光波长/信道：至少支持1550.9±0.2nm/ C33； ★5.5反向激光波长/信道：至少支持1551.7±0.2nm/ C32、1550.1±0.2nm/ C34； 5.6光纤接口：FC； 5.7串口：RS232 6、光纤色散补偿器（5台）参数： 6.1色散值：-1680ps/nm（典型值）； 6.2中心波长：1550.1±0.2nm； 6.3插损≤9.5dB； 6.4波长稳定性≤0.07nm； 6.5光纤接口：FC 7、缠绕光纤盘（10盘）参数： 7.1单模光纤G652； 7.2光纤接头FC/APC，包层直径：125±1μm； 7.3光纤长度≥50km； 7.4光纤损耗≤0.25dB/km 8、高精度数字万用表（1台）参数： 8.1分辨率位数≥6位半； 8.2 DCV基本精度≤30ppm； 8.3读数速率≥5,000 个读数/秒； 8.4测量范围至少覆盖：100mV～1,000 V（DCV, ACV），1μA～10A（DCI），100Ω～1,000MΩ（2线和4线电阻） |
| 2 |  | 1、培训 1.1设备安装调试完成后，供应商须在采购方现场为指定人员提供全面的操作与维护培训。培训目标为确保采购方至少两名相关人员能够：①独立、规范、安全地操作设备完成常规实验任务；②熟练掌握设备的日常、定期维护保养规程；③深刻理解设备基本原理，具备基础故障的诊断、排查与应急处理能力；④通过培训，实质性提升采购方的自主运维水平，降低对供应商的技术依赖。培训费用由供应商承担。 1.2仪器使用培训的内容包括：仪器的使用操作、日常的维护保养及简单的故障维修，使用户能够独立使用和获取正确的数据。培训完成后，供应商需提供仪器的使用手册和常规故障排除说明。（应用培训的内容需根据用户具体情况安排有针对性的应用培训。） 2、其他要求：供应商为用户提供至少一次免费设备移机服务 |
| 3 |  | 注:带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，并提供佐证材料（包含但不限于第三方检测报告或官网截图或使用说明书或产品彩页等） |