采购需求

| 设备名称 | 数量 | 单价限价 |
| --- | --- | --- |
| 视频显微镜 | 1台 | 650000.00元 |

一、参数指标：

1、中倍物镜：基础放大倍率45x-670x, 放大倍数≥1350倍，带智能编码,倍率可以自动识别，最高分辨率:≥1000 lp/mm, 观察时工作距离≥30mm。提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等）

2、低倍物镜：放大倍率15x-190x, 放大倍数≥380倍，带智能编码,倍率可以自动识别，最高分辨率:≥400 lp/mm, 观察时工作距离≥60mm。提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等）

3、变倍比：同一物镜下，镜体变焦范围≥16:1，真正无极变焦，倍率实时显示，变倍精度≤1。提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等）

4、最佳分辨率或最大景深图像自动光圈控制

5、物镜均为热切换模式

6、摄像头: ≥1000万像素，总像素≥3600×2700；高清动态范围：≥35帧/秒 @1600x1200, 自动电子全局快门。提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等）

7、照明光源：内置LED分段式照明，软件控制照明方式

8、电动载物台：有效行程≥50mm×50mm行程，XY载物台旋转， - 180°至+ 180°无极调节

9、倾斜支架：倾斜支持单手操作被调整到任何角度从-60至+60，编码显示在屏上的倾斜角度，内置报警传感器，在倾斜角度过大即将触碰样品的时候，传感器会感知并发出报警信号

10、电动调焦立柱：分辨率≤0.25um，移动范围≥60mm，具备手动粗细驱动控制

11、数据处理系统：处理器i7-13700及以上,内存≥64G,硬盘≥2T +512 SSD,显卡A2000及以上，显存≥12G ,显示器≥27寸4K屏，WIN10 64位专业版操作系统

12、软件功能：全中文软件界面，能够自动识别显微镜硬件的放大倍数，自动切换标尺，可控制显微镜调焦，调节光强等

12.1、2D及3D图像的渲染与测量

12.2、实时扩展2D、3D视野，移动载物台

12.3、自动多焦面合成，自动Z轴多焦面合成

12.4、报表功能：具有可调整模版和测量结果导出功能

注：1、以上所有技术指标必须满足要求没有负偏离，否则按无效文件处理；
 2、要求提供佐证材料的必须提供，否则视为负偏离，按无效文件处理。

| 设备名称 | 数量 | 单价限价 |
| --- | --- | --- |
| 真空干燥手套箱 | 1套 | 200000.00元 |
| 机械磨抛机 | 1台 | 150000.00元 |

一、真空干燥手套箱技术参数

1、箱体

1.1、箱体尺寸≥2400*750*900㎜，箱体材质均为SUS304不锈钢，厚度≥3mm。支架包括脚轮和支持脚（高度可调）。

1.2、四个铝合金手套口（由实心棒材加工而成，阳极氧化处理）

1.3、四只丁基橡胶手套

2、过渡舱

2.1、一个大过渡舱，可拆卸，尺寸：Φ370X600mm，通过在触摸屏上点触启动按键，过渡舱可自动完成多次抽充程序

2.2、一个小过渡仓，便携型舱门设计，尺寸：Φ150X300mm

3、高效气体纯化化系统：氧气和水的吸附量分别为≥60升和≥2公斤，吸附饱和后可再生

4、控制系统

4.1、控制系统由PLC和≥7英寸彩色触摸屏组成，中英文操作界面

4.2、可监测手套箱泄漏率：设定自动监测，每天自动在设定的时间对箱体的泄漏进行检测和报告泄漏率，如超过设定值，系统会弹出窗口，警告用户泄漏率超标

5、技术指标

5.1、泄露率≤0.02vol%/h

5.2、H2O≤1pm ，O2≤1ppm

6、其它附件

6.1、真空泵：流量≥12m3/h，极限真空2x10-7MPa，配油污过滤器

6.2、氧分析仪：燃料电池，不接受氧化锆材质探头，量程：0-1000ppm，耐腐蚀， PLC 集成控制，感测数据直接显示在主机屏幕上，探头感测功能材质氧化锆，灵敏度≤10mv/ppm ，精确度≤0.1ppm ，最低检出限≤0.1 ppm，设计寿命可达 5 年以上

6.3、体视显微镜1台，放大倍数≥50倍

6.4、水分析仪：不接受P2O5传感器材质探头，检测范围0-500ppm ；耐腐蚀， PLC 集成控制，感测数据直接显示在主机屏幕上，探头感测功能材质铂金和陶瓷纤维，灵敏度≤10mv/ppm ，精确度≤0.1ppm ，最低检出限≤0.1 ppm，设计寿命可达 5 年以上

二、机械磨抛机技术参数

1、磨盘电机功率：≥750W

2、磨盘数量：双盘

3、磨盘直径：≥250mm

4、磨盘转速：1-1300rpm，步进1rpm，提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等）

5、磨盘转动方向：逆时针/顺时针可调

6、具有磨盘冲洗冷却功能

7、可更换塑料垃圾托盘

8、急停按钮

9、可设定磨盘启动自动出水，磨盘停止自动关水

注：1、以上所有技术指标必须满足要求没有负偏离，否则按无效文件处理；
 2、要求提供佐证材料的必须提供，否则视为负偏离，按无效文件处理。