| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 仪器设备的配置要求（包括附件、辅助仪器设备等）： 名称及规格; 数量; 单位. 磁悬浮天平重量法高压吸附仪（核心产品）; 1; 套. 控制软件及分析系统; 1; 套. 真空泵; 1; 台. 超临界CO₂制备系统; 1; 套. |
| ★ | 2 | 技术参数要求： 1.高压吸附仪主机 ▲1.1天平类型：磁悬浮天平，采用档位切换方式测量，测试过程中实时对天平传感器自动进行漂移校准。 1.2吸附质分子与天平传感器零接触。 1.3采用千兆网口通讯。 1.4测量池具有自动升降能力； ▲1.5磁悬浮天平系统测试样品最大称样量≥25g，分辨率≤10ug，精度≤±10ug； ▲1.6磁悬浮天平压力范围：真空～350bar。 ▲1.7具有样品原位活化功能，活化温度最高可达≥400℃，精度≤±1℃。 1.8液体浴加热恒温范围-5℃～95℃，精度≤±0.1℃。 ▲1.9实验气体：包括并不限于二氧化碳、氮气、甲烷等气体，同时可以对实验用气体进行超临界流体处理能力。 ▲1.10气体密度测量：在进行吸附测试的同时，可以实时测量测试条件下的气体密度。 1.11磁悬浮天平系统可拓展可视窗测量单元，耐高压观察窗，承受压力≥350bar、温度≥400℃。 ▲1.12具备竞争吸附功能：能够在不借助色谱/质谱等检测器的情况下进行三元组分的竞争吸附测试与分析，能够将混合物吸附等温线拆解成三条纯组分吸附等温线。 1.13可以测试平衡水分后样品的吸脱附实验； 1.14测量区域完全密封，样品和外部读数天平完全分离； 1.15天平具有自动耦合/解耦功能； 2. 静态压力控制和气体混合单元 ▲2.1进气单元压力范围：真空～350bar。 2.2进气气氛类型：静态压力控制。 2.3整个单元系统采用气路连接方式，其中≥4个进气口、≥1个气体取样口、≥1个真空口、≥1个排空口。 2.4防冷凝：进气控制单元内气路使用空气浴恒温控制，控温范围：室温～100℃，进气单元与磁悬浮天平系统之间的连接管路均可加热到≥100℃保温，磁悬浮天平系统带有加热装置，确保磁悬浮天平系统处理温度可以达到400℃。 ▲2.5集成压力控制单元，配置满量程分别为350bar、100bar、10bar等压力传感器,精度≤±0.05% FS.； 2.6压力传感器具有防爆破，同时具备安全保护程序，实现对系统的双重保护； 2.7配置真空泵1台，极限压力≤0.005mbar； 2.8提供阀箱和样品池温度传感器≥2个，防止单个故障带来的加热失控导致的安全风险； 2.9进气单元具备≥3种吸附质气体自动进气、均匀混合功能，内置高压循环泵； 2.10具备三元气体竞争吸附测试与分析功能； 2.11具有按用户需求比例自动配比、自动混匀≥3种吸附气体的功能； 2.12仪器预留≥1个气体采样端口，可用于连接外部气相色谱GC、在线质谱MS等检测设备进行气体分析。 3.软件及其功能： 3.1软件自动控制高压吸附仪系统及进气单元； 3.2通过软件界面用户可进行质量、压力、温度等参数设定； 3.3软件在线显示质量变化、压力和温度等测量值，并保存在文件中； 3.4软件具有高压高温自动安全保护功能； ▲3.5具有吸附解吸等温线、等压线测量、吸附动力学测量、竞争吸附、气体密度测量等测试分析功能； ▲3.6当测试数据库中包含≥135种纯组分气体/蒸汽时可实现≥2个样品同时测试功能； 3.7可根据≥3种吸附质的混合吸附等温线拆解成纯组分吸附等温线，从而获得两种及以上组分竞争吸附性能； ▲3.8软件具有吸附到样品表面的吸附质的浮力校正能力，至少具有三种形式可供选择使用，同时计算获得过剩吸附等温线与绝对吸附等温线数据。 3.9软件可以根据需求进行自定义实验方式，具备多步实验连续进行的能力。 ▲3.10实验过程中，可通过自定义方式实时进行天平校准，及时修正长时间测试时天平传感器温漂、时漂、蠕变等不确定性因素。 ▲3.11软件中≥10种吸附等温方程(至少包括Langmuir/Toth/Sips/Henry等）可供选用，可与绝对吸附等温线进行拟合分析以获得吸附热力学参数。 3.12软件可计算三种不同温度下的等量吸附热。 3.13超临界CO₂制备系统 3.13.1 系统入口压力≥30bar； ▲3.13.2 系统出口压力≥400bar； ▲3.13.3 流量范围≥100ml/min； 3.13.4 驱动压力范围：1bar～8bar； 3.13.5 增压比≥60:1； 3.13.6 介质温度≤115℃； 3.13.7 工作温度: 5～40℃环境温度； 3.13.8 控制方式：全手动控制； 3.13.9 包含连接的所需配件。 |
|  | 3 | 1、技术培训 1.1仪器安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；应用工程师现场培训≥3天；免费4人次（人／周）国内培训（免培训费，食宿自理）。 1.2详细的培训计划，提供设备全套的操作流程及使用手册，维修手册等。 |
|  | 4 | 注：加“▲”项为重要技术指标参数，必须按照招标要求提供佐证材料。（佐证材料不限于：产品彩页、检测报告、官网截图、评测报告、技术白皮书等证明材料，佐证材料须包含产品的技术参数，并按要求放入投标文件中，予以证明其技术参数的响应性。 |