采购包1：

标的名称：检验分析类设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一．项目概况 根据医院业务发展需要，采购全自动快速医用PCR分析系统1套，全自动化学发光分析仪1套和阴道分泌物检测仪1套。 二．采购内容 序号; 名称; 数量; 单位; 单价最高限价(万元); 是否 核心产品. 1; 全自动快速医用PCR分析系统; 1; 套; 42; /. 2; 全自动化学发光分析仪; 1; 套; 25; 是. 3; 阴道分泌物检测仪; 1; 套; 24; /. 备注：供应商报价不允许超过采购包最高限价 三、技术参数 （一）全自动快速医用PCR分析系统 1.检测原理:实时荧光定量PCR技术，具备熔解曲线分析功能。仪器由多个单模块组成，各模块相互独立。每个单模块检测单元对应单样本位，实现不同样本的随到随检； 2.超声破壁：配置内置或外置超声破壁系统； ★3.检测项目：包含结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药检测等； ▲4.检测试剂：具有配套的结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药检测试剂单人份包装，核酸提取、扩增、检测均在同一封闭试剂内完成； 5.检测通量：≥8个； 6.荧光检测通道：≥4个； 7.适用探针/染料：FAM，SYBR Green I、VIC、HEX、TET、JOE、ROX、Texas Red、Cy5等； 8.温度控制：升温速率≥5.0℃/s；降温速率≥3.5℃/s；温控精度：±0.1℃； 9.软件功能：可对实验数据（包括熔解曲线Tm值/峰高等）进行自动分析，具备结果自动判读功能；负责LIS系统连接；软件终身免费升级； 10.配置电脑及激光打印机； 11、其他要求：结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药检测试剂限价：120元/人份，包含所有耗材和校准品、质控品。 （二）全自动化学发光分析仪： 1.具备多检测模块联机功能； 2.检测原理:化学发光免疫分析、酶促化学发光免疫分析或电化学发光免疫分析技术； ★3.检测项目：结核感染T细胞或结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测； 4.检测速度：≥180测试/小时； 5.标本位：单模块样本位≥90个；样本可随机连续装载； 6.具备急诊检测功能； 7.样本针：可冲洗样本针或一次性TIP头，具备液面探测、压力监测、凝块和气泡检出等功能； 8.试剂储存：带试剂冷藏功能； 9.试剂位：试剂冷藏位≥20个； 10.配置电脑及激光打印机；负责LIS系统连接；软件终身免费升级； 11.其他要求：结核感染T细胞（结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应）检测（TB-IGRA）试剂限价：183元/人份，包含所有耗材和校准品、质控品。 （三）阴道分泌物分析仪： 1.检测模式:全自动形态学镜检和干化学分析一体机； 2.形态学：采用人工智能深度学习技术，有多层动态扫描功能，高倍镜下拍摄≥3层；支持染色；具备动态图像录播功能； 3.干化学：试剂卡具有恒温孵育功能，可自动判读结果； ▲4.形态学检测项目：≥8项，可对上皮细胞、线索细胞、小圆上皮细胞、白细胞、红细胞、霉菌、滴虫、杆菌等有形成分进行自动识别； ▲5.干化学检测项目：≥6项，包括SNA、NAG、PIP、LE、H2O2浓度及pH等； 6.测试速度：≥40T/H； 7.上样模式：可适配封闭式样本管上机检测，高浓度样本具有自动稀释功能；一次性上样≥50人份； 8.携带污染率：≤0.1%； 9.重复性：CV%≤5%； 10.软件功能：测试结果保存原始图像，可提供有形成分检测形态学全景图；可进行清洁度判定；可提供形态学+干化学综合报告，报告包含染色图片；负责LIS系统连接；软件终身免费升级； 11.配置电脑及彩色激光打印机； 12.其他要求：阴道分泌物检测试剂限价：25元/人份，包含所有耗材和校准品、质控品 备注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商须提供相应的证明材料（投标产品的产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告、官网截图等技术支持性文件材料，提供其中任意一项证明材料即可。）未提供者按无效文件处理。 |