### 采购需求

采购包1：

标的名称：体外碎石机和清洗消毒设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、内镜清洗工作站 1、参数要求： 1.1、槽体采用高分子复合材料整体一次成型，光滑平整，无锋角接缝；材料抗菌、耐酸碱、易清洁； |
| 2 |  | 1.2、清洗消毒槽台面采用前高后低防泛水设计；槽面向内侧倾斜，前端高于后端5 厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走； |
| 3 |  | 1.3、槽内有容量刻度标识； |
| 4 |  | 1.4、定制规格尺寸：工作站各功能槽的尺寸为：台面高度880mm±10mm，前后宽度710mm±10mm，清洗槽尺寸为590mm±10mm，背板高度尺寸为1550mm±10mm； |
| 5 |  | 1.5、干燥台采用高分子复合材料；台面有凸条，尺寸为：台面高度880mm±10mm，长1200mm±10mm，宽710mm±10mm； |
| 6 |  | 1.6、主体框架采用304不锈钢材质，柜门采用整体烤漆或彩色钢化玻璃材质； |
| 7 |  | 1.7、自动灌流器要求：自动灌流器为触摸型液晶面板,自动灌流器由操作面板、执行部件两部分组成，每个清洗流程都必需配置单独的自动灌流器，电压：AC12V；集成式控制，控制界面同时包含测漏、注液、注气、注液注气，可以自行选择，独立工作运行； |
| 8 |  | 1.8、自动翻盖系统：消毒槽槽盖采用透明亚克力板材一次成型，槽盖采用脚踏开关控制，电动推杆提供动力，在配件故障时，亦可手动打开槽盖； |
| 9 |  | 1.9、负责拆除原内镜清洗工作站一套，并搬运至医院指定地点，并对另一套内镜清洗工作站加装自动灌流器一套； |
| 10 |  | 1.10医用空气压缩机:功率≥0.6kw，流量≥115L/min,噪音≤55dB，尺寸40*40*60±5cm，压缩机气室内壁处理、储气罐内部喷塑处理技术。 |
| 11 |  | 2.配置要求： 2.1、内镜清洗槽≥6套 2.2、干燥台≥1台 2.3、主体柜体及功能背板≥1套 2.4、专用水龙头≥2只 2.5、医用高压水枪≥2套 2.6、医用高压气枪≥3套 2.7、医用空气压缩机≥1台 2.8、一体化供气管道系统≥1套 2.9、专用给排水管路≥1套 2.10、气体处理系统≥1台 2.11、内镜烘干机≥1台 2.12、LED照明光源≥5只 2.13、中心电源控制系统 ≥1套 2.14、医用不锈钢器械柜≥1套 2.15、内镜测漏系统≥2套 2.16、自动翻盖系统≥2套 |
| 12 |  | 3、内镜储镜柜 1套 3.1、内胆采用医疗级高分子材料，无缝隙，不藏污纳垢，对内镜无磨损；外部采用钢塑材料； |
| 13 |  | 3.2、软镜柜内部设有上中下三层挂架，挂架为透明亚克力材质。可挂多条、多种内镜，并可挂10—20条活检钳，严格按照《内镜清洗消毒技术操作规范》第三章第二十六条中的“镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位”的规定，保持内镜垂直存放； |
| 14 |  | 3.3、液晶屏操作面板，时控范围0-99分钟，数码动态显示，可同时显示北京时间、储存时间、储存温度、储存湿度、剩余时间等； |
| 15 |  | 3.4、内设智能化自动控制紫外线、循环风的消毒程序，消毒工作自动累时，有照明、通风、循环干燥等功能。动态高强度紫外线消毒，柜内的空气循环封闭消毒，始终保持无菌状态； |
| 16 |  | 3.5、双开门软镜储存柜，≥12条镜子。 |
| 17 |  | 4 内镜转运车 2台 4.1、其周转箱材料由高分子复合材料制成，无缝隙，不藏污纳垢，车体由不锈钢喷塑而成； |
| 18 |  | 4.2、两层设计，可将清洁和污染的内镜分层标明后置放； |
| 20 |  | 4.3、每层配有透明高分子材料箱盖，方便拿取及观察镜子转运情况； |
| 21 |  | 4.4、采用万向静音耐磨轮，车行顺畅、安静无噪音。 |
| 22 | ▲ | 5.冷光源氙气灯 2个 5.1、匹配奥林巴斯CV-290图像装置，冷光源CLV-290SL； |
| 23 |  | 5.2、功率300W，使用时间≥500小时； |
| 24 |  | 二、体外碎石机 1.设备用途：主要用于治疗人体泌尿系统结石 |
| 25 |  | 2.技术参数： 2.1电磁式冲击波源： 2.1.1高压放电治疗电压最大值：≥17KV；高压放电治疗电压最小值：≤11KV；放电电压以0.1kv步进，连续可调； |
| 26 | ▲ | 2.1.2高压放电电容储能最大值：≥150J； |
| 27 | ▲ | 2.1.3焦点冲击波压力峰值≥30MPa； |
| 28 |  | 2.1.4冲击波聚焦范围：径向≤±7mm； |
| 29 |  | 2.1.5治疗时的电压为定值（提供相关证明材料）； |
| 30 |  | 2.1.6冲击波源、高压开关、高压电容能独立维修更换； |
| 31 |  | 2.1.7冲击波源具有故障报警功能，自动切断高压系统； |
| 32 |  | 2.1.8冲击波波源具有实时抽真空功能，实现低能量低剂量碎石； |
| 33 |  | 2.1.9一体式水气阀箱（进水、排水、进气、排气）。 |
| 34 |  | 2.2 X射线定位系统 2.2.1采用C臂运动X射线双向透视定位； |
| 36 |  | 2.2.2 球管管电流≥200mA；；； |
| 37 |  | 2.2.3球管管电压50KV～100KV |
| 38 |  | 2.2.4 ≥9英寸影像增强器； |
| 39 |  | 2.2.5 高清晰图像显示,分辨率≥14LP/cm； |
| 40 |  | 2.2.6 CCD摄像机≥100万像素； |
| 41 |  | 2.2.7 碎石病例工作站，可储存图像、打印病例和图像。 |
| 42 |  | 2.3 B超定位系统（彩色多谱勒超声波诊断仪） 2.3.1用途：适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、神经、外周血管、颅脑,泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等。 |
| 43 |  | 2.3.2技术参数： 2.3.2.1主机： 2.3.2.1.1数字化声束形成器； |
| 44 |  | 2.3.2.1.2 彩色和二维Steer 角度独立偏转技术（提供图片证明）； |
| 45 |  | 2.3.2.1.3支持超声教学软件，提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图，支持医生对超声扫查的自学和训练（提供证明图片）。 |
| 46 |  | 2.3.2.2测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒) 2.3.2.2.1一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）； |
| 47 |  | 2.3.2.2.2血管内中膜自动测量（提供证明图片）； |
| 48 |  | 2.3.2.2.3全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科。 |
| 49 |  | 2.3.2.3监视器:≥21英寸医用专业彩色液晶显示器，可左右≥±90°旋转，前后≥60°调节。 |
| 50 |  | 2.3.2.4探头规格：两把探头 2.3.2.4.1 凸阵探头1把：满足常规腹部、妇产、血管、泌尿检查； |
| 51 |  | 2.3.2.4.2 线阵探头1把：满足常规浅表、外周血管、小器官、肌骨检查。 |
| 52 |  | 2.3.2.5 二维灰阶模式 2.3.2.5.1 最大显示深度:≥35cm； |
| 53 |  | 2.3.2.5.2 TGC: ≥8段，LGC:≥8段； |
| 54 |  | 2.3.2.5.3 动态范围: ≥220dB （可视可调，提供图片证明）。 |
| 55 |  | 2.3.2.6彩色多普勒成像：在彩色血流模式下，测量血管中血流的速度。 |
| 56 |  | 2.3.2.7频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。 |
| 57 |  | 2.3.2.8 具有图像存储与(电影)回放重现单元功能，存储和导出图像数据的同时可以完成实时扫描。 |
| 58 |  | 2.3.2.9检查存储和管理：数字化超声图像硬盘存储≥1TB。 |
| 59 |  | 2.4操作控制系统 2.4.1 操作系统由内嵌式计算机模块控制，液晶触摸屏操作； |
| 60 |  | 2.4.2 带隔离室操作及床边可移动彩色液晶触摸屏≥6英寸； |
| 61 |  | 2.4.3 主控制台彩色液晶触摸屏≥9英寸，双屏同步显示； |
| 62 |  | 2.4.4 高清医用液晶显示器≥19英寸； |
| 63 |  | 2.4.5 电脑液晶显示器≥19英寸（带病例管理系统）； |
| 64 |  | 2.4.6 声光报警和文字显示故障； |
| 65 |  | 2.4.7 触摸屏可关闭背光电源。 |
| 66 |  | 2.5 治疗床及主机 2.5.1 C臂顺时针旋转≥30°，逆时针≥25°；小C臂（带冲击波源）可上下翻转≥180°定位；小C臂（带冲击波源）沿圆弧滑轨滑动角度范围≥40°； |
| 67 |  | 2.5.2 治疗床四轮可移动、可锁死； |
| 68 |  | 2.5.3 治疗床载重量：≥135kg； |
| 69 |  | 2.5.4 治疗床最低高度≤700mm。 |
| 70 |  | 3.体外碎石机配置要求 3.1 主机，1台，含X射线控制系统、高压控制系统、自动水循环系统、运动控制系统、嵌入式ARM控制系统； |
| 71 |  | 3.2 X射线C臂，1套； |
| 72 |  | 3.3小C臂，1套； |
| 73 |  | 3.4治疗床，1台，含枕头； |
| 74 |  | 3.5主控制台，1套，≥9英寸彩色液晶触摸屏； |
| 75 |  | 3.6副控制台，1个，床边≥6英寸可移动彩色液晶触摸屏； |
| 76 |  | 3.7电磁式冲击波发生器，1套； |
| 77 |  | 3.8电容箱，高压开关，高压电容 1套； |
| 78 |  | 3.9负压抽真空系统，1套； |
| 79 |  | 3.10水、气处理系统，1套； |
| 80 |  | 3.11电动定位装置，1套； |
| 81 |  | 3.12 X射线球管，1套； |
| 82 |  | 3.13高压发生器 ，1台； |
| 83 |  | 3.14 ≥9英寸医用诊断X射线影像增强器，1台； |
| 84 |  | 3.15 ≥100万像素CCD摄像机，1套； |
| 85 |  | 3.16 ≥19英寸高清医用液晶显示器，1台； |
| 86 |  | 3.17 病历管理系统，1套，含≥19英寸高清液晶显示器、图像采集卡、主机； |
| 87 |  | 3.18离体碎石架、定位盘，1套，含大水囊； |
| 88 |  | 3.19压腹带，1套； |
| 89 |  | 3.20小水囊，5个； |
| 90 |  | 3.21对讲系统，1套； |
| 91 |  | 3.22工具箱，1套。 |
| 92 |  | 4.超声配置清单 4.1主机1台 4.2显示器≥21英寸 4.3探头2把（凸阵、线阵各一把） |
| 93 |  | 5.其他 5.1 负责完成设备运行所需的放射防护预评价、放射性职业病危害控评服务。 |
| 94 |  | 5.2 本项目为交钥匙工程，对因不符合设备安装要求而需拆改的部分（如门灯连锁、辐射警示灯等）由中标方负责，费用包含在投标总价内。 |
| 95 |  | 三、麻醉机呼吸机内部回路消毒机 |
| 96 | ▲ | 1.消毒机理：臭氧消毒，醇类复合消毒液和过氧化氢消毒三种模式均具备； |
| 97 |  | 3.消毒循环输气口输出气量：≥8L/min；消毒循环抽气口抽气气量：≥5L/min； |
| 98 |  | 4.消毒残留：消毒完成后回路内无任何残留 |
| 99 |  | 5.自动加液:采用自动加液方式，无液自动报警； |
| 100 |  | 6.残液回收：具有液位管路残液回收功能； |
| 101 |  | 7.消毒时间选择：75min、90min、100min、120min等；可以根据需要，手动调整消毒时间； |
| 102 | ▲ | 8.雾化器：雾化量为3ml/30min～6 ml/30min； |
| 103 |  | 9.噪音：噪声≤55dB； |
| 104 |  | 10.臭氧泄漏：≤0.16 mg/m3； |
| 105 |  | 11.≥10英寸液晶触摸屏； |
| 106 |  | 12.配备数据记录，内置打印机，实时记录调出消毒状态； |
| 107 |  | 13.具有活性碳二次吸附功能； |
| 108 |  | 14.电磁控制气雾分离双重消毒； |
| 109 |  | 15.工作模式：一键操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序；具有2个程序模式（呼吸机模式、麻醉机模式）、1个手动模式； |
| 110 |  | 16.仪器具有干燥程序； |
| 111 |  | 17.具有臭氧、复合醇和过氧化氢三种模式，可以自由选择； |
| 112 |  | 18.采用氟胶密封工艺，气体无泄漏； |
| 113 |  | 19.具有权限管理功能； |
| 114 |  | 20.麻醉机、呼吸机内部回路消毒机开启30min后，对大肠杆菌(8099)的杀菌数值≥3.00（提供检测报告）； |
| 115 | ▲ | 21.麻醉机、呼吸机内部回路消毒机开启30min后，对不锈钢载体上枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值≥3.00（提供检测报告）。 |
| 116 |  | 22.提供投标产品具有合法资质的检测机构出具的检测报告； |