### 技术要求：

采购包1：

标的名称：车载数字化医用X射线摄影系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. 性能及用途：本机具备数字DR摄影功能，主要对胸部做X射线数字摄影检查，也可以进行头颅、腹部和四肢等部位的DR摄影，适用于：医疗车、体检车、方舱、体检中心等。 |
| 2 |  | 2. 配置： 2.1. 高压发生装置：1套 |
| 3 |  | 2.2. X射线管组件：1只 |
| 4 |  | 2.3. 限束器：1只 |
| 5 |  | 2.4. 球管立柱：1台 |
| 6 |  | 2.5. 平板探测器：1件 |
| 7 |  | 2.6. 胸片架: 1台 |
| 8 |  | 2.7. 采集工作站:1套 |
| 9 | ▲ | 4. 高频高压发生器 4.1.功率：≥50kW |
| 10 |  | 4.2.主逆变频率：≥500kHz |
| 11 |  | 4.3. 摄影 4.3.1.最大摄影管电压：≥150kv |
| 12 | ▲ | 4.3.2. 最大摄影管电流：≥630mA |
| 13 | ▲ | 5. X射线管组件 5.1.阳极热容量：≥300KHU |
| 14 |  | 5.2. 旋转阳极速度：≥2700rpm |
| 15 |  | 5.3. 球管焦点：大焦 ≥1.2mm，小焦≤0.6mm |
| 16 |  | 5.4.输出功率：大焦点≤50kW ，小焦点≥20kW |
| 17 | ▲ | 6. 平板探测器 6.1. 空间分辨率：≥3.7lp/mm |
| 18 |  | 6.2. 有效探测面积：≥425mm(H)×425mm(V) |
| 19 |  | 6.3.相素矩阵：≥3040(H)×3036(V) |
| 20 |  | 6.4相素大小：≤140μm |
| 21 |  | 6.5. A/D转换：≥16bit |
| 22 |  | 7. 胸片架 7.1. 承装探测器的尺寸：17X17英寸 |
| 23 |  | 7.2. 胸片架上下移行程：≥300mm |
| 24 | ▲ | 7.3. 滤线栅： 栅焦距180cm，栅比≥10：1 |
| 25 |  | 8. 球管立柱：X射线源组件上下行程：≥300mm |
| 26 |  | 9. 数字化摄影X射线系统 |
| 27 |  | 9.1. 病历管理：待检查病人搜索；待检查列表刷新；新增患者信息；删除待检查；修改显示信息；常规登记患者；急诊登记患者；已检查病人显示与搜索；删除已检查病历；浏览图像；重新检查；图像归档和刻录； 图像采集：曝光参数设置；曝光指示及报错复位；高压参数设置；患者体型；床台选择；焦点选择；曝光模式选择；修改检查信息；当前检查新增协议；当前检查增加检查项目； |
| 28 |  | 9.2图像处理：上下翻转；左右翻转；逆时针旋转90°；顺时针旋转90°；任意角度旋转；窗宽窗位；默认窗宽窗位； ROI感兴趣区域窗宽窗位；图像反色；图像拼接；删除当前图像；缩放；高级处理；重置；作废；角度测量；距离测量；点灰度值； ROI放大镜；局部放大镜；图像信息隐藏显示；箭头标记；复制图像；图像粘贴；显示校正；全屏对比；反色对比；图像放大工具；图像缩小工具；自适应显示；实际大小显示；平移图像；左右标记；文本标注；图像裁剪；固定区域裁剪；圆形裁剪；删除标记； |
| 29 |  | 9.3图像输出：报告编辑；报告打印；图像归档；图像刻录；图像导出；图像打印；自动打印；自定义打印； |
| 30 |  | 9.4系统管理：系统配置；工作列表配置；存储配置；打印配置；注释信息；工具配置；检查管理；质量管理；用户管理；密码修改。 |
| 31 |  | 10.所投产品的平板探测器与球管为进口品牌 |
| 32 |  | 11.防护用品（铅衣、铅帽、铅围裙）≥3套，铅衣架1个 |

采购包2

标的名称：车体改造

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、旧舱体改造 14米体检车车体改造（车体长度以实际测量为主） |
| 2 |  | 1.选择其中2个舱门为整舱的入舱和出舱门，并对其余舱门进行封闭处理，内部固定，焊接锁死。 |
| 3 |  | 2.登舱及出舱门口台阶改造。 |
| 4 |  | 3.对舱内所有隔断，设备，操作平台，储物架等进行拆除，并重新焊接舱内部骨架预埋。 |
| 5 |  | 4.对整车地板进行改造，重新铺设整舱环保材质地板革，材质为PVC塑胶地板革，具有防腐，防滑，耐磨，防水，易清洁等特性。 |
| 6 |  | 5.对整个舱内饰墙体进行改造，内部铺设环保材质铝塑板墙体。 |
| 7 |  | 6.利用原舱空调系统，对舱顶空调出风口位置进行重新布局，对响应工作区域预留通风出口。 |
| 8 | ▲ | 二、铅防护机房改造 1）防护标准：X线防护水平符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）内的要求； |
| 9 | ▲ | 2）防护措施：机房六面采用高密度铅全面防护，防护当量≥3mm/pb，铅板接缝交叠固定，射线照射方向背离X线操作台； |
| 10 | ▲ | 3）推拉铅防护门（达到射线防护要求），带船舱移门锁，操作台一侧设置铅玻璃观察窗； |
| 11 |  | 4）机房前、后门安装射线警示红灯和电离辐射警示标志； |
| 12 |  | 5）车载专用X光操作台，安装X光操作台对防护机房对讲系统； |
| 13 |  | 6）铅房内安装底置空调系统，保障设备运行； |
| 14 |  | 7）铅房内设置视频监控系统1套； |
| 15 |  | 8）紫外线消毒灯1盏； |
| 16 |  | 9）DR工作台，实木多层板材结构，柜体与整体效果保持一致； |
| 17 |  |  |
| 18 |  | 三、超声、心电房改造 1.前、后通顶半隔断墙，宽度≤1.2米，高度与内饰顶相配。隔墙内部为钢制骨架焊接，两面木板封闭，骨架空位填接泡棉，预留设备固定预埋及插座、网络接口位置。 |
| 19 |  | 2.检查床，木质板材结构，上部为床铺软垫，下部为带平开门的储物柜。 |
| 20 |  | 3.操作台，木质板材结构，顶部为设备操作台面。 |
| 21 |  | 4.围帘，隔墙中间固定一套围帘。 |
| 22 |  | 5.设置医生工作椅1套。 |
| 23 |  | 四、妇科检查区 1.具备独立空间，设置钢制骨架隔墙，木板封闭两面。 |
| 24 |  | 2.隔墙上安装一套平开门。 |
| 25 |  | 3.操作台，木质板材结构，顶部为设备操作台面，下部设置有储物空间。 |
| 26 | ▲ | 4.设置医生工作椅1套，配备表面皮质软垫的妇科检查床1套（要求检查床可平放，平时变换为普通检查床使用）。 |
| 27 |  | 五、检查功能区 1.包含主检区，采血区，眼科工作区，共三套工作台，材质为环保板材。 |
| 28 | ▲ | 2.采血区包含50L医用储血冰箱1套（配备车载电源接口）。 |
| 29 |  | 3.眼科检测区设置有电子视力表1套，配备色盲图谱1套； |
| 30 |  | 4.各功能区均包含医生工作椅2张，高度可调节。 |
| 31 | ▲ | 5.多功能检查椅1张、眼底检查镜1台、耳镜2台、鼻部检查镜2套。 |
| 32 |  | 六、电测听室 1）按照车内空间大小订制，独立双隔音墙技术，多种隔声、隔震、防火材料复合构成，双磁性密封条技术声学性能； |
| 33 |  | 2）配备送风换气系统一套。 |
| 34 |  | 3）电测听工作台一套，配备有工作站及电测听仪放置位置； |
| 35 | ▲ | 4）车辆电机运行状态下本底噪声≤30dB。 |
| 36 |  | 七、服务设施 1）衣帽钩； 2）垃圾桶； 3）身高体重称； 4）紫外线消毒灯； 5）饮水机； 6）等待区座椅； 7）整车布置网线及网络端口。 |
| 37 |  | 八、照明设施 车顶各工作区域安装照明厢灯，符合相关标准。 |
| 38 |  | 九、配电系统 1.箱（包含空气开关、指示灯等） |
| 39 |  | 2.电源重新布线，相关位置电源插座等若干 |
| 40 |  | 3.接地装置（接地钎子、接地线、榔头） |
| 41 |  | 4.电缆盘(220V)≥50米 |
| 42 |  | 5.系统必须保障车载DR及全车用电 |
| 43 |  | 十、辅料耗材 包含柜子铰链，拉手等五金件，装饰扣，铝型材装饰条，电器压头辅材，固定泡棉，结构、美容胶，螺丝，自攻丝，补色漆料，所提供材料须需为防火材料，配置车载灭火器一个。 |
| 44 |  | 十一、人工、制造费 包含客户提供设备安装固定，电器设备（包含DR设备，检测仪器设备）人员上装、柜子上车拼接安装，人员工时及项目系统管理等。 车辆运输费 包含车辆运输至指定位置单次费用 |