### 采购需求

采购包1：

标的名称：3D-LDV激光流速仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、总体技术指标： 1.1速度测量范围：-80～280m/s ； |
|  | ▲ | ▲1.2速度测量不确定度：≤0.3%；（国家认可的检测机构出具的校准报告或校准证书） |
|  | ▲ | 二、分系统技术指标： 2.1 三维发射系统： ▲2.1.1多探头布置，探头直径≥50mm。三激光均在可见光波长范围内，每种颜色激光能量≥150mW，光束间距不小于60mm，光束直径≥1.8 mm； |
|  |  | 2.1.2 配有500mm、750mm前透镜； |
|  |  | 2.1.3包含相应的探头支架。 |
|  | ▲ | 2.2 光电转换器（包含在处理器中）： ▲2.2.1各光电倍增管电压独立控制； |
|  |  | 2.2.2各光电倍增管全自动过载保护； |
|  |  | 2.3 LDA处理器： 2.3.1处理频率：≥110MHz； |
|  | ▲ | ▲2.3.2带宽：≥80MHz； |
|  |  | 2.3.3 采样频率：≥600MHz; |
|  | ★ | ★2.3.4渡越时间：≤90ns； |
|  | ★ | ★2.3.5波群验证方法：硬件FFT，带零点补偿及曲线拟合； |
|  | ▲ | ▲2.3.6信号输出：32bit频率输出及64bit时间参数； |
|  | ★ | ★2.3.7同时提供千兆以太网、USB和WIFI作为数据接口； |
|  |  | 2.4 采集控制及分析软件 2.4.1 应用软件应能对系统状态进行实时监测，用户能够根据需要对各采样通道的数据进行定制并显示。 |
|  | ▲ | ▲2.4.2具有示波器功能，实时多普勒信号监视，可以实时同时显示各通道完整信号波形、数据率、有效性及能谱（FFT）； |
|  |  | 2.4.3应能对位移系统和信号处理系统进行控制，并监测其状态，实时显示系统特征指标及可测量参量范围 |
|  | ▲ | ▲2.4.4能在采集前适时在线观测数据，及各种数据展示结果； |
|  |  | 2.4.5具有多种采集停止方式，能根据平均速度变化、RMS变化等设置采集停止 |
|  | ▲ | ▲2.4.6具有数据分析功能，包括流速、湍流度等参数的分析等；根据利用测量结果绘制相关的统计图表，如直方图、2D Plot、3D Plot、Filter、Profile Plot等；无需其他软件，并能基于多点测量结果绘制多点流型图。 |
|  | ★ | ★2.4.7能生成全场速度矢量图 |
|  | ▲ | ▲2.4.8异常值去除，包含sigma filter,四分位距过滤等。 |
|  |  | 2.4.9激光器可控，包含能量和激光开关的控制等，所有激光发射位置都有互锁机构，防止激光意外射出。 |
|  | ▲ | ▲2.4.10可同时打开多次实验的数据文件进行比较分析 |
|  |  | 2.5 坐标架系统 2.5.1三维全自动坐标架，行程不小于600mm X600mmX600mm，X轴为双轴设计，可软件控制，进行网格化测量； |
|  |  | 2.5.2包含三维坐标架控制器，控制分辨率≤4um； |
|  |  | 2.5.3往复误差：≤5um/300mm； |
|  | ▲ | ▲2.5.4支持加速启动及停止，用于降低突然启动/停止时的坐标架晃动，可自定义加速度； |
|  |  | 2.5.5配有探头安装架，承重50公斤以上可用仪器自动管理分析软件控制，进行网格化测量； |
|  |  | 2.5.6 配置L型安装导轨，长度≥1200 mm ，宽度≥X800mm ； |
|  |  | 2.6配套终端 14寸数据处理器，处理器：16核；总线程数16；最大睿频频率5.1 GHz；内存:32GB；硬盘:IT固态；WIFI6；屏幕:14寸；win11系统 |