采购需求
采购包1：
标的名称：3D-LDV激光流速仪
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1 
	
	一、总体技术指标：
1.1速度测量范围：-80～280m/s ；

	2 
	[bookmark: OLE_LINK1]▲
	▲1.2速度测量不确定度：≤0.3%；（国家认可的检测机构出具的校准报告或校准证书）

	3 
	▲
	二、分系统技术指标：
2.1 三维发射系统：
▲2.1.1多探头布置，探头直径≥50mm。三激光均在可见光波长范围内，每种颜色激光能量≥150mW，光束间距不小于60mm，光束直径≥1.8 mm；

	4 
	
	2.1.2 配有500mm、750mm前透镜； 

	5 
	
	2.1.3包含相应的探头支架。

	6 
	▲
	2.2 光电转换器（包含在处理器中）：
▲2.2.1各光电倍增管电压独立控制；

	7 
	
	2.2.2各光电倍增管全自动过载保护；

	8 
	
	2.3 LDA处理器：
2.3.1处理频率：≥110MHz；

	9 
	▲
	▲2.3.2带宽：≥80MHz；

	10 
	
	2.3.3 采样频率：≥600MHz;

	11 
	★
	★2.3.4渡越时间：≤90ns；

	12 
	★
	★2.3.5波群验证方法：硬件FFT，带零点补偿及曲线拟合；

	13 
	▲
	▲2.3.6信号输出：32bit频率输出及64bit时间参数；

	14 
	★
	★2.3.7同时提供千兆以太网、USB和WIFI作为数据接口；

	15 
	
	2.4 采集控制及分析软件
2.4.1  应用软件应能对系统状态进行实时监测，用户能够根据需要对各采样通道的数据进行定制并显示。

	16 
	▲
	▲2.4.2具有示波器功能，实时多普勒信号监视，可以实时同时显示各通道完整信号波形、数据率、有效性及能谱（FFT）；

	17 
	
	2.4.3应能对位移系统和信号处理系统进行控制，并监测其状态，实时显示系统特征指标及可测量参量范围

	18 
	▲
	▲2.4.4能在采集前适时在线观测数据，及各种数据展示结果；

	19 
	
	2.4.5具有多种采集停止方式，能根据平均速度变化、RMS变化等设置采集停止

	20 
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	▲2.4.6具有数据分析功能，包括流速、湍流度等参数的分析等；根据利用测量结果绘制相关的统计图表，如直方图、2D Plot、3D Plot、Filter、Profile Plot等；无需其他软件，并能基于多点测量结果绘制多点流型图。

	21 
	★
	★2.4.7能生成全场速度矢量图

	22 
	▲
	▲2.4.8异常值去除，包含sigma filter,四分位距过滤等。

	23 
	
	2.4.9激光器可控，包含能量和激光开关的控制等，所有激光发射位置都有互锁机构，防止激光意外射出。

	24 
	▲
	▲2.4.10可同时打开多次实验的数据文件进行比较分析

	25 
	
	2.5 坐标架系统
2.5.1三维全自动坐标架，行程不小于600mm X600mmX600mm，X轴为双轴设计，可软件控制，进行网格化测量；

	26 
	
	2.5.2包含三维坐标架控制器，控制分辨率≤4um； 

	27 
	
	2.5.3往复误差：≤5um/300mm；

	28 
	▲
	▲2.5.4支持加速启动及停止，用于降低突然启动/停止时的坐标架晃动，可自定义加速度；

	29 
	
	2.5.5配有探头安装架，承重50公斤以上可用仪器自动管理分析软件控制，进行网格化测量；

	30 
	
	2.5.6 配置L型安装导轨，长度≥1200 mm ，宽度≥X800mm ；

	31 
	
	2.6配套终端
14寸数据处理器，处理器：16核；总线程数16；最大睿频频率5.1 GHz；内存:32GB；硬盘:IT固态；WIFI6；屏幕:14寸；win11系统



