## 采购需求内容

技术参数

品目1：彩色多普勒超声诊断仪( 超高端心血管机)

1、设备要求：提供心血管机最高端最新机型（需要提供原厂原版技术白皮书及承诺函）。

2、设备用途及说明：用于心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部、浅表、肌骨等临床应用；并具备二维和四维超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。

3、主要技术规格及系统要求：

3.1 主机成像系统：

3.1.1 支持OLED显示器≥22英寸,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整；

3.1.3 具备脉冲优化处理技术；

3.1.4 具备自适应增益补偿技术；

3.1.5 具备数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

3.1.6 具备解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度；

3.1.7 具备脉冲反向谐波成像单元；

3.1.8 具备彩色多普勒成像技术；

3.1.9 具备彩色多普勒能量图技术；

3.1.10 具备方向性能量图技术；

3.1.11 具备数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

3.1.12 具备动态范围≥380dB；

3.1.13 具备数字化通道≥7,000,000；

3.1.14 具备智能全程聚焦技术；

3.1.15 具备智能化一键图像优化技术；

3.1.16具备空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头；

3.1.17具备自适应斑点噪声抑制技术，支持所有成像探头，可分级调节≥5级；

3.1.18 具备内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

3.1.19 具备内有一体化超声工作站。

3.2成像技术：

3.2.1具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥22英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080）；

3.2.2 具备超声声速自动校正技术；

3.2.3 具备扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域；

▲3.2.4 具备组织多普勒技术，提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示≥30个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价；

3.2.5 具备多影像实时融合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断；

3.2.6支持触摸屏同步显示超声显示器三维图像（附图证明）；

3.2.7 具备造影成像技术；

3.2.7.1具备造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术；

3.2.7.2可与复合成像技术、斑点噪声抑制技术结合使用；

3.2.7.3造影技术支持凸阵，线阵，相控阵探头；

3.2.7.4具有双造影计时器以及闪烁造影成像技术；

3.2.7.5具备组织抑制技术功能，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调；

3.2.8	具备实时智能旋转成像；

3.2.8.1	四维容积探头可在不移动探头情况下可实现0－360度任意平面显像；

▲3.2.8.2	可一键进行心尖四腔、心尖两腔、心尖三腔等常用心脏切面切换；

3.2.9	具备实时任意多平面成像；

3.2.9.1	同屏显示任意相交互的两幅图像；

3.2.9.2	支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用；

3.2.9.3	实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析；

3.2.10	具备四维成像模式；

3.2.10.1 具备四维灰阶成像和四维血流成像；

3.2.10.2 具备四维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频；

3.2.10.3 具备四维缩放成像，可用于心脏瓣膜等结构成像；

3.2.10.4 具备四维高帧频成像；

3.2.10.5 具备四维容积成像；

3.2.10.6 具备四维造影成像；

3.2.10.7 支持多条件心脏四维成像；

3.2.10.8 具备实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管四维图像显示；

3.2.10.9 四维MPR（多平面显示）显示支持任意平面调整；

3.2.10.10 四维切割技术，可以从多个方向观察感兴趣区；

3.2.10.11 四维两点获取感兴趣区容积图像，可从任意方向、角度两点切割；

3.2.10.12 四维断层成像，实时或冻结状态下，容积图像一键进入多切面模式，切片方向灵活调整，支持造影，负荷等多种模式应用，可同步显示≥12个切面；

3.2.10.13 四维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取所需解剖结构；

3.2.11 具备多普勒血管检查技术；

3.2.11.1具备一键优化二维、多普勒图像质量技术；

3.2.11.2具备单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等；

3.2.11.3具备血流自动追踪技术；

3.2.12具备微细血流成像技术，可进行血流速度测量。

3.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

3.3.1常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）；

3.3.1.1一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）；

3.3.1.2多普勒血流测量及分析软件包；

3.3.1.3专业心脏功能测量与分析，可支持Simpson 三点法快速描记心内膜；

3.3.1.4自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用；

3.3.2感兴趣区定量；

3.3.3血管中内膜厚度自动测量；

3.3.4心肌应变定量；

3.3.5自动化二维心功能定量技术；

3.3.6心脏自动应变定量；

3.3.7自动心肌运动定量；

3.3.8三维自动二尖瓣定量；

3.3.9三维心功能定量；

3.3.10高级三维心功能定量；

3.3.11三维自动右室定量。

3.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元：

3.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，

可进行参数编程调节；

3.4.2 超声主机自带硬盘容量≥1500G；

3.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

3.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

3.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。

3.5 输入/输出信号：

3.5.1 输入：DICOM  DATA；

3.5.2 输出：高清数字化输出。

3.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

4、系统技术参数及要求：

4.1 系统通用功能：

4.1.1 支持显示器≥22英寸,不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；

4.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达±90度；

4.1.3通用成像探头接口≥4个，均为微型无针式接口，全部接口可通用互换(提供探头接口证明)，每个接口均可激活四维食道探头；

4.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件。

4.2 探头规格

4.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz, 从2 MHz 到22 MHz；

4.2.2 所有探头均为宽频、变频探头，基波频率、基波的具体数值可在屏幕上显示；

4.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、容积探头；

▲4.2.4 可支持单晶体探头≥10把，具有腹部、浅表、心脏、腔内等全面单晶体探头支持（提供证明）；

4.2.5 成人心脏单晶体探头：成像频率2-5MHz；

▲4.2.6四维经食道探头：成像频率2-8MHz；

4.2.7常规线阵探头：成像频率3-12MHz；

4.2.8成人腹部单晶体探头：成像频率2-5MHz；

4.2.9高频线阵探头：成像频率4-20MHz；

▲4.2.10 支持相控阵探头扇扫角度≥120度；

扫描深度≥40cm；

4.2.11 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD

电子凸阵：B/PWD

容积探头：B/PWD

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD。

4.3 二维显像主要参数：

4.3.1成像速度： 相控阵探头，85°角,18cm深度时,帧速度≥50帧/秒

凸阵探头, 85°角,18cm深度时,帧速度≥45帧/秒

扫描线：每帧线密度≥320超声线；

4.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头、四维探头，≥8段，且可视可调；

4.3.3 高分辨率放大：提高分辨率及帧率；

4.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

4.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。

4.4 频谱多普勒：

4.4.1 显示模式： 脉冲多普勒 (PWD)

高脉冲重复频率 (HPRF)

连续波多普勒（CW）；

4.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

4.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

CWD:血流速度28.0m/s；

4.4.4 最低测量速度：≤ 0.3mm/s (非噪音信号)；

4.4.5 Doppler及M型电影回放：45 秒；

4.4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

4.4.7 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调；

4.4.8 零位移动： 9 级；

4.4.9显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，

局放及移位；

4.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。

4.5 彩色多普勒：

4.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）；

4.5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)；

4.5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)；

4.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）；

4.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；

4.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。

4.6 超声功率输出调节：

4.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER；

4.6.2 输出功率选择分级可调。

4.8 技术手册：

中文操作手册。

5、其他配置

5.1超声图文工作站一套，要求：CPUi7及以上，硬盘1T，显示器≥22英寸。根据超声图像输出接口（DP、DVI或者HDMI）配备高清采集卡；彩色打印机一台,电脑桌一张，电脑椅子一把；

5.2 UPS稳压电源（≥3KVA)一台；

5.3专用超声检查床（具有电动功能）一张、专用超声检查椅一把。

品目2：彩色多普勒超声诊断系统（超高端全身机偏介入）

1、设备整体要求：

▲1.1为各厂家全身应用型的最高端机型，为最新版本，并具备可持续升级能力，可满足临床开展新技术应用和科研教学的要求（需要提供原厂原版技术白皮书及承诺函）。

2、设备用途：

2.1主要用于腹部、心脏、妇产科、小儿、外周血管、浅表小器官、肌肉骨骼、神经、颅脑、介入超声及术中等方面的临床诊断和科研教学工作，具有实时组织弹性成像、剪切波成像、微血管增强及超声造影等先进的高端临床成像功能和技术。具备可持续升级能力，能满足开展新技术临床应用和科研教学的需求。

3、主要技术规格及系统概述：

3.1	主机成像系统：

3.1.1高分辨率显示器≥22英寸,分辨率≥1920×1080，具有多关节可调节支撑臂；

3.1.2 操作面板具备多点触控液晶触摸屏≥13英寸，操作台可以升降及多方向旋转；

3.1.3具备全程动态集束精准发射技术；

3.1.4实时全聚焦成像技术；全场实时动态聚焦发射声束，全声场全像素实时聚焦，整个图像区域无聚焦点或聚焦带显示（附图证明）；

3.1.5具备主机数据高速处理能力，主机数字化通道数≥10000000（附技术白皮书证明）；

3.1.6接收超声信号系统动态范围≥380dB（附技术白皮书证明）；

3.1.7具备数字化二维灰阶成像单元；

3.1.8具备彩色多普勒成像单元，具备彩色多普勒能量图及方向性能量图技术；

3.1.9具备数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

3.1.10 具备脉冲反向组织谐波成像单元；

3.1.11 具备组织多普勒成像单元，可支持彩色、谐波、PW、M型多种模式；

▲3.1.12 具备数字化M型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型），具备全方位多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能（附图证明）；

3.1.13 具备高级空间复合成像技术，逐级可调，与彩色和其他高级成像模式兼容；

▲3.1.14 具有AI智能化探头技术，可智能激活探头并进入扫查界面（附技术白皮书及图片证明）；

3.1.15具备宽景成像技术，可应用于凸阵及线阵探头，支持360°旋转，支持反转、放大、缩放及平移功能，同时支持二维灰阶及彩色多普勒血流宽景成像（附技术白皮书及图片证明）；

3.1.16具备主机一体化耦合剂加热装置；

3.1.17具有小儿髋关节测量功能，报告中可生成Graf图表（附图证明）。

3.2高端成像技术及功能：

3.2.1 超声造影成像技术，发射和接收过程中采用精确的相位和振幅调制控制，可利用所获取的造影剂非线性基波及非线性谐波信息进行造影成像（提供技术白皮书证明）；

▲3.2.1.1造影功能支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头及相控阵腹部介入穿刺探头；线阵探头造影成像深度≥13cm，高频造影最高探头频率≥15MHz；

▲3.2.1.2双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值；

3.2.1.3具备超微血管造影成像技术；

3.2.1.4采用造影剂进行造影检查，造影剂有效显示时间≥8分钟（提供佐证资料）；

3.2.1.5支持造影剂二次注射，具有≥2个独立造影计时器；

3.2.1.6造影模式下，支持一键优化技术；

3.2.1.7造影模式下2D和造影的图像增益参数可独立调节；

3.2.2 具有实时组织应变弹性成像技术；

3.2.2.1 具备组织弹性半定量测量功能，包括应变比值、直径比值和面积比值等；

3.2.2.2具有质控模式，可自动判断组织的整体位移程度，与本底图像进行自动比较；

3.2.3 具有剪切波弹性成像技术；

3.2.3.1 同时具有单点式剪切波和二维剪切波成像两种功能；

▲3.2.3.2剪切波弹性功能，能够支持凸阵、线阵及相控阵腹部介入穿刺探头(附技术白皮书和临床图片证明)；

3.2.3.3 剪切波定量最大测值≥15m/s（提供附图证明）；

3.2.3.4 剪切波检测深度≥12cm（提供附图证明）；

▲3.2.3.5剪切波成像同时具有速度模式图、位移模式图和质量控制模式图（提供附图证明）；

3.2.3.6 可显示IQR四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页（提供图片证明）；

▲3.2.4系统可通过血管减影调节改变，增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调（附图证明）；

3.2.5心脏成像技术

▲1）以动态二维成像为基础，可呈现并分析全局或区域心肌组织运动的技术，不受多普勒角度限制；

2）可以做心肌应变定量，以心肌阶段进行取样，支持多个心动周期数据显示，各个节段各个心动周期曲线同时显示，快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数；

▲3）具备心脏二维室壁运动追踪成像及定量分析功能（心肌二维斑点追踪技术），用彩色直观显示室壁运动状态，用曲线定量室壁运动，能够评估整体和节段心肌的室壁运动，可获取长轴和短轴切面心肌组织的位移、速度、应变、应变率、旋转等参数，具有牛眼图显示；

▲4）可识别并融合多种信息源进行追踪：手动追踪、二尖瓣平面追踪、组织边界内外运动追踪、复杂斑点追踪、心脏周期运动及组织运动空间相干性；

5）具备速度同步、位移同步、应变同步、应变率同步及容积变化同步等参数；

6）速度、位移、应变及应变率参数可以曲线和解剖M型显示。

3.3测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

3.3.1一般测量：距离、面积、周长等；

3.3.2产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

3.3.3外周血管测量和计算功能；

3.3.4多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)；

3.3.5心脏功能测量；

3.3.6泌尿科测量和计算。

3.4	图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

3.4.1具有DICOM 3.0 标准输出接口；

3.4.2具有内置一体化超声病例管理工作站；

3.4.3主机硬盘≥900GB。

3.5	输入/输出信号：

3.5.1输入：外部视频、RGB彩色视频、S-视频；

3.5.2输出：具有高清数字输出接口。

4、系统技术参数及要求：

4.1	系统通用功能：

4.1.1 高分辨率彩色显示器≥22英寸,分辨率≥1920×1080；

4.1.2操作面板具备多点触控液晶触摸屏≥13英寸，操作台可以升降及多方向旋转。

4.2	探头规格及技术要求：

4.2.1探头要求：必须为各厂家最新应用的先进探头技术；

4.2.2工作频率范围：2MHz-21MHz；

4.2.3探头类型：支持电子凸阵、线阵、相控阵探头；

▲4.2.4 探头接口为无针触点式≥4个，具备磁吸功能可以相互通用；

4.2.5 系统最大探测深度≥40cm；

▲4.2.6 相控阵的腹部介入穿刺探头具有多角度虚拟穿刺引导线，并且支持二维、彩色多普勒、弹性及造影功能；

4.2.7配置探头类型及数量：

4.2.7.1 腹部凸阵探头，频率范围：2.0–5.5MHz，单晶体材质，支持造影及剪切波弹性成像功能；

4.2.7.2 小器官高频线阵电子探头，频率范围：3.0–9.5MHz，探头支持造影及剪切波成像功能；

▲4.2.7.3 超高频线阵电子探头，频率范围：5.0–17.0MHz，探头支持造影成像功能；有效图像宽度≥55mm；

4.2.7.4 单晶体心脏探头，频率范围：2.0–4.5MHz；

4.2.7.5 微凸阵腔内探头：3.0-8.0 MHz；

4.2.7.6 相控阵腹部介入探头：2.0-5.0 MHz 支持剪切波弹性成像、支持造影成像功能。

4.3	二维显像主要参数：

4.3.1 成像速度：

相控阵探头，扫描角度90度，18CM深度时，帧频≥50帧/秒；

凸阵探头, 扫描角度85度，18CM深度时，帧频≥30帧/秒；

4.3.2增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节；

4.3.3数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹；

4.3.4接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

4.3.5接收超声信号系统动态范围≥380dB；

4.3.6二维灰阶成像 ≥256灰阶。

4.4	频谱多普勒：

▲4.4.1 频谱多普勒取样门大小范围：0.5mm–30mm，分级可调；

4.4.2最大测量速度：

PW：正向或反向最大血流测量速度≥9.0m/s；

CW：最大血流测量速度≥18m/s；

4.4.3最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）；

4.4.4具有频谱多普勒自动优化；

4.4.5具有实时频谱自动包络测量计算。

4.5	彩色多普勒：

4.5.1具有彩色多普勒速度图、彩色能量图、组织多普勒图；

4.5.2扫描速率：

相控阵探头，扫描角度90度，18 cm深度时，彩色扫描帧频≥10帧/秒；

凸阵探头，全视野扫描角度，18 cm深度时，彩色扫描帧频≥10帧/秒；

4.5.3彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）；

▲4.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°（提供临床证明图片）。

4.6	超声功率输出调节：

4.6.1 B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒声输出功率均可调节；

4.6.2声输出功率分级可调。

5、其他配置：

5.1超声图文工作站一套，要求：CPUi7及以上，硬盘1T，显示器≥22英寸。根据超声图像输出接口（DP、DVI或者HDMI）配备高清采集卡；彩色打印机一台,电脑桌一张，电脑椅子一把；

5.2 UPS稳压电源（≥3KVA)一台；

5.3专用超声检查床（具有电动功能）一张、专用超声检查椅一把。