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第一部分  磋商公告
 项目概况
仪器设备维（修）保采购项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）获取采购文件，并于2026年08月27日 15时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：SXHYZB-2629
项目名称：仪器设备维（修）保采购项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：450,000.00元
采购需求：
合同包1(延安市食品质量安全检验检测中心仪器设备维（修）保采购项目):
合同包预算金额：450,000.00元
合同包最高限价：450,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他维修和保养服务
	延安市食品质量安全检验检测中心仪器设备维（修）保采购项目
	1(项)
	详见采购文件
	450,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：详见竞争性磋商文件
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(延安市食品质量安全检验检测中心仪器设备维（修）保采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）政府采购促进中小企业发展管理办法的通知--财库[2020]46号；
（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号；
（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发[2007]51号；
（4）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知--财库[2017]141号。
（5）财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
（6）财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知（财库〔2021〕19号）、财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知（财库〔2021〕20号）。
（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
（8）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(延安市食品质量安全检验检测中心仪器设备维（修）保采购项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2025年8月份至2026年8月份任意一个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年度8月至2026年度8月份任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
（5）财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
（6）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）经查，投标单位未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（7）供应商须提供《中小企业声明函》；
（8）本项目不接受联合体磋商。
三、获取采购文件
时间：2026年08月17日至2026年08月21日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）
途径：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）
方式：在线获取
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年08月27日 15时30分00秒（北京时间）
地点：延安市公共资源交易中心开标7室
五、开启
时间：2026年08月27日 15时30分00秒（北京时间）
地点：延安市公共资源交易中心开标7室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.报名登记：供应商使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。
2.下载文件：供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载采购文件。
3.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
4.项目名称：延安市食品质量安全检验检测中心仪器设备维（修）保采购项目。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：延安市食品质量安全检验检测中心
地址：延安市新区
联系方式：18809117125
2.采购代理机构信息
名称：陕西宏扬项目管理有限公司
地址：延安市宝塔区百米大道嘉岭商务大厦A座1109室
联系方式：13571130181
3.项目联系方式
项目联系人：刘工
电话：13571130181




第二部分 供应商须知
一．名词解释
· 采购人：延安市食品质量安全检验检测中心
· 采购代理机构：陕西宏扬项目管理有限公司
· 供应商：满足本次磋商要求、具有相应资质和完成项目能力的供应商
· 标书：磋商文件与响应文件的统称
· 成交供应商：磋商小组推荐的供应商
二．供应商
1、合格供应商
（1）凡具有法人资格，在国内注册的经营采购人所需服务的商家且，具备承担磋商项目的能力；
（2）具有独立承担民事责任能力和履行合同所必需的专业技术能力；具有可靠的质量保障和售后服务；
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）没有重大经济纠纷；
（7）法律、行政法规规定的其他条件；
（8）完全同意并愿意自觉遵守本磋商文件中的所有规定和要求；
（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
除单一来源采购项目外，为磋商项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他活动。
2、磋商委托
如供应商代表不是法定代表人，须有《法定代表人授权书》。
3、投标费用
供应商自行承担参加磋商相关的全部费用，无论磋商的结果如何。
三．磋商文件
1、磋商文件
 磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。
2、磋商文件的澄清
任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止期十日前按磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在磋商截止期五日前予以答复，并通知其它下载磋商文件的供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与有关部门人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商自负。
3、质疑提出与答复
（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见竞争性磋商公告）。 
（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容：
1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、质疑项目的名称、编号；
3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4、事实依据；
5、必要的法律依据；
6、提出质疑的日期。 
备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
2、超过法定质疑期限的； 
3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4、提出的质疑事项已经明确答复的； 
5、法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。
4、磋商文件的修改
（1）采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）上传澄清文件，该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，与其具有同等法律效力；
（2）为方便供应商对磋商文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长磋商截止时间和磋商时间，采购代理机构应在磋商文件要求提交响应文件的截止时间五日前，将变更时间书面通知所有下载磋商文件的供应商。
5、磋商文件的领取
供应商必须从全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）下载磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效文件。
6、磋商的处理依据
磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和陕财办采资[2014]143号《关于进一步规范政府采购活动的通知》有关规定，本着公开、公平、公正的原则进行处理。
7、解释权归属
本磋商文件的解释权归采购代理机构。
四．磋商要求
1、磋商文件内容
本次竞争性磋商项目共一个采购包：供应商不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则响应无效；磋商、定标、签订合同均以标段为单位进行。
2、供应商须提交以下资质文件：
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2025年8月份至2026年8月份任意一个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年度8月至2026年度8月份任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
（5）财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
（6）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）经查，投标单位未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（7）供应商须提供《中小企业声明函》；
（8）本项目不接受联合体磋商。
     以上资格证明文件中（1）-（8）项为必备资质，缺少一项或某项达不到要求（包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等），其磋商均无效。若证件的有效期已过，且发证机关未统一换证，须提供发证主管机关的证明文件，否则按无效证明对待。
3、响应文件的编制
响应文件必须根据磋商文件提供的内容及格式编制，并对磋商文件做出实质性响应；具体内容包括：
（1）按照格式要求填写的投标函；
（2）磋商一览表、分项报价表；
（3）法定代表人证明及法定代表人授权委托书；
（4）按要求出具的资质文件；
（5）供应商的响应技术方案： 
（6）响应商务方案；
（7）供应商承诺书。
4、磋商报价
（1）响应报价是指全面完成本次磋商的服务项目的价格，以磋商文件的内容和要求作为响应依据；
（2）供应商应在响应文件中的响应一览表（响应报告）上，标明所投服务的报价、其它费用；任何有选择的报价不予接受；
（3）磋商货币：人民币；单位：元；
（4）响应一览表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；
（5）响应报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；
（6）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；
（7）最低报价不是中标的唯一依据。
5、磋商保证金:本项目不收取磋商保证金。
6、响应文件的有效期
响应文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；响应文件有效期短于规定的响应有效期，按无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。
7、响应文件的签署及规定
（1）供应商须依据磋商文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；
   （2）纸质版响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”、“副本”字样。统一装订、有序编制页码；
   （3）响应文件份数，本次磋商需另提交纸质版响应文件三份（其中正本一份，副本二份，电子版三份（U盘））、注明“正本”、“副本”、“电子版”字样；
（4）供应商在纸质版响应文件需逐页加盖公章（鲜章）并在指定页面的落款处，按磋商文件要求加盖公章或签字；
（5）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；
（6）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；
（7）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
8、文字要求
本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。
五．响应文件递交
1、响应文件的密封及标记
（1）响应文件的封装：
A．响应供应商应另单独将纸质版响应文件的正本、副本、电子版文件分别用单独的封袋密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”或“电子版”字样，封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章及法人章，封袋正面要粘贴标识；
B.封袋正面标识包含：
1.采购人名称、项目名称、项目编号；
2.供应商名称；
3.正本或副本或电子版；
4.响应文件在2026年  月  日  时  分前不得开启。
（2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的响应文件，出现此类情况的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。
2．响应文件递交
（1）本项目采用电子化远程不见面磋商的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；        
（2）电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）交易系统中进行提交，逾期系统将拒绝接收。
（3）纸质版响应文件递交地点：延安市为民服务中心7号楼二楼（延安市公共资源交易中心开标7室）。
（4）供应商必须在磋商文件规定的开标时间和地点，将全部纸质版响应文件递交至开标现场后即可离开；
（5）采购代理机构项目负责人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责纸质版响应文件的接收、清点、造册登记工作，对其有效性不负任何责任；
（6）采购代理机构在宣布递交响应文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的纸质版响应文件；
（7）无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。
3、响应截止时间
（1）供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件；
（2）因采购人推迟响应截止时间时，采购代理机构应通过《陕西省政府采购网》、全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）发布；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
4、响应文件的修改和撤回
（1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在响应截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）系统提出，采购代理机构可以予以接受，但不退还响应文件；
（2）撤回响应文件应通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）系统操作；
（3）在响应截止时间后到磋商文件规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，如有发生，其保证金将被没收；
（4）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。
六．磋商、定标
1、磋商
（1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点主持磋商；磋商由采购代理机构主持，采购人代表及有关工作人员参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席；供应商须在本项目不见面开标大厅《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》参加磋商；
（2）依据《政府采购法》和《政府采购非磋商采购方式管理办法》（财政部令第74号）等规定(陕财办采资[2016]53号)，竞争性磋商采用两次报价，主持人在磋商大会不当众宣布磋商报价总表内容，并将响应文件中磋商一览表（报价表）的报价作为第一次报价。 
（3）为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于评委总数的三分之二，专家名单由有关人员在陕西省政府采购专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：
A、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查响应文件是否符合磋商文件的要求，并做出评价；
B、要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；
C、按照磋商文件的要求和磋商标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；
D、对磋商过程和结果以及供应商的商业秘密保密；
（3）本次磋商小组成员共3人；
（4）响应时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：
A.响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
B.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
C.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
D.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现2种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（5）磋商时，直到向成交的供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较响应的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。 
2、响应文件的初审
（1）初审内容为响应文件是否符合磋商文件的要求，对各供应商文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格；资质证明文件（1）-（8）项为必备资质，缺其一项或某项达不到标书要求，均按无效处理；
（2）供应商的资格性审查
依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人或代理机构对供应商的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。
（3）响应文件符合性审查
依据法律法规和磋商文件的规定，由磋商小组对符合资格要求的供应商的响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。响应文件的符合性评审（合格性、完整性、有效性），具体审查：
	序号
	符合性审查内容
	结论

	1
	响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号，三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。
	合格/不合格

	2
	响应文件签署、盖章是否均符合磋商文件要求，且无遗漏；
	合格/不合格

	3
	服务期、质量目标是否满足磋商文件要求；
	合格/不合格

	4
	磋商有效期是否满足磋商文件要求；
	合格/不合格

	5
	磋商报价：同时满足以下条款：（1）磋商报价符合唯一性要求：（2）响应一览表填写符合要求；（3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求；（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；
	合格/不合格

	6
	技术/服务要求：是否完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留；
	合格/不合格

	7
	合同文本：是否完全理解并接受磋商文件合同基本条款的要求。
	合格/不合格

	8
	其他：完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。
	合格/不合格


对通过审查的，被认为其响应文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。
（4）供应商及响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理：
A、供应商的磋商报价超过采购预算或者最高限价；
B、供应商未经过正常渠道下载磋商文件，或供应商名称与下载磋商文件时登记的供应商名称不符的；
C、响应文件的签署、盖章不符合磋商文件要求； 
D、响应文件的有效性和符合性不符合要求的；
E、实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：服务期、质量目标、付款方式、主要技术指标等）；
F、响应文件未按磋商文件要求的签字、加盖公章的；
G、无投标有效期或有效期达不到磋商文件要求的； 
H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；
J、响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；
K、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；
L、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
M、磋商报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；
N、投标产品的技术参数、性能指标与磋商文件要求出现重大负偏差的；
O、响应文件未实质性响应磋商文件要求的；
P、提供虚假技术性能指标的。
（5）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：
A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
B、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； 
C、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
D、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
 E、不同供应商的响应文件相互混装；
F、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
 G、未按磋商小组规定的时间及要求回复澄清、说明的。
3．磋商
（1）磋商小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤评审合格的供应商提出询问或澄清要求；供应商将有关磋商澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；
（2）磋商文件、响应文件作为磋商的依据，澄清、补正、说明的内容只作为磋商参考。磋商澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对响应报价、交付期、质保服务期、实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效响应；
（3）供应商对响应文件的澄清不得改变响应价格及实质内容；
（4）采用综合评分法：磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素与供应商分别进行磋商确定合格供应商，合格供应商第二次报价后，磋商小组以磋商总得分最高的供应商作为中标候选单位或者中标供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的磋商人为中标候选人。
4、评定内容及打分标准：
（1）磋商小组根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以标段为单位分别推荐一至三名中标候选单位；磋商小组根据磋商结果写出磋商报告；
（2）评定内容及打分标准：总分100分，共7项评分因素，每个供应商每项评分因素得分汇总即为最后得分，各项评分因素具体内容及打分标准如下：
	评审因素
	主观/客观
	分值
	评分标准说明

	磋商报价
	客观
	10
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分 =(磋商基准价／磋商报价)× 价格权值 ×100计算分数时四舍五入取小数点后两位
注：磋商小组认为某个供应商的报价低于成本或明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响仪器维保质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

	维保总体实施方案
	主观
	12
	一、评审内容：
供应商结合本实验室精密仪器维保项目制定总体方案，包含①项目需求理解；②维保整体工作思路；③现场维保工作原则；④仪器运维合理化建议四大模块。
二、评审标准：
①完整性：内容全面，对评审要求各项内容作出详细、完整描述；
②可实施性：贴合食品检测实验室液相、气相、原子吸收、ICP、质谱等精密仪器运维实际，方案落地可行、维保周期安排合理；
③针对性：紧扣仪器多品类、高精度、不间断检测、部分设备老化过保等核心需求，内容科学合规。
三、赋分标准：
1. 项目需求理解：每完全满足一项评审标准得 1.5 分，满分 4.5 分；
2. 维保工作思路：每完全满足一项评审标准得 1.5 分，满分 4.5 分；
3. 维保工作原则：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 1.5 分；
4. 运维合理化建议：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 1.5 分。
本项合计满分 12 分。

	仪器分级维保专项技术方案
	主观
	10
	一、评审内容：
针对本项目全部分析仪器制定专项维保技术方案，包含①维保覆盖设备范围；②季度巡检、半年深度保养分级维保计划；③液相 / 气相 / 原子吸收 / ICP / 质谱标准化维保操作细则；④设备建档、维保记录存档管理四大模块。
二、评审标准：
①完整性：方案内容完整，对所有评审模块逐一详细阐述；
②规范性：严格按照各类精密仪器原厂维护规范执行，覆盖除尘、管路冲洗、部件拆洗、润滑、压力泄漏测试、波长校正等全部维保工序；
③可操作性：现场维保流程清晰、耗材更换标准明确，符合实验室现场作业要求；
④针对性：匹配本中心各类大型精密仪器损耗特性，区分易损件、临期耗材管控要求。
三、赋分标准：
1. 维保设备覆盖范围：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分；
2. 分级维保计划：每完全满足一项评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分；
3. 各品类仪器专项维保细则：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分；
4. 设备档案与记录管理：每完全满足一项评审标准得 0.5 分，满分 2.5 分。
本项合计满分 10 分。

	全周期落地服务方案
	主观
	8
	一、评审内容：
供应商制定本项目整体维保落地实施方案，包含①维保服务目标；②进场实施与年度维保实施步骤计划；③现场运维管理规章制度；④老旧精密仪器故障、耗材损耗管控重难点分析及对应措施四大模块。
二、评审标准：
①完整性：方案内容全面，覆盖季度巡检、半年深度保养、故障抢修、耗材更换全周期服务所有环节；
②可实施性：贴合项目维保周期、实验室不间断检测要求，维保排班、驻场值守流程合理、落地性强；
③针对性：紧扣 2 小时电话响应、1 个工作日上门、双联络人对接、维修签字确认、隐患提前排查等服务要求制定方案。
三、赋分标准：
1. 维保服务目标：每完全满足一项评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分；
2. 维保实施步骤计划：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分；
3. 运维管理规章制度：每完全满足一项评审标准得 0.5 分，满分 1.5 分；
4. 维保重难点应对措施：每完全满足一项评审标准得 0.5 分，满分 2 分。
本项合计满分 8 分。

	维保服务承诺
	主观
	10
	一、评审内容：
结合本项目维保服务内容作出正式服务承诺，包含①技术保障与原厂备件承诺；②故障响应、上门、分级修复时效承诺；③维保报告交付、节假日保障、免费操作培训三大模块。
二、评审标准：
①完整性：服务承诺内容全面，覆盖项目全部维保服务事项；
②可实施性：承诺时限清晰、配套保障措施明确，具备足额履约能力；
③针对性：紧扣实验室连续检测需求、精密仪器维修特点作出专项保障承诺。
三、赋分标准：
1. 技术与备件保障承诺：每满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分；
2. 故障处置时效承诺：每满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分；
3. 报告、培训及节假日保障承诺：每满足一项评审标准得 1 分，满分 4 分。
本项合计满分 10 分。

	项目实施团队
	客观
	11
	1.项目总负责人（3 分）：拟派驻本项目负责人具备精密分析仪器运维相关专业中级及以上职称，持有色谱、质谱类仪器原厂培训合格证书，且拥有 3 年以上检测实验室仪器维保管理经验得 3 分；具备相关专业职称或仅持有基础培训证书得 1.5 分；其他情况不得分。
评审依据：须提供职称证书、原厂培训证书、从业经验证明复印件。
2. 现场维保团队（8 分）：配备 2 名固定驻场维保工程师 + 1 名主要联络人 + 1 名紧急联络人，同时配备液相、气相、质谱专项二线技术专家，全员持有对应仪器原厂维保证书、2 年以上同类项目经验，得基础分 5 分；每额外增加 1 名持证专项仪器专家加 1.5 分，最高加 3 分。本项满分 8 分。

	备品备件、外修及验收保障
	客观
	11
	一、备品备件保障（5.5 分）：建立本地备件周转库，拥有仪器原厂直采渠道，提前评估临期耗材备货，5000 元以内配件由供应商承担费用、超 5000 元配件书面报备甲方确认，完整满足磋商文件备件全部要求得 5.5 分；具备原厂供货渠道、可提前备货易损件，无本地周转库得 3 分；仅临时采购配件、无备货机制得 1 分；未提供备件方案不得分。
二、仪器外修与验收追责（5.5 分）：明确仪器外修需甲方书面同意、优先原厂返修；维修后全功能测试，甲方签字验收方可交付；乙方漏检隐患引发二次故障由乙方全权承担责任，流程完整细化得 5.5 分；具备基础外修、验收流程得 3 分；仅简单提及相关内容得 1 分；未提供方案不得分。

	维保安全管理保障
	客观
	9
	一、评审内容：
结合实验室现场作业制定安全管理计划，包含①工程师定期安全操作培训；②维保作业防护用品穿戴管控；③实验室安全制度配合执行；④现场设备、人员安全管控四大模块。
二、评分标准：
1. 建立完整系统化安全管理方案，定期开展安全培训，严格落实甲方全部安全规定，完整覆盖项目安全管理全部要求，得 9 分；
2. 具备基础安全管理措施，培训、防护内容齐全但描述简略，基本满足要求，得 5 分；
3. 仅简单罗列安全注意事项，无系统化管控方案，得 2 分；
4. 未提供安全管理相关方案，不得分。

	业绩
	客观
	6
	供应商须提供 2023 年 1 月 1 日至今维保同类项目业绩。每提供 1 份完整有效业绩合同复印件得 2 分，最多得 6 分；业绩材料缺失、无法佐证项目内容、虚假业绩的本项不得分。

	故障应急处置及仪器培训配套保障
	客观
	13
	一、突发故障应急处置（6.5 分）：针对色谱、质谱、ICP、冷却 / 真空管路故障制定完整抢修流程，可快速降低检测业务中断时长，覆盖全部核心设备应急场景得 6.5 分；具备基础应急流程得 3.5 分；仅简单提及应急内容得 1.5 分；无方案不得分。
二、仪器操作维保培训（6.5 分）：提供全套仪器日常保养、简易故障排查实操培训方案，分理论 + 现场实操，匹配本中心在用全部设备类型得 6.5 分；仅提供基础理论培训得 3.5 分；无培训方案不得分。


5．定标
采购代理机构应当在磋商结束后2个工作日内将磋商报告送采购人。
采购人应当在收到磋商报告后5个工作日内，按照磋商报告中推荐的中标候选供应商顺序确定成交供应商；也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商（具体确定方式以采购人在《政府采购项目委托代理协议书》中选择的确定成交供应商的方式为准）。
由采购代理机构向成交供应商发送“成交通知书”，成交供应商按“成交通知书”规定的时间、地点和要求与采购人签订采购合同。
七．签订合同
1、定标后，成交人在收到成交通知书后十五（15）个日历日内，应按竞争性磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，竞争性磋商文件及成交人响应文件均作为合同的组成部分；
2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；
3、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；
4、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
八．质疑与投诉
1. 质疑函应当包括以下内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告、成交公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。
2.质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
3.采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人。
4.质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。
5.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
6.对于捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以上报财政部门，由财政部门按照相关法律法规进行处理。
九．其它事项
1、落实政府采购政策文件具体如下：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予6％-10％的价格扣除，工程项目给予3％-5％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价2%-3％的扣除，工程项目为1％-2％的扣除以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库（2020]46号文件规定的6%-10％提高至10%-20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3％提高至4%-6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。
参加政府采购活动的中小微企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。
备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。
（2）监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。
（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕41号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品）,或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府来购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
参加政府采购活动的残疾人単位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的，则投标文件无效。
（4）根据财政部、国家发展改革委《关于印发（节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”
（5）根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”
（6）根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（7）根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。
（8）节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
（9）环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。
（10）国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号）。
（11）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10％的比例预留年度食堂食材采购份额，通脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。
（12）根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发＜关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见＞的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照不低于10％的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。
（13）根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕5号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请”。
（14）根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”
注：因本项目专门面向中小企业采购，故磋商报价中不在执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关扣除规定。（如供应商非中小微企业参与磋商，由此带来的后果自行承担）
（15）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，对符合条件的供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。
（16）成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交单位，也可以重新组织采购。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。



第3部分  磋商内容
一、项目名称：延安市食品质量安全检验检测中心仪器设备维（修）保采购项目；
二、采购预算：450000.00元；
三、服 务 期:一年；
四、质量目标：符合国家及行业现行相关规程、规范标准及相关技术规范要求。
五、服务内容要求：
	序号
	技术参数与性能指标

	1
	一、目的
为保证实验室仪器设备正常运行，提高仪器设备的使用效率，降低故障率。需对实验室仪器设备进行定期维护保养，并建立仪器维护保养档案，做好仪器预防性维护工作。

	2
	二、维护范围
1、实验室所有分析仪器仪表保养维修，包括但不限于附件一仪器设备清单所涉及内容。

	3
	三、维保形式
供应商每季度提供一次巡检服务，现场巡访，检查仪器运行状态、与操作人员相互交流仪器使用情况，保证及时发现并排除故障隐患。每6个月提供一次全面维护保养服务，服务内容包括：
1、大型精密仪器内外部清洁、电路除尘。
2、更换超期消耗品，评估仪器状态，更换易损件及老化部件。
3、系统管路的冲洗，仪器核心部件拆洗，机械部件润滑保养。
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	四、维保计划
1、设备建档
按照甲方要求，协助甲方梳理在用仪器清单，按照仪器种类、使用频率及使用年限，制定维保计划，按照计划对进行维护保养的设备进行状态检查，详细记录仪器设备信息，填写《仪器维保记录表》，建立仪器维护保养档案。
1、制作设备维修、维保单
确认维保设备工作性能，为每台大型维保设备制作《设备维保单》，保单内明确规定保养内容。如设备功能测试、仪器内外部清洁、设备隐患检查（仪器保险管，电源线，线路更换，润滑，紧固）、更换磨损零件等；
3、上门维护
维保单位工程师定期按照维保计划内容对维保仪器进行上门维护服务。
4、记录存档
每次上门服务维保单位工程师都需填写设备维修、维保单，并由甲方签字确认，并统一处整理存档。
5、故障维修
对于维保设备在维保期限内出现故障，维保单位提供工程师电话2小时进行及时响应，1个工作日内上门维修。
6、日常联络
为方便与甲方及时沟通维修事项，维保单位应设立两名维修联络人（一个主要联络人，一个紧急联络人）
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	五、服务要求
1、所有设备维护责任到人，实行专人负责维修、保养制度，设备负责人对设备进行定期的监督检查。
2、如甲方需要，乙方应对设备的各工序操作环节进行培训，保证使用者能按正常的设备操作使用流程和保养维护规程进行。
3、设备工程师发现设备出现异常情况时，应立即查找消除，对于不能立即消除的故障要及时记录，在原因没有查清，故障没有排除的情况下，不得盲目对设备进行维修。
4、维护工程师要严格执行设备的运行状态记录，记录内容包括：（1）设备的运行状况；（2）设备的日常检查内容；（3）设备发生的故障；（4）存在的问题及处理情况和结果。
5、设备维护工程师要认真做好设备的维护和运行前的调试工作，严格按照相关的仪器操作标准规定进行，并定期对设备的运转情况进行检查，对于没有做好调试或存在安全隐患的设备要挂牌明示，并告知甲方，以最快速度对安全隐患和问题进行排除使设备最快地交付甲方使用。
6、凡属于设备外部能够发现的隐患部位、而未检查、未发现或未反映、未处理，最终发生故障的，责任由乙方承担。
7、设备需要更换配件时，第一时间要书面通知甲方，未经甲方允许不得随意更换。
8、强调检修及维修质量，对故障设备检查、分析要全面到位，不要因为维修质量而导致重复拆卸维修。
9、设备外修：送修前必须经甲方同意后方可进行，为保证维修质量，原则上需返回仪器设备生产厂家进行。修复后的设备要经过甲方认可方可验收成功对与检修未验收合格的设备，一定要维修到位，直至甲方满意。
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	六、备品备件
1、为保证维修的及时性，对配件的使用寿命，更换周期进行评估，对于临期更换的备品备件，提前跟厂家订货备货，费用乙方承担。
2、对与通用部件，按照市场价格报价和比价采购，对与设备的专用部件，直接从厂家订货，订货价格以厂家价格为准，费用乙方承担。
3、超过5000.00元的单个维修配件，需上报用户，经用户确认后，由甲方采购，费用甲方承担。
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	七、安全管理计划
1、严格遵守国家、地方、行业及企业所适用的安全规则，严格执行相关法律法规以及遵守甲方的相关制度及规定。
2、对所有的工程师进行安全知识培训，以及常规操作中的安全注意事项讲解，提高工程师工作过程中的安全以及自我保护意识。
3、严格执行甲方所有安全要求和规定，自觉接受监督检查。负责业务执行过程中作业现场所有人员、设备的安全。
4、操作人员上岗，必须按规定穿戴合格的防护用品。乙方负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
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	八、设备维保清单、精密仪器维保内容、纯水系统耗材要求
（一）设备维保清单
	序号
	仪器编号
	仪器/设备名称
	数量
	规格型号
	制造厂家

	1
	YASJ-YQ002
	冷藏柜
	1
	YC-2
	上海乔跃电子有限公司

	2
	YASJ-YQ003
	冷藏柜
	1
	YC-2
	上海乔跃电子有限公司

	3
	YASJ-YQ004
	美的双桶洗衣机
	1
	MP80-V606
	合肥美的洗衣机有限公司

	4
	YASJ-YQ007
	智能浊度检测仪
	1
	XZ-1T
	上海海争电子科技有限公司

	5
	YASJ-YQ009
	电子天平
	1
	TP-A2000
	福州华志科学仪器有限公司

	6
	YASJ-YQ010
	多功能粉碎机
	1
	DFT-100A
	上海乔跃电子有限公司

	7
	YASJ-YQ011
	定氮仪
	1
	Kjeltec8100
	FOSS

	8
	YASJ-YQ012
	电导率仪
	1
	DDS-307A
	上海佑科仪器仪表有限公司

	9
	YASJ-YQ013
	酸度计
	1
	P801
	上海佑科仪器仪表有限公司

	10
	YASJ-YQ014
	自动旋光仪
	1
	WZZ-2S
	上海仪电物理光学仪器有限公司

	11
	YASJ-YQ015
	低本底α/β检测仪
	1
	CLB-104
	北京康科洛电子有限公司

	12
	YASJ-YQ017
	紫外分光光度计
	1
	EVOLUTION300
	赛默飞世尔科技（中国）有限公司

	13
	YASJ-YQ018
	桌面型数控超声波清洗机
	1
	JOYN-15A
	上海乔跃电子有限公司

	14
	YASJ-YQ019
	高精度低温度试验箱
	1
	JY-60-100W
	上海乔跃电子有限公司

	15
	YASJ-YQ020
	纯水系统
	1
	Direct-Q3UV
	德国默克

	16
	YASJ-YQ021
	微控数显电热板
	1
	EH35B
	北京菜伯泰科仪器股份有限公司

	17
	YASJ-YQ022
	微控数显电热板
	1
	EH35B
	北京菜伯泰科仪器股份有限公司

	18
	YASJ-YQ023
	消解仪
	1
	DT208
	FOSS(弗斯)

	19
	YASJ-YQ024
	全自动电位滴定仪
	1
	T5
	METTLER(梅特勒)

	20
	
	电子天平
	1
	XSE204
	METTLER(梅特勒)

	21
	YASJ-YQ025
	可控温震荡箱
	1
	ks 4000i
	IKA

	22
	YASJ-YQ026
	震荡摇床
	1
	ks 501
	IKA

	23
	YASJ-YQ027
	油脂烟点仪
	1
	HLY-III
	杭州汇尔仪器设备有限公司

	24
	YASJ-YQ028
	数显恒温水浴锅
	1
	HH-2
	上海乔跃电子有限公司

	25
	YASJ-YQ029
	数显恒温水浴锅
	1
	HH-2
	上海乔跃电子有限公司

	26
	YASJ-YQ030
	数显恒温水浴锅
	1
	HH-2
	上海乔跃电子有限公司

	27
	YASJ-YQ031
	数显恒温水浴锅
	1
	HH-2
	上海乔跃电子有限公司

	28
	YASJ-YQ032
	恒温水浴振荡器
	1
	SHZ-C
	上海乔跃电子有限公司

	29
	YASJ-YQ033
	台式高速离心机
	1
	TG20-WS
	上海乔跃电子有限公司

	30
	YASJ-YQ034
	台式高速离心机
	1
	TG20-WS
	上海乔跃电子有限公司

	31
	YASJ-YQ035
	面包体积测定仪
	1
	JMTY
	杭州大吉光电仪器有限公司

	32
	YASJ-YQ036
	旋转蒸发仪
	1
	Strike 300
	Rotary Evaporator 

	33
	YASJ-YQ037
	平行蒸发仪
	1
	Strike 300
	上海乔跃电子有限公司

	34
	YASJ-YQ038
	磁性金属物测定仪
	1
	CJ
	杭州汇尔仪器设备有限公司

	35
	YASJ-YQ039
	均质器
	1
	T25
	IKA

	36
	YASJ-YQ040
	电热鼓风干燥箱
	1
	DHG-9240A
	上海10恒科学仪器有限公司

	37
	YASJ-YQ041
	马弗炉
	1
	SX3-4-10ASP
	北京科伟永兴仪器有限公司

	38
	YASJ-YQ042
	马弗炉
	1
	SX3-4-10ASP
	北京科伟永兴仪器有限公司

	39
	YASJ-YQ043
	流水式粉碎机
	1
	HK-08B
	广州市旭朗机械设备有限公司

	40
	YASJ-YQ044
	电热恒温干燥箱
	1
	202-0A
	上海乔跃电子有限公司

	41
	YASJ-YQ048
	电子天平
	1
	JA2603N
	上海佑科仪器仪表有限公司

	42
	YASJ-YQ051
	电子天平
	1
	BT125D
	赛多利斯科学仪器（北京）有限公司

	43
	YASJ-YQ052
	医用冷藏箱
	1
	HYC-310S
	青岛海尔特种电器有限公司

	44
	YASJ-YQ053
	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）
	1
	iCAP Q ICP-MS
	赛默飞世尔

	45
	
	冷却水循环机
	1
	SH150-2100
	Lab Tech

	46
	YASJ-YQ054
	桌面型数控超声波清洗机
	1
	JOYN-15A
	上海乔跃电子有限公司

	47
	YASJ-YQ055
	默克Milli-Q Integral A10   纯水、超纯水一体化系统
	1
	Integral5
	法国（Millipore SAS）默克密理博

	48
	YASJ-YQ056
	 原子吸收光谱仪
	1
	ICE3500
	Germang

	49
	
	Compressor 空气压缩机
	1
	PME0438-035
	KNF NEUBERGER

	50
	
	chiller  冷却装置
	1
	H90T
	labteeh

	51
	YASJ-YQ057
	液相原子荧光联用仪
	1
	LC-AFS6500
	北京海光仪器有限公司

	52
	
	  spark Awas进样器
	1
	CSAC222NO
61010-1
	Esensing

	53
	
	海光仪器自动进样器
	1
	AS-50
	北京海光仪器有限公司

	54
	YASJ-YQ058
	原子荧光光谱仪
	1
	AFS-8220
	北京吉天仪器有限公司

	55
	
	  自动进样器
	1
	A8-90
	北京吉天仪器有限公司

	56
	YASJ-YQ059
	液质联用仪
	1
	LC-20ADXR/LCMS-8040
	日本岛津

	57
	YASJ-YQ060
	
微波消解仪
	1
	ETHOS UP
	莱伯泰科

	58
	YASJ-YQ061
	
全自动消解仪   
	1
	S60UP
	北京莱伯泰科仪器股份有限公司

	59
	YASJ-YQ062
	微控数显电热板
	1
	EH35B
	北京莱伯泰科仪器股份有限公司

	60
	YASJ-YQ063
	微控数显电热板
	1
	EH35B
	北京莱伯泰科仪器股份有限公司

	61
	YASJ-YQ064
	智能样品处理器
	1
	VB24PLUS
	北京莱伯泰科仪器股份有限公司

	62
	YASJ-YQ065
	智能样品处理器
	1
	VB24PLUS
	北京莱伯泰科仪器股份有限公司

	63
	YASJ-YQ066
	溶剂过滤器
	1
	T-50.1L
	天津市津腾实验设备有限公司

	64
	YASJ-YQ067
	旋转蒸发仪
	1
	RV10
	德国IKA

	65
	
	加热器
	1
	HB10 S096
	德国IKA

	66
	
	冷却器
	1
	RC2B S025
	德国IKA

	67
	
	泵
	1
	MVP 10B S025
	德国IKA

	68
	YASJ-YQ068
	电子天平
	1
	TP-A2000
	福州华志科学仪器有限公司

	69
	YASJ-YQ069
	高速冷冻离心机
	1
	3-18KS
	SIGMA

	70
	YASJ-YQ070
	磁力搅拌器
	1
	SH-3
	黄骅菲斯福实验仪器有限公司

	71
	YASJ-YQ071
	全自动高通量平行浓缩仪
	1
	MV-5
	莱伯泰科公司（LabTech）

	72
	YASJ-YQ074
	电子天平
	1
	TP-A500
	福州华志科学仪器有限公司

	73
	YASJ-YQ075
	电子天平
	1
	BT125D
	赛多利斯科学仪器（北京）有限公司

	74
	YASJ-YQ076
	震荡摇床
	1
	KS501
	IKA

	75
	YASJ-YQ077
	全自动凝胶净化系统
	1
	GStation-G
	Lab Tech

	76
	YASJ-YQ078
	可控温震荡箱
	1
	KS 4000 I C
	IKA

	77
	YASJ-YQ079
	全自动柱膜通用固相萃取仪
	1
	Sepaths up-4
	美国莱伯泰科公司

	78
	YASJ-YQ080
	离子色谱仪
	1
	883Basic ICplus
	瑞士万通
Metrohm

	79
	
	离子色谱仪       自动进样器
	1
	863Compaet
Autosampler
	瑞士万通
Metrohm

	80
	YASJ-YQ081
	高效液相色谱仪
	1
	LC-2030 C 3D
	岛津

	81
	
	液相色谱仪       荧光检测器
	1
	RF-20A
	岛津

	82
	YASJ-YQ082
	高效液相色谱仪    
	1
	LC-20AT
	岛津

	83
	
	液相色谱仪泵       
	1
	LC-20AT
	岛津

	84
	
	液相色谱仪       紫外检测器
	1
	SPD-20A
	岛津

	85
	
	液相色谱仪       示差折光检测器
	1
	RID-20A
	岛津

	86
	
	液相色谱仪       柱温箱
	1
	CTO-10ASVP
	岛津

	87
	YASJ-YQ083
	高效液相色谱仪
	1
	UItiMate3000
	Thermo

	88
	
	自动进样器
	1
	
	Thermo

	89
	
	柱温箱
	1
	LPG-340SDN
WPS-3000SR
	Thermo

	90
	
	紫外检测器
	1
	VW-3100
	Thermo

	91
	YASJ-YQ084
	气相色谱仪
	1
	GC-2010 plus
	岛津

	92
	
	全自动空气源
	1
	GCK3308
	北京中惠普分析技术研究所

	93
	
	FID检测器
	1
	GC-2010plus
	岛津

	94
	
	FPD检测器
	1
	检测器
	岛津

	95
	
	自动进样器
	1
	AOC-20i
	岛津

	96
	
	顶空进样器
	1
	HSS15A
	BCT

	97
	YASJ-YQ085
	气相色谱仪
	1
	GC-2010 PLUS
	岛津

	98
	
	全自动空气源
	1
	GCK3308
	北京中惠普分析技术研究所

	99
	
	FID检测器
	1
	
	岛津

	100
	
	ECD检测器
	1
	ECD-2010plus
	岛津

	101
	
	自动进样器
	1
	AOC-20i
	岛津

	102
	
	顶空进样器
	1
	HSS15A
	BCT

	103
	YASJ-YQ086
	气相色谱仪
	1
	TRACE 1300
	Thermo

	104
	
	全自动空气源
	1
	SPB-3
	北京中惠普分析技术研究所

	105
	YASJ-YQ087
	自动进样器
	1
	AI 1310
	Thermo

	106
	
	气相色谱质谱仪
	1
	7890B-7000C
	Agilent

	107
	
	气相
	1
	7890B
	Agilent

	108
	
	质谱
	1
	7000C
	Agilent

	109
	
	自动进样器
	1
	G4514A
	Agilent

	110
	
	涡轮泵
	1
	RV5
	EDWARDS

	111
	YASJ-YQ089
	生化培养箱
	1
	SPX-150B
	上海乔跃电子有限公司

	112
	YASJ-YQ090
	恒温恒湿培养箱
	1
	HWS-250B
	上海乔跃电子有限公司

	113
	YASJ-YQ091
	生物洁净安全柜
	1
	BHC-1300IIA/B3
	北京科伟永兴仪器有限公司

	114
	YASJ-YQ092
	Alrstream II级 A2型生物安全柜
	1
	AC2-4S1
	新加坡艺思高

	115
	YASJ-YQ094
	恒温恒湿培养箱
	1
	HWS-250B
	上海乔跃电子有限公司

	116
	YASJ-YQ095
	霉菌培养箱
	1
	MJX-250B
	上海乔跃电子有限公司

	117
	YASJ-YQ096
	全自动微生物鉴定药敏分析仪
	1
	BD Phoenix
M50
	Becton Dickin
son and Company

	118
	
	比浊仪
	1
	(BD)440910
	Becton Dickin
son and Company

	119
	YASJ-YQ097
	单相系列交流稳压电源
	1
	CJW-3KVA
	杨洲安洛达电子有限公司

	120
	YASJ-YQ098
	生物显微镜
	1
	XSP-2CA
	上海佑科仪器仪表有限公司

	121
	YASJ-YQ100
	电热鼓风干燥箱
	1
	DGF-4A
	上海乔跃电子有限公司

	122
	YASJ-YQ102
	BINDER培养箱
	1
	KB115
	德国 BINDER 公司

	123
	YASJ-YQ103
	生物安全柜
	1
	BSC-1604
IIA2
	苏州安泰空气技术有限公司

	124
	YASJ-YQ104
	Haier超低温保存箱
	1
	DW-86L338
	青岛海尔特种电器有限公司

	125
	YASJ-YQ105
	六联不锈钢过滤器
	1
	CHG-6S
	常州未来仪器制造有限公司

	126
	YASJ-YQ106
	菌落计数器
	1
	YLN-30A
	北京科伟永兴仪器有限公司

	127
	YASJ-YQ107
	酸度计
	1
	 B845718310
	梅特勒托利多仪器（上海）有限公司

	128
	YASJ-YQ108
	酸度计
	1
	FiveEasy plus fe28
	梅特勒托利多仪器（上海）有限公司

	129
	YASJ-YQ109
	电子天平
	1
	TP-A2000
	福州华志科学仪器有限公司

	130
	YASJ-YQ110
	卧式鼓风干燥箱
	1
	101-3AB
	黄骅菲斯福实验仪器有限公司

	131
	YASJ-YQ112
	封闭式电炉
	1
	MB-1-2
	北京科伟永兴仪器有限公司

	132
	YASJ-YQ113
	封闭式电炉
	1
	MB-1-2
	北京科伟兴仪器有限公司

	133
	YASJ-YQ114
	锌合金数显卡尺
	1
	MNT-150
	上海美耐特实业有限公司

	134
	YASJ-YQ115
	锌合金数显卡尺
	1
	MNT-150
	上海美耐特实业有限公司

	135
	YASJ-YQ116
	生物洁净工作台
	1
	BLB-1600
	苏州安泰空气技术有限公司

	136
	YASJ-YQ117
	生物洁净工作台
	1
	BLB-1600
	苏州安泰空气技术有限公司

	137
	YASJ-YQ118
	磁力搅拌器
	1
	SH-3
	黄骅菲斯福实验仪器有限公司

	138
	YASJ-YQ119
	空气发生器(全自动空气源)
	1台
	GCK3308
	北京中惠普分析技术研究所

	139
	YASJ-YQ120
	空气发生器(全自动空气源)
	1台
	GCK3308
	北京中惠普分析技术研究所

	140
	YASJ-YQ121
	台式超声波清洗机
	1台
	KQ-500
	昆山市超声仪器有限公司

	141
	YASJ-YQ122
	台式超声波清洗机
	1台
	KQ-500
	昆山市超声仪器有限公司

	142
	YASJ-YQ123
	台式超声波清洗机
	1台
	KQ-500
	昆山市超声仪器有限公司

	143
	YASJ-YQ124
	数控超声波清洗器
	1
	HU3120D
	天津市恒奥科技发展有限公司

	144
	YASJ-YQ125
	数控超声波清洗器
	1
	HU3120D
	天津市恒奥科技发展有限公司

	145
	YASJ-YQ126
	数控超声波清洗器
	1
	HU3120D
	天津市恒奥科技发展有限公司

	146
	YASJ-YQ127
	数控超声波清洗器
	1
	HU3120D
	天津市恒奥科技发展有限公司

	147
	YASJ-YQ128
	数控超声波清洗器
	1
	HU3120D
	天津市恒奥科技发展有限公司

	148
	YASJ-YQ129
	原子吸收光谱仪（进口）
	1
	安捷伦240DUO
	安捷伦科技（中国）有限公司

	149
	YASJ-YQ130
	静音发电机
	1
	HF200GF
	山东恒发电源股份有限公司

	150
	YASJ-YQ131
	全自动索氏抽提系统
	1
	SAE-D6
	济南阿尔瓦仪器有限公司

	151
	YASJ-YQ132
	全自动蒸馏仪
	1
	Smart D6
	济南阿尔瓦仪器有限公司

	152
	YASJ-YQ133
	隔水式恒温培养箱
	1
	GHP-9270
	上海一恒科技有限公司

	153
	YASJ-YQ134
	生化培养箱
	1台
	LRH-250F
	上海一恒科技有限公司

	154
	YASJ-YQ135
	霉菌培养箱
	1台
	MJ-250F-I
	上海一恒科技有限公司

	155
	YASJ-YQ136
	高压灭菌锅
	1
	GR85DA
	致微（厦门）仪器有限公司

	156
	YASJ-YQ137
	高压灭菌锅
	1
	GR85DA
	致微（厦门）仪器有限公司

	157
	YASJ-YQ138
	超声波清洗机
	1
	KH-1000D
	昆山禾创超声仪器有限公司

	158
	YASJ-YQ139
	拍击式均质器
	1
	Scientz-11L
	宁波新芝生物科技股份有限公司

	159
	YASJ-YQ140
	拍击式均质器
	1
	Scientz-11L
	宁波新芝生物科技股份有限公司

	160
	YASJ-YQ141
	医用冷藏箱
	1
	YC-520L
	中科美菱低温科技股份有限公司

	161
	YASJ-YQ142
	医用冷藏箱
	1
	YC-520L
	中科美菱低温科技股份有限公司

	162
	YASJ-YQ143
	医用冷藏箱
	1
	YC-520L
	中科美菱低温科技股份有限公司

	163
	YASJ-YQ144
	医用冷藏箱
	1
	YC-520L
	中科美菱低温科技股份有限公司

	164
	YASJ-YQ145
	医用冷藏箱
	1
	HYC-610
	青岛海尔生物医疗股份有限公司

	165
	YASJ-YQ146
	医用冷藏箱
	1
	YC-968L
	中科美菱低温科技股份有限公司

	166
	YASJ-YQ147
	医用冷冻箱
	1
	DW-40W380
	青岛海尔生物医疗股份有限公司

	167
	YASJ-YQ148
	手持式激光尘埃粒子计数器
	1
	Y09-3016
	苏州苏净仪器自控设备有限公司

	168
	YASJ-YQ149
	空气微生物采样器
	1
	FA-1
	青岛聚创环保设备有限公司

	169
	YASJ-YQ150
	手持式长波紫外光灯
	1
	LEA-280B
	上海路阳仪器有限公司

	170
	YASJ-YQ151
	旋涡混匀器
	1
	Vortex 1
	艾卡（广州）仪器设备有限公司

	171
	YASJ-YQ152
	旋涡混匀器
	1
	Vortex 1
	艾卡（广州）仪器设备有限公司

	172
	YASJ-YQ153
	旋涡混匀器
	1
	Vortex 1
	艾卡（广州）仪器设备有限公司

	173
	YASJ-YQ154
	旋涡混匀器
	1
	Vortex 1
	艾卡（广州）仪器设备有限公司

	174
	YASJ-YQ155
	旋涡混匀器
	1
	Vortex 1
	艾卡（广州）仪器设备有限公司

	175
	YASJ-YQ156
	旋涡混匀器
	1
	Vortex 1
	艾卡（广州）仪器设备有限公司

	176
	YASJ-YQ157
	旋涡混匀器
	1
	Vortex 1
	艾卡（广州）仪器设备有限公司

	177
	YASJ-YQ158
	旋涡混匀器
	1
	Vortex 1
	艾卡（广州）仪器设备有限公司

	178
	YASJ-YQ159
	红外灭菌器
	1
	EssenPower
	广东安胜仪器有限公司

	179
	YASJ-YQ160
	红外灭菌器
	1
	EssenPower
	广东安胜仪器有限公司

	180
	YASJ-YQ161
	红外灭菌器
	1
	EssenPower
	广东安胜仪器有限公司

	181
	YASJ-YQ162
	恒温水浴锅
	1
	HWS-28
	上海一恒科学仪器有限公司

	182
	YASJ-YQ163
	恒温水浴锅
	1
	HWS-28
	上海一恒科学仪器有限公司

	183
	YASJ-YQ164
	恒温水浴锅
	1
	HWS-28
	上海一恒科学仪器有限公司

	184
	YASJ-YQ165
	恒温水浴锅
	1
	HWS-28
	上海一恒科学仪器有限公司

	185
	YASJ-YQ166
	恒温水浴锅
	1
	HWS-28
	上海一恒科学仪器有限公司

	186
	YASJ-YQ167
	电子天平（1/1000）
	1
	JA-3003N
	上海佑科仪器仪表有限公司

	187
	YASJ-YQ168
	电子天平（1/100）
	1
	YP4002
	上海佑科仪器仪表有限公司

	188
	YASJ-YQ169
	电子天平（1/100）
	1
	YP4002
	上海佑科仪器仪表有限公司

	189
	YASJ-YQ170
	电子天平（1/100）
	1
	YP4002
	上海佑科仪器仪表有限公司

	190
	YASJ-YQ171
	电子天平（1/100）
	1
	YP4002
	上海佑科仪器仪表有限公司

	191
	YASJ-YQ172
	电子天平（1/100）
	1
	YP4002
	上海佑科仪器仪表有限公司

	192
	YASJ-YQ173
	电子天平（1/100）
	1
	YP4002
	上海佑科仪器仪表有限公司

	193
	YASJ-YQ174
	脂肪测定仪
	1
	SE406
	济南阿尔瓦仪器有限公司

	194
	YASJ-YQ175
	不锈钢分样器
	1
	/
	山东盛泰仪器有限公司

	195
	YASJ-YQ176
	电磁炉
	1
	C21-WT2120
	美的集团有限公司

	196
	YASJ-YQ177
	电磁炉
	1
	C21-WT2120
	美的集团有限公司

	197
	YASJ-YQ178
	微波炉
	1
	G90F25CN3L-C2(G2)
	格兰仕集团有限公司

	198
	YASJ-YQ179
	微波炉
	1
	G90F25CN3L-C2(G2)
	格兰仕集团有限公司

	199
	YASJ-YQ180
	电子pH计
	1
	FE28-Standard
	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司

	200
	YASJ-YQ181
	全自动酸逆流清洗器（进口）
	1
	AC1036
	华仪行北京科技有限公司(CIF)

	201
	YASJ-YQ182
	加热磁力搅拌器
	1
	ES35B-pro
	北京莱伯泰科仪器股份有限公司

	202
	YASJ-YQ183
	加热磁力搅拌器
	1
	ES35B-pro
	北京莱伯泰科仪器股份有限公司

	203
	YASJ-YQ184
	加热磁力搅拌器
	1
	ES35B-pro
	北京莱伯泰科仪器股份有限公司

	204
	YASJ-YQ185
	电子天平（进口）
	1
	XPE105
	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司

	205
	YASJ-YQ186
	微波灰化系统（马弗炉）
	1
	PHOENIX
	美国CEM公司

	206
	YASJ-YQ187
	漩涡混匀器
	1
	MS 3 Control
	美国CEM公司

	207
	YASJ-YQ188
	漩涡混匀器
	1
	MS 3 Control
	美国CEM公司

	208
	YASJ-YQ189
	漩涡混匀器
	1
	MS 3 Control
	美国CEM公司

	209
	YASJ-YQ190
	漩涡混匀器
	1
	MS 3 Control
	美国CEM公司

	210
	YASJ-YQ191
	紫外分光光度计
	1
	Spec rod 50 Plus
	德国耶拿分析仪器股份公司

	211
	YASJ-YQ192
	面筋测定仪
	1
	ST007A
	济南盛泰仪器有限公司

	212
	
	面筋指数测定仪
	1
	ST-008
	济南盛泰仪器有限公司

	213
	YASJ-YQ193
	医用冷藏柜
	1
	HYC-310S
	青岛海尔生物医疗股份有限公司

	214
	YASJ-YQ194
	医用冷藏柜
	1
	HYC-310S
	青岛海尔生物医疗股份有限公司

	215
	YASJ-YQ195
	医用冷藏柜
	1
	HYC-310S
	青岛海尔生物医疗股份有限公司

	216
	YASJ-YQ196
	壁挂式空调
	1
	KFR-50GW/BpZC(A2)
	奥克斯集团有限公司

	217
	YASJ-YQ197
	壁挂式空调
	1
	KFR-50GW/BpZC(A2)
	奥克斯集团有限公司

	218
	YASJ-YQ198
	壁挂式空调
	1
	KFR-50GW/BpZC(A2)
	奥克斯集团有限公司

	219
	YASJ-YQ199
	壁挂式空调
	1
	KFR-50GW/BpZC(A2)
	奥克斯集团有限公司

	220
	YASJ-YQ200
	壁挂式空调
	1
	KFR-50GW/BpZC(A2)
	奥克斯集团有限公司

	221
	YASJ-YQ201
	壁挂式空调
	1
	KFR-50GW/BpZC(A2)
	奥克斯集团有限公司

	222
	YASJ-YQ202
	壁挂式空调
	1
	KFR-50GW/BpZC(A2)
	奥克斯集团有限公司

	223
	YASJ-YQ203
	壁挂式空调
	1
	KFR-50GW/BpZC(A2)
	奥克斯集团有限公司

	224
	YASJ-YQ204
	卧式冰柜
	1
	BD/BC-568DKEM
	美的集团有限公司

	225
	YASJ-YQ205
	卧式冰柜
	1
	BD/BC-568DKEM
	美的集团有限公司

	226
	YASJ-YQ206
	液体比重天平
	1
	MZ-G150
	秒准科技（深圳）有限公司

	227
	YASJ-YQ207
	液体比重天平
	1
	MZ-G150
	秒准科技（深圳）有限公司

	228
	YASJ-YQ208
	液体比重天平
	1
	MZ-G150
	秒准科技（深圳）有限公司

	229
	YASJ-YQ209
	谷物容重器
	1
	ST128
	山东盛泰仪器有限公司

	230
	YASJ-YQ210
	组织捣碎机
	1
	JJ-2
	上海净信实业发展有限公司

	231
	YASJ-YQ211
	振筛机
	1
	HC-200
	新乡市弘昌机械有限公司

	232
	YASJ-YQ212
	锤式旋风磨
	1
	ST005
	山东盛泰仪器有限公司

	233
	YASJ-YQ213
	实验碾米机
	1
	ST125A
	山东盛泰仪器有限公司

	234
	YASJ-YQ214
	溶剂过滤装置
	1
	FB-01T
HP-01
	天津市恒奥科技发展有限公司

	235
	YASJ-YQ215
	溶剂过滤装置
	1
	FB-01T
HP-01
	天津市恒奥科技发展有限公司

	236
	YASJ-YQ216
	圆形验粉筛
	1
	ST114C
	山东盛泰仪器有限公司

	237
	YASJ-YQ217
	电动碎米分离器
	1
	JFQS13X20
	山东盛泰仪器有限公司

	238
	YASJ-YQ218
	电动筛选器
	1
	ST134
	山东盛泰仪器有限公司

	239
	YASJ-YQ219
	电动筛选器
	1
	ST134
	山东盛泰仪器有限公司

	240
	YASJ-YQ221
	智能白度测定仪
	1
	ST001A
	山东盛泰仪器有限公司

	241
	YASJ-YQ222
	经典手动固相萃取仪
	1
	HSE-19-119
	天津市恒奥科技发展有限公司

	242
	YASJ-YQ223
	经典手动固相萃取仪
	1
	HSE-19-118
	天津市恒奥科技发展有限公司

	243
	YASJ-YQ224
	生物显微镜
	1
	XSP-2CA
	上海佑科仪器仪表有限公司

	244
	YASJ-YQ225
	电子天平
	1
	ME203
	梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司

	245
	YASJ-YQ226
	数字阿贝折射仪
	1
	WAY-2S
	上海仪电物理光学仪器有限公司

	246
	YASJ-YQ227
	电陶炉
	1
	H22-X2
	杭州九阳生活电器有限公司

	247
	YASJ-YQ228
	电陶炉
	1
	H22-X2
	杭州九阳生活电器有限公司

	248
	YASJ-YQ229
	 离心机
	1
	DD-5M
	湖南湘仪实验室仪器开发有限公司

	249
	YASJ-YQ230
	酶标分析仪
	1
	MB-530
	深圳市汇松科技发展有限公司

	250
	YASJ-YQ232
	厌氧培养罐
	1
	规格尺寸： 21.3×28.0×11.2 cm，体积： 7.0L
	三菱ガス化学株式会社

	251
	YASJ-YQ233
	厌氧培养罐
	1
	规格尺寸： 21.3×28.0×11.2 cm，体积： 7.0L
	三菱ガス化学株式会社

	252
	YASJ-YQ234
	厌氧培养罐
	1
	规格尺寸： 21.3×28.0×11.2 cm，体积： 7.0L
	三菱ガス化学株式会社

	253
	YASJ-YQ235
	厌氧培养罐
	1
	规格尺寸：19.7×13.5×9.5cm 
	三菱ガス化学株式会社

	254
	YASJ-YQ236
	厌氧培养罐
	1
	规格尺寸：19.7×13.5×9.5cm 
	三菱ガス化学株式会社

	255
	YASJ-YQ237
	生物指示剂培养器
	1
	MiniB-1
	杭州茂丰仪器有限公司

	256
	YASJ-YQ238
	实验室洗瓶机
	1
	Q720
	天津语瓶仪器技术有限公司

	257
	YASJ-YQ239
	酒精计
	1
	三支组
	同辉

	258
	YASJ-YQ240
	精密酒精计
	1
	十支组
	河北武强县吾发仪器仪表有限公司

	259
	YASJ-YQ241
	电子天平
	1
	YP30001
	上海光正医疗仪器有限公司

	260
	YASJ-YQ242
	医用冷藏冷冻箱
	1
	YCD-EL450
	中科美菱低温科技股份有限公司

	261
	YASJ-YQ243
	医用冷藏箱
	1
	YC-395L
	中科美菱低温科技股份有限公司

	262
	YASJ-YQ244
	三频数控超声波清洗器
	1
	KQ-700VDV
	昆山市超声仪器有限公司

	263
	YASJ-YQ245
	破壁机
	1
	MJ-BL1517A
	广州美的生活电器制造有限公司

	264
	YASJ-YQ246
	破壁机
	1
	MJ-BL1517A
	广州美的生活电器制造有限公司

	265
	YASJ-YQ247
	消解赶酸仪
	1
	DC34-3040
	天津拓至明实验仪器技术开发有限公司

	266
	YASJ-YQ248
	电子天平
	1
	ML204T/02
	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司

	267
	YASJ-YQ249
	电子天平
	1
	ML204T/02
	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司

	268
	YASJ-YQ250
	电子天平
	1
	ML204T
	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司

	269
	YASJ-YQ251
	医用冷藏箱
	1
	YC-395L
	中科美菱低温科技股份有限公司

	270
	YASJ-YQ252
	医用冷藏箱
	1
	YC-395L
	中科美菱低温科技股份有限公司

	271
	YASJ-YQ253
	医用冷藏箱
	1
	YC-395L
	中科美菱低温科技股份有限公司

	272
	YASJ-YQ254
	医用冷藏箱
	1
	YC-395L
	中科美菱低温科技股份有限公司

	273
	YASJ-YQ255
	电子天平
	1
	ML203T
	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司

	274
	YASJ-YQ256
	电子天平
	1
	ML203T
	梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司

	275
	YASJ-YQ257
	垂直震荡器
	1
	HVS-6
	天津市恒奥科技发展有限公司

	276
	YASJ-YQ258
	高速冷冻离心机
	1
	GL-23M
	湖南湘仪实验室仪器开发有限公司

	277
	
	电子天平
	1
	YP10001
	宁波荆州华丰电子仪器厂

	278
	YASJ-YQ259
	全自动固相萃取仪
	1
	SPEZ1000-6
	北京莱伯泰科仪器股份有限公司

	279
	YASJ-YQ260
	全自动平行浓缩仪
	1
	AutoEVA-20Plus
	睿科集团股份有限公司

	280
	YASJ-YQ261
	全自动平行浓缩仪
	1
	AutoEVA-20Plus
	睿科集团股份有限公司

	281
	YASJ-YQ262
	电热恒温培养箱
	1
	303-00AB
	常州恩培仪器制造有限公司

	282
	YASJ-YQ263
	全自动均质器
	1
	AUTO HG-32PLUS
	深圳市新锐科技发展有限公司

	283
	YASJ-YQ264
	卧式冷柜
	1
	BC/BD-628
	青岛泉程祥电器厂

	284
	YASJ-YQ265
	卧式冷柜
	1
	BC/BD-628
	青岛泉程祥电器厂

	285
	YASJ-YQ266
	卧式冷柜
	1
	BC/BD-628
	青岛泉程祥电器厂

	286
	YASJ-YQ267
	卧式冷柜
	1
	BC/BD-628
	青岛泉程祥电器厂

	287
	YASJ-YQ268
	医用冷藏冷冻箱
	1
	YCD-EL450
	中科美菱低温科技股份有限公司

	288
	YASJ-YQ269
	医用冷藏冷冻箱
	1
	YCD-EL450
	中科美菱低温科技股份有限公司

	289
	YASJ-YQ270
	超声波水浴恒温振荡器
	1
	CSTHZ-82
	江苏盛蓝仪器制造有限公司

	290
	YASJ-YQ271
	电热恒温培养箱
	1
	DH2500型/303-00AB
	常州恩培仪器制造有限公司

	291
	YASJ-YQ272
	离心机
	1
	XY-008
	北京安达兴业科技有限公司

	292
	YASJ-YQ273
	样品浓缩仪
	1
	XY6400
	北京安达兴业科技有限公司

	293
	YASJ-YQ274
	拉曼
	1
	RamTracer-200-Qcm
	欧普图斯（苏州）光学纳米科技园

	294
	YASJ-YQ277
	速冻车载冰箱
	1
	75
	佛山市凯电器有限公司

	295
	YASJ-YQ278
	速冻车载冰箱
	1
	30
	佛山市凯电器有限公司

	296
	YASJ-YQ279
	快速采样器
	1
	XY800
	北京安达兴业科技有限公司

	297
	YASJ-YQ280
	固定式混匀仪
	1
	MX-F
	大龙兴创实验仪器（北京）有限公司

	298
	YASJ-YQ281
	立式高压蒸汽灭菌器
	1
	LDZM-80L-1
	上海申安医疗器械厂

	299
	YASJ-YQ282
	冷冻柜
	1
	1880三门
	佛山市阿根达斯制冷设备有限公司

	300
	YASJ-YQ283
	1388卧式冷柜
	1
	1388-双机
	青岛淘强商贸有限公司

	301
	YASJ-YQ284
	全自动食药二氧化硫测定仪
	1
	ST109A
	济南盛
泰电子科技有限公司

	302
	YASJ-YQ285
	卧式冰柜
	1
	1388
	青岛淘强商贸有限公司

	303
	YASJ-YQ286
	多管涡旋混匀仪
	1
	SDC-3000
	深圳逗点生物科技有限公司

	304
	YASJ-YQ287
	多管涡旋混匀仪
	1
	BC-1000
	深圳逗点生物科技有限公司

	305
	YASJ-YQ288
	多管涡旋混匀仪
	1
	SDC-3000
	深圳逗点生物技术有限公司



	306
	YASJ-YQ289
	真空干燥箱
	1
	DEF-6210
	上海林频仪器股份有限公司

	307
	YASJ-YQ290
	超纯水系统
	1
	M iIIi-QIQ7000
	M iIIiporeSAS

	308
	YASJ-YQ292
	立式压力蒸汽灭菌器
	1
	GR85DA
	致微(厦门)仪器有限公司

	309
	YASJ-YQ293
	SOLARUS光能电子滴定器
	1
	9392050(50ml)
	赫斯曼技术有限公司

	310
	YASJ-YQ294
	SOLARUS光能电子滴定器
	1
	9392050(50ml)
	赫斯曼技术有限公司

	311
	YASJ-YQ295
	生物显微镜
	1
	RX50
	宁波舜宇仪器有限公司

	312
	YASJ-YQ296
	高性能液相色谱仪
	1
	LC-40D
	株式会社岛津制作所

	313
	YASJ-YQ297
	比较测色仪
	1
	WSL-2
	上海仪电物理光学仪器有限公司

	314
	YASJ-YQ298
	垂直震荡器
	1
	HVS-6A
	天津市恒奥科技发展有限公司

	315
	YASJ-YQ299
	离子计
	1
	PXSJ-216F
	上海仪电科学仪器股份有限公司

	316
	YASJ-YQ300
	全自动微波消解仪
	1
	MARS6
	美国CEM公司

	317
	YASJ-YQ301
	微波炉
	1
	PC23W6
	广东美的厨房电器制造业有限公司

	318
	YASJ-YQ302
	多管涡旋混匀仪
	1
	SDC-3000
	深圳逗点生物技术有限公司

	319
	YASJ-YQ303
	电子计价秤
	1
	ACS-30III
	永州衡器有限公司

	320
	YASJ-YQ304
	数显果实硬度计
	1
	GY-4
	山东方科仪器有限公司

	321
	YASJ-YQ305
	数显果实硬度计
	1
	GY-4
	山东方科仪器有限公司

	322
	YASJ-YQ306
	手持糖量计
	1
	JH-DR
	上海佳航仪器仪表有限公司

	323
	YASJ-YQ307
	手持糖量计
	1
	JH-DR
	上海佳航仪器仪表有限公司

	324
	YASJ-YQ308
	探针式温度计
	1
	TP101
	深圳市万科盛科技有限公司

	325
	YASJ-YQ309
	探针式温度计
	1
	TP101
	深圳市万科盛科技有限公司

	326
	YASJ-YQ310
	全自动剥壳分选仪
	1
	ESF100P
	埃克威尔（陕西）科技有限公司

	327
	自编
	移液枪系列
	10
	20-200
100-1000
500-5000
1000-10000
	Eppendorf AG

	328
	YASJ-YQ311
	自动旋盖器
	1
	E-cap
	北京莱伯泰科仪器
股份有限公司

	329
	YASJ-YQ312
	超高效液相色谱串联质谱系统
	1
	ANYEEP TQ9100
	上海麦赫仪器科技
有限公司

	330
	YASJ-YQ313
	高效液相色谱仪
	1
	1260infinity.idprime.lc
	安捷伦科技（中国）
有限公司

	331
	YASJ-YQ314
	高效液相色谱仪
	1
	LC-2030C3D
	岛津仪器（苏州）
有限公司

	332
	YASJ-YQ315
	氨基酸分析仪
	1
	s433d
	德国sykam（赛卡姆）

	333
	YASJ-YQ316
	全自动石墨消解仪
	1
	SH420F
	海能

	334
	YASJ-YQ317
	卜方特比色仪
	1
	
	

	335
	YASJ-YQ318
	高效液相色谱仪
	1
	LC-20AT
	岛津

	336
	YASJ-YQ319
	微晶封闭电炉
	1
	WJDL-1800D
	河南省泰斯特仪器有限公司

	337
	YASJ-YQ320
	微晶封闭电炉
	1
	WJDL-1800D
	河南省泰斯特仪器有限公司

	338
	YASJ-YQ321
	食品加工机
	1
	3205FP3010
	De'Longhi Braun Household GmbH

	339
	YASJ-YQ322
	食品加工机
	1
	3205FP3010
	De'Longhi Braun Household GmbH

	340
	YASJ-YQ323
	食品加工机
	1
	3205FP3010
	De'Longhi Braun Household GmbH

	341
	YASJ-YQ324
	厨房料理机
	1
	
	九阳股份有限公司

	342
	YASJ-YQ325
	多功能粉碎机
	1
	OLD-1000A
	揭阳空港区豪展五金制品厂

	343
	YASJ-YQ326
	多功能粉碎机
	1
	OLD-1000A
	揭阳空港区豪展五金制品厂

	344
	YASJ-YQ327
	三维多点涡旋振荡器
	1
	WFD-400
	上海万福铎仪器设备有限公司

	345
	YASJ-YQ328
	液相色谱/三重四级杆质谱联用仪
	1
	/
	安益普




	9
	（二）大型精密仪器设备维保内容
1 液相色谱维护内容
液相泵的维护。
（1）泵头清洗
（2）冲洗泵头腔体；更换泵密封圈；更换冲洗密封垫和垫圈或冲洗蠕动泵
（3）更换密封垫帽组件(如适用);对黑色标准密封垫实行合步骤
（4）用水冲洗冲洗阀，更换PTFE滤芯及密封垫帽组件
（5）安装冲洗阀，打开模块电源，进行系统压力和泵头泄漏测试
进样器的维护。
（1）清洗定子头和定子面
（2）清洁传动单元杆、自动进样器和柱温箱
（3）压力测试(如没有柱温箱模块)
柱温箱的维护
（1）进行压力测试
（2）进行恒温箱测试
检测器的维护
（1）检查流通池是否泄漏
（2）执行强度测试
（3）进行波长校正

2 气相色谱维护内容
清洁和检查GC
（1）关闭并拔下电源线后，打开GC盖板并抽气/除尘/除去碎屑
（2）检查仪器内部电线的连接和各个接口是否连接正确
（3）给GC通电，验证是否通过开机自检
（4）检查柱箱风扇马达旋转情况
（5）检查其他风扇的操作-进样口和EPC冷却风扇
（6）检查柱箱进气口/排气口挡板组件在加热和冷却柱箱时可顺畅操作
进样口的维护(SSL进样口为例)
（1）更换进样垫，清洁进样垫底座
（2）更换衬管及衬管0圈
（3）检查分流平板，和分流出口 trap
（4）清洁并用适当的溶剂清洗进样口
检测器的维护
FID检测器维护
（1）检查并清洁FID 喷嘴
（2）清洁FID 收集极
（3）检查点火线圈
（4）监测FID漏电流，及FID基线水平
FPD检测器维护
（1）更换FPD 喷嘴白色密封圈
（2）如有必要用溶剂清洁燃烧池，不要擦拭
（3）检查点火线圈和密封圈组件

3 原子吸收维护
光谱仪维护
（1）仪器清洁
（2）查看光谱仪状态指示灯
（3）检查维护氘灯(D2)，如有需要更换氘灯
（4）检查维护光谱仪保险丝，如有需要更换保险丝
火焰系统维护
（1）清洁燃烧器外表面
（2）清洁燃烧器内表面
（3）清洁雾化室
（4）检查、清洁、更换(如有需要)雾化室组件
（5）清洁雾化器
（6）排空并重新灌满废液管
（7）检查气源软管，更换有裂纹或损坏的软管
（8）气体检漏试验
压缩机
（1）检查并清洁外表面
（2）检查滤阱，放掉积水
（3）检查橡胶部件是否老化，是否损坏
自动进样器
（1）清洁外表面，清除所有痕迹
自动稀释器附件
（1）出现漏液或溢出时，立即擦拭，不要使液体累积在滴盘内定期检查接头处是否有漏液现象，及时更换有问题的接头
石墨炉系统维护
（1）清洁石墨炉炉头
（2）清洁石墨炉炉头窗口
（3）清洁温度反馈窗口
（4）检查清洁石墨锥
（5）泄露检查:气体系统、水冷却系统、内部泄露
（6）检查或更换保险丝
（7）检查或更换内部进样毛细管
（8）检查或更换自动进样器进样针

4 ICP 检查维护
主机
（1）检查仪器的输入电压是否正常
（2）检查仪器所有的输入气体压力是否正常，输气管路是否老化
（3）检查矩形管、喷雾嘴各个接头是否有堵塞或漏液情况，并通过酸洗醇洁清洁矩形管，如有必要更换矩形管(自购)
（4）检查喷雾嘴是否有漏气情况，如有必要更换相应的密封圈(自购);e)更换进样系统内的PEEK管(自购)
（5）根据维护前做的测试实验，如有必要，停机清洗雾化器、接口部分和雾化室
（6）检查冷却循环水连结口是否漏液，冷却液是否变质，必要时进行更换
（7）检查并优化检测器电压
（8）检查测试ICP 通风系统，保证废气排风速正常
（9）用压缩空气吹洗仪器内部的灰尘，特别是仪器内部的电源内部和电路板部分，消除潜在的故障隐患。
真空系统维护
（1）检查油面、泵油颜色(深黄色)，添加或更换泵油
（2）检查清洁真空泵，漏油时更换油封
（3）检查油雾过滤器，必要时更换
（4）检查清洁真空规，波动(大于±10%)时清洗真空规(阳极棒和阴极打磨-离子水冲洗-干燥)必要时更换
冷却水系统维护
（1）检查清洁冷却循环水机;
（2）检查冷却也液面，颜色(混浊)，添加、更换冷却液。

5 质谱维护
（1）检查仪器的输入电压是否正常
（2）检查仪器所有的输入气体压力是否正常
（3）检查离子源各个接头是否有堵塞或漏液情况，并通过超声波清洗两通接头和喷雾出口部分，如有必要更换喷雾针(提供)
（4）检查离子源是否有漏气情况，如有必要更换相应的0型圈(提供)
（5）更换离子源内PEEK管(提供)
（6）分别在正负离子模式下检查离子源高压是否正常，清洗离子源内壁;
（7）分别在正负离子模式下检查LENS电路板上各个测试点的电压是否正常
（8）检查并优化检测器电压
（9）根据维护前做的测试实验，如有必要，停机清洗Q0、接口部分和四极杆
（10）更换机械泵油(提供)
（11）更换空气过滤网(提供)
（12）用压缩空气吹洗仪器内部的灰尘，特别是仪器内部的电源内部和电路板部分，消除潜在的故障隐患




注：本招标文件的服务内容及要求由采购人提供，如有疑问，请咨询采购人。
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[bookmark: _Toc457826145]第四部分   合同主要条款
（仅供参考，最终以甲乙双方实际协商签定协议为准)
[bookmark: f_gp193][bookmark: f_gp190][bookmark: f_gp191][bookmark: f_gp192]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关规定，为明确甲、乙双方责任，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 
一、合同价款：
[bookmark: _Toc1340]（一）合同总价款为人民币（大写）        （￥      ）。
（二）合同总价包括：包括但不限于完成本次招标所要求的货物、服务至验收合格的其他一切相关费用。
（三）合同总价为固定总价，不受市场价格变化因素的影响。
二、款项结算
（一）付款方式：具体付款方式和甲方协商。
（二）支付方式：具体支付方式和甲方协商。
（三）结算方式：采购人结算，在付款前必须开具增值税发票给采购人。
三、服务期：一年。
四、质量目标：符合国家及行业现行相关规程、规范标准及相关技术规范要求。
五、实施区域：甲方指定地点
六、服务内容和要求：详见第三部分招标内容及参数要求
七、质保措施
供应商应根据磋商服务内容保质保量完成任务，因服务商原因造成的服务质量问题，给采购人造成损失的，服务商承担全部责任，如严重违反质保措施的将取消中标资格。
八、违约责任：
8.1按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；
8.2未按合同要求提供相关服务或货物的质量不能满足技术要求的，采购单位会同有关单位，有权终止合同和对供货方违约进行追究。
九、验收：验收须以磋商文件、响应文件、合同、国家相应的标准、规范等为依据。
十、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向延安仲裁委员会申请仲裁或者向采购人所在地的人民法院提请诉讼。
十一、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。
十二、合同期内，未尽事宜，双方可根据服务需要，另立补充协议，补充协议是本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。
十三、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。
十四、其它（在合同中具体明确）。



	甲  方
	乙  方

	



（盖章）
	



（盖章）

	地址：
	地址：

	邮编：
	邮编：

	法定代表人： 
	法定代表人：

	被授权代表：
	被授权代表：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行：

	开户银行：


	帐号：
	帐号：

	日期：     年   月   日
	日期：     年   月   日







第 五 部 分  响应文件格式


延安市食品质量安全检验检测中心仪器设备维（修）保采购项目




竞争性磋商响应文件

采购项目编号:SXHYZB-2629








供   应  商：                     （盖单位公章）
法定代表人或
其委托代理人：                     （签字或盖章）
日       期：      年     月     日 


目     录


第一部分   响应函

第二部分   响应一览表

第三部分   法定代表人证明书与授权书

第四部分   供应商资质证明文件

第五部分   磋商响应技术方案

第六部分   商务响应方案

第七部分   供应商承诺书







第一部分   响应函 
陕西宏扬项目管理有限公司：
我公司收到贵单位        号磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。
1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务（技术检测）和全面技术保障；
2、如若中标（成交），将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务；
3、我方已详细阅读和核实全部磋商文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力；
4、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料；
5、我方的响应文件在磋商之日计算有效为九十（90）个日历日；
6、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                           
电    话：                                           
传    真：                                            
邮    编：                                             
供应商：                （公章）
法定代表人/被授权人（签字或盖章）：                

                                                 年   月   日

第二部分 响应一览表
	项目名称
	

	供应商名称
	

	报价(小写元)
	

	报价(大写元)
	

	服务期
	

	质量目标
	

	说   明
	




供应商（公章）：                         法定代表人/被授权人（签字或盖章）：
注：
1、 此表中任何信息与响应文件其他处不一致时以此表为准。
2、 此表为规范格式，严格按此表格填列，不填列或不按此表格填列，按无效标对待。






附表1
分项报价表
项目名称：
项目编号：
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单价
(人民币元)
	合计
（人民币元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写:                   小写：


说明：表格由供应商根据磋商文件第三部分计算报价
注:
    1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；
    2. 如果不提供详细分项报价，视为其响应文件没有实质性响应竞争性磋商文件；
3. 根据实际情况对具体项目进行说明。

供应商（公章）：                  
法定代表人/被授权人（签字或盖章）：
日期：  年  月    日


附表2
技术规格响应偏离表
项目名称：
项目编号：                                            
	序号
	名称
	磋商文件
技术需求
	响应文件响应技术指标
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标内容及技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。


供应商（公章）：                 

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日



第三部分   法定代表人证明书与授权书

法定代表人证明书

单位名称：                                                   .
单位性质：                                                   .
地    址：                                                   .
成立时间：               年              月                 日
经营期限：                                                   .
姓    名：        性别：        年龄：        职务：        .
系                            的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证



                  供   应   商：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

          日        期：           年          月       日








法定代表人授权委托书
 本授权委托书声明：本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托           代表我公司全权办理   （项目名称）（采购项目编号）   的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
代理人无转委托权，特此委托。
本授权书于        年       月       日签字生效，有效期自递交响应文件截止之日起         日历天。
特此证明。
身份证复印件粘贴处
	



法人代表身份证复印件（正面）
	



法人代表身份证复印件（反面）

	



授权委托人身份证复印件（正面）
	



授权委托人身份证复印件（反面）



供  应  商：                            （盖单位公章）     .
法定代表人：                             （签字或盖章）      .
委托代理人：                             （签字） 
日      期：      年        月        日


第四部分  供应商资质证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的2025年8月份至2026年8月份任意一个月份的缴税凭证；依法免税的供应商应提供相关文件证明；
（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年度8月至2026年度8月份任意一个月份的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；
（5）财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告(成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表),或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；
（6）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）经查，投标单位未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，且参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（7）供应商须提供《中小企业声明函》；
（8）本项目不接受联合体磋商。







附件1：
供应商信用记录书面声明函
陕西宏扬项目管理有限公司：
我方作为《  项目名称  》 （项目编号：    ） 第    包的供应商 ，在此郑重声明：
1.在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中     （填 “没有”或 “有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2.我方       （填 “未被列入”或 “被列入”）失信被执行人名单。
3.我方       （填 “未被列入”或 “被列入”） 严重失信主体或重大税收违法失信主体名单。
4.我方       （填 “未被列入”或 “被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项 目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关 “提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
供应商： 名称 （加盖公章）
日  期：    年  月  日


备注：项目不分标段的，第    包空白处填写“/ ”。


附件2：
非联合体磋商声明函

致：                    （采购人名称）
我公司收到贵单位（项目名称：            项目编号：       ）的磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的磋商活动。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。
1.本项目我公司以自己的名义参加磋商，不存在联合体磋商的情况。
2.我公司愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
特此声明。






供应商：                                 （盖章）                                
法定代表人或
其委托代理人：                           （签字或印鉴）
委托代理人：                            （签字或盖章）  
日    期：       年       月      日



第五部分  磋商响应技术方案




（各供应商根据采购内容及评标办法，可自主编写方案说明）













第六部分  商务响应方案
商务响应方案的主要内容：
1）企业简介；
2）商务响应（服务期、质量目标、付款方式、价款结算、违约责任等）与合同条款说明；
3）业绩；
4）有必要说明的商务事宜。


















第七部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标；
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
6、不在提服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                    （盖章）
全权代表：                    （签字或盖章）
地    址：                       
邮    编：                        
电    话：                      

                                                 年  月  日

承诺书Ⅱ
	致：陕西宏扬项目管理有限公司

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



承诺书Ⅲ
	致：陕西宏扬项目管理有限公司

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因服务供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
本公司承诺：本次响应产品为正品行货。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日





承诺书Ⅳ
	致：陕西宏扬项目管理有限公司

	作为参加贵单位组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日




[bookmark: _Toc14910_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8575_WPSOffice_Level1]

附件：
一、中小企业声明函（服务） 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务的单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为
     万元¹，属于【（  ）中型企业、（  ）小型企业、（  ）微型企业】； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为
     万元，属于【（  ）中型企业、（  ）小型企业、（  ）微型企业】；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
            日期：
注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
   
备注：
1.供应商提供《中小企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。
2.本项目所属行业为：其他未列明行业。


[bookmark: _Toc32499][bookmark: _Toc26990]二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的          项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：                   
       
                           日  期：      年     月      日



备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。












三、监狱企业声明函
（非监狱企业不填写，但必须提交空表）

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


        单位名称（盖章）：                   
       
                           日  期：      年     月      日


四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　年　　月　日    




_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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