采购包1：

标的名称：便携式验光仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 产品净重：≤7.5kg，便于携带与转运； |
| 2 |  | 产品尺寸：≤468mm*324mm*220mm(L*B*H）； |
| 3 |  | 支持全自助操作、光学自动人脸及双眼检测定位、自动瞳孔搜寻、自动瞳孔对正、对焦、自动测量，支持检测数据通过内置筛查软件和物联网实时上传大数据平台； |
| 4 |  | 最小可测瞳孔直径：≤φ2.0 ㎜； |
| 5 |  | 顶点距：0/12/13.5/15mm 可选； |
| 6 |  | 显示屏：≥10.1 寸彩色液晶显示屏，支持90 度翻转，方便对设备进行操作（需提供产品彩页或产品手册证明）； |
| 7 |  | 瞳距：含10～85mm； |
| 8 |  | 球镜度最小测量范围为-20.00m -1 ～ +20.00m -1 ,(VD=12 mm, 精度： 0.12m-1 /0.25m -1 )（需提供产品彩页或产品手册证明）； |
| 9 |  | 柱镜度最小测量范围为0.00m -1 ~±12.00m -1 (精度：0.12m -1 /0.25m -1 )； |
| 10 |  | 角膜曲率半径测量范围：5～13mm（0.02 ㎜精度显示）； |
| 11 | ▲ | 内置物联网卡，无需手机、平板等介质即可实现设备自动网络通信（需提供产品彩页或产品手册证明）； |
| 12 |  | 内置筛查系统，结果自动上传平台，无需手机、平板等介质进行上传（需提供产品彩页或产品手册证明）； |
| 13 | ▲ | 设备内置二维码扫描，无需借助外部扫描器（需提供产品彩页或产品手册证明）； |
| 14 |  | 提供与投标产品型号一致的检验报告； |

标的名称：全自动电脑验光仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 具有开机自检功能； |
| 2 |  | 颚托电动升降，自动调节高度，支持全自助操作、自动压力感应启动检测、自动人脸检测定位、自动双目瞳孔搜寻、自动瞳孔对正对焦、自动测量； |
| 3 |  | 最小可测瞳孔直径：≤φ2.0 ㎜； |
| 4 |  | 顶点距：0/12/13.5/15mm 可选； |
| 5 |  | 显示屏：≥10.1 寸彩色液晶显示器，液晶屏支持360°翻转，方便对设备进行操作（需提供产品彩页或产品手册证明）； |
| 6 |  | 瞳距：含10～85mm； |
| 7 |  | 球镜度最小测量范围为-20.00m -1 ～ +20.00m -1 ,(VD=12 mm, 精度： 0.12m-1 /0.25m -1 )（需提供产品彩页或产品手册证明）； |
| 8 |  | 柱镜度最小测量范围为0.00m -1 ~±12.00m -1 (精度：0.12m -1 /0.25m -1 )（需提供产品彩页或产品手册证明）； |
| 9 |  | 角膜曲率半径测量范围：5～13mm（0.02 ㎜精度显示）； |
| 10 |  | 数据传输方式：支持内置物联网、WIFI、蓝牙等多种数据传输方式； |
| 11 | ▲ | 内置物联网卡，无需手机、平板等介质即可实现设备自动网络通信（需提供产品彩页或产品手册证明）； |
| 12 | ▲ | 内置筛查系统，结果自动上传平台，无需手机、平板等介质进行上传（需提供产品彩页或产品手册证明）； |
| 13 | ▲ | 设备本身支持二维码扫描，无需借助外部扫描器（需提供产品彩页或产品手册证明）； |
| 14 |  | 提供与投标产品型号一致的检验报告； |

标的名称：液晶视力表

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 屏幕尺寸：≥23.8 英寸,高清无反光液晶屏； |
| 2 |  | 分辨率：≥1920×1080； |
| 3 |  | 最大亮度：≥250cd/m2，屏幕无反光； |
| 4 |  | 视标类型：C 视标、E 视标、儿童视标、色盲检测视标； |
| 5 |  | 视标等级：4.0-5.3； |
| 6 |  | 数据传输方式：支持内置物联网、WIFI 和蓝牙等多种数据传输方式； |
| 7 |  | 内置物联网卡，无需手机、平板等介质即可实现设备自动网络通信（需提供产品彩页或产品手册证明）； |
| 8 | ▲ | 遥控器尺寸：为便于用户自助检测，遥控器尺寸≥13.5cm*16cm,方位按键宽度≥2cm（需提供产品彩页或产品手册或产品图片证明）； |
| 9 | ▲ | 遥控器功能：遥控器自身支持扫二维码等身份识别功能；支持语音提示；支持蓝牙连接、通信；支持上下左右方向选择；最远传输距离≥5 米距离；学生可通过遥控器自助扫码检测（需提供产品彩页或产品手册或产品图片证明）； |
| 10 | ▲ | 内置筛查系统，支持全自助操作，扫码身份识别自动获取检查人信息、按键结果自动判断、检测结果自动上传平台，无需手机、平板等介质进行上传（需提供产品彩页或产品手册证明）； |
| 11 |  | 提供与投标产品型号一致的检验报告； |