技术参数要求
采购包1：
标的名称：采样泵
	序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、20ml‑500ml采样泵
数量：5个
技术参数：
1、流量范围：（20-500ml/min）（流量可设）
2、恒流方式：电子数字恒流,支持数据录入、移动端数据采集、历史数据下载、数据逻辑校验审核、统计分析、可视化展示等多种功能（带数字化DTU定位模块，可实现采样数据的实时上传、故障报警、采样地点经纬度显示等功能）流量不受电压波动和气阻变化的影响。
3、流量误差：≤±2.5%
4、流量稳定性：≤3%
5、流量重复性：≤2%
6、计时误差：≤±0.01%
7、定时范围：1min～999min
8、工作温度：-10～50℃
9、相对湿度：≤95%RH
10、续航时间：不少于20小时
11、负载能力：≥35000pa
12、采样模式：
①循环采样，可循环体积或者时间采样，设置采样时间，设置间隔时间，循环次数。
②手动采样，设置采样流量后，即可直接采样，正计时，手动关停。
③定时采样，设定采样时间，时间到即采样停止。
④定容采样（1000L），设定采样体积采样。
(1)锁定功能：面板锁定功能能够防止泵运行过程中的设置更改。
(2)流量故障修正：在背压规定范围内，当流量变化超过± 5%时出现故障报警功能显示。30秒后错误无法更正，泵将停止工作。（3）屏幕可同时显示：流量、采样时间、采样体积、背压、电池预期可采样时间、日期、时间、操作模式、电池剩余电量。
（4）湿度范围：操作湿度：5-95%，不凝结；存储湿度：5-98%，不凝结。
（5）提供云端平台实时查看当时工作的采样器相关工作数据、实际状况、经纬度信息。
13、运行噪声：＜55db   
14、体积计算：实时显示
15、数据存储下载：可实时查询采样数据，带USB串口下载。
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	二、20ml‑500ml采样泵
数量：3个
技术参数：
1、 流量范围：（20-500ml/min）（流量可设）
2、恒流方式：电子数字恒流,支持数据录入、移动端数据采集、历史数据下载、数据逻辑校验审核、统计分析、可视化展示等多种功能（带数字化DTU定位模块，可实现采样数据的实时上传、故障报警、采样地点经纬度显示等功能）流量不受电压波动和气阻变化的影响。
3、流量误差：≤±2.5%
4、流量稳定性：≤3%
5、流量重复性：≤2%
6、计时误差：≤±0.01%
7、定时范围：1min～999min
8、工作温度：-10～50℃
9、相对湿度：≤95%RH
10、续航时间：不少于20小时
11、负载能力：≥35000pa
12、采样模式：
①循环采样（99次循环），可循环体积或者时间采样，设置采样时间，设置间隔时间，循环次数。
②手动采样，设置采样流量后，即可直接采样，正计时，手动关停。
③定时采样，设定采样时间，时间到即采样停止。
④定容采样（1000L），设定采样体积采样。
 (1)锁定功能：面板锁定功能能够防止泵运行过程中的设置更改。
 (2)流量故障修正：在背压规定范围内，当流量变化超过± 5%时出现故障报警功能显示。30秒后错误无法更正，泵将停止工作。
 （3）屏幕可同时显示：流量、采样时间、采样体积、背压、电池预期可采样时间、日期、时间、操作模式、电池剩余电量。
（4）湿度范围：操作湿度：5-95%，不凝结；存储湿度：5-98%，不凝结
 （5）云端平台实时查看当时工作的采样器相关工作数据、实际状况、经纬度信息。
13、运行噪声：＜55db   
14、体积计算：实时显示
15、数据存储下载：可实时查询采样数据，可下载.
16、防爆级别：≥IIBT4 Gb
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	三、5L‑20L 采样泵
数量：5个
技术参数：
1、 流量范围：（5-30L/min）（流量可设）
2、恒流方式：电子数字恒流,支持数据录入、移动端数据采集、历史数据下载、数据逻辑校验审核、统计分析、可视化展示等多种功能（带数字化DTU定位模块，可实现采样数据的实时上传、故障报警、采样地点经纬度显示等功能）流量不受电压波动和气阻变化的影响。
3、流量误差：≤±2.5%
4、流量稳定性：≤3%
5、流量重复性：≤2%
6、计时误差：≤±0.01%
7、定时范围：1min～999min
8、工作温度：-10～50℃
9、相对湿度：≤95%RH
10、续航时间：不少于8小时
11、负载能力：≥30000pa
12、采样模式：
①循环采样（99次循环），可循环体积或者时间采样，设置采样时间，设置间隔时间，循环次数。
 ②手动采样，设置采样流量后，即可直接采样，正计时，手动关停。
 ③定时采样，设定采样时间，时间到即采样停止。
 ④定容采样（1000L），设定采样体积采样。
 (1)锁定功能：面板锁定功能能够防止泵运行过程中的设置更改。
 (2)流量故障修正：在背压规定范围内，当流量变化超过± 5%时出现故障报警功能显示。
 30秒后错误无法更正，泵将停止工作。。
（3）屏幕可同时显示：流量、采样时间、采样体积、背压、电池预期可采样时间、日期、时间、操作模式、电池剩余电量。
（4）湿度范围：操作湿度：5-95%，不凝结；存储湿度：5-98%，不凝结
（5）云端平台实时查看当时工作的采样器相关工作数据、实际状况、经纬度信息。
13、运行噪声：＜65db   
14、数据存储下载：可实时查询采样数据，可下载。
15、防爆级别：≥IIBT4 Gb
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	四、5L‑20L 采样泵
数量：3个
技术参数：
1、 流量范围：（5-30L/min）（流量可设）
2、恒流方式：电子数字恒流,支持数据录入、移动端数据采集、历史数据下载、数据逻辑校验审核、统计分析、可视化展示等多种功能（带数字化DTU定位模块，可实现采样数据的实时上传、故障报警、采样地点经纬度显示等功能）流量不受电压波动和气阻变化的影响。
3、流量误差：≤±2.5%
4、流量稳定性：≤3%
5、流量重复性：≤2%
6、计时误差：≤±0.01%
7、定时范围：1min～999min
8、工作温度：-10～50℃
9、相对湿度：≤95%RH
10、续航时间：不少于8小时
11、负载能力：≥30000pa
12、采样模式：
①循环采样（99次循环），可循环体积或者时间采样，设置采样时间，设置间隔时间，循环次数。
  ②手动采样，设置采样流量后，即可直接采样，正计时，手动关停。
  ③定时采样，设定采样时间，时间到即采样停止。
  ④定容采样（1000L），设定采样体积采样。
 (1)锁定功能：面板锁定功能能够防止泵运行过程中的设置更改。
 (2)流量故障修正：在背压规定范围内，当流量变化超过± 5%时出现故障报警功能显示。30秒后错误无法更正，泵将停止工作。。
 （3）屏幕可同时显示：流量、采样时间、采样体积、背压、电池预期可采样时间、日期、时间、操作模式、电池剩余电量。
（4）湿度范围：操作湿度：5-95%，不凝结；存储湿度：5-98%，不凝结
（5）云端平台实时查看当时工作的采样器相关工作数据、实际状况、经纬度信息。
13、运行噪声：＜65db  
14、体积计算：实时显示
15、数据存储下载：10000组可实时查询采样数据，可下载
16、防爆级别：≥IIBT4 Gb



标的名称：空气样品收集器
	序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、大型气泡吸收管
数量：10个
型号：10ml
技术参数：高硼硅材质
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	二、小型气泡吸收管
数量：10个
型号：5ml
技术参数：高硼硅材质
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	三、多孔玻板吸收管   
数量：10个
型号：10ml
技术参数：高硼硅材质
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	四、冲击式吸收管
数量：10个
型号：10ml
技术参数：高硼硅材质
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	五、固体吸收管
数量：10个
型号：6*80mm
技术参数：高硼硅材质



标的名称：个体噪声声级计
	序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、个体噪声计量计
数量：2个
技术参数：
1、传声器：预极化自由场型测试电容传声器。
 ▲2、声压级测量范围：60 dBA-140 dBA； 
 3、峰值C声级测量范围：70 dB-143 dB；
 4、声暴露测量范围：0.01 Pa2h到99.99 Pa2h；噪声剂量测量范围：0 %到9999 % 。
 5、频率范围：20 Hz～12.5 kHz。。
 ▲6、时间计权：F、S、I、Peak。
 7、积分时间：10 s～16 h。
 8、检波特性：真有效值数字检波。
 ▲9、测量指标：Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Lex,8h、DOSE、LCpeak、NLpeak>120、NLpeak>130 、NLpeak>140等；
 ▲10、DOSE交换率：3、4、5可选；门限：70 dB～90 dB可选。
 11、显示器：测量示值1 s刷新1次。
 12、存贮组数：≥16组（Flash RAM） 
 13、防护等级：≥IP 55
 14、电池：充满电后可连续使用≥20 h。
 15、功耗：仪器耗电≤60 mA。 
 16、使用温度：-10 ℃～+40 ℃；静压65 kPa～108 kPa；相对湿度≤ 95% RH。
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	二、个体噪声计量计（本安防爆）
数量：1个
技术参数：
1、传声器：预极化自由场型测试电容传声器。
 ▲2、声压级测量范围：60 dBA-140 dBA； 
 3、峰值C声级测量范围：70 dB-143 dB；
 4、声暴露测量范围：0.01 Pa2h到99.99 Pa2h；噪声剂量测量范围：0 %到9999 % 。
 5、频率范围：20 Hz～12.5 kHz。
 ▲6、时间计权：F、S、I、Peak。
 7、积分时间：10 s～16 h。
 8、检波特性：真有效值数字检波。
 ▲9、测量指标：Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Lex,8h、DOSE、LCpeak、NLpeak>120、NLpeak>130 、NLpeak>140等；
 ▲10、DOSE交换率：3、4、5可选；门限：70 dB～90 dB可选。
 11、显示器：测量示值1 s刷新1次。
 12、存贮组数：≥16组（Flash RAM）
 ▲13、防护等级：≥IP 55
 ▲14、安全：本质安全型。
 ▲15、电池：充满电后可连续使用≥20 h。
 16、功耗：仪器耗电≤60 mA。 
 17、使用温度：-10 ℃～+40 ℃；静压65 kPa～108 kPa；相对湿度≤ 95% RH。


标的名称：积分声级计
	序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标
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	一、积分声级计
数量：1个
技术参数：
1、传声器组合：预极化测试电容传声器+前置放大器
▲2、105 dB超大级线性范围：28 dBA-133 dBA；33 dBC-133 dBC；40 dBZ-133 dBZ； 
▲3、峰值测量范围LCPeak：66-136dB；
 4、频率范围：20 Hz～12.5 kHz；
 5、A/D位数：≥24位；
 6、采样频率：≥32 kHz；
 7、时间计权：并行（同时）F、S﹑I；
 8、频率计权：并行（同时）A、C、Z；
 9、检波特性：真有效值数字检波；
 10、声级计类型：X类声级计；
 11、显示器主要显示内容：可实时测量及显示多个测量指标、统计分布图、24小时列表值等；
▲12、主要测量功能：总值积分测量功能、统计分析功能（内含24小时自动监测功能）、个人声暴露测量功能；
▲13、主要测量指标：Li、Lp、Leq、Lmax、Lmin、Ln、SD、SEL、LCpeak、Lex8h、LAVG、TWA等；
 14、数据存贮：标配 ≥32 Mb FLASH ，≥3300组带分布图的单统计分析结果，≥2600组带分布图的双统计分析结果
 15、日历时钟：每月误差小于1分钟，可校时，内置后备电池；
 16、统计积分功能：可以任选频率计权及时间计权，采样速率为≥47次/秒；
 17、测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置；
▲18、个人声暴露计符合标准：GB/T 15952-2010，IEC 61252:2017，测量内容：TWA、LAVG、DOSE、Lex,8h；交换率：3、4、5、6可选；
 19、使用环境大气压：65 kPa～110 kPa；温度：-10 ℃～50 ℃；相对湿度：不大于95%；
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	二、积分声级计
数量：1个
技术参数：1、传声器组合：测量传声器+前置放大器
▲2、频率范围：10 Hz～20 kHz；
▲3、测量范围：28 dBA～136 dBA；38 dBC～136 dBC；47 dBZ～136 dBZ；峰值声级60 dBC～136 dBC。
 4、本机电噪声：小于22 dBA，小于27 dBC，小于36 dBZ；
 5、Ａ/Ｄ位数：≥24位；
 6、采样频率：≥48 kHz；
 7、准确度等级：≥1级；
 8、检波器特性：真有效值数字检波；
 9、时间计权：并行（同时）F、S、I、I10；
 10、频率计权：并行（同时）A、C、Z，
▲11、测量功能：总值积分、统计积分、24小时、声暴露级；
 12、基本测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq，t、Lxymax、Lxymin、LxE、Lxpeak、E、Ln、SD、TWA、Lex,8h、LAVG、DOSE、Ld、Ln、Ldn、Linst；
 13、录音功能：文件类型WAV、MP3可选；采样频率12 kHz、24 kHz、48 kHz可选；数据长度16位、24位可选。
▲14、声暴露级测量指标：Lp、Lmax、TWA、Lex,8h、LCpeak、LZpeak、Lmin、Leq,T、LAVG、DOSE、E、NLApeak>120dB、NLApeak>130dB；
 15、数据存贮：≥4G内部存储，最大可支持≥64G TF卡；
 16、电源：可连续工作6小时以上
 17、测量时间：1 s到99 h任意设置；
 18、工作温度：-10 ℃～50 ℃；相对湿度：20 %～90 %；气压：65 kPa～108 kPa；



标的名称：皮托管+微压计
	序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	★
	皮托管 +微压计
数量：1套
技术参数：
[bookmark: _GoBack]1.液晶显示，压力、压差、风速数字直读。
2．微压传感器、高分辨率、高精度、高稳定性。
3. 便携式、具有数值稳定功能。
4．不受仪器位置变化而影响漂移，仪器数码调零装置。
5．能适合各种工况状态下使用。超出量程H-H显示。
6．微功耗仪表一次性电池连续使用达100小时以上。
7.仪器设有电量指示及温度显示功能。
8. 配上皮托管可以直读风速和风压。
9.量程：-1000Pa～+1000Pa
10.分辨率：≥1Pa11.L型皮托管，直径8mm,微压计与皮托管配套连接管5米（硅胶材质）



