2026年西安市市级监测网运维项目

采购包1：采购需求

一、采购项目概况

2026年西安市市级监测网运维服务内容包括：西安市216个国标六参数空气自动监测站的运行维护服务、43座地表水质在线自动监测站的运行维护服务、4套固定污染源挥发性有机物（VOCs）在线监测设备的运行维护服务、1台大气激光雷达走航车的运行维护服务、智慧环保指挥中心运行维护服务、运维质控（比对）服务、140套重点区域空气颗粒物监测站运维服务，服务期一年；包括5座敏感区域空气站运维服务，服务期6个月。

采购包1：运维服务范围包括西安市177个街镇国标六参数空气自动监测站运维服务、4套固定污染源有机废气（VOCs）在线监测站运维服务、72套颗粒物监测系统（道路扬尘站）运维服务、大气激光雷达走航车（1辆）运维服务、智慧环保指挥中心运行维护服务，服务期为一年;5座敏感区域空气站运维服务,服务期6个月。

二、本采购包最高限价：26,183,000.00元

1.177个街镇国标六参数空气自动监测站运维：22,479,000.00元

2.5个敏感区域空气站运维（6个月）：262,500.00元

3.4套固定污染源有机废气（VOCs）在线监测站运维：300,000.00元

4.72套颗粒物监测系统（道路扬尘站）运维：2,160,000.00元；迁站36站：180,000.00元

5.大气激光雷达走航车（1辆）运维：281,500.00元

6.智慧环保指挥中心运行维护：520,000.00元

三、服务内容

（一）西安市国标六参数空气自动监测站运维服务需求

西安市国标六参数空气自动监测站（以下简称“小型站”）是“智慧环保”项目感知层的重要组成部分。在西安市部署的177个街镇空气站实时监测环境空气中的PM10、PM2.5、O3、SO2、CO、NOx浓度，可实现对全市环境空气质量的实时掌控，为空气质量变化研判、空气质量预测预警、污染溯源等工作提供重要数据支撑。

1.项目内容与空气站情况

1.1 项目内容

项目运维服务范围为西安市177个街镇（园、办）箱式空气自动监测站。运维服务内容包含所有站点监测分析仪器及数据采集与传输设备、辅助设备、用电及网络保障、视频监控、护栏等辅助基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、预防性维护等工作，确保空气站各项仪器设备稳定运行并与智慧环保软件平台联网正常，接受采购人质控检查和考核。

此次采购项目运行维护服务周期为1年。空气站运维内容包括西安市177个站点的PM10、PM2.5、O3、SO2、CO、NOx六参数的保外运维。

表1  177个小型站清单

| 序号 | 区县 | 监测站点 | 序号 | 区县 | 监测站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城区 | 胡家庙街办 | 91 | 临潼区 | 秦陵街办 |
| 2 | 新城区 | 西一路街办 | 92 | 临潼区 | 西泉街办 |
| 3 | 新城区 | 中山门街办 | 93 | 临潼区 | 徐杨街办 |
| 4 | 新城区 | 太华路街办 | 94 | 临潼区 | 油槐街办 |
| 5 | 新城区 | 自强路街办 | 95 | 临潼区 | 仁宗街办 |
| 6 | 新城区 | 解放门街办 | 96 | 临潼区 | 秦文化 |
| 7 | 新城区 | 长乐西路街办 | 97 | 临潼区 | 相桥街办 |
| 8 | 新城区 | 韩森寨街办 | 98 | 临潼区 | 交口街办 |
| 9 | 新城区 | 长乐中路街办 | 99 | 临潼区 | 临潼度假区管委会 |
| 10 | 碑林区 | 长乐坊街办 | 100 | 临潼区 | 旅游商贸开发区 |
| 11 | 碑林区 | 张家村街办 | 101 | 临潼区 | 斜口街办 |
| 12 | 碑林区 | 南院门街办 | 102 | 临潼区 | 何寨街办 |
| 13 | 碑林区 | 文艺路街办 | 103 | 高陵区 | 张卜街办 |
| 14 | 碑林区 | 长安路街办 | 104 | 高陵区 | 耿镇街办 |
| 15 | 碑林区 | 东关南街街办 | 105 | 高陵区 | 姬家街办 |
| 16 | 碑林区 | 太乙路街办 | 106 | 高陵区 | 崇皇街办 |
| 17 | 碑林区 | 柏树林街办 | 107 | 高陵区 | 泾渭街办 |
| 18 | 莲湖区 | 环城西路街办 | 108 | 高陵区 | 通远街办 |
| 19 | 莲湖区 | 枣园街办 | 109 | 高陵区 | 鹿苑街办 |
| 20 | 莲湖区 | 北院门街办 | 110 | 蓝田县 | 安村镇 |
| 21 | 莲湖区 | 北关街办 | 111 | 蓝田县 | 汤峪镇 |
| 22 | 莲湖区 | 西关街办 | 112 | 蓝田县 | 三里镇 |
| 23 | 莲湖区 | 青年路街办 | 113 | 蓝田县 | 焦岱镇 |
| 24 | 莲湖区 | 桃园街办 | 114 | 蓝田县 | 前卫镇 |
| 25 | 莲湖区 | 红庙坡街办 | 115 | 蓝田县 | 九间房镇 |
| 26 | 莲湖区 | 土门街办 | 116 | 蓝田县 | 小寨镇 |
| 27 | 雁塔区 | 电子城街办 | 117 | 蓝田县 | 普化镇 |
| 28 | 雁塔区 | 小寨路街办 | 118 | 蓝田县 | 三官庙镇 |
| 29 | 雁塔区 | 等驾坡街办 | 119 | 蓝田县 | 蓝关街办 |
| 30 | 雁塔区 | 曲江街办 | 120 | 蓝田县 | 华胥镇 |
| 31 | 雁塔区 | 大雁塔街办 | 121 | 蓝田县 | 灞源镇 |
| 32 | 雁塔区 | 长延堡街办 | 122 | 蓝田县 | 厚镇 |
| 33 | 雁塔区 | 漳浒寨街办 | 123 | 蓝田县 | 洩湖镇 |
| 34 | 雁塔区 | 杜城街办 (西沣办) | 124 | 蓝田县 | 孟村镇 |
| 35 | 灞桥区 | 洪庆街办 | 125 | 蓝田县 | 蓝桥镇 |
| 36 | 灞桥区 | 狄寨街办 | 126 | 蓝田县 | 辋川镇 |
| 37 | 灞桥区 | 席王街办 | 127 | 蓝田县 | 玉山镇 |
| 38 | 灞桥区 | 红旗街办 | 128 | 蓝田县 | 葛牌镇 |
| 39 | 灞桥区 | 灞桥街办 | 129 | 高新区 | 国际社区 |
| 40 | 灞桥区 | 纺织城街办 | 130 | 高新区 | 细柳街办 |
| 41 | 未央区 | 未央宫街办 | 131 | 高新区 | 灵沼街办 |
| 42 | 未央区 | 张家堡街办 | 132 | 高新区 | 秦渡镇 |
| 43 | 未央区 | 未央湖街办 | 133 | 高新区 | 庞光镇 |
| 44 | 未央区 | 汉城街办 | 134 | 高新区 | 草堂镇 |
| 45 | 未央区 | 六村堡街办 | 135 | 高新区 | 软件新城 |
| 46 | 未央区 | 草滩街办 | 136 | 高新区 | 综保区 |
| 47 | 未央区 | 徐家湾街办 | 137 | 高新区 | 长安园办 |
| 48 | 未央区 | 大明宫街办 | 138 | 高新区 | 草堂基地 |
| 49 | 未央区 | 辛家庙街办 | 139 | 高新区 | 鱼化寨街办 |
| 50 | 未央区 | 谭家街办 | 140 | 高新区 | 丈八街办 |
| 51 | 阎良区 | 荆山开发区 | 141 | 高新区 | 兴隆街办 |
| 52 | 阎良区 | 武屯街办 | 142 | 高新区 | 东大街办 |
| 53 | 阎良区 | 新华路街办 | 143 | 高新区 | 五星街办 |
| 54 | 阎良区 | 经济开发区 | 144 | 经开区 | 草滩生态产业园 |
| 55 | 阎良区 | 关山街办 | 145 | 经开区 | 泾渭新城 |
| 56 | 阎良区 | 振兴街办 | 146 | 经开区 | 渭北街办 |
| 57 | 阎良区 | 凤凰路街办 | 147 | 经开区 | 中心区 |
| 58 | 阎良区 | 新兴街办 | 148 | 曲江新区 | 曲江楼观台 |
| 59 | 阎良区 | 北屯街办 | 149 | 曲江新区 | 曲江核心区(花园酒店) |
| 60 | 长安区 | 黄良街办 | 150 | 曲江新区 | 曲江核心区(承古斋) |
| 61 | 长安区 | 魏寨街办 | 151 | 曲江新区 | 大明宫国家遗址公园 |
| 62 | 长安区 | 引镇街办 | 152 | 阎良航空基地 | 航空科技园 |
| 63 | 长安区 | 王曲街办 | 153 | 民用航天基地 | 揽月阁 |
| 64 | 长安区 | 子午街办 | 154 | 浐灞生态区 | 金融商务区 |
| 65 | 长安区 | 大兆街办 | 155 | 浐灞生态区 | 世园园区 |
| 66 | 长安区 | 五台街办 | 156 | 浐灞生态区 | 商贸园区 |
| 67 | 长安区 | 太乙宫街办 | 157 | 浐灞生态区 | 雁鸣湖园区 |
| 68 | 长安区 | 王莽街办 | 158 | 浐灞生态区 | 总部经济园区 |
| 69 | 长安区 | 杨庄街办 | 159 | 浐灞生态区 | 湿地园区 |
| 70 | 长安区 | 杜曲街办 | 160 | 国际港务区 | 新筑街办 |
| 71 | 长安区 | 韦曲街办 | 161 | 国际港务区 | 新合街办 |
| 72 | 长安区 | 滦镇街办 | 162 | 鄠邑区 | 蒋村镇 |
| 73 | 长安区 | 砲里街办 | 163 | 鄠邑区 | 五竹街办 |
| 74 | 长安区 | 鸣犊街办 | 164 | 鄠邑区 | 余下街办 |
| 75 | 长安区 | 郭杜街办 | 165 | 鄠邑区 | 滨河新区 |
| 76 | 临潼区 | 穆寨街办 | 166 | 鄠邑区 | 玉蝉街办 |
| 77 | 临潼区 | 代王街办 | 167 | 鄠邑区 | 沣京工业园 |
| 78 | 临潼区 | 新市街办 | 168 | 鄠邑区 | 甘亭街办 |
| 79 | 临潼区 | 栎阳街办 | 169 | 鄠邑区 | 甘河镇 |
| 80 | 临潼区 | 小金街办 | 170 | 鄠邑区 | 祖庵镇 |
| 81 | 临潼区 | 现代物流园 | 171 | 鄠邑区 | 石井镇 |
| 82 | 临潼区 | 新区 | 172 | 鄠邑区 | 渭丰镇 |
| 83 | 临潼区 | 零口街办 | 173 | 鄠邑区 | 渭河示范区 |
| 84 | 临潼区 | 雨金街办 | 174 | 鄠邑区 | 景区管理局 |
| 85 | 临潼区 | 任留街办 | 175 | 鄠邑区 | 涝店镇 |
| 86 | 临潼区 | 行者街办 | 176 | 鄠邑区 | 新区办 |
| 87 | 临潼区 | 骊山街办 | 177 | 鄠邑区 | 秦岭办 |
| 88 | 临潼区 | 铁炉街办 |  |  |  |
| 89 | 临潼区 | 新丰街办 |  |  |  |
| 90 | 临潼区 | 马额街办 |  |  |  |

1.2 空气站情况

（1）仪器设备

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、辅助设备两部分，其中监测仪器包括O3、PM10、PM2.5、SO2、CO、NOx六项指标分析仪，辅助设备包括采样系统、数据采集与传输软硬件、制冷系统、供电系统、防雷系统以及视频监控系统等。

监测设备品牌型号、监测原理如下：

| 监测项目 | 品牌型号 | 测量原理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | Thermo 5014i | β射线法 | 177个站 |
| PM2.5 | Thermo 5014i | β射线法 | 177个站 |
| O3 | Thermo 49i | 紫外吸收法 | 177个站 |
| SO2 | Thermo 43i | 紫外荧光法 | 177个站 |
| CO | Thermo 48i | 红外吸收法 | 177个站 |
| NOx | Thermo 42i | 化学发光法 | 177个站 |

1.2.2监测项目

各站点均监测O3、PM10、PM2.5、SO2、CO、NOx六项指标。

1.2.3监测频次及数据传输

监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，本项目在线路可达的站点采用4M MSTP专线组网，少部分无法铺设的站点辅助以中国移动APN无线方式组网，向西安市智慧环保指挥平台实时监测数据。上传数据包括各监测设备的实时监测分钟值、小时值及工控机的状态参数等，各监测项目监测频次参照《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中数据统计的有效性规定执行。

1.2.4站点基础设施及电力、通讯保障

西安市智慧环保项目空气监测自动站属于小型站，配备稳定的电力供应和通讯设备，并能向西安市智慧环保指挥大厅正常上传监测数据。

1.2.5空气站其他情况

目前，大多数子站未采用国家电网（陕西地电）直接供电方式供电，而是通过二次电表计价供电。根据取电来源，大致可分为村民家庭供电、村委会供电、街道办事处供电、企业（民企/国企）供电、事业单位（学校/公园/孵化器）供电、国家电网（陕西地电）供电。子站未配备臭氧校准设备和颗粒物标准膜片。目前，部分空气站（高空站）暂未安装安全爬梯。

2.运维工作目标

运行维护工作应按照安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患；运行维护工作必须确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站运行质量应达到以下指标：

（1）所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

（2）各项指标数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；

（3）各项指标数据有效率达到80%（以小时值计）以上；

（4）运维任务完成率100%；

（5）异常情况处理率100%；

3.运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

（1）空气站的日常运行维护，备件耗材更换；

（2）空气站的设备维护保养及维修；

（3）当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

（4）空气站的内部质控措施；

（5）空气站通讯及数据采集系统的维护及维修，保障空气站与西安市智慧环保指挥平台通讯正常；

（6）空气站相关辅助设施的维护、保养、维修；

（7）运维电费和通讯费用由运维单位承担；

（8）运维过程中产生的备机及耗材费用由运维单位承担；

（9）运维单位在运维期内须无条件配合采购人组织的小型站相关设备补充、升级工作，并保障监测数据的完整性、准确性。

（10）委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人所有。未经采购人同意，运维单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行及管理期间，运维单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，运维单位应根据站点分布及安全保障情况购买财产保险（含第三方责任险），避免出现被盗、人为破坏等原因造成的资产损失。出现空气站资产丢失、损坏等情况，一切责任由运维单位承担，并尽快恢复运行，所发生的费用全部由运维单位承担。

（11）运维单位须为所有参与本项目运维的人员购买能覆盖此次运维周期的人身意外保险，制定并执行运维相关的安全措施，确保不发生意外，若发生运维安全事故，全部责任由运维单位承担。

4.运维工作具体要求

运维单位应遵守关于空气站管理的各项规定，严格按照国家相关标准要求开展运维工作。

4.1 一般维护要求

（1）保持站点内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）检查供电、网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（4）指派专人维护，设备固定牢固，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（5）定期检查消防和安全设施；

（6）每次维护后做好系统运行维护记录；

（7）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生；

（8）所有记录表格参照国家站标准填写。

4.1.1 每日维护要求

每日上午和下午两次远程查看空气站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）发现监测数据异常，应立即通知采购人，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决；在每日23时～次日6时出现的异常，应在次日10时前解决（通信线路，电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

（3）发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应运维工作；

（4）根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

（5）每日检查数据是否及时上传至数据平台并正常发布，发现数据断网及时恢复；

（6）运维单位对空气站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交采购人。每日12时前完成空气站前日各站点原始小时值的审核，报送采购人复核。对复核不通过的数据，需于第2日12时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以采购人最终复核结果为准。每月1日12时前，完成上月所有实时监测数据的在线审核，报送采购人复核。对复核不通过的数据，于1日18时前再次报送采购人。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以采购人最终复核结果为准。对于未能在规定时间内完成审核的数据，需于数据产生1周内，以正式文件的形式向采购人报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。

4.1.2每周工作要求

每周至少巡查空气站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看小型站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（2）检查采样和排气管路是否有漏气和堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

（3）检查各监测仪器运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

（4）检查PM10与PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否工作正常；

（5）检查并记录仪器设备零气、标气输出压力，应与前次检查时基本保持一致；

（6）每周对气态监测仪至少进行一次零点、跨度检查（纯净零气及75%-90%标气），如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

（7）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（8）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（9）检查空气站通讯系统，保证空气站与数据平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

（10）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

（11）检查气态监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间的过滤膜的污染情况，每周更换1次滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

（12）在冬、夏季应注意空气站机柜内部与外部环境的温差，若温差较大，应及时改变机柜温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

（13）应及时清除空气站附近的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝；

（14）应经常检查避雷设施是否可靠，机柜是否有漏雨现象，发现渗漏情况及时用玻璃胶进行密封，机柜外围设备是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

（15）检查站房的安全措施，做好防火防盗工作；

（16）每周对颗粒物仪器至少进行一次流量检查，流量误差超过±5%时应进行校准，每周对颗粒物监测仪的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换；

（17）空气质量达到重度及以上时，应及时清洗采样管和切割器并更换滤膜。在污染过程结束后清洗采样系统；

（18）每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。发现人为干预空气质量监测的行为，及时向采购人汇报；

（19）每周对机柜内外环境卫生进行检查，及时保洁；

（20）认真填写每周运行维护记录表。

4.1.3每月工作要求

（1）清洗PM10及PM2.5采样头，检查β射线法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

（2）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时进行校准，检查仪器是否泄漏；

（3）每月开展颗粒物标准膜测试，流量误差超过±2%时应进行校准；

（4）每月清洗一次空调过滤网；

（5）分析仪器时钟检查，数据采集仪时钟检查；

（6）每月对数据和运维记录进行备份；

（7）认真填写每月运行维护记录表。

4.1.4每季度工作要求

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（2）对气态分析仪进行多点线性检查，绘制校准曲线，检验相关系数、截距和斜率；

（3）每季度进行一次监测仪器的精密度校准。气态污染物监测仪的精密度审核采用向监测仪通入一定体积分数的标准气体来确定，颗粒物监测仪的精密度审核采用标准流量计测定监测仪器的工作流量来确定；

（4）检查校准PM10、PM2.5监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器；

（5）更换气态采样管、颗粒物采样管、摄像系统管路等与机柜冲孔处的密封玻璃胶；

（6）认真填写季度运行维护记录表。

4.1.5每半年工作要求

（1）动态校准仪质量流量计每半年进行一次流量多点校准；

（2）采用臭氧传递标准对小型站臭氧工作标准进行标准传递，更换零气源净化剂和氧化剂，以零气性能进行检查；

（3）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查；

（4）对气态监测仪器每半年进行一次期间核查；

（5）对机柜、风绳（等电位联结体）等外部组件进行除锈处理；

（6）认真填写每半年运行维护记录表。

4.1.6每年工作要求

（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书要求更换备件；

（2）更换所有泵组件；

（3）认真填写每年运行维护记录表；

（4）需提供计量部门出具的质控仪器计量认证证书。

4.1.7日常运行维护记录

应建立空气站维护档案，将空气站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

（1）空气站运行维护记录；

（2）颗粒物监测仪校准检查记录；

（3）气态监测仪校准检查记录；

（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录；

（5）空气自动监测系统备品备件管理记录；

（6）空气站主要消耗耗材使用记录；

（7）标准物质使用记录；

（8）多点线性校准表格；

（9）空气站机柜内外环境检查记录；

（10）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

投标人须在投标文件中提供以上记录表格。

4.1.8其他要求

（1）运维所使用耗材、备件要求为原厂耗材及备件；

（2）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更及时通知采购单位；

（3）运维单位需保证满足环保部门对仪器设备故障的响应时间的要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时内响应，2小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。当仪器设备每日23时～次日6时出现故障，应在次日10时前到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；

（4）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置；

（5）运维单位须每月5日前提交各站点上一月的运维记录纸质表格至采购单位。

（6）运维服务期内，承担采购人要求的相关迁站任务（不超过3站）。

4.2 质量控制要求

中标人需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

4.2.1量值溯源要求

运维单位应将运维所使用的流量计、温度计、气压计、湿度计等标准质控器具溯源到标准设备，由省级（含）以上计量院出具鉴定报告；将运维所使用的臭氧工作标准向国家总站指定或认可的标准进行溯源，性能指标均应符合要求。

4.2.2日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准：

（1）安装时；

（2）移动位置时；

（3）进行可能影响校准结果的维修或维护后；

（4）监测仪暂停工作一段时间后；

（5）有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；

（6）超过国家规范或本方案要求的校准周期或校准要求的。

4.2.3质量检查

运维单位必须接受采购人及其委托单位和人员的质量检查。

4.2.4质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。以纸质表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行填写。

4.2.5质量控制资料提交

运维单位须每月5日前将各站点上一月的质控记录的纸质表格提交至采购人。

4.3 系统设备维修要求

4.3.1维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换。

4.3.2设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试；修复后的仪器应经质控实验室校核。

仪器大修后，气态监测仪应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》（HJ656－2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ618－2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

4.4机构、人员、车辆、设备配备及技术标准要求

4.4.1机构配备要求

177个空气站分布于西安市177个街办、乡镇、工业园，点多面广，为提高运维效率，运维单位应至少设立6个运维办事处及1个质控实验室，运维办事处主要用于运维人员办公（统计分析数据、制作运维计划、上报运维报告等）及存放器材；质控实验室用于对监测仪器和设备进行量值传递、校准和性能审核，并对检修后的监测仪器和设备进行核准和性能测试。

实验室基本要求：

（1）实验室大小应能保证操作人员正常工作；

（2）应采用密封窗结构，并设置缓冲间，防止灰尘和泥土进入实验室；

（3）应安装温度和湿度控制设备，使实验室温度控制在25℃±5℃范围内，相对湿度控制在80%以下；

（4）供电电源电压为220V，电压波动不能超过±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻≤4Ω；

（5）应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁；

（6）应至少配备质控用六参数监测仪、臭氧传递标准、标定用流量计。

4.4.2人员配备要求

运维单位应保证配备的运维技术人员数量与其负责日常维护的站点数量比值不低于1/4。

运行维护单位投入本项目的现场站点运维人员须取得省级及以上相关部门颁发的空气站自动监测培训合格证。

运维单位应选派至少3名专职工作人员在我中心指定办公地点进行小型站的运维管理（数据审核，运维调度）。在我中心指定地点进行小型站运维管理的工作人员应接受我中心管理，我中心有权要求撤换不符合运维管理要求的工作人员。运维单位应至少安排4名人员进行空气站质控管理，配合采购人进行检查考核。

4.4.3车辆配置要求

运维单位应保证配备的运维保障车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/8，其中应包含：

运维巡检用车：主要用于站点的日常巡查维护、备件耗材运输、工具运输；

质控用车：主要用于各种计量器具、质控器具的检定运输，臭氧分析仪的标准传递及标准溯源；

应急用车：主要用于子站的应急故障处理及车辆维修保养的轮换等。

4.4.4备机配置要求

（1）运维单位须配置不少于8套备机满足运维需求，备机须使用同品牌型号设备。

（2）运维单位需为本项目至少每40个子站配备1套工控机、路由设备。

4.4.5备件配置需求

运维单位应按不少于半年的使用量配置运维所需备件（原厂）。备件应做好出入库登记，在备件使用过程中，要遵循先备先用的原则。

本项目涉及备件包括但不限于以下内容：

（1）PM10分析仪备品备件：检测器、前置放大器、光电开关板、流量控制器、颗粒物加热杆、采样泵、24V电源、检测室密封膜、高压模块、开关电源、输入滤波器、保险管等；

（2）PM2.5分析仪备品备件：检测器、前置放大器、光电开关板、流量控制器、颗粒物加热杆、采样泵、24V电源、检测室密封膜、高压模块、开关电源、输入滤波器、保险管等；

（3）O3分析仪备品备件：检测器、24VDC风扇、臭氧灯、内置泵、臭氧剔除器、输入滤波器、流量传感器、压力传感器、24V电源、毛细管、采样支管保温棉套（防止支管内样气因温差产生冷凝水损坏分析仪）、A/B电磁阀、保险管等；

（4）CO分析仪备品备件：毛细管、相关轮、红外源、相关轮电机、接口板、红外源固定支架、传感器、加热器板组件、光学开关、入口镜、出口镜、风扇电源线、检测器、泵、24VD风扇、压力传感器、输入滤波器、保险丝座、主板、24V开关电源、流量传感器、显示屏、压力传感器等；

（5）NOx分析仪备品备件：毛细管、臭氧发生器、接口板、光电倍增管、温控板、冷堆、模式电磁阀（三通）、流量开关、臭氧去除器、二氧化硅过滤器（臭氧清洁柱）、钼炉、臭氧变压器、保险丝2A、变压器、光电倍增管，反应室，冷堆组件、输入板保险丝2A、输入板、I/O扩展板、模拟量输出板、高压供电包、反应室毛细管O圈小、反应室毛细管O圈大、固定反应室9454侧的三个大六方螺丝（1个）、反应室9454内侧密封O圈、白色玻璃、红色玻璃、密封垫圈、红色玻璃内侧o圈、钼转换器芯、反应室（冷堆一侧）、反应室（转化炉一侧）、泵、24VD风扇、压力传感器、输入滤波器、保险丝座、主板、24V开关电源、流量传感器、显示屏、压力传感器等；

（6）SO2分析仪备品备件：保险丝1.6A、毛细管、紫外灯、程序版、棱镜组、紫外灯座、光电倍增管、碳氢切割器/祛除器、接口板、泵、24VD风扇、压力传感器、输入滤波器、保险丝座、主板、24V开关电源、流量传感器、显示屏、压力传感器等；

（7）其他备品备件：显示器、工控机主板、空调电机、空调主板、稳压器、温控仪、电表、空开、浪涌保护器、插线板、机柜内节能灯管、监控硬盘机、监控球机、监控设备电源适配器等。

4.4.6耗材配置要求

运维单位应按不少于半年的消耗量配置运维所需耗材（原厂）。耗材应做好出入库登记，在耗材使用过程中，要遵循先备先用的原则。

本项目涉及耗材包括但不限于以下内容：

（1）PM10分析仪：纸带、O型圈、泵维护包等；

（2）PM2.5分析仪：纸带、O型圈、泵维护包等；

（3）O3分析仪：粒子过滤膜、臭氧剔除器、O型圈、泵膜、采样支管及一次性连接件等；

（4）CO分析仪：气路接口处密封圈、接头、滤膜、聚四氟乙烯采样支管、标准钢气瓶等；

（5）NOx分析仪：气路接口处密封圈、接头、滤膜、聚四氟乙烯采样支管、标准钢气瓶等；

（6）SO2分析仪：气路接口处密封圈、接头、滤膜、聚四氟乙烯采样支管、标准钢气瓶等。

（7）其他耗材：中性透明玻璃胶、不锈钢除锈剂等。

4.4.7设备维修质量控制配置要求

运维单位须配备必要的质量控制设备：

（1）至少每8个站点配备1套流量计、1台一级压力计、1台一级温湿度计；

（2）至少每8个站点配备一台臭氧校准仪（另需配置3台溯源为三级或三级以上标准）；

（3）至少每8个子站配备一套Thermo 5014i标准膜片（用于颗粒物分析仪标准膜标定检查校准）；

（4）运维单位应将运维所使用的流量计、温度计、气压计、湿度计等标准质控器具溯源到标准设备，由省级（含）以上计量院出具鉴定报告；将运维所使用的臭氧工作标准向我中心指定或认可的标准进行溯源，性能指标均应符合要求。

4.4.8空气质量连续监测（AQMS）技术服务遵循的标准及规范

《环境空气质量标准》(GB3095-2026)；

《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）；

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）；

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）；

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）；

《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）；

《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》（HJ 656-2013）；

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）；

《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633-2012）；

《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618－2011）。

其他规范及要求：中华人民共和国环境保护行业标准中规定的涉及空气质量连续自动监测内容的要求；生态环境部印发《城市环境空气质量排名技术规定》；省级环保部门的管理要求和工作要求；市级环保部门的管理要求和工作要求。

5.空气站交接内容

5.1勘查安装现场

对所有设备安装现场进行勘察，通过勘察，了解各现场工作条件是否符合相关标准要求、自动监测设备是否正常运行、各项指标是否满足标准要求，总结各个监测设备安装现场情况、存在的问题，根据勘察结果提出整改的建议，并为各个监测设备建立档案。

5.2完善设备资料

空气自动监测设备的现场资料，主要有：设备的中文说明书、维护手册、技术图纸、国家认证检测报告与合格证（复印件）、设备自带的软件备份、安装厂家的调试报告。

5.3设备检修调试

根据国家相关标准，对已安装的自动监测设备进行调试，并对各个主要技术指标进行检测，检测结果必须符合国家相关标准要求。

5.4调取运行数据

运维单位在设备安装现场将调取设备运行前一个月连续的历史数据，分析并判断数据能否正确反映当地实际监测状况，从而判断设备是否工作正常。

5.5接收运行设备

若自动监测设备运行正常、测试结果符合要求，运维单位将在现场重新启动自动监测设备，如果能够继续正常工作，运维单位将正式接收自动监测设备。

5.6建立设备档案

根据勘察情况、设备测试数据和测试结果，运维单位将对每套空气自动监测设备建立一个单独的档案，将每次维护的表格都存在这个档案中。在运维移交时，将这些设备档案交给后续的运维单位。

6.监督考核要求

每月对运维单位绩效考核一次，考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性、监测数据捕获率、数据有效率（以下简称“两率”）以及运行维护的内容。

6.1 考核办法

监测数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。

（1）数据有效性：

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分；

单站设备数据捕获率必须高于90%（含），否则不予支付运维费用；单站设备数据有效率必须高于80%（含），否则不予支付运维费用。

（2）两率及运行维护：

符合数据有效性要求后，参照本部分执行：

1）两率部分（60分）

单站监测数据有效率高于90%（含）的，得60分；80%（含）-90%的，得分为60×（数据有效率/90%）。

2）运行维护部分（30分）

运行维护部分由采购人组织检查考核，每月抽10%至20%站点进行运行维护部分现场检查，以现场检查得分平均分计为所有站点本月运行维护部分得分。检查内容包括站点环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。

检查满分100分，运维得分=检查得分×0.3分。

3）运维任务完成及异常情况处理情况（10分）

单站运维任务完成率100%，并且站点异常情况处理率达100%的，得10分；两项未达100%的，得分为10×（任务完成及异常情况处理率/100%）。

4）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分+任务完成及异常情况处理得分。

西安市镇（街）环境空气自动监测子站运维现场检查评分表

站点所在地：        区（县/管委会）        街办（镇/园办）                                   监测子站名称：

检查日期：

| 检查内容 | 检查要点 |  | 单项 分值 | 评分标准 | 检查情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.站点运行环境保障效果 （10分） | - 站点内部是否清洁，是否符合要求 |  | 5 | - 站点内部干净，无灰尘； - 站点物品摆放整齐；无明显异味； - 仪器电源线路、气体线路规整； - 站点内部没有无关的设备及杂物。 - 爬梯及防护栏满足安全需求，无破损； 备注：若①③⑤任一项不满足扣5分；其他项不满足扣除2分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 站点箱内温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%RH以下 |  | 3 | - 站点配有温湿度计； - 箱内温满足25±5℃； - 箱内湿度满足≤80%。 备注：不满足①扣3分；其他项不满足扣除2分，扣分上限为单项分值。 | 温度计： ℃ RH 温控模块： ℃ 总管侧空调： ℃ 另一侧空调： ℃ |  |
|  | - 防水、防雷、供电、摄像是否满足运行要求，其他基础设施是否满足监测要求 |  | 2 | - 防水满足要求，站点无漏水； - 防雷满足要求，有年度防雷检测报告； - 仪器用电满足要求； - 灭火器符合要求； - 空调运行正常，滤芯及时清理（每季度）； - 监控系统正常运行，智慧环保平台能查看现场监控； 备注：一项不满足扣除2分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 2.采样系统维护效果（10分） | A) 气态物采样总管和采样支管材质是否满足要求 |  | 2 | - 采样总管材质选用聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃材料； - 采样支管材质选用聚四氟乙烯材料； 备注：任一项不满足扣除1分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  | 5 | - 颗粒物切割头无明显积灰/积水/障碍物，颗粒物采样管定期维护； - 采样总管、支管无明显积灰/积水/障碍物； - 采样风机正常工作； 备注：任一项不满足扣除2分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 采样总管、支管安装是否符合要求 |  | 3 | - 避免被空调直吹，是否采取措施避免影响； - 采样管路连接规范； - 气态污染物采样总管竖直安装，采样支管插入采样总管的中心； 备注：任一项不满足要求的扣1分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 3.仪器日常维护效果（15分） | A) 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  | 3 | - 仪器工作状态不正常，扣3分； - 每存在一条报警信息扣1分。 备注：扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 采样管加热装置是否工作正常 |  | 4 | - 颗粒物采样管加热装置不能正常工作；或参数设置不当，扣2分； - 气态污染物采样总管未配备加热装置；或加热温度小于30℃、大于50℃，扣2分； 备注：扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 臭氧仪器过滤膜、臭氧剔除器是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 |  | 4 | - 查看滤膜更换记录，仪器滤膜保证及时更换（每周）； - 臭氧剔除器及时更换（每年）； - 仪器散热风扇工作正常； - 散热风扇过滤网无缺失，及时清理； 备注：任一项不满足要求的扣2分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 采样纸带、O型圈、采样泵等相关耗材及时更换 |  | 4 | - 及时更换纸带； - 及时更换O型圈； - 及时更换采样泵相关耗材； 备注：任一项不满足要求的扣4分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 4.质控控制效果 （50分） | - 动态校准仪质量流量控制器（MFC）（每季度） - 零气MFC流量： L/min；标准流量计测量值： L/min；相对误差： %。 - 标气MFC流量： ml/min；标准流量计测量值： ml/min；相对误差： %。 - 多点MFC流量（年） 零气：斜率 ，截距 ，相关系数 ； 标气：斜率 ，截距 ，相关系数 ； |  | 5 | 采样流量误差超出±2%的，扣5分； 记录表： 校准点; 输出值; 仪器显示值. 零点. 满量程10%. 满量程20%. 满量程40%. 满量程60%. 满量程80%. 备注：以上扣分上限为单项分值。 | 零气MFC 温度; 压力. 1. 2. 3. 温度; 压力. 1. 2. 3. 标气MFC |  |
|  | 气态污染物 | O3或NOX部分（二选一） - 仪器显示流量： L/min，标准流量计测量值 L/min，相对误差： %； - 标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度： ppb，浓度误差： % - t90响应时间： 分钟 秒钟 - 仪器零点响应浓度： ppb - 气密性检查 - 多点校准(每半年) 斜率 ，截距 ，相关系数 ； - 精密度检查(每半年) 标气输出浓度： ppb 仪器响应浓度： ppb 相对偏差 % - 准确度检查(每年)平均相对误差 % - 钼炉转化效率（每年) % 备注：E、F、G、H、I项根据运维节点抽一项进行检查考核。I项仅在抽取NOX时进行考核。 | 10 | - 采样流量误差超出±10%的，扣5分； - 仪器零点超出±10ppb，扣5分； - 标气浓度误差超出±5%的扣5分； - t90相应时间≥5min的，扣5分； - 按仪器说明书采样支管和仪器气路气密性检查不合格，扣5分； - 多点校准不合格扣5分； 要求：0.95≤斜率≤1.05，截距＜±5ppb，相关系数＞0.999 - 精密度检查不合格，扣5分； - 准确度检查不合格，扣5分； - 钼炉转化效率＜96%，扣5分（仅适用于考核NOX）备注：以上扣分上限为单项分值。 记录表： 校准点; 输出值; 仪器显示值. 零点. 满量程10%. 满量程20%. 满量程40%. 满量程60%. 满量程80%. | 测量值; 显示值. 1. 2. 3. |  |
|  |  | SO2或CO部分（二选一） - 仪器显示流量： L/min，标准流量计测量值 L/min，相对误差： %； - 标气稀释输出浓度： ppb(ppm)，仪器响应浓度： ppb(ppm)，浓度误差： % - t90响应时间： 分钟 秒钟 - 仪器零点响应浓度： ppb(ppm) - 气密性检查 - 多点校准(每半年) 斜率 ，截距 ，相关系数 ； - 精密度检查(每半年) 标气输出浓度： ppb(ppm) 仪器响应浓度： ppb(ppm) 相对偏差 % - 准确度检查(每年)平均相对误差 % 备注：E、F、G、H项根据运维节点抽一项进行检查考核。 | 10 | - 采样流量误差超出±10%的，扣5分； - SO2仪器零点超出±10ppb或CO仪器零点超出±1ppm，扣5分； - 标气浓度误差超出±5%的扣 5分； - t90相应时间≥5min的，扣5分； - 按仪器说明书采样支管和仪器气路气密性检查不合格，扣5分； - 多点校准不合格扣5分； SO2—0.95≤斜率≤1.05，截距＜±5ppb，相关系数＞0.999 CO—0.95≤斜率≤1.05，截距＜±0.5ppm，相关系数＞0.999 - 精密度检查不合格，扣5分； - 准确度检查不合格，扣5分； 备注：以上扣分上限为单项分值。 记录表： 校准点; 输出值; 仪器显示值. 零点. 满量程10%. 满量程20%. 满量程40%. 满量程60%. 满量程80%. | 测量值; 显示值. 1. 2. 3. |  |
|  | 颗粒污染物 | PM10 - 设定流量： L/min，仪器示值流量： L/min，标准流量计测值： L/min； 设定流量与实测流量相对误差： %； 示值流量与实测流量相对误差： %； - PM10校准膜检查 (每季度)： %； - 仪器参数与说明书一致； - 气温：显示值 ℃，测量值 ℃； - 气压：显示值 ，测量值 ； - 气路检漏； | 10 | - PM 10设定流量与实测流量相对误差超出 ±5% 或示值流量与实测流量相对误差超出 ±5% 的，扣5分； - 标准膜检查结果超出 ±2% ，扣5分； - 参数不符合要求，扣2分； - 仪器显示温度与实测温度误差超过 ±2℃ 扣2分； - 仪器显示气压与实测气压误差超过 ±1千帕的扣2分； - 检漏仪器示值大于1.0L/min，扣5分； 备注：扣分上限为单项分值。 | 测量值; 显示值. 1. 2. 3. |  |
|  |  | PM2.5 - 设定流量： L/min，仪器示值流量： L/min，标准流量计测值： L/min； 设定流量与实测流量相对误差： %； 示值流量与实测流量相对误差： %； - PM2.5校准膜检查 (每季度)： %； - 仪器参数与说明书一致； - 气温：显示值 ℃，测量值 ℃； - 气压：显示值 ，测量值 ； - 气路检漏； | 10 | - PM2.5设定流量与实测流量相对误差超出 ±5% 或示值流量与实测流量相对误差超出 ±5% 的，扣 5分； - 标准膜检查结果超出 ±2% ，扣5分； - 参数不符合要求，扣2分； - 仪器显示温度与实测温度误差超过 ±2℃ 扣2分； - 仪器显示气压与实测气压误差超过 ±1千帕的扣2分； - 检漏仪器示值大于1.0L/min，扣5分； 备注：扣分上限为单项分值。 | 测量值; 显示值. 1. 2. 3. |  |
|  | - 流量计有效期限： - 温湿度计有效期限： - 大气压计有效期限： - 标气NO有效期限： - 标气CO有效期限： - 标气SO2有效期限： |  | 5 | - 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定； - 标准气体是否在有效期内使用； 备注：A—F项任一项不合格扣2分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| - 通讯系统维护效果（3分） | 能否正常采集数据并上传智慧环保平台并发布数据 |  | 3 | 功能不满足扣3分。 |  |  |
| - 运维人员要求 （2分） | 运维人员是否持证上岗（具备上岗相关资格证书） |  | 2 | 运维人员未持有上岗证扣2分。 |  |  |
| 7.档案记录与运维工作完成情况（10分） | - 按照规范要求填写运维记录 - 按照运维要求完成运维工作 |  | 10 | - 现场填写档案记录规范齐全，若发现一项存在问题扣5分； - 检查运维内容落实情况，一项不落实扣5分； 备注：扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

| 其它需要特别记录的问题 |  |
| --- | --- |
| 现场检查问题 |  |

检查单位：                     检查人员：

运维单位：                     运维人员：

（3）运维费核算方法：

考核总分低于70分的，不予支付该站点当期运维费；考核得分95（含）分以上的，支付该站点全额运维费；考核得分在70（含）-95分的，该站点当期运维费=（实际考核总分/100）×单站点当期全额运维费。

若当月因客观因素导致站点某项或某几项监测参数有效监测天数不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）及相关技术规范要求的，运维单位可于次月5日前提交证明文件，经职能部门审批同意后，则该站点当期运维费=（该站点当期全额运维费÷该站点当期自然运维天数）×该站点各监测参数当期最小有效监测天数。

6.2 其他规定

运维单位在月考核中出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现10%站点未达到，或者单次考核20%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点一个季度运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年年运维费。

运维单位须在每季度考核周期结束后10个工作日内，将上一周期的绩效自核算结果及核算相关文件、资料提交至采购人。运维单位有下列情形之一的，将扣除相应站点当月运维费：

（1）迟报、漏报或不报审核数据的；

（2）拖延、阻碍、拒绝质量控制监督检查的；

（3）发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时报告采购人的；

（4）因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；

（5）其他不履行规定职责的情形。

在质量控制监督检查中，发现运维单位未达到采购人运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%的运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

采购人有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其他与空气站运维管理相关的工作。

（二）西安市固定污染源有机废气（VOCs）在线监测站运维需求

1.项目背景

西安市4套固定污染源监测系统是“智慧环保”项目的重要组成部分，实时监测辖区三家重点企业有机废气排放情况，为我市空气质量变化研判、污染溯源等提供重要的数据支撑。

2.站点情况简介

两家企业4套固定污染源（VOCs）在线监测设备技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOC在线分析仪 | 检测参数：非甲烷总烃、总VOCs，监测量程：0~50/500/5000ppm，准确度：2.0%度数或50ppb（以较大值为准） | 天融科技 | 1 |
| 2 | 氢气发生器 | 300ml/min 大容量 | 天融科技 | 1 |
| 3 | 零气发生器 | SO2＜0.1ppb；NO＜0.1ppb；NO2＜0.1ppb；CO＜0.2ppm；O3＜0.1ppb；HC＜0.005ppm | 天融科技 | 1 |

站点监测因子及位置明细如下：

| 序 号 | 区域 划分 | 公司名称 | 废气 类型 | 数量 | 废气监测站点坐标 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长安区 | 南洋迪克家具有限公司 | VOCs废气 | 1套 | 北纬34°9′22″ 东经108°52′13″ | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 |
| 2 | 经开区 | 西安雄峰印刷包装有限公司 | VOCs废气 | 3套 | 1、北纬34°22′4″ 东经108°52′38″ 2、北纬34°22′9″ 东经108°52′32″ 3、北纬34°22′3″ 东经108°52′42″ | 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙酸酯类 |
| 合计： |  |  |  | 4套 |  |  |

3.运维需求

运维单位负责提供专业的VOCs系统运维服务，包括VOCs监控设施的日常维护、维修、校准、运行，仪器设备的备件、耗材供应及更换等工作；执行国家标准要求，确保VOCs在线监测系统能有效、正常、稳定的运转，并确保数据的有效上传。

运维范围为西安市4套有机废气监测设备1年保外运行维护服务。

运维服务应当符合以下要求：

（1）确保自动监控设施运转率达98%以上；

（2）确保自动监控设施主要监测参数（非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯）传输有效率均达90%以上；现场端仪器，数采软件，平台数据符合一致性检验要求。

（3）在线设备异常情况响应率达100%。一般故障维修时间不超过4小时，复杂故障维修时间不超过12小时。

（4）建立VOCs在线自动监控系统日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，接受环保部门的质量检查；

（5）运维单位每月5日前将月度运维报告上报至采购人，运维报告主要包括以下内容：设备整体运行情况，运维巡检记录，运维校准效验记录，备件耗材更换记录，维修记录，数据有效性审核等相关情况。

（6）委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人所有。未经采购人同意，运维单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行及管理期间，运维单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，运维单位可根据点位分布及安全保障情况购买财产保险（含第三方责任险），避免出现被盗、人为破坏等原因造成的资产损失。出现VOC监测设备丢失、损坏等情况，一切责任由运维单位承担，并尽快恢复运行，所发生的费用全部由运维单位承担。

（7）运维单位须为所有参与本项目运维的人员购买能覆盖此次运维周期的人身意外保险，制定并执行运维相关的安全措施，确保不发生意外，若发生运维安全事故，全部责任由运维单位承担。

4.运维技术要求

4.1维护内容

固定污染源非甲烷总烃CEMS运行过程中定期维护须做到：

（1）氢气发生器每周添加一次纯净水；

（2）氢气发生器每2个月检查一次变色硅胶的变色情况，超过2/3变色更换变色硅胶；

（3）至少每半年检查一次零气发生器中的活性炭和NO氧化剂，根据使用情况进行更换；

（4）至少每半年检查一次氢气发生器电解液，根据使用情况进行更换；

（5）至少每3个月检查一次非甲烷总烃CEMS的过滤器、采样管路的结灰；

（6）至少每3个月检查流速探头的积灰和腐蚀情况、反吹泵和管路的工作状态。

4.2日常维护工作

（1）每日查看VOCs系统运行状态；

（2）每周至少到现场对系统进行一次检查和维护；

（3）定期检查分析仪器所必需的标准气体压力；

（4）定期更换系统稳定运行所必须的耗品耗材，保证系统正常运行。

4.3月度维护内容

每月对整个系统（包括采样系统、分析仪器系统、数据存储/控制系统）进行一次保养和维护，包括：

（1）仪器分析系统进行清洗和维护；

（2）对数据存储／控制系统工作状态进行一次检查；对原始数据有效性进行审核；

（3）进行一次全系统检查。

4.4系统的检修工作

（1）若自动监控仪器进行了更换，则在正常使用和运行之前对仪器进行一次校验。

（2）储备半年的备品备件，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，不断调整和补充各种备品备件的存储数量。

4.5仪器校准

（1）非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、乙酸酯类每周用零气、排放限值浓度标准气和高浓度标准气（80%～100%的满量程值）校准一次仪器零点和量程。

（2）每3个月从烟道或管道取出测速探头，人工清除沉积在上面的烟尘并用校准设备校正一起的零点（或/和量程）。

（3）至少3个月做一次标定校验；标定校验用参比方法和CEMS同时段数据进行比对；

（4）当校验结果不符合相关国家或者地方验收要求时，则须扩展为评估非甲烷总烃CEMS的准确度或（和）流速CMS的速度场系数（或相关性）的校正，直到非甲烷总烃CEMS达到相关规范的性能指标要求，所取样品数不少于9对。

（5）固定污染源非甲烷总烃CEMS必须在满足技术条件下正常稳定运行、持续提供有质量保证的监测数据，当非甲烷总烃CEMS不能满足技术指标而失控时，应及时采取纠正措施，并应缩短下一次校准、维护和校验的间隔时间。

4.6质量保证工作

（1）操作人员必须正确掌握有关仪器设备的原理、操作和使用，符合相应的技术规范，经有关部门考核取得上岗证。

（2）提供的系统备品备件具有检测合格证书，以保证自动监控系统监测结果的可靠性和准确性。

（3）采用有证标准物质进行验证，验证结果满足在标准值允许范围内。

（4）应保证自动监测设施主要参数季度有效数据传输率不低于90％。

（5）每月5日前，向采购人提交上月单点位运维工作书面报告（包括日常巡检情况，设施故障及修复情况，数据传输情况，设施校准比对情况，数据缺失和异常情况说明等）。

4.7备机保障工作

运维单位应储备一套完整备机，包含前端温、压、流传感器、后端全套检测设备，以满足设备连续运行。

4.8报告

（1）在运维期间自动监控设备确需检修更换主要部件的，应提前5个工作日报告采购人主管部门。突发事故，应及时电话报告，事后补书面报告。

（2）对污染源自动监控设施发生故障不能及时解决的，运维单位应当在发生故障后1小时内向采购人主管部门报告，并及时检修。

4.9档案管理

建立完善的技术档案管理制度。在污染源（有机废气）自动监控站房内需将管理制度上墙公示。管理制度包括：现场运维管理制度、岗位责任制度、设施运维操作规程、监测仪器设备的日常管理和维护制度、运维状况记录及监督检查制度、突发性事故处理及报告制度、文件资料管理制度等。

4.9.1技术档案内容

1）监控设备的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录。

2）标准气体的购置、更换记录。

3）污染源（有机废气）在线监测系统的校准、零点和量程漂移的例行检查报表。

4）污染源（有机废气）在线监测系统的例行检查记录。

5）周、月巡检报告。

6）计量机构的年检记录与环境监测机构比对监测记录。

7）污染源（有机废气）在线监测系统的检修登记记录。

8) 各种仪器的操作、使用、维护规范。

4.9.2技术档案基本要求

1)档案记录填写清晰、完整、及时，并有维护人员的签字。

2)与仪器相关的记录放置在现场，所有记录均应妥善保存，定期存档备查。

5.运维服务响应措施

5.1对发生故障的响应处理措施承诺

（1）接到采购人故障反馈或者运维单位远程监控发现设备故障后，运维单位1小时内响应，2小时内到达现场，在4小时内恢复自动监控设施运行。

（2）对于仪器故障在48小时无法恢复的，运维单位启用备机装置。

5.2 运维服务人员基本素质要求

运维单位至少配备2名有机废气系统运维服务人员，并达到“三熟”标准，即熟悉系统和设备结构、性能，熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准，熟悉安全维护规程。

6.考核方法

采购人每季度对运维单位绩效考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性、监测数据捕获率、以及运行维护内容落实情况。考核总分为100分，评分规则如下：

（1）运行维护部分（30分）

检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等，异常数据处理情况。检查满分100分，运维部分得分=检查得分×0.3。

（2）数据有效传输率部分（60分）

主要监测浓度数据季度有效传输率大于90%（含），得60分； 75%（含）-90%的，得分为60×（传输率/90%）；传输率低于75%，不予支付该站点当期运维费。

（3）运维任务完成及异常情况处理情况（10分）

单站运维任务完成率100%，并且站点异常情况处理率达100%的，得10分；两项未达100%的，得分为10×（任务完成及异常情况处理率/100%）

（4）考核总分=运行维护得分+数据有效传输率得分，考核得分95（含）分以上的，支付该站点全额运维费；考核得分在70（含）-95分的，该站点当期运维费=（实际考核总分/100）×单站点当期全额运维费。考核总分低于70分的，不予支付该站点当期运维费。

（5）连续2个考核周期未达到数据有效传输率要求的站点，扣除该站点全年运维费。

VOCs自动监测站运行维护考核表（季度）

站点名称:       检查时间:       运维人员：     考核人员：

| 考核内容 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 运行维护部分（30分）下列各项检查得分*0.3 |  |  |
| 站房（10分） | 水、电、空调等满足要求，站房内外是否干净整洁，保证自动仪器具有良好的运行环境 |  |
| 自动监测仪器维护情况（15分） | 定期更换易耗品；定期校准仪器；仪器故障及时报修 |  |
| 人员与档案记录管理（10） | 人员持培训合格证上岗等设备档案记录管理情况 |  |
| 采样管路的维护（8分） | 定期检查，防止管路堵塞或破裂 |  |
| 通讯（2分） | 保证网络通讯的畅通 |  |
| 仪器运行记录（5分） | 电解液使用，仪器状况，易耗品更换等 |  |
| 异常情况处理情况（5） | 对设备异常是否及时响应及时处理 |  |
| 月报上报（10分） | 乙方每月5日前提交上月运维月报，内容包括设备日常巡检，日常校准，维修记录表站点异常报告 |  |
| 季度比对报告汇总上报（10分） | 乙方每季度前五个工作日内将上季度月度比对资料汇总、归档提交与甲方，乙方对所有报告的真实性负责 |  |
| 安全管理情况（10） | 电路、灭火器等安全措施是否到位，灭火器等是否有效期内，人员进入厂区防护措施是否到位。 |  |
| 现场标气考核（15分） | 采用有证标准物质进行验证，验证结果满足在标准值允许范围内 |  |
| 运行维护部分得分： |  |  |
| 现场其他问题： |  |  |

（三）西安市大气激光雷达走航车运维服务项目

西安市大气激光雷达走航车（1台）是“智慧环保”项目的组成部分，该车主要用于开展立体走航观测作业，获得大气的水平、垂直结构变化，对污染情况进行立体溯源，对区域的污染进行预警。

1.项目内容

大气激光雷达走航车的运维服务主要包括开展走航作业（含异地作业）及监测设备的日常维护、巡检、故障维修、年度检修等工作，确保激光雷达走航车车辆及各项监测仪器等正常稳定运行，配合采购人开展环境监测、监督及执法工作，并出具走航监测报告。

此次服务范围为质保外运行维护服务，运维单位负责仪器、配套设备、车辆的维修及运维工作。

2.大气激光雷达走航车基本情况

大气激光雷达监测车主要由依维柯 NJ6605DC 型客车底盘、车载监测设备、供电系统及其它配套设备组成。其搭载监测设备主要包括：大气颗粒物车载监测激光雷达、气象五参数仪、车载固定扬尘监测仪、大气环境立体遥感监测综合分析系统等。监测设备品牌型号如下：

| 仪器设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 大气颗粒物车载监测激光雷达 | 中科光电AGHJ-I-LIDAR（HPL） | 1套 |
| 气象五参数仪 | Vaisala WXA100-05 | 1套 |
| 车载固定扬尘监测仪 | MetOne | 1套 |
| 大气环境立体遥感监测软件 | 移动监测综合观测和稽查系统软件平台V1.0 | 1套 |

3.运维工作内容

（1）大气激光雷达监测车的运维工作遵循“谁运维，谁负责”的原则，需配备专职司机1名（B2 及以上车辆驾驶证）、专职操作员1名，开展走航作业并出具监测分析报告。

（2）运维单位应该满足项目内容所述运维服务的最低要求，对人力、物力资源进行预估。由于大气激光雷达监测设备为高精密仪器，其本身需要定期维护、校准。运维单位满足处理紧急故障的最低运维需求，对关键部件进行提前备货，预估的清单见附表1。

（3）运维单位应建立值班制度和重污染天气应急处置预案。设备、系统一旦发生故障，第一时间报告采购人相关部门。

（4）监测设备的维修、维护必须由专业技术人员进行操作并符合安全要求。

（5）运维单位应定期巡查，及时排除系统故障，确保走航车状态良好，随时开展走航监测作业。

（6）运维单位按照采购人计划安排或根据大气污染情况开展走航观测作业，1个工作日内提供监测报告并报送采购人。

（7）运维单位对监测报告的真实性和准确性负责。

（8）未经采购人同意，运维单位不得以任何方式对大气激光雷达监测车财产进行出售、抵押或借用；同时，在委托运行及管理期间，运维单位有责任保证走航车资产的完整、安全并处于良好状态，避免出现人为破坏等原因造成的资产损失。出现走航车资产丢失、损坏等情况，一切责任由运维单位承担，并尽快恢复运行，所发生的费用全部由运维单位承担。

（9）运维单位须为所有参与本项目运维的人员购买能覆盖此次运维周期的人身意外保险，制定并执行运维相关的安全措施，确保不发生意外，若发生运维安全事故，全部责任由运维单位承担。

4.运维技术要求

（1）对大气激光雷达监测车的备件、耗材及时进行更换、保修、换新，按照附表1的格式进行记录；

（2）对大气激光雷达走航车的雷达设备进行定期检测、维护，并按照附表2、3的格式完成记录；

（3）重大事件及特殊情况下能够出行紧急任务，能够准确、高效地出具相关监测报告；

（4）定期对特定区域进行监测，分析污染原因并出具监测报告；

（5）走航车开展监测工作时，应避开雷雨天气，要规划合理的走航路线，使走航车路线能够真实的反映走航监测区域的污染情况。监测作业完成后按照附表4做好相关信息记录，确保数据真实有效。

5.安全责任

（1）运维单位需保证走航车按时年审，性能能够满足工作需要；

（2）运维单位必须购买车辆车损险及交强险，车损险按本项目大气激光雷达走航车辆整车价值及车载激光雷达、走航监测全套专用设备评估实际价值足额投保，第三者责任险最低投保保额不低于200万元；

（3）运维单位聘请的专职驾驶员需获得B2及以上级别驾驶证，驾驶员需严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》规定的各项条例，发生交通事故及后果均由运维单位负责；

（4）运维单位按时保养车辆，车辆发生故障及时修理；

（5）因汽车年检、交通违章、交通事故及其他事务等原因无法开展走航作业时，应立即报告并及时处理；

（6）如运维单位未及时购买相关保险或年审，一切后果由运维单位承担；

6.监督考核要求

运维质量考核每半年组织一次，采用百分制打分的方式进行，考核内容主要包括走航作业开展情况、日常检修情况、服务质量和运维管理等。具体内容见下表。

表1  运维质量考核办法

| 项目 | 分数 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 车内环境 | 5 | 车辆整洁，设备表面无浮尘，发现每处不合格扣 1 分 |
| 年月表执行 情况 | 10 | 各项系统巡检记录要填写正确，按时执行年月表计划安排，发现每处不合格扣 2 分 |
| 月报完成情况 | 15 | 每月 3日前按时上报故障统计，车辆行驶（保养维护）情况、车载电脑、激光雷达使用情况，发现每处不合格扣 2 分 |
| 故障处理情况 | 20 | 故障处理不及时每处扣 2 分 |
| 监测任务 执行情况 | 20 | 严格执行监测任务计划，每少1次扣10分 |
| 监测报告 完成情况 | 30 | 根据要求出具相应的走航监测报告，每少1份扣1分；监测报告分析不全面、不准确每处扣2分。 |
| 合计 | 100 |  |

附录

附表1：备件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电探测器套件 | 套 | 1 |  |
| 2 | Q 开关及驱动器 | 套 | 1 |  |
| 3 | 定制光纤 | 套 | 1 |  |

附表2：走航车服务内容月度登记表

| 走航车服务内容月度登记表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 是否正常 | 备注 |
| 1 | 行驶距离 |  |  |  |  |
| 2 | 耗油 |  |  |  |  |
| 3 | 保险 |  |  |  |  |
| 4 | 大气监测雷达探头 |  |  |  |  |
| 5 | 数据采控电脑（车辆自带） |  |  |  |  |
| 6 | 数据分析电脑（车辆自带） |  |  |  |  |
| 7 | 车载空调 |  |  |  |  |
| 8 | 发电机 |  |  |  |  |

附表3 走航车故障月度登记表

| 走航车故障处理月度登记表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 故障 内容 | 故障 时间 | 解决 方案 | 处 理人 | 解决 时间 | 备注 |
| 1 | 大气监测 雷达探头 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据采控电脑（车辆自带） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数据分析电脑（车辆自带） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 车载空调 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 发电机 |  |  |  |  |  |  |

附表 4 走航车出行情况登记表

| 实时天气情况记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 地点 | 天气 | 温度 | 湿度 | 人员 | 备注 |
| 1 | XX小时XX分钟—XX小时XX分钟 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

（四）西安市智慧环保指挥中心设备运行维护服务需求

1.项目概述

本运维项目包含指挥中心信息化系统大屏幕、服务器、交换机设备及线缆、无纸化会议系统、音控系统、视频会议系统、监控系统、安防系统设备的升级、维修、维护、巡检、安全等运行维护服务，以及智慧环保项目所涉及的装修、家具、设备设施的维护，保障指挥中心信息化系统稳定运行。

2.运维范围

服务范围覆盖整个指挥中心，按照系统划分，包括监控系统、LED大屏显示系统、机房空调系统、通信系统、机房控制系统以及机房防火等。根据地理位置划分，重点区域包括有三楼指挥大厅、三楼会议室、四楼会议室以及中心机房。运行维护单位应按照“日检查、周核查、月总结”的要求，每天对各系统及机房的工作情况进行记录，并按照实际情况填写巡检登记表；每周对各系统及机房进行彻底检查1次，记录巡检情况；每月按时对本月发生的故障等特殊情况进行登记并填写相关表格，并对案例进行维护总结。本次西安市智慧环保指挥中心运维服务属于质保外运维服务，由运维单位保证设备的正常运行，必要时维修、更换相关备件耗材。运维范围包括以下但不仅限于以下内容：

（1）指挥中心大厅96㎡、三楼会议室16㎡、四楼会议室9.8㎡共计三块LED拼接大屏及其相应信号转换设备及连接线缆、板卡、模块、服务器等提供日常维护、维保服务。

（2）指挥中心三楼会议室无纸化会议系统、四楼会议室无纸化会议系统主机及其线缆、服务器等提供日常维护、维保服务。

（3）指挥中心大厅、三楼会议室、四楼会议室、电教室共计4套音控设备主机及其线缆、服务器等提供日常维护、维保服务。

（4）指挥中心各办公区域台式电脑、笔记本电脑、多媒体设备及其线缆、显示器等提供日常维护、维保服务。

（5）指挥中心电教室投影仪等视频设备提供日常维护、维保服务。

（6）指挥中心监控系统、广播系统、信息发布系统、门禁、安防系统主机及其线缆、服务器等提供日常维护、维保服务。

（7）指挥中心网络系统及其线缆、交换机、AP等设备提供日常维护、维保服务。

（8）指挥中心机房内电话语音、防火墙等设备提供日常维护、维保服务。

（9）指挥中心机房精密空调、电力系统、消防系统提供日常维护、维保服务。

（10）指挥中心机房UPS主机、电池及其线缆提供日常维护、维保服务。

（11）指挥中心智能化系统机房防火墙的日常维护、维保服务（含防火墙授权）。

3.运维服务需求

（1）运维单位需派遣至少2名工程师提供全年5*8小时驻场服务及7*24小时技术支持服务，随时解决各类问题，确保指挥中心信息化系统及设备正常稳定运行。运维单位须为所有参与本项目运维的人员购买能覆盖此次运维周期的人身意外保险，制定并执行运维相关的安全措施，确保不发生意外，若发生运维安全事故，全部责任由运维单位承担。

（2）运行维护人员应加强对各系统运行状态的监控，及时排除故障，定期开展相关设备的巡查工作及系统安全检查工作。发生一般故障2小时内排除故障，出现严重故障24小时内排除故障。如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案和恢复计划等在故障发生后的2小时内书面上报，并在此期间积极配合相关设备厂商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的人力成本、时间成本、社会经济损失等由运维单位承担。

（3）故障响应及修复：系统故障分为：不发生业务不可用的故障为一般故障；业务不可用的故障为严重故障。发生故障时，除驻场工程师，技术支持工程师需在2小时内到达现场。系统修复时间一般故障不超过2小时，严重故障不超过24小时。要求做到全天候7*24小时的技术服务，对于故障抢修涉及的响应时间和故障处置时间的要求如下：

①一般故障响应时间：一般故障在接到故障抢修通知后，驻场人员或者是具有处理故障能力的维修人员到达故障服务现场的时间应不超过2小时。

②严重故障响应时间：业务不可用故障或采购人要求的其他紧急事件，驻场人员随时解决各类问题。驻场人员出现技术瓶颈时，支持工程师5分钟内对采购人所提出的需求做出电话响应，2小时内到达故障服务现场。

③故障恢复时间：	按故障严重程度从高到低分为	I～IV	级。

I	级故障：核心业务系统不可用或将导致业务数据缺失的，恢复时间在工作时间内（工作日的9时至18时）不超过1小时，非工作时间内不超过2小时；

II级故障：核心业务系统失去冗余或可能导致业务系统不可用的，非核心业务系统不可用的，恢复时间在工作时间内（工作日的9时至18时）不超过1.5小时，非工作时间内不超过2.5小时；

III级故障：可能2级以上故障风险的，恢复时间不超过3小时；

IV级故障：其他隐患类故障，恢复时间由投标人与责任人协商决定，原则上不超过	0.5个工作日。

（4）运行维护人员应建立管理员值班制度和突发事件应急处置预案，保障指挥中心的各种设备、应用系统以及运行基础环境的正常运转，做到24小时不停机。在法定节假日、重大活动前，应根据具体要求对系统进行重点维护，确保系统的正常工作。活动期间，运维人员现场保障。由运维单位技术人员操作产生的任何故障，损失（硬件，数据等）由运维单位负全责。

（5）建立规范的服务流程，确保具备与运行维护服务策划相适应的技术和手段，满足运维服务工作需求。需要加强各系统及设备的日常管理，要有系统硬件、软件全面维护服务的整体解决方案。运维单位提供对中心整套系统的防病毒及信息安全服务，包含软硬件产品的病毒库升级，安全检测等内容。

（6）运维驻场人员必须在指挥中心指定的工作范围内按照相关规范开展工作。

（7）维护服务期间，要求严格遵循保密协议，凡涉及客户的机型配置、IP地址、软件等信息不得向第三方泄露，维护过程中如需涉及客户系统的数据信息，必须先通过客户方认可，维护工作的数据信息（无论是打印或介质上的数据信息）不得带离客户工作现场。

（8）提供相关设备的操作培训。

4、运维内容

指挥大厅的运行维护工作包括定期进行LED大屏显示系统的例行维护、保养检修、故障检修；通信系统的例行维护、保养检修、故障检修；机房的维护、日常管理、记录；指挥大厅、会议室的PC、多媒体设备的例行维护以及其他系统的保养、故障检修等内容。

运行维护单位应按照“日检查、周核查、月总结”的要求，建立指挥中心完善的运行维护工作规范与质量管理体系。每天对LED大屏显示系统、电力系统以及机房的工作情况进行检查，填写巡检登记表；每周至少对LED大屏显示系统进行彻底检查1次，记录巡检情况；每月对本月发生的故障等特殊情况进行登记并填写相关表格，并对案例进行维护总结，确保LED大屏显示系统能够正常工作，机房各种设备能够正常运转。

（1）日常例行维护。主要的维护内容包括：监控设备的维护，包含摄像头、硬盘录像机、监视器和监控主机的维护；机房精密空调机组的维护；LED电子显示屏的线路检查、设备维修、易损件更换、耗材更换、屏幕播放设备的维护；多媒体及音响设备、通信系统的线路检查等；消防器材的维护；网络系统的合理分配与管理、机柜线路的整理、标签检查更换，机房除尘清洁、地板、墙面、吊顶、门窗等有关配套的维护管理。

（2）监控系统设备维护。主要的维护内容包括：检查监控外露设备的防潮、防尘、防腐处理情况并记录；检查监控外露设备的接地、防干扰处理情况并记录。每季度进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在－20 ℃～＋60℃，相对湿度应在10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～＋35℃，相对湿度应控制在10％～80％。根据监控系统各部分设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度；对长时间工作的监控设备每季度定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

（3）大屏显示系统维护。检查每块LED显示大屏的运行状态，判断屏幕的显示是否正常，有没有出现画面显示问题，或者硬件问题如坏点、色斑等；检查LED显示大屏的各部分设备的散热情况是否正常，检查设备表面是否整洁，有没有异常发热情况，防止损坏设备和火灾隐患。定期清洗所有LED显示单元，避免在清洗过和未清洗过的显示单元中间出现亮度差异。检查设备的安装是否牢固，有无脱落风险；检查LED大屏显示系统的接线是否整齐，接线头是否牢固，防止出现接触不良等情况。每一季度检查LED显示屏接地装置，使设备接地电阻≤4Ω，保护电源及信号系统，防止雷击及浪涌电压对设备造成危害。检查LED显示屏内部线路接口，保证接触点安全稳定，避免因漏电造成设备故障。每半年至少进行一次LED显示大屏的性能检测、校准、健康度评估工作。

（4）机房空调维护。检查空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常，如有报警的情况要检查报警记录，并分析报警原因;检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;检查压缩机和加湿器的运行参数，检查冷媒管线有无破损的情况；检查风扇的轴承、底座、电机等的工作情况，在风扇运行时是否有异常震动机风扇的扇叶在转动时是否在同一个平面上。对冷凝器的固定件检查是否有松动的迹象，以免对冷媒管线及室外机造成损坏；检查冷凝器下面是否有杂物影响风道的畅通，从而影响冷凝器的冷凝效果;检查冷凝器的翅片有无破损的状况；检查冷凝器工作时的电流是否正常，从工作电流也能够进一步判断风扇的工作情况是否正常。检查调速开关是否正常；检查蒸发器、膨胀阀是否清洁，是否有结霜的现象；检查加湿系统上水和排水电磁阀的工作情况是否正常；检查加湿罐排水管道是否畅通，以便在需要排水和对加湿罐进行维修时顺利进行；检查空气循环系统的过滤器、风机、隔风栅等运行情况。

（5）电力系统维护。检查供电电源线缆是否正常，是否出现电线短路、裸露等危险情况。检查电源线路接头是否松动、变形、放电变黑、火花，有无脱落风险；检查配电箱内螺丝是否松动，内部是否清洁；检查电流、电压、温度是否正常，是否存在超压、欠压警报，是否存在偏相、异相现象。检查电源风扇是否异响，有无过热；检查周边环境是否整洁，是否配备有安全消防设施。每半年至少进行一次电力系统彻底检测。

（6）通信系统维护。检查PC、控制器等设备的使用环境是否满足干燥、通风良好、清洁等条件，使用温度是否正常。检查电源线路接头是否松动、布线是否合理，有无断电风险；检查PC与输出节点控制盒连接是否正常，连接线有无破损、连接头是否松动。

（7）机房巡检。机房的卫生环境，温度、湿度、抗电磁干扰情况检查；网络设备是否工作正常；电力系统是否正常；建立机房人员登记制度，闲杂人员禁止进入；计算机安全防范是否合理；定期进行软件升级、更新；数据进行月备份、季度备份是否完成；随时监控中心设备运行情况，发现异常立即按照预案进行处理，并向采购人报告；

（8）消防器材维护。定期检查机房消防器材的压力值，罐体缺陷，确保器材的完好有效。

（9）备件耗材。须储备足够半年使用的运维耗材保证日常运维工作的正常进行。

5.运维服务依据

GB/T 20269-2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求

GB/T 20988-2007 信息安全技术 信息系统灾难恢复规范

GB/T 22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 22240-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护顶级指南

GB/T 25070-2010 信息安全技术 信息系统等级保护安全设计技术要求

GB/T 20986-2007 信息安全技术 信息安全事件分类分级指南

GB/T 28827.1-2012 信息技术服务 运行维护 通用要求

GB/T 28827.3-2012 信息技术服务 运行维护 应急响应规范

SJ/T 11564.5-2017 信息技术服务 运行维护 桌面及外围设备规范

GB/T 28827.6-2019 信息技术服务 运行维护 应用系统服务要求

6.运维服务设备清单及技术规格

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 戴尔 | i5-7400 8G 1T GT730 2G 独显 19寸液晶显示器两台，显示器双屏支架 | 台 | 50 |  |
| 2 | 笔记本电脑 | 戴尔 | i5-8250U 8G 256G PCIE MX150 2G | 台 | 10 |  |
| 3 | 台式电脑 | 戴尔 | CPU：酷睿i5，内存：4G，硬盘：1T，显卡：集成显卡，win10系统，19.5寸显示器 | 台 | 78 |  |
| 4 | 工作站 | 戴尔 | CPU：Intel Xeon 4110 内存：32G 硬盘：2T+256G固态 显卡：P2000 win10系统 27寸显示器 | 台 | 5 |  |
| 5 | 工作站 | 联想 | CPU：Intel Xeon 4110 内存：32G 硬盘：2T+256G固态 显卡：P4000 win10系统 24寸显示器 | 台 | 1 |  |
| 6 | 吸顶式半球自带云台 | 海康威视 | 200万像素吸顶式半球自带云台 | 台 | 3 |  |
| 7 | 电梯半球（模拟） | 海康威视 | 130万像素电梯半球（模拟） | 台 | 14 |  |
| 8 | 四路编码器 | 海康威视 | 四路编码器 | 台 | 5 |  |
| 9 | 半球支架 |  | 半球支架 | 台 | 6 |  |
| 10 | 32路硬盘刻录机 | 海康威视 | 32路硬盘刻录机 | 台 | 2 |  |
| 11 | 4T硬盘 | 海康威视 | 4T硬盘 | 台 | 16 |  |
| 12 | 管理工作站 | 联想 | 管理工作站 | 台 | 1 |  |
| 13 | 4路解码器 | 海康威视 | 4路解码器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 49寸监视器 | 海康威视 | 49寸监视器 | 台 | 2 |  |
| 15 | 监视器支架 |  | 监视器支架 | 台 | 2 |  |
| 16 | 控制键盘 | 联想 | 控制键盘 | 台 | 1 |  |
| 17 | 24口接入交换机 | 华为 | 24口接入交换机 | 台 | 3 |  |
| 18 | 48口接入交换机 | 华为 | 48口接入交换机 | 台 | 6 |  |
| 19 | 多模光模块 | 华为 | 多模光模块/万兆 | 个 | 18 |  |
| 20 | 核心交换机 | 华为 | 核心交换机 | 台 | 2 |  |
| 21 | 防火墙 | 华为 | 防火墙 4GE电+2GE Combo，4GB内存 | 台 | 1 |  |
| 22 | 24口POE交换机 | 华为 | 24口POE交换机 | 台 | 4 |  |
| 23 | 24口接入交换机 | 华为 | 24口接入交换机 | 台 | 2 |  |
| 24 | 多模光模块 | 华为 | 多模光模块/万兆 | 个 | 10 |  |
| 25 | 24口POE交换机 | 华为 | 24口POE交换机 | 台 | 2 |  |
| 26 | 24口接入交换机 | 华为 | 24口接入交换机 | 台 | 1 |  |
| 27 | 无线AC控制器 | 华为 | 无线AC控制器 含主机，资源授权8AP，交流供电 | 台 | 1 |  |
| 28 | AP资源授权 | 华为 | AP资源授权 | 台 | 2 |  |
| 29 | 无线AP | 华为 | 无线AP | 台 | 19 |  |
| 30 | 主处理器（不带系统软件） |  | 主处理器（不带系统软件） | 台 | 1 |  |
| 31 | 19英寸机柜 | 图腾 | 19英寸2U机柜 | 架 | 3 |  |
| 32 | 扩展内存卡 |  | 扩展内存卡1G | 套 | 1 |  |
| 33 | 双门控制器 |  | 双门控制器 | 台 | 3 |  |
| 34 | 四门控制器 |  | 四门控制器 | 台 | 5 |  |
| 35 | 单门控制器 |  | 单门控制器 | 台 | 2 |  |
| 36 | 指纹读卡器 |  | 指纹读卡器 | 套 | 23 |  |
| 37 | 出门按钮 |  | 出门按钮 | 只 | 23 |  |
| 38 | 双门电插锁 |  | 双门电插锁 | 台 | 18 |  |
| 39 | 单门电插锁 |  | 单门电插锁 | 台 | 5 |  |
| 40 | 软件加密狗 |  | 软件加密狗 | 台 | 1 |  |
| 41 | 发卡器 |  | 发卡器 | 套 | 1 |  |
| 42 | 管理工作站 | 联想 | 管理工作站 | 台 | 1 |  |
| 43 | 巡检器 |  | 巡检器 | 个 | 1 |  |
| 44 | 通讯座 |  | 通讯座 | 台 | 1 |  |
| 45 | 巡更人员钮 |  | 巡更人员钮 | 个 | 6 |  |
| 46 | 标识牌 |  | 标识牌 | 个 | 6 |  |
| 47 | 42寸液晶数字标牌一体机 |  | 42寸液晶数字标牌一体机 | 台 | 9 |  |
| 48 | 信息发布管理平台 |  | 信息发布管理平台 | 套 | 1 |  |
| 49 | 播控工作站 |  | 播控工作站 | 台 | 1 |  |
| 50 | 流媒体服务器 | 联想 | 流媒体服务器 | 套 | 1 |  |
| 51 | 控制器1 |  | 控制器1 | 台 | 1 |  |
| 52 | 模块1 |  | 模块1 | 只 | 1 |  |
| 53 | 风管型温湿度传感器 |  | 风管型温湿度传感器 | 支 | 1 |  |
| 54 | 风机压差 |  | 风机压差 | 支 | 7 |  |
| 55 | 滤网压差 |  | 滤网压差 | 支 | 3 |  |
| 56 | 风道二氧化碳传感器 |  | 风道二氧化碳传感器 | 支 | 2 |  |
| 57 | 风阀执行器11 |  | 风阀执行器1 | 个 | 4 |  |
| 58 | 风阀执行器21 |  | 风阀执行器2 | 台 | 4 |  |
| 59 | 联网型温控面板 |  | 联网型温控面板 | 台 | 10 |  |
| 60 | 箱体（含附件） |  | 1000*800*200 | 台 | 1 |  |
| 61 | 变压器 |  | 变压器 | 个 | 1 |  |
| 62 | 继电器 |  | 继电器 | 个 | 30 |  |
| 63 | 中控主机 |  | 采用最新的32位内嵌式处理器，处理速度可达400MHz，内置8MB内存以及8MB的大容量FLASH存储器 | 台（套） | 4 |  |
| 64 | 温湿度传感器 |  | 温湿度传感器 | 支 | 4 |  |
| 65 | PM2.5检测器 |  | PM2.5检测器 | 支 | 4 |  |
| 66 | 网关模块 |  | 网关模块 | 只 | 4 |  |
| 67 | 6路2A调光模块 |  | 6路2A调光模块 | 只 | 4 |  |
| 68 | 系统供电模块 |  | 系统供电模块 | 只 | 4 |  |
| 69 | 协议模块 |  | 协议模块 | 只 | 4 |  |
| 70 | 2路6A调光模块 |  | 2路6A调光模块 | 只 | 12 |  |
| 71 | 7"触摸屏 | 苹果 | 7"触摸屏 iPad | 台 | 7 |  |
| 72 | 网络终端设备 | 苹果 | mini 2平板 7.9英寸 16G | 台 | 2 |  |
| 73 | 弱电控制箱 |  | 1000*800*200 | 台 | 4 |  |
| 74 | 会议吸顶音箱 | ITC | 会议吸顶音箱 | 台 | 6 |  |
| 75 | 功率放大器 | ITC | 功率放大器 | 台 | 2 |  |
| 76 | 数字音频处理器 | ITC | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 77 | 调音台 |  | 总失真0.02% 频响：20Hz~20kHz 等效输入噪声-128dBu 串音：-74dB 耗电：40W 外观尺寸（W×H×D）： 308mm×118mm×422mm（12.1"×4.6"×16.6") 净重：4.0kg(8.81bs) | 台 | 1 |  |
| 78 | 智能数字会议系统主机 | ITC | 会议控制主机最多可连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4096台会议单元 | 台 | 1 |  |
| 79 | 嵌入式发言主席单元 | ITC | 精致的嵌入式结构设计，可拔插话筒杆，使用方便 | 台 | 2 |  |
| 80 | 嵌入式发言代表单元 | ITC | 精致的嵌入式结构设计，可拔插话筒杆，使用方便 | 台 | 18 |  |
| 81 | 嵌入式发言和表决主席单元音频接口盒 | ITC | 嵌入式发言和表决主席单元音频接口盒 | 台 | 10 |  |
| 82 | 电源时序器 | ITC | 电源时序器 | 台 | 2 |  |
| 83 | 多媒体信息插座 |  | 多媒体信息插座 | 台 | 3 |  |
| 84 | 一拖二无线手持话筒 | ITC | 一拖二无线手持话筒 | 套 | 1 |  |
| 85 | 机柜（32U） |  | 机柜（32U） | 架 | 2 |  |
| 86 | 智能数字会议系统主机 |  | 智能数字会议系统主机 | 台 | 1 |  |
| 87 | 嵌入式发言主席单元 |  | 嵌入式发言主席单元 | 台 | 1 |  |
| 88 | 嵌入式发言代表单元 |  | 嵌入式发言代表单元 | 台 | 4 |  |
| 89 | 二分频全频音箱 | ITC | 二分频全频音箱 | 台 | 2 |  |
| 90 | 二分频全频音箱 | ITC | 二分频全频音箱 | 台 | 4 |  |
| 91 | 专业立体声功放 | ITC | 双声道立体声专业功率放大器 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择 | 台 | 1 |  |
| 92 | 专业立体声功放 | ITC | 双声道立体声专业功率放大器 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择 | 台 | 2 |  |
| 93 | 壁挂式专业音箱支架 |  | 壁挂式专业音箱支架 | 台 | 6 |  |
| 94 | 数字前缀音频处理器 | ITC | 数字前缀音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 95 | 调音台 |  | 16通道调音台 最多10个话筒/16个输入线路（8个单声道+4个立体声） | 台 | 1 |  |
| 96 | 一拖二无线手持话筒 | ITC | 一拖二无线手持话筒 | 套 | 2 |  |
| 97 | 无线麦克风接收器 | ITC | 无线麦克风接收器 | 套 | 1 |  |
| 98 | 55寸会议室一体机 |  | 55寸会议室一体机 | 台 | 1 |  |
| 99 | 移动支架 |  | 移动支架 | 架 | 1 |  |
| 100 | 会议吸顶音箱 | ITC | 系统输入功率60W | 台 | 4 |  |
| 101 | 壁挂音柱 | ITC | 壁挂音柱 | 台 | 2 |  |
| 102 | 音响支架 |  | 音响支架 | 台 | 2 |  |
| 103 | 功率放大器 | ITC | 功率放大器 | 台 | 2 |  |
| 104 | 数字音频处理器 | ITC | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 105 | 调音台 |  | 最多6个话筒/12个输入线路（4个单声道+4个立体声） 2编组母线+1立体声母线 | 台 | 1 |  |
| 106 | 智能数字会议系统主机 |  | 会议控制主机最多可连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4096台会议单元 8芯航空插头连接，“手拉手”连接方式 | 台 | 1 |  |
| 107 | 嵌入式发言主席单元 |  | 嵌入式发言主席单元 | 台 | 1 |  |
| 108 | 嵌入式发言代表单元 |  | 嵌入式发言代表单元 | 台 | 5 |  |
| 109 | 嵌入式发言和表决主席单元音频接口盒 |  | 嵌入式发言和表决主席单元音频接口盒 | 台 | 3 |  |
| 110 | 激光投影仪 | Epson | 亮度5500流明 对比度3，000，000：1（全开/全关，动态光圈开启） 分辨率：1920×1200对角线（16：10宽高比） | 台 | 1 |  |
| 111 | 电源时序器 | ITC | 电源时序器 | 台 | 2 |  |
| 112 | 多媒体信息插座 |  | 多媒体信息插座 | 台 | 2 |  |
| 113 | 一拖二无线手持话筒 | ITC | 一拖二无线手持话筒 | 套 | 1 |  |
| 114 | 航空机柜 |  | 航空机柜（32U） | 架 | 1 |  |
| 115 | 会议吸顶音箱 | ITC | 频宽（-10dB):45Hz-20，000Hz | 台 | 6 |  |
| 116 | 功率放大器 | ITC | 功率放大器 | 台 | 2 |  |
| 117 | 数字音频处理器 | ITC | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  |
| 118 | 调音台 |  | 最多6个话筒/12个输入线路（4个单声道+4个立体声） 2编组母线+1立体声母线 | 台 | 1 |  |
| 119 | 一拖二无线手持话筒 | ITC | 一拖二无线手持话筒 | 套 | 1 |  |
| 120 | 智能数字会议系统主机 |  | 会议控制主机最多可连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4096台会议单元 8芯航空插头连接，“手拉手”连接方式 | 台 | 1 |  |
| 121 | 嵌入式发言主席单元 |  | 嵌入式发言主席单元 | 台 | 2 |  |
| 122 | 嵌入式发言代表单元 |  | 嵌入式发言代表单元 | 台 | 18 |  |
| 123 | 嵌入式发言和表决主席单元音频接口盒 |  | 嵌入式发言和表决主席单元音频接口盒 | 台 | 10 |  |
| 124 | 电源时序器 | ITC | 电源时序器 | 台 | 2 |  |
| 125 | 多媒体信息插座 |  | 多媒体信息插座 | 台 | 2 |  |
| 126 | 航空机柜 |  | 航空机柜（32U） | 架 | 1 |  |
| 127 | 无纸化会议文件管理服务器 | ITC | 硬盘存储 1TB 内存 DDR3 4G 显示屏尺寸 9"液晶显示屏 分辨率 1920×1080 操作平台 windows server2003 | 套 | 1 |  |
| 128 | 无纸化智能会议服务器软件包 | ITC | 无纸化智能会议服务器软件包 | 台 | 1 |  |
| 129 | 智能会议实时流媒体分发服务器 | ITC | CPU：8核 CPU线程数：16线程 主板：主板芯片Intel C600 | 套 | 1 |  |
| 130 | 全高清会议编解码主机（带录播） | ITC | 操作系统 嵌入式Linux 通讯协议TCP/IP RTMP RTSP SMTP FTP NFS DHCP | 台 | 1 |  |
| 131 | 智能终端网络拓展器 | ITC | 整机交换容量 48Gbps 整机包转发率 36Mpps | 台 | 2 |  |
| 132 | 投影申请服务器 | ITC | 操作平台 windows7/8 输出分辨率 1920*1080 处理器 酷睿双核2.53G 内存 DDR3/4G | 套 | 1 |  |
| 133 | 全高清电容式超薄型会议升降一体终端 | ITC | 15.6寸IPS视网膜超薄型高清电容式触摸智能会议升降一体机 | 台 | 20 |  |
| 134 | 无纸化会议文件管理服务器 | ITC | 硬盘存储 1TB 内存 DDR3 4G 显示屏尺寸 9"液晶显示屏 分辨率 1920×1080 操作平台 windows server2003 | 套 | 1 |  |
| 135 | 无纸化智能会议服务器软件包 | ITC | 无纸化智能会议服务器软件包 | 台 | 1 |  |
| 136 | 智能会议实时流媒体分发服务器 |  | CPU：8核 CPU线程数：16线程 主板：主板芯片Intel C600 | 套 | 1 |  |
| 137 | 全高清会议编解码主机（带录播） |  | 操作系统 嵌入式Linux 通讯协议TCP/IP RTMP RTSP SMTP FTP NFS DHCP | 台 | 1 |  |
| 138 | 智能终端网络拓展器 |  | 整机交换容量 48Gbps 整机包转发率 36Mpps | 台 | 2 |  |
| 139 | 投影申请服务器 |  | 操作平台 windows7/8 输出分辨率 1920*1080 处理器 酷睿双核2.53G 内存 DDR3/4G | 套 | 1 |  |
| 140 | 全高清电容式超薄型会议升降一体终端 | ITC | 15.6寸IPS视网膜超薄型高清电容式触摸智能会议升降一体机 | 台 | 20 |  |
| 141 | 会议终端 | ZTE | 2M速率 IP+1*E1双模，双路720P高清或1080P30 | 台 | 1 |  |
| 142 | 摄像机 |  | 1080P 60fps高清摄像机，最大支持54度，支持20倍光学变焦 | 台 | 3 |  |
| 143 | TVF1.26小间距显示屏 | 利亚德 | LED点间距≤1.26mm,单个箱体尺寸：604.8mmX340.2mm，单个箱体比例16:9，单个箱体物理分辨率480X270，像素分辨率≥629882点/㎡，屏幕亮度800cd/㎡，色温6500K，视角＞160度，刷新率≥3600Hz，色温可调范围3200K~9300K，显示屏寿命≥100000小时，连续工作时间≥72小时，平均无故障时间≥10000小时，对比度≥7600:1，整屏分辨率17280*3510。 | 平米 | 96.2924 | 21.773米X4.423米 |
| 144 | 播控系统 | 领秀 | 领秀2.0 | 套 | 1 |  |
| 145 | 配电管理系统 | 利亚德 | PLC配电管理系统 | 套 | 1 |  |
| 146 | 拼接控制器 | 利亚德 | 型号描述：MVC-I 22-48D-40D6IP 凹，输入：40个 DVI或者HDMI输入口， 48路HDMI或者DVI输出；16路IP网络摄像机解码输入。 支持中控系统的接入 | 台 | 1 |  |
| 147 | LED控制器 | 利亚德 | 领秀SG LSHD8 （配合大屏使用） | 台 | 36 |  |
| 148 | LED接收卡 | 利亚德 | 领秀SG LSHD8 （配合大屏使用） | 张 | 936 |  |
| 149 | LED显示屏配电控制箱 | 定制 | 80KW配电拒（含PLC）， 主要元器件：断路器、 交流接触器、 旋钮开关等， 均采用施耐德品牌。 | 套 | 1 |  |
| 150 | 网络交换机 | 华为 | 华为24口百兆 | 台 | 1 |  |
| 151 | TVF1.26小间距显示屏 | 利亚德 | LED点间距≤1.26mm,单个箱体尺寸：604.8mmX340.2mm，单个箱体比例16:9，单个箱体物理分辨率480X270，像素分辨率≥629882点/㎡，屏幕亮度800cd/㎡，色温6500K，视角＞160度，刷新率≥3600Hz，色温可调范围3200K~9300K，显示屏寿命≥100000小时，连续工作时间≥72小时，平均无故障时间≥10000小时，对比度≥7600:1，整屏分辨率17280*3510。 | 平米 | 16.46 | 11.491米X1.361米 |
| 152 | LED控制器 | 利亚德 | 领秀SG LSHD8 （配合大屏使用） | 台 | 5 |  |
| 153 | LED接收卡 | 利亚德 | 领秀SG LSHD8 （配合大屏使用） | 张 | 160 |  |
| 154 | LED显示屏配电控制箱 | 定制 | 80KW配电拒（含PLC）， 主要元器件：断路器、 交流接触器、 旋钮开关等， 均采用施耐德品牌。 | 套 | 1 |  |
| 155 | TVF1.26小间距显示屏 | 利亚德 | LED点间距≤1.26mm,单个箱体尺寸：604.8mmX340.2mm，单个箱体比例16:9，单个箱体物理分辨率480X270，像素分辨率≥629882点/㎡，屏幕亮度800cd/㎡，色温6500K，视角＞160度，刷新率≥3600Hz，色温可调范围3200K~9300K，显示屏寿命≥100000小时，连续工作时间≥72小时，平均无故障时间≥10000小时，对比度≥7600:1，整屏分辨率17280*3510。 | 平米 | 9.876 | 6.653米X1.361米 |
| 156 | LED控制器 | 利亚德 | 领秀SG LSHD8 （配合大屏使用） | 台 | 3 |  |
| 157 | LED接收卡 | 利亚德 | 领秀SG LSHD8 （配合大屏使用） | 张 | 96 |  |
| 158 | LED显示屏配电控制箱 | 定制 | 80KW配电拒（含PLC）， 主要元器件：断路器、 交流接触器、 旋钮开关等， 均采用施耐德品牌。 | 套 | 1 |  |

7.考核标准

（1）考核对象：第三方运维。

（2）考核方式：运维质量考核采用月考核方式，实行百分制进行评分。

（3）考核内容：主要考核运维管理、设备维护、故障检修三部分内容。

（4）考核总分（100分）

考核总分=运维管理得分*0.35+设备维护得分*0.40+故障检修得分*0.25。

（5）运维费核算方法：

考核总分低于70分的，不予支付当期运维费；考核得分95（含）分以上的，支付该站点全额运维费；考核得分在70（含）-95分的，当期运维费=（实际考核总分/100）×当期全额运维费。

表一  运维管理考核标准

| 项目 | 分数 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 机房环境 | 20 | 机房环境整洁，温湿度达标，无堆放不相关杂物，发现每处不合格扣5分 |
| 设备清洁 | 20 | 各种设备表面无尘土，包机人责任明确，设备标签正确无错误，设备维护良好，发现每处不合格扣5分 |
| 各种配线架走线整齐 | 10 | 各种走线架配线整齐美观，及时清理无用线缆，标签正确，发现每处不合格扣2分 |
| 年月表执行情况 | 20 | 机房巡检记录要填写正确，按时执行年月表计划安排，发现每处不合格扣5分 |
| 各种台帐完成正确 | 10 | 交换、宽带、专线台帐填写准确，无错误，发现每处不合格扣2分 |
| 月报完成情况 | 10 | 每月3日前按时上报故障统计，电话、宽带、主、附电缆使用情况，发现每处不合格扣5分 |
| 工单完成情况 | 10 | 按时完成采购人各项工作单，及时回复完成情况，发现每处不合格扣5分 |
| 合计 | 100 |  |

表二  设备维护运维考核标准

| 项目 | 分数 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 大厅大屏运行状况 | 10 | 检查大屏运行状况，每发现1处不合格扣 1分，大面积黑屏（4块以上模组黑屏）扣2分，异常已通过有效途径报告，并持续跟踪改善的，不扣分 |
| 3F会议室大屏运行状况 | 10 | 检查大屏运行状况，每发现1处不合格扣 1分，大面积黑屏（4块以上模组黑屏）扣2分，异常已通过有效途径报告，并持续跟踪改善的，不扣分 |
| 4F会议室大屏运行状况 | 10 | 检查大屏运行状况，每发现1处不合格扣 1分，大面积黑屏（4块以上模组黑屏）扣2分，异常已通过有效途径报告，并持续跟踪改善的，不扣分 |
| 中心机房设备运行 状况 | 10 | 检查设备运行状况，是否有故障码、故障灯常亮。每发现1处不合格扣 1分，关键设备不合格扣2分，异常已通过有效途径报告，并持续跟踪改善的，不扣分 |
| 会议室机房、弱电井设备运行状况 | 10 | 检查设备运行状况，是否有故障码、故障灯常亮。每发现1处不合格扣 1分，关键设备不合格扣2分，异常已通过有效途径报告，并持续跟踪改善的，不扣分 |
| 各会议室无纸化会议系统、音视频系统运行状况 | 10 | 检查设备运行状况，是否有故障码、故障灯常亮，音频设备是否正常使用。每发现1处不合格扣 1分，关键设备不合格扣2分，异常已通过有效途径报告，并持续跟踪改善的，不扣分 |
| 中心各办公区域办公电脑 | 10 | 电脑设备是否能够正常使用，每发现1处故障未处理扣 1分，故障已通过有效途径报告，并持续跟踪改善的，不扣分 |
| 设备清洁 | 5 | 各种设备表面无尘土，包机人责任明确，设备标签正确无错误，设备维护良好，发现每处不合格扣2分 |
| 各种配线架走线整齐 | 5 | 各种走线架配线整齐美观，及时清理无用线缆，标签正确，发现每处不合格扣1分 |
| 年月表执行情况 | 5 | 机房巡检记录要填写正确，按时执行年月表计划安排，发现每处不合格扣5分 |
| 各种台帐完成正确 | 5 | 台帐填写准确，无错误，发现每处不合格扣2分 |
| 工单完成情况 | 10 | 按时完成各项工作单，及时回复完成情况，发现每处不合格扣5分 |
| 合计 | 100 |  |

表三  故障检修标准

| 项目 | 分数 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 故障响应时间 | 10 | 接到抢修通知后，故障1小时内出动，重大系统故障2小时内出动，发现每处不合格扣1分 |
| 线路巡回 | 10 | 按时巡回线路状态，及时返回巡回信息，发现每处不合格扣2分 |
| 年月表执行情况 | 10 | 各项报表执行情况，发现每处不合格扣2分 |
| 周报完成情况 | 10 | 每周上报工作完成情况，每月汇总上报被盗情况，发现每处不合格扣5分 |
| 各种用料情况 | 10 | 合理用料，杜绝浪费及私自处理电缆等情况，发现每处不合格扣5分 |
| 台帐建立情况 | 10 | 及时建立台帐，要求准确完整，发现每处不合格扣2分 |
| 工程验收工作 | 10 | 及时进行工程验收工作，保证设备正常投入使用，发现每处不合格扣2分 |
| 故障处理情况 | 30 | 由运维部向采购人反馈故障处理时间、效果等，特殊情况例外，发现每处不合格扣1分 |
| 合计 | 100 |  |

（五）西安市敏感区域环境空气质量自动监测站运维服务需求

西安市敏感区域环境空气质量自动监测站是“智慧环保”项目感知层的重要组成部分。在敏感区域、重点工业园区、城市大气污染传输通道部署的5座空气站，实时监测环境空气中的PM10、PM2.5、O3、SO2、CO、NOx浓度，为敏感区域空气质量变化研判、空气质量预测预警、污染溯源等工作提供重要数据支撑。

1.项目内容概况

项目运维服务范围为西安市5座敏感区域空气自动监测站。运维服务内容包含所有站点监测分析仪器及数据采集与传输设备、辅助设备、用电及网络保障、视频监控、护栏等辅助基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、预防性维护等工作，确保空气站各项仪器设备稳定运行，接受采购人质控检查和考核。此次采购项目运行维护服务周期为6个月。空气站运维内容包括5座站点的PM10、PM2.5、O3、SO2、CO、NOx六参数的保外运维。

2.站点分布情况及运行维护内容

2.1 站点概况

| 5座敏感区域环境空气质量自动监测站位置表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县 | 站点 | 测量参数 | 详细地址 |
| 1 | 未央区 | 未央红旗厂监测站 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 | 西安市未央区红旗东路锦鹏实业集团公司办公楼楼顶 |
| 2 | 长安区 | 三星保税区监测站 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 | 西安市长安区西安市第一医院高新院区门诊楼楼顶 |
| 3 | 阎良区 | 西安渭北边界站 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 | 西安市阎良区关山街道北马村民委员会二楼楼顶 |
| 4 | 阎良区 | 阎良试飞院监测站 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 | 西安市阎良区北屯街道西安昊天动力有限公司南侧 |
| 5 | 阎良区 | 阎良西飞公司监测站 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 | 西安市阎良区北屯街道办事处司法所楼顶 |

2.2.运行维护服务内容

2.2.1.运维工作目标

运行维护工作应按照安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患；运行维护工作必须确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站运行质量应达到以下指标：

1.所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

2.各项指标数据捕获率达到90%(以小时值计)以上；

3.各项指标数据有效率达到80%(以小时值计)以上；

4.运维任务完成率100%；

5.异常情况处理率100%；

2.2.2.运维工作内容

负责运维的设备主要包括监测仪器、辅助设备两部分，其中监测仪器包括03、PM10、PM2.5、SO2、CO、NOx六项指标分析仪，辅助设备包括采样系统、数据采集系统、制冷系统、供电系统、防雷系统以及视频监控系统等。

运维过程中主要完成以下工作：

1.空气站的日常运行维护，备件耗材更换；

2.空气站的设备维护保养及维修；

3.仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

4.空气站的内部质控措施；

5.空气站数据采集系统的维护及维修，保障空气站用电及数据采集稳定正常；

6.空气站相关辅助设施的维护、保养、维修；

7.运维电费由运维单位承担；

8.运维过程中产生的备机及耗材费用由运维单位承担；

9.运维单位在运维期内须无条件配合，保障监测数据完整性、准确。

10.委托运行维护及管理的全部资产(包括全部产权和建筑物、设备及配套设施)属采购人所有。未经采购人同意，运维单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行及管理期间，运维单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，运维单位应根据站点分布及安全保障情况购买财产保险(含第三方责任险),避免出现被盗、人为破坏等原因造成的资产损失。出现空气站资产丢失、损坏等情况，一切责任由运维单位承担，并尽快恢复运行，所发生的费用全部由运维单位承担。

11.运维单位须为所有参与本项目运维的人员购买能覆盖此次运维周期的人身意外保险，制定并执行运维相关的安全措施，确保不发生意外，若发生运维安全事故，全部责任由运维单位承担。

2.2.3.运维基本要求

1.运维单位需按照国家相关要求，配备专业技术人员、对建成的监测站点进行运行维护，需配备专门运维车辆，备件备机耗材等保障站点长期稳定运行

2.运维所使用耗材、备件要求为原厂耗材及备件；应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更及时通知采购单位；

3.运维单位需保证满足环保部门对仪器设备故障的响应时间的要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时内响应，2小时内到达现场解决(电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决)。当仪器设备每日23时～次日6时出现故障，应在次日10时前到达现场解决(电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决)。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；

4.严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置；

5.运维单位须每月5日前提交各站点上一月的运维记录纸质报表。

6.运维考核参照西安市街镇空气站考核标准进行。

2.2.4.一般要求：

1.保持空气站机柜内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

2.保持空气站安全护栏内及安全护栏外20m以内的环境清洁。

3.检查供电和数据采集系统情况，保证系统的正常运行。

4.保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下。

5.指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

6.定期检查消防和安全设施。

7.每次维护后做好系统运行维护记录。

8.进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.2.5.每日工作要求：

每天现场查看空气站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行现场运行管理，内容包括：

1.判断系统数据采集与入库情况。

2.根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

3.发现监测数据异常，应立即通知采购单位，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决；在每日23时～6时出现的异常，应在次日10时前解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。

4.在重污染天气、沙尘天气等污染过程结束后或监测数据出现异常后，应在4小时内开展相应的运维工作；选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

5.根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况。

6.每日检查数据是否及时采集入库到设备，发现数据采集失败及时恢复。

7.对空气站监测数据进行审核分析，并将分析数据按时提交采购单位。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延1日审核报送，最多顺延2日。每月5日前，完成上月所有实时监测数据的在线审核分析，报送采购复核。对复核不通过的数据，完善后再次报送审核。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以采购单位最终复核结果为准。对于未能在规定时间内按时完成审核的数据，须于数据产生1周内，以正式文件形式向采购单位报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。

2.2.6.每周工作要求：

每周至少巡视空气站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

1.查看空气站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

2.检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

3.检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

4.检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作。

5.对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

6.按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

7.检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

8.检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定。

9.检查空气站的通讯系统，保证数据采集传输正常；确保无远程控制软件。

10.对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

11.检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

12.在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

13.应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

14.应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

15.检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

16.每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

17.每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

18.每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向采购单位汇报。

19.每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

20.认真填写每周运行维护记录表。

2.2.7.每月工作要求：

1.清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

2.检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

3.每月清洗一次制冷系统过滤网。

4.分析仪器时钟检查，数据采集仪时钟检查。

5.每月对数据和运维记录进行备份。

6.认真填写每月运行维护记录表。

2.2.8.每季度工作要求：

1.采样总管及采样风机每季度至少清洗一次，选用专用或合适的工具进行清洁，避免对采样系统产生影响。

2.对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修。

3.采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递。

4.检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

2.2.9.每半年工作要求：

1.对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

2.更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

3.对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

4.检查和校准气象五参数设备。

5.按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

2.2.10.每年工作要求：

1.每个站点每年开展一次PM2.5及PM10自动监测仪器准确度审核。以手工监测为参比方法，采用审核采样器进行准确度审核。每站点每年至少进行一次准确度审核，每次有效数据不少于5个日均值（每日有效采样时间不少于20个小时），具体工作参照《环境空气颗粒物（PM2.5和PM10）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）,手工采样样品的称量须在CMA实验室完成，确保称量结果真实准确。

2.对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维修，按说明书要求更换备件。

3.认真填写每年运行维护记录表。

4.空气站维护建档要求

日常运维中使用运行维护相关记录至少应包括：

(1)空气站运行维护记录；

(2)颗粒物监测仪校准检查记录；

(3)气态污染物监测仪校准检查记录；

(4)空气自动监测系统仪器设备维修记录；

(5)空气自动监测系统备品备件管理记录；

(6)空气站主要消耗材料使用记录；

(7)多点线性校准表格；

(8)空气站机柜内外环境记录；

(9)标准物质使用记录；

(10)空气自动监测系统仪器资料保管清单。

2.3.空气站故障维修措施

2.3.1.运行维修工作界定

负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施）。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

2.3.2.设备维修质量控制记录

（1）建立仪器设备维护维修技术档案，规范运行维护、仪器维修、仪器更新等工作并做好记录。

（2）仪器设备发生故障时

1）制定子站所用仪器常见故障判断和检修的作业指导书。

2）对于在现场能够诊断明确，并且可由简单更换备件解决的问题，如气路堵塞、灯源老化等问题，可在现场进行检修。

3）对于不易诊断和检修的故障，应将发生故障的仪器送实验室进行检查和维修，并在故障发现4小时内使用备机进行监测。

4）根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准。对于普通易损件的维修只做零跨校准。对于关键部件的维修，应按仪器使用手册的要求进行多点校准和检查，并记录检修及标定的校准情况。更换后的故障设备在一周内完成修复，经过校准检查后及时安装到原有位置。

5）详细记录仪器设备故障现象、发生时段、维修过程、更换备件情况等，并填写仪器设备维护维修报告。

6）监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试；修复后的仪器应经质控实验室校核。

仪器大修后，臭氧监测仪按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备开展手工比对测试，测试严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》（HJ656－2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定重量法》（HJ618－2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

2.3.3备件配置需求

运维单位应按不少于半年的使用量配置运维所需备件（原厂）。备件应做好出入库登记，在备件使用过程中，要遵循先备先用的原则。

本项目涉及备件包括但不限于以下内容：

（1）PM10分析仪备品备件：检测器、前置放大器、光电开关板、流量控制器、颗粒物加热杆、采样泵、24V电源、检测室密封膜、高压模块、开关电源、输入滤波器、保险管等；

（2）PM2.5分析仪备品备件：检测器、前置放大器、光电开关板、流量控制器、颗粒物加热杆、采样泵、24V电源、检测室密封膜、高压模块、开关电源、输入滤波器、保险管等；

（3）O3分析仪备品备件：检测器、24VDC风扇、臭氧灯、内置泵、臭氧剔除器、输入滤波器、流量传感器、压力传感器、24V电源、毛细管、采样支管保温棉套（防止支管内样气因温差产生冷凝水损坏分析仪）、A/B电磁阀、保险管等；

（4）CO分析仪备品备件：毛细管、相关轮、红外源、相关轮电机、接口板、红外源固定支架、传感器、加热器板组件、光学开关、入口镜、出口镜、风扇电源线、检测器、泵、24VD风扇、压力传感器、输入滤波器、保险丝座、主板、24V开关电源、流量传感器、显示屏、压力传感器等；

（5）NOx分析仪备品备件：毛细管、臭氧发生器、接口板、光电倍增管、温控板、冷堆、模式电磁阀（三通）、流量开关、臭氧去除器、二氧化硅过滤器（臭氧清洁柱）、钼炉、臭氧变压器、保险丝2A、变压器、光电倍增管，反应室，冷堆组件、输入板保险丝2A、输入板、I/O扩展板、模拟量输出板、高压供电包、反应室毛细管O圈小、反应室毛细管O圈大、固定反应室9454侧的三个大六方螺丝（1个）、反应室9454内侧密封O圈、白色玻璃、红色玻璃、密封垫圈、红色玻璃内侧o圈、钼转换器芯、反应室（冷堆一侧）、反应室（转化炉一侧）、泵、24VD风扇、压力传感器、输入滤波器、保险丝座、主板、24V开关电源、流量传感器、显示屏、压力传感器等；

（6）SO2分析仪备品备件：保险丝1.6A、毛细管、紫外灯、程序版、棱镜组、紫外灯座、光电倍增管、碳氢切割器/祛除器、接口板、泵、24VD风扇、压力传感器、输入滤波器、保险丝座、主板、24V开关电源、流量传感器、显示屏、压力传感器等；

（7）其他备品备件：显示器、工控机主板、空调电机、空调主板、稳压器、温控仪、电表、空开、浪涌保护器、插线板、机柜内节能灯管、监控硬盘机、监控球机、监控设备电源适配器等。

2.3.4耗材配置要求

运维单位应按不少于半年的消耗量配置运维所需耗材（原厂）。耗材应做好出入库登记，在耗材使用过程中，要遵循先备先用的原则。

本项目涉及耗材包括但不限于以下内容：

（1）PM10分析仪：纸带、O型圈、泵维护包等；

（2）PM2.5分析仪：纸带、O型圈、泵维护包等；

（3）O3分析仪：粒子过滤膜、臭氧剔除器、O型圈、泵膜、采样支管及一次性连接件等；

（4）CO分析仪：气路接口处密封圈、接头、滤膜、聚四氟乙烯采样支管、标准钢气瓶等；

（5）NOx分析仪：气路接口处密封圈、接头、滤膜、聚四氟乙烯采样支管、标准钢气瓶等；

（6）SO2分析仪：气路接口处密封圈、接头、滤膜、聚四氟乙烯采样支管、标准钢气瓶等。

（7）其他耗材：中性透明玻璃胶、不锈钢除锈剂等。

2.3.5设备维修质量控制配置要求

运维单位须配备必要的质量控制设备：

（1）至少配备1套流量计、1台一级压力计、1台一级温湿度计；

（2）至少配备一台臭氧校准仪（另需配置1台溯源为三级或三级以上标准）；

（3）至少配备一套Thermo 5014i标准膜片（用于颗粒物分析仪标准膜标定检查校准）；

（4）运维单位应将运维所使用的流量计、温度计、气压计、湿度计等标准质控器具溯源到标准设备，由省级（含）以上计量院出具鉴定报告；将运维所使用的臭氧工作标准向我中心指定或认可的标准进行溯源，性能指标均应符合要求。

3.监督考核要求

进入运维期后，每月对运维工作绩效考核一次，考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性、监测数据捕获率、数据有效率（以下简称“两率”）以及运行维护的内容。

3.1 考核办法

监测数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。

（1）数据有效性：

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分；

单站设备数据捕获率必须高于90%（含），否则不予支付运维费用；单站设备数据有效率必须高于80%（含），否则不予支付运维费用。

（2）两率及运行维护：

符合数据有效性要求后，参照本部分执行：

1）两率部分（60分）

单站监测数据有效率高于90%（含）的，得60分；80%（含）-90%的，得分为60×（数据有效率/90%）。

2）运行维护部分（30分）

运行维护部分由采购人组织检查考核，每月抽10%至20%站点进行运行维护部分现场检查，以现场检查得分平均分计为所有站点本月运行维护部分得分。检查内容包括站点环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分100分，运维得分=检查得分×0.3分。

3）运维任务完成及异常情况处理情况（10分）

单站运维任务完成率100%，并且站点异常情况处理率达100%的，得10分；两项未达100%的，得分为10×（任务完成及异常情况处理率/100%）。

4）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分+任务完成及异常情况处理得分。

考核表参照西安市街镇空气站标准进行。

（六）西安市重点区域环境空气颗粒物监测站运维服务

1、项目内容

西安市重点区域环境空气颗粒物监测站运维服务，运维服务内容为西安市建成的72套颗粒物监测系统。运维服务内容包含所有站点监测分析仪器及数据采集与传输设备、辅助设备、用电及网络保障、视频监控、护栏等辅助基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、预防性维护等工作，确保颗粒物监测仪器设备稳定运行并与智慧环保软件平台联网正常；颗粒物监测仪器36座（次）挪机、安装、调试、数据比对服务。接受采购人质控检查和考核。

72套设备清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物在线监测系统 | 同阳 | 72 | 套 |  |
| 2 | 气象参数 监测单元 | 同阳 | 72 | 套 |  |
| 3 | 噪声单元 | 同阳 | 72 | 套 |  |
| 4 | 视频监测单元 | 海康威视 | 72 | 套 |  |
| 5 | 4G通讯模块 | 同阳 | 72 | 套 |  |
| 6 | GPS定位 | 同阳 | 72 | 套 |  |
| 7 | 稳压电源 | 同阳 | 72 | 套 |  |
| 8 | LED显示屏 | 同阳 | 30 | 套 |  |
| 9 | 数据采集传输 | 同阳 | 72 | 套 |  |
| 10 | 温控机柜 | 同阳 | 72 | 套 |  |
| 11 | 围栏、立杆 安装工具 | 定制 | 72 | 套 |  |

| 72套设备清单登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站点编号 | 路段 | 区县 | 站点位置 |
| 1 | 610100646 | 明光路 | 经开区 | 未央区明光路与凤城十二路东南角向南140米公厕旁（明光路路东中国新时代国际工程公司围墙西侧） |
| 2 | 610100645 | 草滩十路 | 经开区 | 未央区西安服务外包产业园创新孵化中心 |
| 3 | 610100644 | 草滩四路 | 经开区 | 未央区西安古都放心早餐工程有限公司西 |
| 4 | 610100643 | 桃园路 | 莲湖区 | 桃园路新园小区南区西门门口外向北10米 |
| 5 | 610100634 | 尚稷路 | 经开区 | 西安市儿童医院经开院区东南门西200米路北 |
| 6 | 610100633 | 子午大道 | 长安区 | 子午大道与学府大街十字口东南角 |
| 7 | 610100632 | 西长安街 | 长安区 | 西长安街与书香路十字口东北角 |
| 8 | 610100631 | 居安路 | 长安区 | 居安路与建业三路丁字口向西150米路南 |
| 9 | 610100608 | 西华门大街 | 莲湖区 | 西华门大街 陕西省中医院对面 |
| 10 | 610100672 | 劳武巷 | 莲湖区 | 劳武巷 西安城市交通投资公司 |
| 11 | 610100607 | 航空四路 | 航空基地 | 航空四路与蓝天路路口南100米路东侧 |
| 12 | 610100605 | 航空三路 | 航空基地 | 航空三路 蓝天路与航空三路路口 |
| 13 | 610100604 | 倚天路 | 阎良区 | 倚天路 饿了么广告传媒 |
| 14 | 610100609 | 铁塔寺北街 | 莲湖区 | 铁塔寺北街 莲湖区市场管理监督局 |
| 15 | 610100603 | 环山路（关中环线） | 阎良区 | 关中环线 关中环线与新关路交界 |
| 16 | 610100610 | 大庆路 | 莲湖区 | 大庆路 大庆路与丰登北路 十字 |
| 17 | 610100611 | 丰衍路 | 莲湖区 | 丰衍路 丰衍路与丰收路十字 |
| 18 | 610100612 | 西二环路 | 莲湖区 | 西二环路 陕建建筑装饰公司 |
| 19 | 610100613 | 西市南路 | 莲湖区 | 西市南路 西市南路与西市西街路口 |
| 20 | 610100614 | 土门桥西巷 | 莲湖区 | 土门桥西巷与西二环丁字路口向西80米土门桥西巷路南 |
| 21 | 610100615 | 草滩六路 | 经开区 | 草滩六路和尚苑路交叉口 |
| 22 | 610100616 | 毕升路 | 经开区 | 毕升路和蔡伦路交叉口 |
| 23 | 610100617 | 尚稷路 | 经开区 | 尚稷路 尚稷路6198号西安高级中学博爱校区 |
| 24 | 610100618 | 凤城九路 | 经开区 | 凤城九路 文景小区西区（南门） |
| 25 | 610100619 | 明光路 | 经开区 | 明光路与凤城七路十字路口西北角向北300米（明光路路西公共自行车充电桩旁） |
| 26 | 610100620 | 文德路 | 未央区 | 文德路 陕西科技大学对面 |
| 27 | 610100621 | 龙朔路 | 未央区 | 龙朔路 正奥能源加油站 |
| 28 | 610100622 | 至德路 | 未央区 | 至德路学府街区 |
| 29 | 610100602 | 航空大道中段胜利街 | 阎良区 | 航空大道中段胜利街 西安铁一中航空城分校 |
| 30 | 610100601 | 航空城大道 | 阎良区 | 航空城大道 航空城大道西段辅路振兴美的海信海尔专卖店 |
| 31 | 610100600 | 迎宾北路 | 阎良区 | 迎宾北路 迎宾北路凤凰广场北边 |
| 32 | 610100599 | 前进西路 | 阎良区 | 前进西路 胜利街得力办公 |
| 33 | 610100598 | 浐河东路 | 灞桥区 | 云霞巷与浐河东路交叉口东北角 |
| 34 | 610100597 | 云溪巷 | 灞桥区 | 云溪巷 高新麓湾国际社区一区 |
| 35 | 610100596 | 浐河东路 | 灞桥区 | 浐河东路西安高新第一小学麓湾分校西侧 |
| 36 | 610100595 | 公园北路 | 新城区 | 公园北路 新城药材花卉市场院内 |
| 37 | 610100594 | 长乐西路 | 新城区 | 长乐西路 亿象城地下车库入口上 |
| 38 | 610100593 | 顺城北路 | 新城区 | 顺城北路与北新街十字西200米 |
| 39 | 610100592 | 康复路 | 新城区 | 康复路 康复路与华清西路交叉口 |
| 40 | 610100591 | 建工路 | 新城区 | 建工路 新园产业大厦西侧花园内 |
| 41 | 610100590 | 狄寨北路 | 灞桥区 | 狄寨北路 狄寨北路南泥湾快捷酒店门口 |
| 42 | 610100589 | 水安路 | 灞桥区 | 水安路 水安路与行知路十字 |
| 43 | 610100588 | 狄寨北路 | 灞桥区 | 狄寨北路 狄寨北路白鹿仓草莓园西800米 |
| 44 | 610100587 | 韩森东路 | 灞桥区 | 韩森东路与纺织城西街往西100米路北 |
| 45 | 610100586 | 纺织城正街 | 灞桥区 | 纺织城正街 纺织城正街与纺八路十字 |
| 46 | 610100585 | 半坡路 | 灞桥区 | 半坡路 西安建筑工程技师学院（东校区）门口 |
| 47 | 610100584 | 朱雀大街 | 雁塔区 | 朱雀大街南段以西，小寨西路以南西安交大第一附属医院东门向北50米 |
| 48 | 610100583 | 朱雀大街 | 雁塔区 | 朱雀大街 朱雀大街与健康东路十字 |
| 49 | 610100582 | 东仪路 | 雁塔区 | 东仪路 东仪路与明德一路交叉口 |
| 50 | 610100581 | 兴庆西路 | 碑林区 | 兴庆西路与东市路交叉口 |
| 51 | 610100580 | 兴庆西路 | 碑林区 | 兴庆西路与柿园路交叉口银河公寓门口 |
| 52 | 610100579 | 东二环 | 碑林区 | 东二环路 咸宁西路与东二环路交叉口东300米 |
| 53 | 610100578 | 春临四路 | 曲江新区 | 春临四路 大华曲江樾境西区 |
| 54 | 610100577 | 南三环 | 曲江新区 | 南三环 南三环与芙蓉西路交叉口 |
| 55 | 610100576 | 南三环 | 曲江新区 | 南三环 紫薇曲江意境 |
| 56 | 610100575 | 登高路 | 曲江新区 | 登高路 登高路与翔悦路交叉口 |
| 57 | 610100574 | 登高路 | 曲江新区 | 登高路与紫云路十字西200米 |
| 58 | 610100573 | 草堂八路 | 高新区 | 草堂八路南口 |
| 59 | 610100572 | 秦岭四路 | 高新区 | 秦岭四路 秦岭四路和草堂八路交叉口 |
| 60 | 610100571 | 秦岭三路 | 高新区 | 秦岭三路 秦岭三路和草堂八路交叉口 |
| 61 | 6101001802 | 比对设备 | 碑林区 | 陕西省人民医院医疗西区A栋住院楼建设项目（比对18） |
| 62 | 6101001803 | 比对设备 | 雁塔区 | 西安市雁塔区沙滹沱片区(沙滹沱村)城市更新EPC项目DK5-1(东门)（比对18） |
| 63 | 6101001804 | 比对设备 | 秦汉新城 | 怡园坊（比对18） |
| 64 | 6101001901 | 比对设备 | 灞桥区 | 苏唐水改造项目（比对19） |
| 65 | 6101001902 | 比对设备 | 高新区 | 姜仁安置房项目（比对19） |
| 66 | 6101001903 | 比对设备 | 高新区 | GX3-2-76项目（比对19） |
| 67 | 6101001904 | 比对设备 | 未央区 | 汉璟台项目（比对19） |
| 68 | 6101001905 | 比对设备 | 浐灞国际港 | 新陆新居二期东地块EPC项目第二批（比对19） |
| 69 | 2151086 | 比对设备 | — | — |
| 70 | 2223022 | 比对设备 | — | — |
| 71 | 2151098 | 比对设备 | — | — |
| 72 | 2152004 | 比对设备 | — | — |

注：根据采购人的任务需求安排，可调整部分设备用于比对监测。

2、运维工作目标

运行维护工作应按照安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患；运行维护工作必须确保提供及时、准确、有效的监测数据，站点运行质量应达到以下指标：

（1）所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（(GB3095-2026)）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

（2）数据有效采集率达到90%（以小时值计）以上；

（3）数据质控合格率达到80%（以小时值计）以上；

（4）运维任务完成率100%；

（5）异常情况处理率100%；

3、运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

（1）站点的日常运行维护，仪器备件耗材更换；

（2）站点设备的维护保养及维修；

（3）当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

（4）站点的内部质控措施；

（5）站点通讯及数据采集系统的维护及维修，保障颗粒物监测系统与采购人平台通讯正常；

（6）站点相关辅助设施的维护、保养、维修；

（7）运维电费和通讯费用由运维单位承担；

（8）运维过程中所产生的备机及耗材费用由运维单位承担；

（9）运维单位在运维期内须无条件配合采购人组织的相关设备补充、系统升级工作，并保障监测数据的完整性、准确性；

（10）委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人所有。未经采购人同意，运维单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行及管理期间，运维单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，避免出现被盗、人为破坏等原因造成的资产损失。出现站点资产丢失、损坏等情况，一切责任由运维单位承担，并尽快恢复运行，所发生的费用全部由运维单位承担；

（11）运维单位须为所有参与本项目运维的人员购买能覆盖此次运维周期的人身意外保险，制定并执行运维相关的安全措施，确保不发生意外，若发生运维安全事故，全部责任由运维单位承担。

4、运维工作具体要求

运维单位应遵守关于站点管理的各项规定，严格按照国家相关标准要求开展运维工作。

4.1  一般维护要求

（1）保持站点内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）检查供电、网络通讯、气象设备、噪声设备、视频监控设备、显示屏的情况，保证系统的正常运行；

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（4）指派专人维护，设备固定牢固，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（5）每次维护后做好系统运行维护记录，所有记录表格参照国家站标准填写；

（6）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生；

（7）挪点拆除、安装时，应按流程规范施工，保证土建、用电、人员安全，以及植被破坏赔偿，绿化恢复，确保站点各设备实施稳定运行。

（8）配合采购人其他交办监测任务。

4.1.1 每日维护要求

每日对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）每日对噪声测试设备进行一次电校准；

（3）每日检查数据是否及时上传至数据平台并正常发布，发现数据断网及时恢复；

（4）根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

（5）发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应运维工作；

（6）发现监测数据异常，应立即通知采购人，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决；在每日23时～次日6时出现的异常，应在次日10时前解决（通信线路，电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决）；

4.1.2每周工作要求

每周至少巡查站点1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看站点设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常；

（2）检查采样和排气管路是否有漏气和堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

（3）检查各监测仪器运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

（4）检查颗粒物检测仪动态加热装置是否工作正常；

（5）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（7）检查站点通讯系统，保证与数据平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

（8）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

（9）应及时清除站点附近的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定时，应及时剪除对采样有影响的树枝；

（10）应经常检查机柜是否有漏雨现象，发现渗漏情况及时进行密封，机柜外围设备是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

（11）检查站房的安全措施，做好防火防盗工作；

（12）每周对颗粒物监测仪至少进行一次流量检查，流量误差超过±5%时应进行校准。同时对仪器的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽及时进行更换；

（13）空气质量达到重度及以上时，应及时清洗采样管和切割器。在污染过程结束后清洗采样系统；

（14）每周对机柜内外环境卫生进行检查，及时保洁；

（15）认真填写每周运行维护记录表。

4.1.3每月工作要求

（1）清洗颗粒物检测仪采样头，检查β射线法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

（2）检查颗粒物检测仪流量，超过国家相关规范要求时进行校准，检查仪器是否泄漏；

（3）每月开展颗粒物标准膜测试，流量误差超过±2%时应进行校准；

（4）每月对气象五参数、噪声测试设备进行一次校准；

（5）每月清洗一次空调过滤网；

（6）每月对数据和运维记录进行备份；

（7）认真填写每月运行维护记录表。

4.1.4每季度工作要求

（1）每季度进行一次监测仪器的精密度审核。颗粒物监测仪的精密度审核采用标准流量计测定监测仪器的工作流量来确定；

（2）检查校准颗粒物检测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器；

（3）认真填写季度运行维护记录表。

4.1.5每半年工作要求

（1）对机柜、风绳（等电位联结体）等外部组件进行除锈处理；

（2）认真填写每半年运行维护记录表。

4.1.6每年工作要求

（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书要求更换备件；

（2）更换所有泵组件；

（3）认真填写每年运行维护记录表。

4.1.7日常运行维护记录

应建立站点维护档案，将站点的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

（1）站点运行维护记录；

（2）颗粒物监测仪校准检查记录；

（3）颗粒物监测系统仪器设备维修记录；

（4）颗粒物监测系统备品备件管理记录；

（5）站点主要消耗耗材使用记录；

（6）标准物质使用记录；

（7）站点机柜内外环境检查记录；

（8）颗粒物监测系统仪器资料保管清单；

（9）挪点各设备拆除、安装管理记录；

投标人须在投标文件中提供以上记录表格。

4.1.8其他要求

（1）运维所使用耗材、备件要求为原厂耗材及备件；

（2）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更及时通知采购人；

（3）运维单位需保证满足环保部门对仪器设备故障的响应时间的要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时内响应，2小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。当仪器设备每日23时～次日6时出现故障，应在次日10时前到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；

（4）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置；

（5）运维单位须每月5日前提交各站点上一月的运维记录纸质报表。

4.2  质量控制要求

中标人需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

4.2.1量值溯源要求

运维单位应将运维所使用的流量计、温度计、气压计、湿度计、风速风向仪等标准质控器具溯源到标准设备，由市级及以上计量部门出具鉴定报告。

4.2.2日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

（1）挪点移动时；

（2）工地现场比对时；

（3）进行可能影响校准结果的维修或维护后；

（4）监测仪暂停工作一段时间后；

（5）有迹象表明监测仪器工作不正常或校准结果出现变化。

4.2.3质量检查

运维单位必须接受采购人及其委托单位和人员的质量检查。

4.2.4质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。以纸质表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行填写。

4.2.5质量控制资料提交

运维单位须每月5日前将提交各站点上一月的质控记录的纸质表格。

4.3 系统设备维修要求

4.3.1维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换。

4.3.2设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、颗粒物流量测定、标准膜测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ618－2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

4.4人员、车辆、设备配备、挪点及技术标准要求

4.4.1人员配备要求

72套颗粒物自动监测设备分布于西安市多个重点区域和重点道路，运维单位应保证配备的运维技术人员数量与其负责日常维护的站点数量比值不低于1/9。本项目需安排1名项目负责人进行项目管理，另至少安排1名人员进行站点质控管理，配合采购单位进行检查考核。

运行维护单位投入本项目的现场站点运维人员须取得省级及以上相关部门颁发的空气站自动监测培训合格证。

4.4.2车辆配置要求

运维单位应保证配备的运维保障车辆数量不少于5辆，其中应包含：

运维巡检用车4辆：主要用于站点的日常巡查维护、备件耗材运输、工具运输；

应急用车1：主要用于各种计量器具、质控器具的检定运输，以及站点的应急故障处理和配合采购单位进行检查考核等。

4.4.3备机配置要求

（1）运维单位须配置不少于4台备机满足运维需求，包括颗粒物监测仪、气象单元、噪声单元、监控视频模块等，备机须使用同品牌型号设备。

（2）运维单位需为本项目至少配备2台笔记本计算机，用于现场运维和质控工作。

4.4.4备件配置需求

运维单位应按不少于半年的使用量配置运维所需备件（原厂）。备件应做好出入库登记，在备件使用过程中，要遵循先备先用的原则。

本项目涉及备件包括但不限于以下内容：

（1）颗粒物监测仪器备件：检测器、前置放大器、光电开关板、气体质量流量控制器、颗粒物流量计组件、β射线采样管加热带、温湿度变送器、颗粒物加热杆、采样泵、闪烁探测器、温湿度传感器、光电检测板、β射线控制板组件、24V电源、检测室密封膜、高压模块、开关电源、输入滤波器、保险管、显示板组件、收集瓶等；

（2）其他备品备件：气象参数监测模块、机箱外接线组件、浪涌保护器、LED显示屏、空调电机、空调主板、稳压电源、直流电机、风扇、温控仪、视频存储模块、硬盘、监控球机、电表、空开、电源适配器、插线板等。

4.4.5耗材配置要求

运维单位应按不少于半年的消耗量配置运维所需耗材（原厂）。耗材应做好出入库登记，在耗材使用过程中，要遵循先备先用的原则。

本项目涉及耗材包括但不限于以下内容：

（1）PM10监测仪：纸带、O型密封圈、软管、泵维护包等；

（2）其他耗材：中性透明玻璃胶、不锈钢除锈剂、噪声防雨罩等。

4.4.6校准设备配置要求

运维单位需配备必要的质量校准设备：

（1）至少每9个站点配备1套流量计、1台一级压力计、1台一级温湿度计；

（2）至少每9个子站配备一套标准膜片（用于颗粒物监测仪标准膜标定检查校准）；

（3）运维单位应将运维所使用的流量计、温度计、气压计、湿度计、风速风向仪等标准质控器具溯源到标准设备，由市级及以上计量部门出具鉴定报告。

4.4.7挪点设备拆除、安装、比对要求

（1）拆除时，各设备按操作规范拆除、装箱、运输，完成旧站点垃圾清运、地面恢复等工作；

（2）安装时，按流程规范施工，保证土建、人员、电力供应需求和安全，以及植被破坏赔偿，绿化恢复等，确保站点各设备实施稳定运行；

（3）按要求对工地、重点区域或重点方向开展管控性监测作业，依技术规范进行现场数据比对及抽检工作；

（4）认真填写挪点情况记录统计表。

4.4.8空气质量连续监测（AQMS）技术服务遵循的标准及规范

《环境空气质量标准》(GB3095-2026)；

《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）；

《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）；

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）；

《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633-2012）；

《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618－2011）。

其他规范及要求：中华人民共和国环境保护行业标准中规定的涉及空气质量连续自动监测内容的要求；生态环境部印发《城市环境空气质量排名技术规定》；省、市级生态环境部门的管理要求和工作要求。

5、站点交接内容

5.1勘查安装现场

对所有设备安装现场进行勘察，了解各现场工作条件是否符合相关标准要求、自动监测设备是否正常运行、各项指标是否满足标准要求，总结各个监测设备安装现场情况、存在的问题，根据勘察结果提出整改的建议，并为各个监测设备建立档案。

5.2完善设备资料

站点自动监测设备的现场资料，主要有：设备的中文说明书、维护手册、技术图纸、国家认证检测报告与合格证（复印件）、设备自带的软件备份、安装厂家的调试报告。

5.3设备检修调试

根据国家相关标准，对已安装的自动监测设备进行调试，并对各个主要技术指标进行检测，检测结果必须符合国家相关标准要求。

5.4调取运行数据

运维单位在设备安装现场将调取设备运行前一个月连续的历史数据，分析并判断数据能否正确反映当地实际监测状况，从而判断设备是否工作正常。

5.5接收运行设备

运维单位在现场确认自动监测设备运行正常、测试结果符合要求，运维单位将正式接收自动监测设备。

5.6建立设备档案

根据勘察情况、设备测试数据和测试结果，运维单位将对每套自动监测设备建立一个单独的档案，将每次维护的表格都存在这个档案中。在运维移交时，将这些设备档案交给后续的运维单位。

6、监督考核要求

每月对运维单位绩效考核一次，考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效采集率、数据质控合格率（以下简称“两率”）以及运行维护的内容。

6.1 考核办法

数据有效采集率指考核时段内各监测项目实际接收的小时值数量总和除以应获得的小时值数量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值数量总和除以应获得的小时值数量总和。

每日各项目应获得小时值数量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。

除固定点位监测设备外，参与市局等其他管理单位交办临时性监测任务（参与工地设备比对，驾校监测等）的站点，以实际监测数据计算

（1）数据有效性：

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分；

单站设备数据有效采集率必须高于90%（含），否则不予支付运维费用；单站设备数据质控合格率必须高于80%（含），否则不予支付运维费用。计算应获得的小时值数量总和，应剔除客观停电、设备遭受人为破坏未能正常运行等原因

（2）两率及运行维护：

1）两率部分（60分）

单站设备数据质控合格率高于90%（含）的，得60分；80%（含）-90%的，得分为60×（数据有效率/90%）。

2）运行维护部分（30分）

运行维护部分由采购人组织检查考核，每月抽10%至20%站点进行运行维护部分现场检查，以现场检查得分平均分计为所有站点本月运行维护部分得分。检查内容包括日常站点环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。

检查满分100分，运维得分=检查得分×0.3分。

3）运维任务完成及异常情况处理情况（10分）

单站运维任务完成率100%，并且站点异常情况处理率达100%的，得10分；两项未达100%的，得分为10×（任务完成及异常情况处理率/100%）

4）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分+任务完成及异常情况处理得分。

重点区域道路扬尘自动监测站点运维现场检查评分表

站点位置：        区（县/管委会）        街（路）                                监测站点名称：

检查日期：               检查人员：                                              运维企业及运维人员：

| 检查内容 | 检查要点 |  | 单项分值 | 评分标准 | 检查情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.站点运行环境保障效果 （10分） | - 站点内部是否清洁，是否符合要求 |  | 5 | ① 站点内部干净，无灰尘； ②站点物品摆放整齐；无明显异味； ③仪器电源线路、气体线路规整； ④站点内部没有无关的设备及杂物。 ⑤防护栏满足安全需求，无破损； 备注：若①③⑤任一项不满足扣 5 分；其他项不满足扣除 2 分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 站点箱内温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%RH以下 |  | 2 | ①站点配有温湿度计； ②箱内温满足 25±5℃； ③箱内湿度满足≤80%。 备注：任一项不满足扣除 2 分，扣分上限为单项分值。 | 温 度 计： ℃ RH 空调： ℃ |  |
|  | - 防水、供电、监控是否满足运行要求，其他基础设施是否满足监测要求 |  | 3 | ①防水满足要求，站点无漏水； ②仪器用电满足要求，站点无漏电； ③空调运行正常，滤芯及时清理（每季度）； ④视频监控摄像头预设点位合理、镜头清洁到位，系统正常运行，平台能查看现场监控。 备注：一项不满足扣除 3 分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 2.采样系统维护 效果（10 分） | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  | 10 | ①颗粒物切割头无明显积灰/积水/障碍物，颗粒物采 样管定期维护； ②采样风机正常工作；采样管路连接规范； ③避免被空调直吹，是否采取措施避免影响； 备注：任一项不满足扣除 4 分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 3.仪器日常维护效果（30分） | A) 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  | 10 | ①PM10、气象、噪声、显示屏等设备任一项不正常，扣 5分； ②每存在一条报警信息扣 5 分。 备注：扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 采样管加热装置是否工作正常 |  | 15 | ①颗粒物采样管加热装置、参数设置是否正常工作，不正常扣 5分； ②加热温度小于 30℃、大于 50℃，扣 5 分； ③仪器散热风扇工作正常，不正常扣5 分； 备注：扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 采样纸带、O 型圈、采样泵等相关耗材及时更换 |  | 5 | ①及时更换纸带； ②及时更换 O 型圈； ③及时更换采样泵相关耗材； 备注：任一项不满足要求的扣 5 分，扣分上限为单项 分值。 |  |  |
| 4.质控控制效果 （32分） | 颗粒污染物及噪音气象 | PM10 - 设定流量： L/min，仪器示值流量： L/min，标准流量计测值： L/min； 设定流量与实测流量相对误差： %； 示值流量与实测流量相对误差： %； - PM10校准膜检查 (每季度)： %； - Um值（每季度） ； - 仪器参数与说明书一致； - 气温：显示值 ℃，测量值 ℃； - 气压：显示值 ，测量值 ； - 湿度：显示值 %， 测量值 %； - 气象风速：显示值： 测量值 ： | 30 | - PM 10设定流量与实测流量相对误差超出 ±5% 或示值流量与实测流量相对误差超出 ±5% 的（已设定值为16.67L/min，标准应在15.84-17.50L/min）， 扣5分； - 标准膜检查结果超出 ±2% ，扣5分； - 参数不符合要求，扣5分； - 仪器显示温度与实测温度误差超过 ±1℃ 扣5分； - 仪器显示气压与实测气压误差超过 ±0.1千帕的扣3分； - 仪器显示湿度与实测湿度误差超过 ±10%；扣3分 - 仪器显示风速与实测风速误差超过 ±1m/s；扣3分 - 仪器显示风向与实测风向误差超过 ±7°扣3分 - 检漏仪器示值大于1.0L/min，扣5分； 备注：扣分上限为单项分值，如未携带相关工具扣除全部分值。 | 测量值; 显示值. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |  |
|  | - 流量计有效期限： - 温湿度计有效期限： - 大气压计有效期限： |  | 2 | 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否 每年通过国家计量检定；任一项不合格扣 2 分。 |  |  |
| - 通讯系统维护效果（3分） | 能否正常采集数据并上传平台发布数据 |  | 3 | 功能不满足扣3分。 |  |  |
| - 人员要求（5分） | 运维人员是否持证上岗（具备上岗相关资格证书） 现场运维要配备斜梯等工具禁止踩踏站箱顶 |  | 5 | 运维人员未持有上岗证扣5分； 运维人员未配备斜梯，踩踏站箱顶扣5分。 备注：一项不满足扣除5分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 7.运维档案记录情况（10 分） | - 按照规范要求填写运维记录 - 按照运维要求完成运维工作 |  | 10 | - 现场填写档案记录规范齐全，若发现一项存在问题扣1分； - 检查运维内容落实情况，一项不落实扣5分； 备注：扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

| 其它需要特别记录的问题 |  |
| --- | --- |
| 现场检查问题 |  |

四、服务要求

按采购人要求完成项目服务内容及项目交付，达到采购人验收要求，并达到国家现行法律法规及行业要求合格标准。

五、人员配置要求

按项目服务要求，组织项目实施与管理，实行项目负责人负责制，其他相关人员经过严格培训，能够胜任此项工作。

六、设施设备配置要求

按项目服务要求，投入有利于本项目顺利实施的各类设施设备。

七、其他要求

无

八、商务要求

（一）服务期限

西安市177个街镇国标六参数空气自动监测站运维服务、4套固定污染源有机废气（VOCs）在线监测站运维服务、72套颗粒物监测系统（道路扬尘站）运维服务、大气激光雷达走航车（1辆）运维服务、智慧环保指挥中心运行维护服务，服务期为一年；5座敏感区域空气站运维服务,服务期6个月。

（二）服务地点

采购人指定地点

（三）考核（验收）标准和方法

按采购人要求完成项目服务内容及项目交付，并达到采购人验收要求，达到国家现行法律法规及行业要求合格标准。

（四）支付方式

分期付款

（五）支付约定

本项目分三期支付，具体如下：

第一期（合同签订后）：合同签订之日起15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的45%作为预付款。

第二期（2027年4月）：2027年4月30日前，甲乙双方通过工作量确认单对乙方自合同签订之日起至2027年3月31日的运维工作完成情况进行确认。甲方在书面确认后，按照该期间各季度的绩效考核成绩得分核算应付费用。本期支付上限为合同总价的30%。

第三期（合同到期后）：本项目服务期满（合同到期）后15个工作日内，甲乙双方通过工作量确认单对乙方全年运维工作完成情况进行确认。甲方在书面确认后按照服务期内各季度的绩效考核成绩得分和全年增减项综合评价，核算合同尾款。

（六）违约责任与解决争议的方法

1.甲乙双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

九、其他事项

（一）本项目投标人的采购包投标报价不得高于采购包采购预算及各分项预算。（二）采购包1标的名称：2026年西安市市级监测网运维项目采购包1。（三）本项目所属行业为：其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》《工信部联企(2011)300 号)规定的划分标准：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。（四）中标人在领取中标通知书时提供纸质版投标文件3套，应通过专用制作软件直接打印，确保与电子投标文件保持一致，不允许修改和补充。提交地点：西安市未央区未央路与凤城六路十字向西200米盛蕾科创园C座220室。（五）投标人的投标报价包括投标人完成本项目所需直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。（六）投标有效期：1.出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构或采购人可于投标有效期满之前，以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，递交投标保证金的，投标人有权收回其投标保证金。2.在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。（七）合格投标少于3家的处理：评审过程中，合格投标人少于3家时，采购人应依法重新组织采购活动。（八）分公司独立参与投标时，不能使用总公司的资质或业绩；总公司单独参与投标时，除总公司所投产品为分公司生产的产品外，不能使用分公司的资质或业绩。总公司授权分公司或分支机构参与投标，可以使用总公司的资质或业绩。（九）恶意质疑、投诉的法律后果1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以严肃处理：《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。2.对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：（1）《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。（2）《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。（十）签名是指手写签名或者加盖签名章(含电子)，盖章是指加盖单位印章。（十一）本项目实行兼投不兼中规则，同一投标人可同时参与本项目多个标包投标，但仅限中标一个标包。评标工作按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5顺序依次进行评审，投标人已被确定为第一中标候选人的，可继续参与后续标包评审活动，但其不再列入后续采购包中标候选人推荐名单。