2026年西安市市级监测网运维项目

采购包2：采购需求

一、采购项目概况

2026年西安市市级监测网运维服务内容包括：西安市216个国标六参数空气自动监测站的运行维护服务、43座地表水质在线自动监测站的运行维护服务、4套固定污染源挥发性有机物（VOCs）在线监测设备的运行维护服务、1台大气激光雷达走航车的运行维护服务、智慧环保指挥中心运行维护服务、运维质控（比对）服务、140套重点区域空气颗粒物监测站运维服务，服务期一年；包括5座敏感区域空气站运维服务，服务期6个月。

采购包2：运维服务范围包括西安市39个街镇国标六参数空气自动监测站运维服务、68套颗粒物监测系统（道路扬尘站）运维服务，服务期为一年。

二、本采购包最高限价：7,043,000.00元

1.39个街镇国标六参数空气自动监测站运维：4,953,000.00元

2.68套颗粒物监测系统（道路扬尘站）运维：2,040,000.00元，迁站10站：50,000.00元

三、服务要求

西安市国标六参数空气自动监测站（以下简称“小型站”）是“智慧环保”项目感知层的重要组成部分。在西安市部署的39个街镇空气站（含西咸新区19个）实时监测环境空气中的PM10、PM2.5、O3、SO2、CO、NOx浓度，可实现对全市部分区域环境空气质量的实时掌控，为空气质量变化研判、空气质量预测预警、污染溯源等工作提供重要数据支撑。

（一）西安市国标六参数空气自动监测站运维服务需求

1.项目内容

项目运维服务范围为西安市（含西咸新区）39个街镇（园、办）箱式空气自动监测站（如图1所示）。运维服务内容包含所有站点监测分析仪器及数据采集与传输设备、辅助设备、用电及网络保障、视频监控、护栏等辅助基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、预防性维护等工作，确保空气站各项仪器设备稳定运行并与智慧环保软件平台联网正常，接受采购人质控检查和考核。

此次采购项目运行维护服务周期为1年。空气站运维内容包括西安市（含西咸新区）39个站点的PM10、PM2.5、O3、SO2、CO、NOx六参数的保外运维。

表1  39个小型站清单

| 序号 | 区县 | 监测站点 | 序号 | 区县 | 监测站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周至县 | 广济镇 | 21 | 西咸新区 | 沣东新城建章路街办 |
| 2 | 周至县 | 竹峪镇 | 22 | 西咸新区 | 沣东新城三桥街办 |
| 3 | 周至县 | 富仁镇 | 23 | 西咸新区 | 沣东新城斗门街办 |
| 4 | 周至县 | 尚村镇 | 24 | 西咸新区 | 沣东新城王寺街办 |
| 5 | 周至县 | 终南镇 | 25 | 西咸新区 | 沣东新城沣东街办 |
| 6 | 周至县 | 九峰镇 | 26 | 西咸新区 | 沣西新城钓台街办 |
| 7 | 周至县 | 集贤镇 | 27 | 西咸新区 | 沣西新城高桥街办 |
| 8 | 周至县 | 楼观镇 | 28 | 西咸新区 | 沣西新城马王街办 |
| 9 | 周至县 | 司竹镇 | 29 | 西咸新区 | 沣西新城大王街办 |
| 10 | 周至县 | 四屯镇 | 30 | 西咸新区 | 秦汉新城渭城街办 |
| 11 | 周至县 | 骆峪镇 | 31 | 西咸新区 | 秦汉新城窑店街办 |
| 12 | 周至县 | 哑柏镇 | 32 | 西咸新区 | 秦汉新城正阳街办 |
| 13 | 周至县 | 青化镇 | 33 | 西咸新区 | 秦汉新城周陵街办 |
| 14 | 周至县 | 翠峰镇 | 34 | 西咸新区 | 泾河新城高庄镇 |
| 15 | 周至县 | 二曲街办 | 35 | 西咸新区 | 泾河新城崇文镇 |
| 16 | 周至县 | 马召镇 | 36 | 西咸新区 | 泾河新城永乐镇（原泾干） |
| 17 | 周至县 | 陈河镇 | 37 | 西咸新区 | 空港新城北杜街办 |
| 18 | 周至县 | 厚畛子镇 | 38 | 西咸新区 | 空港新城太平镇 |
| 19 | 周至县 | 王家河镇 | 39 | 西咸新区 | 空港新城底张街办 |
| 20 | 周至县 | 板房子镇 |  |  |  |

1.2 空气站情况

（1）仪器设备

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、辅助设备两部分，其中监测仪器包括O3、PM10、PM2.5、SO2、CO、NOx六项指标分析仪，辅助设备包括采样系统、数据采集与传输软硬件、制冷系统、供电系统、防雷系统以及视频监控系统等。

监测设备品牌型号、监测原理如下：

| 监测项目 | 品牌型号 | 测量原理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | Thermo 5014i | β射线法 | 39个站 |
| PM2.5 | Thermo 5014i | β射线法 | 39个站 |
| O3 | Thermo 49i | 紫外吸收法 | 39个站 |
| SO2 | Thermo 43i | 紫外荧光法 | 西安20个站点 |
|  | TH-2002H | 紫外荧光法 | 西咸19个站点 |
| CO | Thermo 48i | 红外吸收法 | 西安20个站点 |
|  | TH-2004H | 红外吸收法 | 西咸19个站点 |
| NOx | Thermo 42i | 化学发光法 | 西安20个站点 |
|  | TH-2001H | 化学发光法 | 西咸19个站点 |

1.2.2监测项目

各站点均监测O3、PM10、PM2.5、SO2、CO、NOx六项指标。

1.2.3监测频次及数据传输

监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，本项目在线路可达的站点采用4M MSTP专线组网，少部分无法铺设的站点辅助以中国移动APN无线方式组网，向西安市智慧环保指挥平台实时监测数据。上传数据包括各监测设备的实时监测分钟值、小时值及工控机的状态参数等，各监测项目监测频次参照《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中数据统计的有效性规定执行。

1.2.4站点基础设施及电力、通讯保障

西安市智慧环保项目空气监测自动站属于小型站，配备稳定的电力供应和通讯设备，并能向西安市智慧环保指挥大厅正常上传监测数据。

1.2.5空气站其他情况

目前，大多数子站未采用国家电网（陕西地电）直接供电方式供电，而是通过二次电表计价供电。根据取电来源，大致可分为村民家庭供电、村委会供电、街道办事处供电、企业（民企/国企）供电、事业单位（学校/公园/孵化器）供电、国家电网（陕西地电）供电。子站未配备臭氧校准设备和颗粒物标准膜片。目前，部分空气站（高空站）暂未安装安全爬梯。

2.运维工作目标

运行维护工作应按照安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患；运行维护工作必须确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站运行质量应达到以下指标：

（1）所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

（2）各项指标数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；

（3）各项指标数据有效率达到80%（以小时值计）以上；

（4）运维任务完成率100%；

（5）异常情况处理率100%；

3.运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

（1）空气站的日常运行维护，备件耗材更换；

（2）空气站的设备维护保养及维修；

（3）当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

（4）空气站的内部质控措施；

（5）空气站通讯及数据采集系统的维护及维修，保障空气站与西安市智慧环保指挥平台通讯正常；

（6）空气站相关辅助设施的维护、保养、维修；

（7）运维电费和通讯费用由运维单位承担；

（8）运维过程中产生的备机及耗材费用由运维单位承担；

（9）运维单位在运维期内须无条件配合采购人组织的小型站相关设备补充、升级工作，并保障监测数据的完整性、准确性。

（10）委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人所有。未经采购人同意，运维单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行及管理期间，运维单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，运维单位应根据站点分布及安全保障情况购买财产保险（含第三方责任险），避免出现被盗、人为破坏等原因造成的资产损失。出现空气站资产丢失、损坏等情况，一切责任由运维单位承担，并尽快恢复运行，所发生的费用全部由运维单位承担。

（11）运维单位须为所有参与本项目运维的人员购买能覆盖此次运维周期的人身意外保险，制定并执行运维相关的安全措施，确保不发生意外，若发生运维安全事故，全部责任由运维单位承担。

4.运维工作具体要求

运维单位应遵守关于空气站管理的各项规定，严格按照国家相关标准要求开展运维工作。

4.1 一般维护要求

（1）保持站点内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）检查供电、网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（4）指派专人维护，设备固定牢固，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（5）定期检查消防和安全设施；

（6）每次维护后做好系统运行维护记录；

（7）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生；

（8）所有记录表格参照国家站标准填写。

4.1.1 每日维护要求

每日上午和下午两次远程查看空气站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）发现监测数据异常，应立即通知采购人，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决；在每日23时～次日6时出现的异常，应在次日10时前解决（通信线路，电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

（3）发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应运维工作；

（4）根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

（5）每日检查数据是否及时上传至数据平台并正常发布，发现数据断网及时恢复；

（6）运维单位对空气站监测数据进行审核，并将审核数据按时提交采购人。每日12时前完成空气站前日各站点原始小时值的审核，报送采购人复核。对复核不通过的数据，需于第2日12时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以采购人最终复核结果为准。每月1日12时前，完成上月所有实时监测数据的在线审核，报送采购人复核。对复核不通过的数据，于1日18时前再次报送采购人。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以采购人最终复核结果为准。对于未能在规定时间内完成审核的数据，需于数据产生1周内，以正式文件的形式向采购人报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。

4.1.2每周工作要求

每周至少巡查空气站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看小型站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（2）检查采样和排气管路是否有漏气和堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

（3）检查各监测仪器运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

（4）检查PM10与PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否工作正常；

（5）检查并记录仪器设备零气、标气输出压力，应与前次检查时基本保持一致；

（6）每周对气态监测仪至少进行一次零点、跨度检查（纯净零气及75%-90%标气），如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

（7）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（8）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（9）检查空气站通讯系统，保证空气站与数据平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

（10）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

（11）检查气态监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间的过滤膜的污染情况，每周更换1次滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

（12）在冬、夏季应注意空气站机柜内部与外部环境的温差，若温差较大，应及时改变机柜温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

（13）应及时清除空气站附近的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝；

（14）应经常检查避雷设施是否可靠，机柜是否有漏雨现象，发现渗漏情况及时用玻璃胶进行密封，机柜外围设备是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

（15）检查站房的安全措施，做好防火防盗工作；

（16）每周对颗粒物仪器至少进行一次流量检查，流量误差超过±5%时应进行校准，每周对颗粒物监测仪的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换；

（17）空气质量达到重度及以上时，应及时清洗采样管和切割器并更换滤膜。在污染过程结束后清洗采样系统；

（18）每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。发现人为干预空气质量监测的行为，及时向采购人汇报；

（19）每周对机柜内外环境卫生进行检查，及时保洁；

（20）认真填写每周运行维护记录表。

4.1.3每月工作要求

（1）清洗PM10及PM2.5采样头，检查β射线法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

（2）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时进行校准，检查仪器是否泄漏；

（3）每月开展颗粒物标准膜测试，流量误差超过±2%时应进行校准；

（4）每月清洗一次空调过滤网；

（5）分析仪器时钟检查，数据采集仪时钟检查；

（6）每月对数据和运维记录进行备份；

（7）认真填写每月运行维护记录表。

4.1.4每季度工作要求

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（2）对气态分析仪进行多点线性检查，绘制校准曲线，检验相关系数、截距和斜率；

（3）每季度进行一次监测仪器的精密度校准。气态污染物监测仪的精密度审核采用向监测仪通入一定体积分数的标准气体来确定，颗粒物监测仪的精密度审核采用标准流量计测定监测仪器的工作流量来确定；

（4）检查校准PM10、PM2.5监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器；

（5）更换气态采样管、颗粒物采样管、摄像系统管路等与机柜冲孔处的密封玻璃胶；

（6）认真填写季度运行维护记录表。

4.1.5每半年工作要求

（1）动态校准仪质量流量计每半年进行一次流量多点校准；

（2）采用臭氧传递标准对小型站臭氧工作标准进行标准传递，更换零气源净化剂和氧化剂，以零气性能进行检查；

（3）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查；

（4）对气态监测仪器每半年进行一次期间核查；

（5）对机柜、风绳（等电位联结体）等外部组件进行除锈处理；

（6）认真填写每半年运行维护记录表。

4.1.6每年工作要求

（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书要求更换备件；

（2）更换所有泵组件；

（3）认真填写每年运行维护记录表；

（4）需提供计量部门出具的质控仪器计量认证证书。

4.1.7日常运行维护记录

应建立空气站维护档案，将空气站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

（1）空气站运行维护记录；

（2）颗粒物监测仪校准检查记录；

（3）气态监测仪校准检查记录；

（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录；

（5）空气自动监测系统备品备件管理记录；

（6）空气站主要消耗耗材使用记录；

（7）标准物质使用记录；

（8）多点线性校准表格；

（9）空气站机柜内外环境检查记录；

（10）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

投标人须在投标文件中提供以上记录表格。

4.1.8其他要求

（1）运维所使用耗材、备件要求为原厂耗材及备件；

（2）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更及时通知采购人；

（3）运维单位需保证满足环保部门对仪器设备故障的响应时间的要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时内响应，2小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。当仪器设备每日23时～次日6时出现故障，应在次日10时前到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；

（4）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置；

（5）运维单位须每月5日前提交各站点上一月的运维记录纸质表格记录至采购人。

（6）运维服务期内，承担采购人要求的相关迁站任务（不超过3站）。

4.2 质量控制要求

中标人需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

4.2.1量值溯源要求

运维单位应将运维所使用的流量计、温度计、气压计、湿度计等标准质控器具溯源到标准设备，由省级（含）以上计量院出具鉴定报告；将运维所使用的臭氧工作标准向国家总站指定或认可的标准进行溯源，性能指标均应符合要求。

4.2.2日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准：

（1）安装时；

（2）移动位置时；

（3）进行可能影响校准结果的维修或维护后；

（4）监测仪暂停工作一段时间后；

（5）有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；

（6）超过国家规范或本方案要求的校准周期或校准要求的。

4.2.3质量检查

运维单位必须接受采购人及其委托单位和人员的质量检查。

4.2.4质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。以纸质表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行填写。

4.2.5质量控制资料提交

运维单位须每月5日前将各站点上一月的质控记录的纸质表格提交至采购人。

4.3 系统设备维修要求

4.3.1维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换。

4.3.2设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试；修复后的仪器应经质控实验室校核。

仪器大修后，气态监测仪应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》（HJ656－2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ618－2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

4.4机构、人员、车辆、设备配备及技术标准要求

4.4.1机构配备要求

39个空气站分布于西安市39个街办、乡镇、工业园，点多面广，为提高运维效率，运维单位应至少设立2个运维办事处及1个质控实验室，运维办事处主要用于运维人员办公（统计分析数据、制作运维计划、上报运维报告等）及存放器材；质控实验室用于对监测仪器和设备进行量值传递、校准和性能审核，并对检修后的监测仪器和设备进行核准和性能测试。

实验室基本要求：

（1）实验室大小应能保证操作人员正常工作；

（2）应采用密封窗结构，并设置缓冲间，防止灰尘和泥土进入实验室；

（3）应安装温度和湿度控制设备，使实验室温度控制在25℃±5℃范围内，相对湿度控制在80%以下；

（4）供电电源电压为220V，电压波动不能超过±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻≤4Ω；

（5）应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁；

（6）应至少配备质控用六参数监测仪、臭氧传递标准、标定用流量计。

4.4.2人员配备要求

运维单位应保证配备的运维技术人员数量与其负责日常维护的站点数量比值不低于1/4。

运行维护单位投入本项目的现场站点运维人员须取得省级及以上相关部门颁发的空气站自动监测培训合格证。

运维单位应选派至少1名专职工作人员在我中心指定办公地点进行小型站的运维管理（数据审核，运维调度）。在我中心指定地点进行小型站运维管理的工作人员应接受我中心管理，我中心有权要求撤换不符合运维管理要求的工作人员。运维单位应至少安排2名人员进行空气站质控管理，配合采购人进行检查考。

4.4.3车辆配置要求

运维单位应保证配备的运维保障车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/8，其中应包含：

运维巡检用车：主要用于站点的日常巡查维护、备件耗材运输、工具运输；

质控用车：主要用于各种计量器具、质控器具的检定运输，臭氧分析仪的标准传递及标准溯源；

应急用车：主要用于子站的应急故障处理及车辆维修保养的轮换等。

4.4.4备机配置要求

（1）运维单位须配置不少于4套备机满足运维需求。

（2）运维单位需为本项目配备1套工控机、1套路由设备。

4.4.5备件配置需求

运维单位应按不少于半年的使用量配置运维所需备件（原厂）。备件应做好出入库登记，在备件使用过程中，要遵循先备先用的原则。

本项目涉及备件包括但不限于以下内容：

（1）PM10分析仪备品备件：检测器、前置放大器、光电开关板、流量控制器、颗粒物加热杆、采样泵、24V电源、检测室密封膜、高压模块、开关电源、输入滤波器、保险管等；

（2）PM2.5分析仪备品备件：检测器、前置放大器、光电开关板、流量控制器、颗粒物加热杆、采样泵、24V电源、检测室密封膜、高压模块、开关电源、输入滤波器、保险管等；

（3）O3分析仪备品备件：检测器、24VDC风扇、臭氧灯、内置泵、臭氧剔除器、输入滤波器、流量传感器、压力传感器、24V电源、毛细管、采样支管保温棉套（防止支管内样气因温差产生冷凝水损坏分析仪）、A/B电磁阀、保险管等；

（4）CO分析仪备品备件：毛细管、相关轮、红外源、相关轮电机、接口板、红外源固定支架、传感器、加热器板组件、光学开关、入口镜、出口镜、风扇电源线、检测器、泵、24VD风扇、压力传感器、输入滤波器、保险丝座、主板、24V开关电源、流量传感器、显示屏、压力传感器等；

（5）NOx分析仪备品备件：毛细管、臭氧发生器、接口板、光电倍增管、温控板、冷堆、模式电磁阀（三通）、流量开关、臭氧去除器、二氧化硅过滤器（臭氧清洁柱）、钼炉、臭氧变压器、保险丝2A、变压器、光电倍增管，反应室，冷堆组件、输入板保险丝2A、输入板、I/O扩展板、模拟量输出板、高压供电包、反应室毛细管O圈小、反应室毛细管O圈大、固定反应室9454侧的三个大六方螺丝（1个）、反应室9454内侧密封O圈、白色玻璃、红色玻璃、密封垫圈、红色玻璃内侧o圈、钼转换器芯、反应室（冷堆一侧）、反应室（转化炉一侧）、泵、24VD风扇、压力传感器、输入滤波器、保险丝座、主板、24V开关电源、流量传感器、显示屏、压力传感器等；

（6）SO2分析仪备品备件：保险丝1.6A、毛细管、紫外灯、程序版、棱镜组、紫外灯座、光电倍增管、碳氢切割器/祛除器、接口板、泵、24VD风扇、压力传感器、输入滤波器、保险丝座、主板、24V开关电源、流量传感器、显示屏、压力传感器等；

（7）其他备品备件：显示器、工控机主板、空调电机、空调主板、稳压器、温控仪、电表、空开、浪涌保护器、插线板、机柜内节能灯管、监控硬盘机、监控球机、监控设备电源适配器等。

4.4.6耗材配置要求

运维单位应按不少于半年的消耗量配置运维所需耗材（原厂）。耗材应做好出入库登记，在耗材使用过程中，要遵循先备先用的原则。

本项目涉及耗材包括但不限于以下内容：

（1）PM10分析仪：纸带、O型圈、泵维护包等；

（2）PM2.5分析仪：纸带、O型圈、泵维护包等；

（3）O3分析仪：粒子过滤膜、臭氧剔除器、O型圈、泵膜、采样支管及一次性连接件等；

（4）CO分析仪：气路接口处密封圈、接头、滤膜、聚四氟乙烯采样支管、标准钢气瓶等；

（5）NOx分析仪：气路接口处密封圈、接头、滤膜、聚四氟乙烯采样支管、标准钢气瓶等；

（6）SO2分析仪：气路接口处密封圈、接头、滤膜、聚四氟乙烯采样支管、标准钢气瓶等。

（7）其他耗材：中性透明玻璃胶、不锈钢除锈剂等。

4.4.7设备维修质量控制配置要求

运维单位须配备必要的质量控制设备：

（1）至少每8个站点配备1套流量计、1台一级压力计、1台一级温湿度计；

（2）至少每8个站点配备一台臭氧校准仪（另需配置3台溯源为三级或三级以上标准）；

（3）至少每8个子站配备一套Thermo 5014i标准膜片（用于颗粒物分析仪标准膜标定检查校准）；

（4）运维单位应将运维所使用的流量计、温度计、气压计、湿度计等标准质控器具溯源到标准设备，由省级（含）以上计量院出具鉴定报告；将运维所使用的臭氧工作标准向我中心指定或认可的标准进行溯源，性能指标均应符合要求。

4.4.8空气质量连续监测（AQMS）技术服务遵循的标准及规范

《环境空气质量标准》(GB3095-2026)；

《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）；

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）；

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）；

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）；

《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）；

《环境空气颗粒物（PM2.5）手工监测方法（重量法）技术规范》（HJ 656-2013）；

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）；

《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633-2012）；

《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618－2011）。

其他规范及要求：中华人民共和国环境保护行业标准中规定的涉及空气质量连续自动监测内容的要求；生态环境部印发《城市环境空气质量排名技术规定》；省级环保部门的管理要求和工作要求；市级环保部门的管理要求和工作要求。

5.空气站交接内容

5.1勘查安装现场

对所有设备安装现场进行勘察，通过勘察，了解各现场工作条件是否符合相关标准要求、自动监测设备是否正常运行、各项指标是否满足标准要求，总结各个监测设备安装现场情况、存在的问题，根据勘察结果提出整改的建议，并为各个监测设备建立档案。

5.2完善设备资料

空气自动监测设备的现场资料，主要有：设备的中文说明书、维护手册、技术图纸、国家认证检测报告与合格证（复印件）、设备自带的软件备份、安装厂家的调试报告。

5.3设备检修调试

根据国家相关标准，对已安装的自动监测设备进行调试，并对各个主要技术指标进行检测，检测结果必须符合国家相关标准要求。

5.4调取运行数据

运维单位在设备安装现场将调取设备运行前一个月连续的历史数据，分析并判断数据能否正确反映当地实际监测状况，从而判断设备是否工作正常。

5.5接收运行设备

若自动监测设备运行正常、测试结果符合要求，运维单位将在现场重新启动自动监测设备，如果能够继续正常工作，运维单位将正式接收自动监测设备。

5.6建立设备档案

根据勘察情况、设备测试数据和测试结果，运维单位将对每套空气自动监测设备建立一个单独的档案，将每次维护的表格都存在这个档案中。在运维移交时，将这些设备档案交给后续的运维单位。

6.监督考核要求

每月对运维单位绩效考核一次，考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性、监测数据捕获率、数据有效率（以下简称“两率”）以及运行维护的内容。

6.1 考核办法

监测数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。

（1）数据有效性：

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分；

单站设备数据捕获率必须高于90%（含），否则不予支付运维费用；单站设备数据有效率必须高于80%（含），否则不予支付运维费用。

（2）两率及运行维护：

符合数据有效性要求后，参照本部分执行：

1）两率部分（60分）

单站监测数据有效率高于90%（含）的，得60分；80%（含）-90%的，得分为60×（数据有效率/90%）。

2）运行维护部分（30分）

运行维护部分由采购人组织检查考核，每月抽10%至20%站点进行运行维护部分现场检查，以现场检查得分平均分计为所有站点本月运行维护部分得分。检查内容包括站点环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。

检查满分100分，运维得分=检查得分×0.3分。

3）运维任务完成及异常情况处理情况（10分）

单站运维任务完成率100%，并且站点异常情况处理率达100%的，得10分；两项未达100%的，得分为10×（任务完成及异常情况处理率/100%）。

4）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分+任务完成及异常情况处理得分。

西安市镇（街）环境空气自动监测子站运维现场检查评分表

站点所在地：        区（县/管委会）        街办（镇/园办）                                   监测子站名称：

检查日期：

| 检查内容 | 检查要点 |  | 单项 分值 | 评分标准 | 检查情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.站点运行环境保障效果 （10分） | - 站点内部是否清洁，是否符合要求 |  | 5 | - 站点内部干净，无灰尘； - 站点物品摆放整齐；无明显异味； - 仪器电源线路、气体线路规整； - 站点内部没有无关的设备及杂物。 - 爬梯及防护栏满足安全需求，无破损； 备注：若①③⑤任一项不满足扣5分；其他项不满足扣除2分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 站点箱内温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%RH以下 |  | 3 | - 站点配有温湿度计； - 箱内温满足25±5℃； - 箱内湿度满足≤80%。 备注：不满足①扣3分；其他项不满足扣除2分，扣分上限为单项分值。 | 温度计： ℃ RH 温控模块： ℃ 总管侧空调： ℃ 另一侧空调： ℃ |  |
|  | - 防水、防雷、供电、摄像是否满足运行要求，其他基础设施是否满足监测要求 |  | 2 | - 防水满足要求，站点无漏水； - 防雷满足要求，有年度防雷检测报告； - 仪器用电满足要求； - 灭火器符合要求； - 空调运行正常，滤芯及时清理（每季度）； - 监控系统正常运行，智慧环保平台能查看现场监控； 备注：一项不满足扣除2分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 2.采样系统维护效果（10分） | A) 气态物采样总管和采样支管材质是否满足要求 |  | 2 | - 采样总管材质选用聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃材料； - 采样支管材质选用聚四氟乙烯材料； 备注：任一项不满足扣除1分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  | 5 | - 颗粒物切割头无明显积灰/积水/障碍物，颗粒物采样管定期维护； - 采样总管、支管无明显积灰/积水/障碍物； - 采样风机正常工作； 备注：任一项不满足扣除2分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 采样总管、支管安装是否符合要求 |  | 3 | - 避免被空调直吹，是否采取措施避免影响； - 采样管路连接规范； - 气态污染物采样总管竖直安装，采样支管插入采样总管的中心； 备注：任一项不满足要求的扣1分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 3.仪器日常维护效果（15分） | A) 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  | 3 | - 仪器工作状态不正常，扣3分； - 每存在一条报警信息扣1分。 备注：扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 采样管加热装置是否工作正常 |  | 4 | - 颗粒物采样管加热装置不能正常工作；或参数设置不当，扣2分； - 气态污染物采样总管未配备加热装置；或加热温度小于30℃、大于50℃，扣2分； 备注：扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 臭氧仪器过滤膜、臭氧剔除器是否及时更换，散热风扇是否及时清洗 |  | 4 | - 查看滤膜更换记录，仪器滤膜保证及时更换（每周）； - 臭氧剔除器及时更换（每年）； - 仪器散热风扇工作正常； - 散热风扇过滤网无缺失，及时清理； 备注：任一项不满足要求的扣2分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 采样纸带、O型圈、采样泵等相关耗材及时更换 |  | 4 | - 及时更换纸带； - 及时更换O型圈； - 及时更换采样泵相关耗材； 备注：任一项不满足要求的扣4分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 4.质控控制效果 （50分） | - 动态校准仪质量流量控制器（MFC）（每季度） - 零气MFC流量： L/min；标准流量计测量值： L/min；相对误差： %。 - 标气MFC流量： ml/min；标准流量计测量值： ml/min；相对误差： %。 - 多点MFC流量（年） 零气：斜率 ，截距 ，相关系数 ； 标气：斜率 ，截距 ，相关系数 ； |  | 5 | 采样流量误差超出±2%的，扣5分； 记录表： 校准点; 输出值; 仪器显示值. 零点. 满量程10%. 满量程20%. 满量程40%. 满量程60%. 满量程80%. 备注：以上扣分上限为单项分值。 | 零气MFC 温度; 压力. 1. 2. 3. 温度; 压力. 1. 2. 3. 标气MFC |  |
|  | 气态污染物 | O3或NOX部分（二选一） - 仪器显示流量： L/min，标准流量计测量值 L/min，相对误差： %； - 标气稀释输出浓度： ppb，仪器响应浓度： ppb，浓度误差： % - t90响应时间： 分钟 秒钟 - 仪器零点响应浓度： ppb - 气密性检查 - 多点校准(每半年) 斜率 ，截距 ，相关系数 ； - 精密度检查(每半年) 标气输出浓度： ppb 仪器响应浓度： ppb 相对偏差 % - 准确度检查(每年)平均相对误差 % - 钼炉转化效率（每年) % 备注：E、F、G、H、I项根据运维节点抽一项进行检查考核。I项仅在抽取NOX时进行考核。 | 10 | - 采样流量误差超出±10%的，扣5分； - 仪器零点超出±10ppb，扣5分； - 标气浓度误差超出±5%的扣5分； - t90相应时间≥5min的，扣5分； - 按仪器说明书采样支管和仪器气路气密性检查不合格，扣5分； - 多点校准不合格扣5分； 要求：0.95≤斜率≤1.05，截距＜±5ppb，相关系数＞0.999 - 精密度检查不合格，扣5分； - 准确度检查不合格，扣5分； - 钼炉转化效率＜96%，扣5分（仅适用于考核NOX）备注：以上扣分上限为单项分值。 记录表： 校准点; 输出值; 仪器显示值. 零点. 满量程10%. 满量程20%. 满量程40%. 满量程60%. 满量程80%. | 测量值; 显示值. 1. 2. 3. |  |
|  |  | SO2或CO部分（二选一） - 仪器显示流量： L/min，标准流量计测量值 L/min，相对误差： %； - 标气稀释输出浓度： ppb(ppm)，仪器响应浓度： ppb(ppm)，浓度误差： % - t90响应时间： 分钟 秒钟 - 仪器零点响应浓度： ppb(ppm) - 气密性检查 - 多点校准(每半年) 斜率 ，截距 ，相关系数 ； - 精密度检查(每半年) 标气输出浓度： ppb(ppm) 仪器响应浓度： ppb(ppm) 相对偏差 % - 准确度检查(每年)平均相对误差 % 备注：E、F、G、H项根据运维节点抽一项进行检查考核。 | 10 | - 采样流量误差超出±10%的，扣5分； - SO2仪器零点超出±10ppb或CO仪器零点超出±1ppm，扣5分； - 标气浓度误差超出±5%的扣 5分； - t90相应时间≥5min的，扣5分； - 按仪器说明书采样支管和仪器气路气密性检查不合格，扣5分； - 多点校准不合格扣5分； SO2—0.95≤斜率≤1.05，截距＜±5ppb，相关系数＞0.999 CO—0.95≤斜率≤1.05，截距＜±0.5ppm，相关系数＞0.999 - 精密度检查不合格，扣5分； - 准确度检查不合格，扣5分； 备注：以上扣分上限为单项分值。 记录表： 校准点; 输出值; 仪器显示值. 零点. 满量程10%. 满量程20%. 满量程40%. 满量程60%. 满量程80%. | 测量值; 显示值. 1. 2. 3. |  |
|  | 颗粒污染物 | PM10 - 设定流量： L/min，仪器示值流量： L/min，标准流量计测值： L/min； 设定流量与实测流量相对误差： %； 示值流量与实测流量相对误差： %； - PM10校准膜检查 (每季度)： %； - 仪器参数与说明书一致； - 气温：显示值 ℃，测量值 ℃； - 气压：显示值 ，测量值 ； - 气路检漏； | 10 | - PM 10设定流量与实测流量相对误差超出 ±5% 或示值流量与实测流量相对误差超出 ±5% 的，扣5分； - 标准膜检查结果超出 ±2% ，扣5分； - 参数不符合要求，扣2分； - 仪器显示温度与实测温度误差超过 ±2℃ 扣2分； - 仪器显示气压与实测气压误差超过 ±1千帕的扣2分； - 检漏仪器示值大于1.0L/min，扣5分； 备注：扣分上限为单项分值。 | 测量值; 显示值. 1. 2. 3. |  |
|  |  | PM2.5 - 设定流量： L/min，仪器示值流量： L/min，标准流量计测值： L/min； 设定流量与实测流量相对误差： %； 示值流量与实测流量相对误差： %； - PM2.5校准膜检查 (每季度)： %； - 仪器参数与说明书一致； - 气温：显示值 ℃，测量值 ℃； - 气压：显示值 ，测量值 ； - 气路检漏； | 10 | - PM2.5设定流量与实测流量相对误差超出 ±5% 或示值流量与实测流量相对误差超出 ±5% 的，扣 5分； - 标准膜检查结果超出 ±2% ，扣5分； - 参数不符合要求，扣2分； - 仪器显示温度与实测温度误差超过 ±2℃ 扣2分； - 仪器显示气压与实测气压误差超过 ±1千帕的扣2分； - 检漏仪器示值大于1.0L/min，扣5分； 备注：扣分上限为单项分值。 | 测量值; 显示值. 1. 2. 3. |  |
|  | - 流量计有效期限： - 温湿度计有效期限： - 大气压计有效期限： - 标气NO有效期限： - 标气CO有效期限： - 标气SO2有效期限： |  | 5 | - 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否每年通过国家计量检定； - 标准气体是否在有效期内使用； 备注：A—F项任一项不合格扣2分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| - 通讯系统维护效果（3分） | 能否正常采集数据并上传智慧环保平台并发布数据 |  | 3 | 功能不满足扣3分。 |  |  |
| - 运维人员要求 （2分） | 运维人员是否持证上岗（具备上岗相关资格证书） |  | 2 | 运维人员未持有上岗证扣2分。 |  |  |
| 7.档案记录与运维工作完成情况（10分） | - 按照规范要求填写运维记录 - 按照运维要求完成运维工作 |  | 10 | - 现场填写档案记录规范齐全，若发现一项存在问题扣5分； - 检查运维内容落实情况，一项不落实扣5分； 备注：扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

| 其它需要特别记录的问题 |  |
| --- | --- |
| 现场检查问题 |  |

检查单位：                     检查人员：

运维单位：                     运维人员：

（3）运维费核算方法：

考核总分低于70分的，不予支付该站点当期运维费；考核得分95（含）分以上的，支付该站点全额运维费；考核得分在70（含）-95分的，该站点当期运维费=（实际考核总分/100）×单站点当期全额运维费。

若当月因客观因素导致站点某项或某几项监测参数有效监测天数不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）及相关技术规范要求的，运维单位可于次月5日前提交证明文件，经职能部门审批同意后，则该站点当期运维费=（该站点当期全额运维费÷该站点当期自然运维天数）×该站点各监测参数当期最小有效监测天数。

6.2 其他规定

运维单位在月考核中出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现10%站点未达到，或者单次考核20%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点一个季度运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年年运维费。

运维单位须在每季度考核周期结束后10个工作日内，将上一周期的绩效自核算结果及核算相关文件、资料提交至采购人。运维单位有下列情形之一的，将扣除相应站点当月运维费：

（1）迟报、漏报或不报审核数据的；

（2）拖延、阻碍、拒绝质量控制监督检查的；

（3）发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时报告采购人的；

（4）因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；

（5）其他不履行规定职责的情形。

在质量控制监督检查中，发现运维单位未达到采购人运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%的运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

采购人有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其他与空气站运维管理相关的工作。

2.西安市重点区域环境空气颗粒物监测站运维服务

（一）项目内容

西安市重点区域环境空气颗粒物监测站，运维服务内容为西安市建成的68套颗粒物监测系统。运维服务内容包含所有站点监测分析仪器及数据采集与传输设备、辅助设备、用电及网络保障、视频监控、护栏等辅助基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、预防性维护等工作，确保颗粒物监测仪器设备稳定运行并与智慧环保软件平台联网正常；颗粒物监测仪器10座（次）挪机、安装、调试、数据比对服务。接受采购人质控检查和考核。

| 68套设备清单登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站点编号 | 路段 | 区县 | 站点位置 |
| 1 | 610100703 | 咸宁路 | 浐灞国际港 | 咸宁东路与浐河东路十字西北角 |
| 2 | 610100524 | 咸宁路 | 碑林区 | 咸宁西路与兴庆西路十字向东100米路北 |
| 3 | 610100525 | 长乐东路 | 灞桥区 | 长乐东路灞桥区松林家园 |
| 4 | 610100526 | 华清路 | 新城区 | 华清西路与二环东路西南角 |
| 5 | 610100527 | 华清路 | 新城区 | 西安供电分局城东分局站 |
| 6 | 610100528 | 108国道 | 临潼区 | 108国道临潼区新丰工业园（带屏幕） |
| 7 | 610100529 | 108国道 | 临潼区 | 108国道－闫新路向西400米路南 |
| 8 | 610100530 | 108国道 | 临潼区 | 108国道临潼区气象局 |
| 9 | 610100531 | 108国道 | 临潼区 | 108国道临潼区-108国道-凤凰大道-延长加油站 |
| 10 | 610100532 | 108国道 | 临潼区 | 108国道临潼区-东城国际铝材门窗 |
| 11 | 610100533 | 108国道 | 浐灞国际港 | 108国道灞桥区官厅佳苑 |
| 12 | 610100534 | 世博大道 | 浐灞国际港 | 浐灞国际港世博大道东振业泊岸西门公厕旁 |
| 13 | 610100535 | 浐河东路 | 灞桥区 | 浐河东路与云淙巷丁字口东北角 |
| 14 | 610100536 | 东三环 | 浐灞国际港 | 东三环-世博中路十字东北角加油站附近 |
| 15 | 610100537 | 东三环 | 浐灞国际港 | 东三环-通塬路十字西北角加油站附近 |
| 16 | 610100538 | 东二环 | 碑林区 | 二环东路-互助路丁字口立交转盘下 |
| 17 | 610100539 | 太华北路 | 未央区 | 太华北路未央区奇星御园 |
| 18 | 610100540 | 北辰大道 | 未央区 | 未央区北辰路-浐灞一路（麦德龙商场） |
| 19 | 610100541 | 北辰大道 | 浐灞国际港 | 未央区北辰路与启源一路十字东北角 |
| 20 | 610100542 | 朱宏路 | 未央区 | 北二环与朱宏路西北角150米公厕旁 |
| 21 | 610100543 | 朱宏路 | 未央区 | 未央区-朱宏路-北三环西北角中国石油加油站 |
| 22 | 610100544 | 秦汉大道 | 临潼区 | 秦汉大道临潼区下朱村村委会 |
| 23 | 610100545 | 秦汉大道 | 浐灞国际港 | 欧亚大道与元朔大道十字东南角 |
| 24 | 610100546 | 秦汉大道 | 临潼区 | 秦汉大道贾村村委会门口 |
| 25 | 610100547 | 秦汉大道 | 浐灞国际港 | 秦汉大道保税区地铁站西北角 |
| 26 | 610100522 | 西太路 | 高新区 | 西太路与纬三十二路十字南100米路西 |
| 27 | 610100548 | 港务西路 | 浐灞国际港 | 浐灞国际港务区地铁站B1出口向南400米 |
| 28 | 610100521 | 西太路 | 高新区 | 西太路与翠北路十字向南100米路东 |
| 29 | 610100549 | 港务西路 | 浐灞国际港 | 浐灞国际港港务西路-港兴三路 |
| 30 | 610100520 | 西太路 | 高新区 | 西太路与灵和路十字东北角路北 |
| 31 | 610100519 | 西太路 | 高新区 | 西太路庆镇村村口（带屏幕） |
| 32 | 610100518 | 太白南路 | 高新区 | 太白南路与电子四路东南方向60米 |
| 33 | 610100550 | 草滩八路 | 经开区 | 草滩八路-尚林路（带屏幕） |
| 34 | 610100517 | 环山路(关中环线) | 高新区 | 环山路东石村公交站公厕旁路南（带屏幕） |
| 35 | 610100551 | 草堂八路 | 经开区 | 草滩八路-尚稷路向南300米路东 |
| 36 | 610100516 | 环山路(关中环线) | 长安区 | 环山路秦岭生态文化园 |
| 37 | 610100552 | 草滩六路 | 经开区 | 草滩六路-尚稷路向西200米路北（西安博爱学校） |
| 38 | 610100515 | 环山路(关中环线) | 长安区 | 环山路中国石油西安长安团结加油站 |
| 39 | 610100553 | 草滩六路 | 经开区 | 草滩六路-尚林路丁字口 |
| 40 | 610100514 | 环山路(关中环线) | 长安区 | 环山路南五台壳牌加油站 |
| 41 | 610100554 | 草滩五路 | 经开区 | 草滩五路-尚稷路十字西北角 |
| 42 | 610100513 | 环山路(关中环线) | 长安区 | 环山路王莽街道长安区农家乐示范村 |
| 43 | 610100555 | 草滩四路 | 经开区 | 草滩四路-尚苑路（带屏幕） |
| 44 | 610100512 | 环山路(关中环线) | 长安区 | 环山路太乙驿(M智慧房车太乙官露营地西南) |
| 45 | 610100556 | 北三环 | 经开区 | 北三环与明光路十字向西300米路北 |
| 46 | 610100511 | 韦鸣路 | 航天基地 | 韦鸣路昆仑石油韦鸣路加油站 |
| 47 | 610100557 | 北二环 | 未央区 | 二环北路西段与锦宏路十字 |
| 48 | 610100510 | 雁引路 | 长安区 | 雁引路昆仑石油引镇加油站 |
| 49 | 610100509 | 雁引路 | 长安区 | 雁引路中国石化云龙加油站 |
| 50 | 610100558 | 昆明路 | 西咸新区 | 昆明路石桥立交地铁站A口向西300米路北绿化带内 |
| 51 | 610100559 | 昆明路 | 莲湖区 | 昆明路－团结南路向西250米路中间绿化带 |
| 52 | 610100508 | 雁引路 | 航天基地 | 雁引路中国石油西安长安大兆加油站 |
| 53 | 610100507 | 长鸣路 | 长安区 | 长鸣路公交首末站 |
| 54 | 610100560 | 昆明路 | 西咸新区 | 昆明路－西三环立交桥西北角 |
| 55 | 610100506 | 长鸣路 | 长安区 | 长鸣路秦赵村村口 |
| 56 | 610100505 | 西沣路 | 长安区 | 西沣路－环山路北500米路西 |
| 57 | 610100561 | 富鱼路 | 西咸新区 | 富鱼路与铁路高架桥向西200米路北工地门口 |
| 58 | 610100504 | 西沣路 | 长安区 | 西沣路跃进村村口向北250米路东 |
| 59 | 610100562 | 富鱼路 | 高新区 | 富鱼路与富源三路十字向东40米处绿化带内 |
| 60 | 610100503 | 西沣路 | 高新区 | 西沣路洨河桥北450米路西，加油站对面 |
| 61 | 610100563 | 富鱼路 | 高新区 | 富鱼路西安外事学院北教学区门口 |
| 62 | 610100502 | 西沣路 | 高新区 | 西沣路与香积大街丁字口向北100米路西 |
| 63 | 610100564 | 大庆路 | 莲湖区 | 大庆路与汉城路十字向东150米中间绿化带内 |
| 64 | 610100565 | 大庆路 | 莲湖区 | 大庆路天朗城市公园 |
| 65 | 610100501 | 西沣路 | 高新区 | 西沣路云龙酒店向南130米路西 |
| 66 | 610100566 | 阿房一路 | 西咸新区 | 阿房一路与富源一路向东100米 |
| 67 | 610100567 | 阿房一路 | 西咸新区 | 阿房一路海伦春天小区门口 |
| 68 | 610100568 | 西二环路 | 莲湖区 | 西二环路-西安高架快速干道立交桥十字东南角 |

注：根据采购人的任务需求安排，可调整部分设备用于比对监测。

（二）运维工作目标

运行维护工作应按照安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患；运行维护工作必须确保提供及时、准确、有效的监测数据，站点运行质量应达到以下指标：

（1）所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准(GB3095-2026)中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

（2）数据有效采集率达到90%（以小时值计）以上；

（3）数据质控合格率达到80%（以小时值计）以上；

（4）运维任务完成率100%；

（5）异常情况处理率100%；

（三）运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

（1）站点的日常运行维护，仪器备件耗材更换；

（2）站点设备的维护保养及维修；

（3）当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

（4）站点的内部质控措施；

（5）站点通讯及数据采集系统的维护及维修，保障颗粒物监测系统与西安市智慧环保指挥平台通讯正常；

（6）站点相关辅助设施的维护、保养、维修；

（7）运维电费和通讯费用由运维单位承担；

（8）运维过程中所产生的备机及耗材费用由运维单位承担；

（9）运维单位在运维期内须无条件配合采购人组织的相关设备补充、系统升级工作，并保障监测数据的完整性、准确性；

（10）委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人所有。未经采购人同意，运维单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行及管理期间，运维单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，避免出现被盗、人为破坏等原因造成的资产损失。出现站点资产丢失、损坏等情况，一切责任由运维单位承担，并尽快恢复运行，所发生的费用全部由运维单位承担；

（11）运维单位须为所有参与本项目运维的人员购买能覆盖此次运维周期的人身意外保险，制定并执行运维相关的安全措施，确保不发生意外，若发生运维安全事故，全部责任由运维单位承担。

（四）运维工作具体要求

运维单位应遵守关于站点管理的各项规定，严格按照国家相关标准要求开展运维工作。

4.1一般维护要求

（1）保持站点内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）检查供电、网络通讯、气象设备、噪声设备、视频监控设备、显示屏的情况，保证系统的正常运行；

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（4）指派专人维护，设备固定牢固，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（5）每次维护后做好系统运行维护记录，所有记录表格参照国家站标准填写；

（6）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生；

（7）挪点拆除、安装时，应按流程规范施工，保证土建、用电、人员安全，以及植被破坏赔偿，绿化恢复，确保站点各设备实施稳定运行。

（8）配合采购人其他交办监测任务。

4.1.1 每日维护要求

每日对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）每日对噪声测试设备进行一次电校准；

（3）每日检查数据是否及时上传至数据平台并正常发布，发现数据断网及时恢复；

（4）根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

（5）发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应运维工作；

（6）发现监测数据异常，应立即通知采购人，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决；在每日23时～次日6时出现的异常，应在次日10时前解决（通信线路，电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决）；

4.1.2每周工作要求

每周至少巡查站点1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看站点设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常；

（2）检查采样和排气管路是否有漏气和堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

（3）检查各监测仪器运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

（4）检查颗粒物检测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否工作正常；

（5）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（7）检查站点通讯系统，保证与数据平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

（8）对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

（9）应及时清除站点附近的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定时，应及时剪除对采样有影响的树枝；

（10）应经常检查机柜是否有漏雨现象，发现渗漏情况及时进行密封，机柜外围设备是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

（11）检查站房的安全措施，做好防火防盗工作；

（12）每周对颗粒物监测仪至少进行一次流量检查，流量误差超过±5%时应进行校准。同时对仪器的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽及时进行更换；

（13）空气质量达到重度及以上时，应及时清洗采样管和切割器。在污染过程结束后清洗采样系统；

（14）每周对机柜内外环境卫生进行检查，及时保洁；

（15）认真填写每周运行维护记录表。

4.1.3每月工作要求

（1）清洗颗粒物检测仪采样头，检查β射线法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

（2） 检查颗粒物检测仪流量，超过国家相关规范要求时进行校准，检查仪器是否泄漏；

（3）每月开展颗粒物标准膜测试，流量误差超过±2%时应进行校准；

（4）每月对气象五参数、噪声测试设备进行一次校准；

（5）每月清洗一次空调过滤网；

（6）每月对数据和运维记录进行备份；

（7）认真填写每月运行维护记录表。

4.1.4每季度工作要求

（1）每季度进行一次监测仪器的精密度审核。颗粒物监测仪的精密度审核采用标准流量计测定监测仪器的工作流量来确定；

（2）检查校准颗粒物检测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器；

（3）认真填写季度运行维护记录表。

4.1.5每半年工作要求

（1）对机柜、风绳（等电位联结体）等外部组件进行除锈处理；

（2）认真填写每半年运行维护记录表。

4.1.6每年工作要求

（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书要求更换备件；

（2）更换所有泵组件；

（3）认真填写每年运行维护记录表。

4.1.7日常运行维护记录

应建立站点维护档案，将站点的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

（1）站点运行维护记录；

（2）颗粒物监测仪校准检查记录；

（3）颗粒物监测系统仪器设备维修记录；

（4）颗粒物监测系统备品备件管理记录；

（5）站点主要消耗耗材使用记录；

（6）标准物质使用记录；

（7）站点机柜内外环境检查记录；

（8）颗粒物监测系统仪器资料保管清单；

（9）挪点各设备拆除、安装管理记录；

投标人须在投标文件中提供以上记录表格。

4.1.8其他要求

（1）运维所使用耗材、备件要求为原厂耗材及备件；

（2）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更及时通知采购单位；

（3）运维单位需保证满足环保部门对仪器设备故障的响应时间的要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时内响应，2小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。当仪器设备每日23时～次日6时出现故障，应在次日10时前到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；

（4）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置；

（5）运维单位须每月5日前提交各站点上一月的运维记录纸质报表。

4.2  质量控制要求

中标人需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

4.2.1量值溯源要求

运维单位应将运维所使用的流量计、温度计、气压计、湿度计、风速风向仪等标准质控器具溯源到标准设备，由市级及以上计量部门出具鉴定报告。

4.2.2日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

（1）挪点移动时；

（2）工地现场比对时；

（3）进行可能影响校准结果的维修或维护后；

（4）监测仪暂停工作一段时间后；

（5）有迹象表明监测仪器工作不正常或校准结果出现变化。

4.2.3质量检查

运维单位必须接受采购人及其委托单位和人员的质量检查。

4.2.4质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。以纸质表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行填写。

4.2.5质量控制资料提交

运维单位须每月5日前将各站点上一月的质控记录的纸质表格提交至采购单位。

4.3 系统设备维修要求

4.3.1维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换。

4.3.2设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、颗粒物流量测定、标准膜测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ618－2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

4.4人员、车辆、设备配备、挪点及技术标准要求

4.4.1人员配备要求

68套颗粒物自动监测设备分布于西安市多个重点区域和重点道路，运维单位应保证配备的运维技术人员数量与其负责日常维护的站点数量比值不低于1/9。本项目需安排1名项目负责人进行项目管理，另至少安排1名人员进行站点质控管理，配合采购人进行检查考核。

运行维护单位投入本项目运维的全部专业技术人员须取得省级及以上相关部门颁发的空气站自动监测培训上岗证。

4.4.2车辆配置要求

运维单位应保证配备的运维保障车辆数量不少于5辆，其中应包含：

运维巡检用车4辆：主要用于站点的日常巡查维护、备件耗材运输、工具运输；

应急用车1：主要用于各种计量器具、质控器具的检定运输，以及站点的应急故障处理和配合采购单位进行检查考核等。

4.4.3备机配置要求

（1）运维单位须配置不少于4台备机满足运维需求，包括颗粒物监测仪、气象单元、噪声单元、监控视频模块等，备机须使用同品牌型号设备。

（2）运维单位需为本项目至少配备2台笔记本计算机，用于现场运维和质控工作。

4.4.4备件配置需求

运维单位应按不少于半年的使用量配置运维所需备件（原厂）。备件应做好出入库登记，在备件使用过程中，要遵循先备先用的原则。

本项目涉及备件包括但不限于以下内容：

（1）颗粒物监测仪器备件：计数器、流量控制器、流量电磁阀、温湿度传感器、颗粒物加热杆、采样泵、24V电源、开关电源、保险管等；

（2）其他备品备件：LED显示屏、4g路由器、空调电机、空调主板、稳压器、温控仪、监控球机、电表、空开、电源适配器、插线板等。

4.4.5耗材配置要求

运维单位应按不少于半年的消耗量配置运维所需耗材（原厂）。耗材应做好出入库登记，在耗材使用过程中，要遵循先备先用的原则。

本项目涉及耗材包括但不限于以下内容：

（1）PM10监测仪：纸带、O型密封圈、软管、泵维护包等；

（2）其他耗材：中性透明玻璃胶、不锈钢除锈剂、酒精湿巾、黄油等。

4.4.6校准设配置要求

运维单位需配备必要的质量校准设备：

（1）至少每9个站点配备1套流量计、1台一级压力计、1台一级温湿度计；

（2）至少每9个子站配备一套标准膜片（用于颗粒物监测仪标准膜标定检查校准）；

（3）运维单位应将运维所使用的流量计、温度计、气压计、湿度计、风速风向仪等标准质控器具溯源到标准设备，由市级及以上计量部门出具鉴定报告。

4.4.7挪点设备拆除、安装、比对要求

（1）拆除时，各设备按操作规范拆除、装箱、运输，完成旧站点垃圾清运、地面恢复等工作；

（2）安装时，按流程规范施工，保证土建、人员、电力供应需求和安全，以及植被破坏赔偿，绿化恢复等，确保站点各设备实施稳定运行；

（3）按要求对工地、重点区域或重点方向开展管控性监测作业，依技术规范进行现场数据比对及抽检工作；

（4）认真填写挪点情况记录统计表。

4.4.8空气质量连续监测（AQMS）技术服务遵循的标准及规范

《环境空气质量标准》(GB3095-2026)；

《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）；

《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）；

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）；

《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ 633-2012）；

《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618－2011）。

其他规范及要求：中华人民共和国环境保护行业标准中规定的涉及空气质量连续自动监测内容的要求；生态环境部印发《城市环境空气质量排名技术规定》；省、市级生态环境部门的管理要求和工作要求。

（五）站点交接内容

5.1勘查安装现场

对所有设备安装现场进行勘察，了解各现场工作条件是否符合相关标准要求、自动监测设备是否正常运行、各项指标是否满足标准要求，总结各个监测设备安装现场情况、存在的问题，根据勘察结果提出整改的建议，并为各个监测设备建立档案。

5.2完善设备资料

站点自动监测设备的现场资料，主要有：设备的中文说明书、维护手册、技术图纸、国家认证检测报告与合格证（复印件）、设备自带的软件备份、安装厂家的调试报告。

5.3设备检修调试

根据国家相关标准，对已安装的自动监测设备进行调试，并对各个主要技术指标进行检测，检测结果必须符合国家相关标准要求。

5.4调取运行数据

运维单位在设备安装现场将调取设备运行前一个月连续的历史数据，分析并判断数据能否正确反映当地实际监测状况，从而判断设备是否工作正常。

5.5接收运行设备

运维单位在现场确认自动监测设备运行正常、测试结果符合要求，运维单位将正式接收自动监测设备。

5.6建立设备档案

根据勘察情况、设备测试数据和测试结果，运维单位将对每套自动监测设备建立一个单独的档案，将每次维护的表格都存在这个档案中。在运维移交时，将这些设备档案交给后续的运维单位。

（留）监督考核要求

每月对运维单位绩效考核一次，考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效采集率、数据质控合格率（以下简称“两率”）以及运行维护的内容。

6.1 考核办法

数据有效采集率指考核时段内各监测项目实际接收的小时值数量总和除以应获得的小时值数量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值数量总和除以应获得的小时值数量总和。

每日各项目应获得小时值数量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。

除固定点位监测设备外，参与市局等其他管理单位交办临时性监测任务（参与工地设备比对，驾校监测等）的站点，以实际监测数据计算。

（1）数据有效性：

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分；

单站设备数据有效采集率必须高于90%（含），否则不予支付运维费用；单站设备数据质控合格率必须高于80%（含），否则不予支付运维费用。计算应获得的小时值数量总和，应剔除客观停电、设备遭受人为破坏未能正常运行等原因。

（2）两率及运行维护：

1）两率部分（60分）

单站设备数据质控合格率高于90%（含）的，得60分；80%（含）-90%的，得分为60×（数据有效率/90%）。

2）运行维护部分（30分）

运行维护部分由采购人组织检查考核，每月抽10%至20%站点进行运行维护部分现场检查，以现场检查得分平均分计为所有站点本月运行维护部分得分。检查内容包括日常站点环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。

检查满分100分，运维得分=检查得分×0.3分。

3）运维任务完成及异常情况处理情况（10分）

单站运维任务完成率100%，并且站点异常情况处理率达100%的，得10分；两项未达100%的，得分为10×（任务完成及异常情况处理率/100%）

4）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分+任务完成及异常情况处理得分。

重点区域道路扬尘自动监测站点运维现场检查评分表

站点位置：        区（县/管委会）        街（路）                                监测站点名称：

检查日期：               检查人员：                                              运维企业及运维人员：

| 检查内容 | 检查要点 |  | 单项分值 | 评分标准 | 检查情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.站点运行环境保障效果 （10分） | - 站点内部是否清洁，是否符合要求 |  | 5 | ① 站点内部干净，无灰尘； ②站点物品摆放整齐；无明显异味； ③仪器电源线路、气体线路规整； ④站点内部没有无关的设备及杂物。 ⑤防护栏满足安全需求，无破损； 备注：若①③⑤任一项不满足扣 5 分；其他项不满足扣除 2 分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 站点箱内温度是否控制在25±5℃，相对湿度控制在80%RH以下 |  | 2 | ①站点配有温湿度计； ②箱内温满足 25±5℃； ③箱内湿度满足≤80%。 备注：任一项不满足扣除 2 分，扣分上限为单项分值。 | 温 度 计： ℃ RH 空调： ℃ |  |
|  | - 防水、供电、监控是否满足运行要求，其他基础设施是否满足监测要求 |  | 3 | ①防水满足要求，站点无漏水； ②仪器用电满足要求，站点无漏电； ③空调运行正常，滤芯及时清理（每季度）； ④视频监控摄像头预设点位合理、镜头清洁到位，系统正常运行，平台能查看现场监控。 备注：一项不满足扣除 3 分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 2.采样系统维护 效果（10 分） | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作 |  | 10 | ①颗粒物切割头无明显积灰/积水/障碍物，颗粒物采 样管定期维护； ②采样风机正常工作；采样管路连接规范； ③避免被空调直吹，是否采取措施避免影响； 备注：任一项不满足扣除 4 分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 3.仪器日常维护效果（30分） | A) 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息 |  | 10 | ①PM10、气象、噪声、显示屏等设备任一项不正常，扣 5分； ②每存在一条报警信息扣 5 分。 备注：扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 采样管加热装置是否工作正常 |  | 15 | ①颗粒物采样管加热装置、参数设置是否正常工作，不正常扣 5分； ②加热温度小于 30℃、大于 50℃，扣 5 分； ③仪器散热风扇工作正常，不正常扣5 分； 备注：扣分上限为单项分值。 |  |  |
|  | - 采样纸带、O 型圈、采样泵等相关耗材及时更换 |  | 5 | ①及时更换纸带； ②及时更换 O 型圈； ③及时更换采样泵相关耗材； 备注：任一项不满足要求的扣 5 分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 4.质控控制效果 （32分） | 颗粒污染物及噪音气象 | PM10 - 设定流量： L/min，仪器示值流量： L/min，标准流量计测值： L/min； 设定流量与实测流量相对误差： %； 示值流量与实测流量相对误差： %； - PM10校准膜检查 (每季度)： %； - Um值（每季度） ； - 仪器参数与说明书一致； - 气温：显示值 ℃，测量值 ℃； - 气压：显示值 ，测量值 ； - 湿度：显示值 %， 测量值 %； - 气象风速：显示值： 测量值 ： | 30 | - PM 10设定流量与实测流量相对误差超出 ±5% 或示值流量与实测流量相对误差超出 ±5% 的（已设定值为16.67L/min，标准应在15.84-17.50L/min）， 扣5分； - 标准膜检查结果超出 ±2% ，扣5分； - 参数不符合要求，扣5分； - 仪器显示温度与实测温度误差超过 ±1℃ 扣5分； - 仪器显示气压与实测气压误差超过 ±0.1千帕的扣3分； - 仪器显示湿度与实测湿度误差超过 ±10%；扣3分 - 仪器显示风速与实测风速误差超过 ±1m/s；扣3分 - 仪器显示风向与实测风向误差超过 ±7°扣3分 - 检漏仪器示值大于1.0L/min，扣5分； 备注：扣分上限为单项分值，如未携带相关工具扣除全部分值。 | 测量值; 显示值. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |  |
|  | - 流量计有效期限： - 温湿度计有效期限： - 大气压计有效期限： |  | 2 | 用于校准的设备（流量计、温度计、大气压计）是否 每年通过国家计量检定；任一项不合格扣 2 分。 |  |  |
| - 通讯系统维护效果（3分） | 能否正常采集数据并上传平台发布数据 |  | 3 | 功能不满足扣3分。 |  |  |
| - 人员要求（5分） | 运维人员是否持证上岗（具备上岗相关资格证书） 现场运维要配备斜梯等工具禁止踩踏站箱顶 |  | 5 | - 运维人员未持有上岗证扣5分； - 运维人员未配备斜梯，踩踏站箱顶扣5分。 备注：一项不满足扣除 5 分，扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 7.运维档案记录情况（10 分） | - 按照规范要求填写运维记录 - 按照运维要求完成运维工作 |  | 10 | - 现场填写档案记录规范齐全，若发现一项存在问题扣1分； - 检查运维内容落实情况，一项不落实扣5分； 备注：扣分上限为单项分值。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

| 其它需要特别记录的问题 |  |
| --- | --- |
| 现场检查问题 |  |

四、服务要求

按采购人要求完成项目服务内容及项目交付，达到采购人验收要求，并达到国家现行法律法规及行业要求合格标准。

五、人员配置要求

按项目服务要求，组织项目实施与管理，实行项目负责人负责制，其他相关人员经过严格培训，能够胜任此项工作。

六、设施设备配置要求

按项目服务要求，投入有利于本项目顺利实施的各类设施设备。

七、其他要求

无

八、商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起一年

（二）服务地点

采购人指定地点

（三）考核（验收）标准和方法

按采购人要求完成项目服务内容及项目交付，并达到采购人验收要求，达到国家现行法律法规及行业要求合格标准。

（四）支付方式

分期付款

（五）支付约定

本项目分三期支付，具体如下：

第一期（合同签订后）：合同签订之日起15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的45%作为预付款。

第二期（2027年4月）：2027年4月30日前，甲乙双方通过工作量确认单对乙方自合同签订之日起至2027年3月31日的运维工作完成情况进行确认。甲方在书面确认后，按照该期间各季度的绩效考核成绩得分核算应付费用。本期支付上限为合同总价的30%。

第三期（合同到期后）：本项目服务期满（合同到期）后15个工作日内，甲乙双方通过工作量确认单对乙方全年运维工作完成情况进行确认。甲方在书面确认后按照服务期内各季度的绩效考核成绩得分和全年增减项综合评价，核算合同尾款。

（六）违约责任与解决争议的方法

1.甲乙双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

九、其他事项

（一）本项目投标人的采购包投标报价不得高于采购包采购预算及各分项预算。（二）采购包2标的名称：2026年西安市市级监测网运维项目采购包2。（三）本项目所属行业为：其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》《工信部联企(2011)300 号)规定的划分标准：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。（四）中标人在领取中标通知书时提供纸质版投标文件3套，应通过专用制作软件直接打印，确保与电子投标文件保持一致，不允许修改和补充。提交地点：西安市未央区未央路与凤城六路十字向西200米盛蕾科创园C座220室。（五）投标人的投标报价包括投标人完成本项目所需直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。（六）投标有效期：1.出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构或采购人可于投标有效期满之前，以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，递交投标保证金的，投标人有权收回其投标保证金。2.在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。（七）合格投标少于3家的处理：评审过程中，合格投标人少于3家时，采购人应依法重新组织采购活动。（八）分公司独立参与投标时，不能使用总公司的资质或业绩；总公司单独参与投标时，除总公司所投产品为分公司生产的产品外，不能使用分公司的资质或业绩。总公司授权分公司或分支机构参与投标，可以使用总公司的资质或业绩。（九）恶意质疑、投诉的法律后果1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以严肃处理：《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。2.对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：（1）《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。（2）《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。（十）签名是指手写签名或者加盖签名章(含电子)，盖章是指加盖单位印章。（十一）本项目实行兼投不兼中规则，同一投标人可同时参与本项目多个标包投标，但仅限中标一个标包。评标工作按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5顺序依次进行评审，投标人已被确定为第一中标候选人的，可继续参与后续标包评审活动，但其不再列入后续采购包中标候选人推荐名单。