2026年西安市市级监测网运维项目

采购包3：采购需求

一、采购项目概况

2026年西安市市级监测网运维服务内容包括：西安市216个国标六参数空气自动监测站的运行维护服务、43座地表水质在线自动监测站的运行维护服务、4套固定污染源挥发性有机物（VOCs）在线监测设备的运行维护服务、1台大气激光雷达走航车的运行维护服务、智慧环保指挥中心运行维护服务、运维质控（比对）服务、140套重点区域空气颗粒物监测站运维服务，服务期一年；包括5座敏感区域空气站运维服务，服务期6个月。

采购包3：运维范围为西安市43座地表水水质自动监测站运维服务，以及水站监测设备及辅助设施（采排水单元，站房及站房环境，视频监控系统，网络传输系统，供电供水保障）的运维服务等，服务期为一年。

二、本采购包最高限价：6,536,000.00元

三、服务要求

西安市43座地表水质自动监测站运维服务

1.项目概况

西安市43个地表水质自动监测站（以下简称“水站”）是西安市“智慧环保”项目感知层建设的重要组成部分，分布于西安市范围内的部分河流，可实时监测常规五参数、化学需氧量、总磷、氨氮、高锰酸盐指数等污染物浓度的动态变化，为西安市地表水质量变化研判、地表水污染物预测预警、污染溯源等工作提供重要数据支撑。

采购包3：运维范围为西安市43座水站1年质保外运行维护服务，主要包括水站监测设备及辅助设施（采排水单元，站房及站房环境，视频监控系统，网络传输系统，供电供水保障）的运行维护服务等。

2.站点分布情况及运行维护内容

2.1站点概况

| 序号 | 配置类型 | 站点名称 | 河流 | 区域 | 参数指标（规格型号） | 工程概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定站配置一 （25站） | 沣河严家渠水质自动监测站 | 沣河 | 西咸新区沣东新城 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 2 |  | 沣河统一路桥水质自动监测站 | 沣河 | 西咸新区沣西新城 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4M MSTP专线 配置水箱，需送水 |
| 3 |  | 沣河西宝速桥水质自动监测站 | 沣河 | 西咸新区文教园 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 通，需送水 |
| 4 |  | 皂河昆明路水质自动监测站 | 皂河 | 西咸新区沣东新城 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4M MSTP专线 通，通自来水 |
| 5 |  | 皂河雁秋门水质自动监测站 | 皂河 | 未央区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 6 |  | 皂河南三环水质自动监测站 | 皂河 | 高新区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 通自来水 |
| 7 |  | 皂河西部大道水质自动监测站 | 皂河 | 长安区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 8 |  | 皂河富鱼路水质自动监测站 | 皂河 | 高新区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 通自来水 |
| 9 |  | 浐河高桥水质自动监测站 | 浐河 | 灞桥区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱通自来水 |
| 10 |  | 浐河强家坡水质自动监测站 | 浐河 | 长安区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 11 |  | 灞河华清桥水质自动监测站 | 灞河 | 灞桥区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 通自来水 |
| 12 |  | 石川河相桥水质自动监测站 | 石川河 | 阎良区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 13 |  | 清河阎南路水质自动监测站 | 清河 | 阎良区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 14 |  | 太平峪河郭南村水质自动监测站 | 太平峪河 | 长安区 | COD、氨氮、总磷、氟化物、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 通，需送水 |
| 15 |  | 滈河香积寺水质自动监测站 | 滈河 | 长安区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 通，需送水 |
| 16 |  | 沣河梁家桥水质自动监测站 | 沣河 | 长安区 | COD、氨氮、总磷、氟化物、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4M MSTP专线 配置水箱，需送水 |
| 17 |  | 潏河史鱼寨村水质自动监测站 | 沣河 | 高新区 | COD、氨氮、总磷、氟化物、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 18 |  | 灞河燎原村水质自动监测站 | 灞河 | 灞桥区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4M MSTP专线 配置水箱，需送水 |
| 19 |  | 清河老杨村水质自动监测站 | 清河 | 阎良区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 20 |  | 护城河小北门水质自动监测站 | 护城河 | 曲江 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 通自来水 |
| 21 |  | 皂河湿地公园水质自动监测站 | 皂河 | 经开区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4M MSTP专线 配置水箱，需送水 |
| 22 |  | 泾河西铜路水质自动监测站 | 泾河 | 高陵区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4M MSTP专线 通自来水 |
| 23 |  | 泾河庙店村水质自动监测站 | 泾河 | 西咸新区空港新城 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 24 |  | 泾河县大堡子村水质自动监测站 | 泾河 | 西咸新区秦汉新城 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 25 |  | 新河文涝路水质自动监测站 | 新河 | 鄠邑区 | COD、氨氮、总磷、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 通自来水 |
| 26 | 固定站配置二 （14站） | 泾河口堤防交通桥水质自动监测站 | 泾河 | 高陵区 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 27 |  | 涝河保西村水质自动监测站 | 涝河 | 鄠邑区 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 28 |  | 黑河入渭水质自动监测站 | 黑河 | 周至县 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 29 |  | 新河通勤东路水质自动监测站 | 新河 | 西咸新区沣西新城 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 需送水 |
| 30 |  | 皂河闫家桥水质自动监测站 | 皂河 | 经开区 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 |
| 31 |  | 太平河水质自动监测站 | 太平河 | 西咸新区沣东新城 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 |
| 32 |  | 漕运明渠水质自动监测站 | 漕运明渠 | 经开区 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 |
| 33 |  | 浐河浐灞大道水质自动监测站 | 浐河 | 浐灞区 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 34 |  | 石砭峪水质自动监测站 | 石砭峪河 | 长安区 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 |
| 35 |  | 临河船王村水质自动监测站 | 临河 | 临潼区 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 36 |  | 渭河上林桥水质自动监测站 | 渭河 | 西咸新区秦汉新城 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 37 |  | 渭河横桥水质自动监测站 | 渭河 | 西咸新区秦汉新城 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4M MSTP专线 配置水箱，需送水 |
| 38 |  | 石川河营仁村水质自动监测站 | 石川河 | 临潼区 | COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 39 |  | 沣河王家村水质自动监测站 | 沣河 | 西咸新区 | COD、氨氮、总磷、氟化物、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4M MSTP专线 配置水箱，需送水 |
| 40 | 固定站配置三 （1站） | 黑河艾蒿坪水质自动监测站 | 黑河 | 周至县 | 氨氮、总磷、高锰酸盐指数、常规五参数等运行和维护。包括试剂，仪器管路，易耗零配件以及站房维护等。 | 4G APN网络 配置水箱，需送水 |
| 41 | 浮标站配置 （3站） | 昆明池水质自动监测站 | 昆明池 | 西咸新区沣东新城 | UVCOD、铵根离子、叶绿素a、蓝绿藻、五参数等运行和维护。包括试剂、仪器管路、易耗零配件以及浮标维护等。 | 4G APN网络 |
| 42 |  | 渼陂湖水质自动监测站 | 渼陂湖 | 鄠邑区 | UVCOD、铵根离子、叶绿素a、蓝绿藻、五参数等运行和维护。包括试剂、仪器管路、易耗零配件以及浮标维护等。 | 4G APN网络 |
| 43 |  | 汉城湖水质自动监测站 | 汉城湖 | 经开区 | UVCOD、氨氮、五参数等运行和维护。包括试剂、仪器管路、易耗零配件以及浮标维护等。 | 4G APN网络 |

2.2项目所需的主要备品备件（原厂）如下所示：

| 仪器名称 | 备品备件（包括但不限于以下内容） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 化学需氧量 在线自动监测仪 | 进液软管、排液软管、密封圈、垫圈、试剂、标准溶液、活塞等。 | 运维过程中设备维护所需的备品备件均为原厂备件，所需费用已计入运维费用，运维单位应在投标文件中提供详细备品备件清单。此表以哈希设备为例列表，具体备品备件情况以站点设备配备为准。 |
| 氨氮在线自动监测仪 | 进液软管、排液软管、试剂、标准溶液、清洗液、电解液、膜帽、泵顶活塞等。 |  |
| 总磷在线自动监测仪 | 试剂、标准溶液、样品计量软管、排液计量软管、安全阀密封、消解池O型密封圈、活塞导承、软管接头、试剂计量软管、阀门软管、滤板、聚四氟乙烯活塞、泵壳。 |  |
| 高锰酸盐指数在线自动监测仪 | 试剂、活性炭过滤器碳棒、夹管阀软管、反应槽溢流管、外部废液槽废液软管、计量器O型圈、反应槽铂电极和电极衬垫、反应槽连接管组件、反应槽和搅拌器组件、反应槽盖和衬垫、加热槽加热油、加热槽衬垫、气泵隔板、簧片阀、参比电极、气泵、电磁阀等。 |  |
| 常规五参数 电极 | 盐桥、标准池溶液、缓冲溶液、刮水器、密封圈等。 |  |
| UVAS sc COD（光法）电极 | 擦拭器套件、O型垫圈流通单元、验证滤光片、旁路配件、探头的旁路面板等。 |  |
| Hydrolab多参数电极 | D.O膜、D.O电解液、pH参比电解液、氯化钾小球（99%KCl）等。 |  |

2.3 人员及财产保护

委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人所有。更换前后的设备资产也属于采购人所有。未经采购人同意，运维单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运行及管理期间，运维单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，运维单位可根据站点分布及安全保障情况购买财产保险（含第三方责任险），避免出现因自然灾害、被盗、人为破坏等原因造成的资产流失。发生水站资产丢失、破坏等情况，全部责任由运维单位承担，运维单位须尽快复原并恢复运行。运维单位须协助采购人做好水站固定资产登记管理工作。运维单位必须为所有参与本项目运维的人员购买能覆盖此次运维周期的人身意外保险，制定并执行运维相关的安全措施，确保不发生意外，若发生运维安全事故，全部责任由运维单位承担。

3.运行维护要求

在运行维护及管理期间，运维单位必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范，科学管理，确保维护的各监测站点运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求，真正发挥水质在线自动监测效能和作用。

3.1  运行维护工作基本要求

3.1.1 地表水质自动监测系统的运行维护工作应严格按照标准化程序执行，同时应满足以下要求：

3.1.1.1监测设备和辅助设施

负责运维的监测设备和辅助设施主要包括：采水设备、预处理配水设备、监测仪器仪表、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备与防雷系统等部分。其中：

1)采水设备包括：采样泵、输水管路、电源线路；

2)预处理配水系统包括：配水泵，除藻设备，沉砂池，增压泵等配水集成管路；

3)监测仪器包括：五参数（pH、溶解氧、水温、电导率、浊度）、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等指标分析仪（根据各站现场监测要求而定）；

4)质控设备包括：质控校准设备、标准设备、量值检定器具、专用工具等；

5)数据采集和传输设备包括：数据传输软件、工控机、传输模块、传输网络；

6)辅助设备与防雷系统包括：自来水、空调、简易实验设备、供电系统、视频监控系统、子站站房、防雷系统、安防设施等。

3.1.1.2监测频次及数据传输

监测工作方式为24小时不间断连续自动监测（其中标准站4小时/次，浮标站1小时/次），本项目采用4M MSTP专线组网（少部分无法铺设的站点辅助以中国移动APN无线方式组网）向西安市智慧环保指挥平台按周期（其中标准站4小时/次，浮标站1小时/次）上传监测数据，相关网络费用由运维单位承担。

3.1.2 运维单位应参考《国家地表水自动监测站运行管理办法》和《陕西省水质自动监测站第三方运维工作规范与考核办法（试行）》的要求并结合本项目实际情况建立水站完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据。运行质量应达到以下指标：

所获取的各项指标的有效监测数据须满足《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范（HJ915.3-2024》、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》、《HJ/T 354-2007水污染源在线监测系统验收技术规范》中规定的污染物浓度数据有效性最低要求；

数据有效率达到90%以上（因洪水等不可抗拒因素导致水站无法采水运行时，停运时间不参与数据有效率计算）；

1) 数据有效率计算如下：（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%；

2) 因洪水造成采水设施损坏等原因导致的停站的缺失数据不纳入应获取数据；

3) 因断流或水位过低、地震、暴雨等不可抗力因素停站或无法维护导致的无效数据不纳入应获取数据。

注：数据有效性审核由运维单位进行初审，采购人指定专人进行复审。数据有效性审核参照《地表水自动监测数据审核技术要求》。

数据内部质控合格率达到80%以上；运维任务完成率达到100%；异常情况处理率达到100%。

3.2  对运维单位的要求

3.2.1 运维单位应该与水质自动监测仪器制造商或授权代理商建立良好的合作关系，具备完善的系统配件和仪表配件供应渠道。

3.2.2 在水站运行维护及管理期间，运维单位应严格按照采购人制订或确认的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。运维单位必须接受采购人代表的定期或不定期检查和考核。

3.2.3 无论何时，运维单位都应承担监测数据的保密责任；运维单位按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得向外界传递任何监测数据。

3.2.4 无论何时，运维单位无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

3.3  对运维单位提供服务的要求

3.3.1站房

保证站房内空调设施运行正常，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下，定期进行全面养护；每年需通过具有资质的专业机构对灭火器、防雷设施进行检定、维护或更换。

3.3.2人员配备要求

运维单位应保证配备的运维技术人员数量与其负责日常维护的站点数量比值不低于1/2。

运行维护单位投入本项目的现场站点运维人员须取得省级及以上相关部门颁发的水站自动监测培训合格证。

3.3.3 采配水单元

每周对供水、配水管路进行维护性的检查、每月至少清洗一次，必要时应适当增加清洗次数；按期请专业人员检查水泵等采水设施使用情况，视具体情况进行维修和更换。

3.3.4 分析单元

应依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求制定易耗品的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的易耗品应严格按使用规定期限定期进行更换；定期清洗和更换仪器进样管；建立零配件库，根据不同零配件和易耗件的更换周期，提前备货；

试剂更换：

水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室/舱内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期原则上不得超过30天；试剂更换后，应进行一次自动监测仪器的校准和标液核查；试剂更换后应记录试剂更换日期，并给出下次试剂更换日期；根据试剂消耗量及下次更换日期，及时准备试剂。

保养检修：

水站的监测仪器设备每年至少进行1次检修；按维护手册的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件；对仪器光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理；根据废液产生量及时进行妥善处理。

3.3.5 控制单元及通讯单元

每季度强制切断电源复位工控机查看是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常；每季度对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常；每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警；禁止在工控机安装除工作软件以外的任何第三方软件，否则以涉嫌数据作假论处。

3.3.6 辅助单元

每月检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，异常情况须及时排查处理；每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器进行放水；每周检查并清洗自动留样器取样头滤网，检查采样泵、采样分配单元、低温冷藏模块等的工作状况是否正常，采样瓶是否干净、无破损；按厂家提供的使用和维修手册规定的要求，根据使用寿命，更换自动留样器中的泵、阀、传感器等关键零部件；每月检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像机、视频存储、云台控制等。

3.3.7 浮标站辅助单元

每月检查蓄电池工作状态，必要时采用外接电源或发电机进行充电；每周检查舱室漏水报警设备工作状态；每周检查救生圈充气状态。

3.3.8 其它

数据备份：每月对监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；长时间停机：当分析仪需要停机48小时或更长时间时，关闭分析仪器和进样阀，关闭电源；用纯水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路，清洗检测池并排空；再次运行时仪器须重新校准。

3.4  对运维单位的装备要求

3.4.1 备机配置要求（国家标准10备1），建议5套

运维单位须配置不少于5套备机满足运维需求，在仪表发生故障不能在短期内维修恢复时可使用运维单位自备的备用机替代工作（需严格调试、校准后使用）。

3.4.2 运维单位应配备所需的质控器具及专用工具。

质控器具是保证标准物质准确可靠和监测仪器校准质量的重要手段，应由多种质控校准设备、标准设备、量值检定器具组成。质控器具的检定应由运维单位质控中心负责（送省级检定部门付费检定并获取检定报告），确保所使用质控器具均在检定有效期内。

专用工具为运维工程师、技术支持工程师等现场作业人员日常巡检、解决设备故障及站房设施故障的必备器具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统，各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.5  对运维单位的运行管理要求

3.5.1 运行维护管理期内，运维单位应确保有效数据捕捉率≥90%（除去停电，性能测试及其他不可抗力因素引起的故障）。

3.5.2 运维单位需负责水站的日常运行工作，负责每日从平台中查看并监控水站的运行状态与数据情况，一旦发现问题立即响应并到现场处理。

3.5.3 系统出现故障时，运维单位应在4小时内立刻响应，对于采配水系统引起的故障应在8小时内解决，由于泵、阀等易耗件引起的故障应在24小时内解决；对于其它不易诊断和检修的故障或48小时内无法排除的仪器故障，应采用备用仪器替代发生故障的仪器，将发生故障的仪器配件送实验室或仪器厂商进行检查和维修。

3.5.4 运维单位应提供完整的水站运行管理实施方案。

4. 技术规格要求

4.1 例行维护要求

例行维护包括站房环境检查、仪器与系统检查、易损件更换、耗材更换、试剂更换、管路清洗等工作。运维单位应每周至少巡检水站1次，记录巡检情况。每次对水站巡检时进行下列工作：

检查各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；检查仪器供电、过程温度、搅拌电机、传感器、电极以及工作时序等是否正常，检查有无漏液、管路里是否有气泡等；

根据仪器运行情况、断面水质状况和水站环境条件制定易耗品和消耗品（如泵管、接头、密封件等）的更换周期，并保证在耗材使用到期前完成更换；如果需要更换零配件（如电极等），应备有库存保证及时更换；

检查试剂状况，定期更换试剂。所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过操作规程或仪器说明规定的试剂保质期，室内温度较高时应缩短更换周期。每次更换主要试剂后应按相应操作规程或仪器说明重新校准仪器；

检查上传数据与现场数据的一致性；检查工控机运行状态，有无中毒现象，每月至少备份一次现场数据及控制软件；检查仪器与系统控制单元通讯线路是否正常，传输的数据偏差是否符合要求；

及时整理站房及仪器，完成废液收集并按相关规定要求做好处理处置工作；保持水站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器；

检查采水系统、配水系统是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、样水杯、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换；

检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

检查站房空调及保温措施，保持温度稳定；检查水泵及空压机固定情况，避免仪器震动；

检查空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设施运行状态，及时更换耗材，并排空空压机积水；

每半年至少进行一次仪器性能核查（包括准确度、精密度、检出限、标准曲线等），每月至少进行一次仪器校准，做好记录；

站房周围的杂草和积水应及时清除，检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏雨现象，站房外的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

做好日常例行维护工作记录，重要的工作内容拍照存档；

其他水站相关辅助设施的维护、保养和维修。

4.2  定期养护要求

运维单位对水站的定期养护项目及最低频次不得低于下表要求。

表1 定期养护内容及频次要求

| 工作内容 |  | 周 | 月 | 季度 | 半年 | 年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房 | 消防设施更换 |  |  |  |  | √ | 可根据设备 有效期执行 |
|  | 防雷检定（年检） |  |  |  |  | √ |  |
|  | 空调维护 |  |  | √ |  |  | 浮标站除外 |
|  | 浮标体清洗 |  |  |  | √ |  |  |
| 采配水单元 | 潜水泵清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 采水辅助设施检查 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 五参数检测池清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 沉淀池清洗 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 过滤器清洗 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 水样杯清洗 | √ |  |  |  |  |  |
| 分析单元 | 试剂更换 | √ |  |  |  |  | 可根据仪器要求执行 |
|  | 易损易耗件更换 |  |  |  | √ |  |  |
|  | 废液处置 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 保养检修 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 试剂贮存箱温度检查 | √ |  |  |  |  |  |
| 控制单元及通讯单元 | 网络通讯设备检查 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工控机检查 |  |  | √ |  |  |  |
| 辅助设备 | 稳压电源检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | UPS检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 空压机检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 纯水机滤芯维护 |  |  | √ |  |  |  |
|  | 太阳能板检查 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 太阳能板清洁 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 蓄电池 |  | √ |  |  |  |  |
|  | 舱室漏水报警设备 | √ |  |  |  |  |  |
|  | 警示灯 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 自动定位系统 |  |  |  |  | √ |  |
|  | 视频设备检查 |  | √ |  |  |  |  |
| 自动采样器 |  | √ |  |  |  |  |  |
| 数据备份 |  |  | √ |  |  |  |  |
| 备机维护 |  |  | √ |  |  |  |  |

4.3  质量控制要求

4.3.1 运维单位应按照下表规定的质控项目对水站开展水质质控措施，实施频次应不低于下表规定。

表2 水质自动分析仪质控措施及频次

| 质控项目 | 不同水质类别的质控要求 |  | 质控 频次 | 实施对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ~Ⅱ类水体 | Ⅲ~劣Ⅴ类水体 |  |  |
| 低浓度标样核查/低浓度漂移 | √ | √ | 1次/24小时 | COD、氨氮、高锰酸盐指数、 总磷 |
| 高浓度标样核查/高浓度漂移 | √ | √ | 1次/24小时 |  |
| 标样核查 | √ | √ | 每周 | 所有参数 |
| 多点线性核查 | √ | √ | 每月 | 氨氮、高锰酸盐指数、 总磷、叶绿素a、 蓝绿藻密度 |
| 集成干预检查 | / | √ | 每月 | 氨氮、高锰酸盐指数、总磷（浮标站除外） |
| 加标回收率 | / | √ | 每月 |  |

4.3.2 运维单位应按照下表规定的质控技术要求对水站开展水质质控措施。

表 3 水站自动监测仪质量控制技术要求

| 仪器类型 | 质控措施 |  | 性能指标 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数水质自动监测仪器 | 低浓度标样核查 | Ⅰ~Ⅲ类水 | 绝对误差 | ±1.0 mg/L 以内 |  |
|  |  | Ⅳ~劣Ⅴ类水 | 相对误差 | ±5% 标样核查上限值以内 |  |
|  | 24 h低浓度漂移 |  | 相对误差 | ±10% 以内 |  |
| 氨氮水质自动监测仪器 | 低浓度标样核查 | Ⅰ~Ⅲ类水 | 绝对误差 | ±0.2 mg/L 以内 |  |
|  |  | Ⅳ~劣Ⅴ类水 | 相对误差 | ±5% 标样核查上限值以内 |  |
|  | 24 h低浓度漂移 |  | 相对误差 | ±5% 以内 |  |
| 总磷水质自动监测仪器 | 低浓度标样核查 | Ⅰ~Ⅲ类水 | 绝对误差 | ±0.02 mg/L 以内 |  |
|  |  | Ⅳ~劣Ⅴ类水 | 相对误差 | ±5% 标样核查上限值以内 |  |
|  | 24 h低浓度漂移 |  | 相对误差 | ±5% 以内 |  |
| COD水质自动监测仪器 | 低浓度标样核查 | Ⅰ~Ⅲ类水 | 绝对误差 | ±5% 标样核查上限值以内 |  |
|  |  | Ⅳ~劣Ⅴ类水 | 相对误差 | ±5% 标样核查上限值以内 |  |
|  | 24 h低浓度漂移 |  | 相对误差 | ±5% 以内 |  |
| 高锰酸盐指数 、氨氮 、总磷 、COD、水质自动监测仪器 | 高浓度标样核查 |  | 相对误差 | ±10% 以内 |  |
|  | 24 h 高浓度漂移 |  | 相对误差 | ±10% 以内 |  |
|  | 多点线性核查 |  | 相关系数 r | ≥0.98 |  |
|  |  |  | 相对误差 | 浓度>20% 标样核查上限值 | ±10% 以内 |
|  |  |  | 绝对误差 | 浓度≤20% 标样核查上限值 | 参照低浓度核查要求 |
|  | 加标回收率测试 |  | 加标回收率 | 80%~120% |  |
|  | 集成影响检查 |  | 相对误差 | ±10% 以内 |  |

表4 常规五参数电极质控措施要求

| 质控措施 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 |  | 浊度 |  |
| 标准溶液考核 | / | ±0.15 | ±0.3mg/L | 标准溶液值＞100μS/cm | ±5% | 浊度≤30NTU； 浊度≥1000NTU | 不考核 |
|  |  |  |  | 标准溶液值≤100μS/cm | ±5μS/cm | 30NTU＜浊度≤50NTU | ±15% |
|  |  |  |  |  |  | 50NTU＜浊度＜1000NTU | ±10% |

表5 叶绿素a、蓝绿藻密度电极质控措施要求

| 监测项目 | 质控项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 叶绿素a | 多点线性核查 | 零点绝对误差应为≤3倍检出限，其他点相对误差应≤±5%，线性相关系数应≥0.993 |
| 蓝绿藻密度 | 多点线性核查 |  |

4.3.3 维护后质控措施实施要求

1)更换试剂以后，应进行校准和标样核查；

2)当水质自动分析仪器关键部件更换后，应进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对；

3)当水质自动分析仪长时间停机后应进校准和标液核查。

4.3.4 其它质控要求

1)当水站质控结果连续3个月全部通过时，运维单位可降低该水站运维频次，但需报送甲方审核；

2)每月对备机进行一次标样核查；

3)当水质监测数据异常或水质下降至水质类别发生变化时应启动一次留样（浮标站除外），留样后应按照应急维护要求执行；

4)水质自动分析仪斜率k、截距b、消解温度等关键参数修改须通过审核；待审核通过后进行更改，否则参数更改后的监测数据将视为无效数据。

4.4  其它要求

4.4.1 运行期内的质量保证及质量控制工作需满足《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3⁃N、TP、TN）运行维护技术规范（HJ915.3-2024》、《地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》等标准的要求。

4.4.2 为了更好的监管运维单位的维护服务工作，运维单位除了向采购人提供项目负责人及相关运维人员的联系方式外，运维单位还需提供其分管领导（公司高管）的联系方式，以便故障或问题未能及时解决，或者项目联系人超过24小时联系不上时，采购人人员可直接联系运维单位分管领导，告知相关情况并要求处理解决。

4.5 特别说明

4.5.1此次“西安市地表水质自动监测站运维服务”为保外服务。

4.5.2 因监测系统运行需要洁净水用于进样水源补水及管路清洗，防止阻塞及生长水藻。目前有28个站点没有自来水接入，需要从外部送水至站房。当前这28个站点每个站点配置4立方米水箱，系统每4小时启动一次进行采样，每周需补水一次，相关费用由运维单位承担。

4.5.3 运维单位应根据行政区划及地理地貌，结合本项目水站实际分布情况，将43座水站进行区域划分，在需要的区域内设置运维服务点以保证每座水站的运维工作都能满足规范要求的应急响应时间。

4.5.4 结合本项目实际情况及安全生产要求，按需配置运维人员及运维用车。应保证配备的运维人员数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/2，运维用车数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/4。投入的专业技术人员应具备大专及以上学历并保证具备省级及以上相关部门颁发的地表水质自动监测领域证书。

4.5.5 运维单位应具备自有实验室和正式合作的第三方实验室。

自有实验室应至少满足配置标准溶液和储存相关试剂的功能，包含但不限于纯水机、经过检定的整套玻璃器皿和万分之一天平、冷藏箱、易制毒化学品防爆柜及其他实验室专属配套硬件设施。易制毒危险化学品必须经过公安局备案审批并从易制毒专网购买。

第三方合作实验室必须具有CMA资质，可满足主要污染物、部分污染物及特殊项目的检测要求、应急手工监测等项目的监测要求。实验室应保证不少于2名专业检测人员，检测人员必须具备相关机构颁发的检验检测类相关证书。

4.5.6 废液处理。

水站运行产生的废液须由有资质的危险废物处置公司进行转运处置。运维单位须与危险废物处置公司签订危废处置合同，获取生态环境局危废处置备案登记账号以及固废管理中心办理的危险废物转运卡。

危险废物收集容器不能有破损、盖子损坏或其它可能导致废物泄漏的隐患。废物收集容器应粘贴危险废物标签，明显标示其中废物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。每次完成危险废物转运工作后，转运人和接收人须在危废转运相关表格上签字，一式三份，转运人一份，接收人两份。

4.5.7 质控管理

运行期内的质量保证及质量控制工作需满足《地表水水质自动监测站（常规五参数、CODMn、NH3-N、TP、TN）运行维护技术规范（HJ915.3-2024》技术要求，待《现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造项目》完成验收后开展日质控工作，质控设备由《现有市考地表水环境质量自动监测站填平补齐及升级改造项目》项目乙方进行质保，质保期为验收之日起1年，日质控设施设备维护、试剂更换等工作由运维单位保障，日质控结果参与数据有效率计算。

5.检验与考核

5.1 水站考核主体

水站运维考核由采购人负责组织。

5.2考核周期及内容

水站考核按照单站点季度考核方式进行。考核内容为水站运行考核指标和运行记录情况。运维考核分数90以上为优秀，80-90分为良好，60-80分为及格，60分以下为不合格（见表6）。

表6  西安市地表水质自动监测站（标准站）运维现场检查评分表

监测站点名称：                       检查日期：

检查人员：                           运维人员：

| 检查内容 | 检查要点 | 单项分值 | 得分 | 评分说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、站房环境保障情况 （12分） | 水、电、空调（去湿）、灭火器、站房内外部环境等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境* | 12 |  | - 保证站房内空调设施运行正常，仪器运行温度 保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下； - 每年需通过具有资质的专业机构对灭火器、防 雷设施进行检定、维护或更换； - 自来水或储水箱保证正常供水； - 保证供电系统正常运行； - 站房没有无关的设备及杂物，保持整洁； - 无站房、墙皮脱落、地板塌陷等基础性问题； 备注：一项不满足扣除2分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 2、水站的维护管理 （16分） | 自动监测仪器* | 16 |  | - 定期清洗：定期清洗采配水系统，包括采水头、 吊桶、泵体、沉砂池、五参数池、过滤头、样水杯、阀门、相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换； - 定期更换试剂：检查试剂状况，定期更换原厂 试剂，更换周期不得超过操作规程或仪器说明规定的试剂保质期，室内温度较高时应缩短更换周期； - 定期更换易耗品：根据仪器运行情况、断面水 质状况和水站环境条件制定易耗品和消耗品（如泵管、接头、密封件等）的更换周期，并保证在耗材使用到期前完成更换； - 定期校准仪器；应按照水质自动分析仪质控措 施及频次进行校准。 - UPS、自动留样器、监控等设施正常运行; 6）设备主要参数包括斜率、截距、消解时间、消解温度等参数设置符合相关规定； 7）保证网络通畅; 8）异常情况处理率达到100%、运维完成率达到100%； 备注：一项不满足扣除2分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 3、采配水运行维护 （12分） | 采水系统的维护* | 6 |  | 检检查采水浮筒固定、泵体运行情况、采排水位置等情况；一项不满足扣除2分，扣分上限为单项分值。 |  |
|  | 配水系统的维护* | 6 |  | 检查除藻设备，沉砂池，增压泵等配水集成管路； 一项不满足扣除2分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 4、运维月报及月度比对报告上报 （10分） | 月报上报（10分） | 10 |  | 运维单位每月5日前提交上月运维月报，内容包括维护水站名称、水站参数配置、维护人员、实际例行巡检日期、维护内容、维护情况等。缺少一项或超时报送扣2分，扣分上限为单项分值。 |  |
| 5、监测数据的质量管理 （51分） | 质控措施执行情况 | 10 |  | 按照规定频次开展标样核查、多点线性核查、水样比对、集成干预检查、加标回收率自动测试等质控措施、测试结果不符合技术要求、记录不完整的每项扣2分，扣分上限为单项分值。 |  |
|  | 现场盲样考核* | 15 |  | 现场随机抽查3项监测项目进行盲样考核，一项满足盲样考核标准的扣5分，扣分上限为单项分值。 | 监测项目： 标样值： 实际监测值： |
|  | 监测数据有效率（%） | 20 |  |  |  |
|  | 仪器运转率（%） | 5 |  |  |  |
| 水站考核总分及结果 |  |  |  |  |  |

注：带*为现场打分项。

5.3 单个水站运维费用核算与支付。

对每个水站，根据运维任务的完成情况，评定优秀、良好、合格、不合格级别，按照级别支付运维经费，按季度考核结果核算。优秀级别全部支付，良好级别支付80%，合格级别支付60%，不合格的不予支付运维费。（见表7）

表7  运维费用核算与支付评定表

| 运维评价结果 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核分数 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | ＜60 |
| 数据有效率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| 内部质控 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 经费支付 | 100% | 80% | 60% | 不予支付运维费 |

说明：评价结果的最低评价项代表整体运维任务完成情况评价结果。

5.4考核结果运用

对于运维单位，在季度考核中，整体运行情况（取全部运维水站考核分数的平均分参评）第一次出现考核不合格给予预警，连续两次考核不合格停止支付后续运维费，并责令进行整改。对年度评定结果为不合格的第三方运维机构，将工作业绩评定情况纳入企业诚信系统，两年内不具备投标资格。

6.交接方式

6.1 勘察现场

对所有设备安装现场进行勘察，通过勘察，了解各现场工作条件是否符合相关标准要求、自动监测设备是否正常运行、各项指标是否满足标准要求，总结各个监测设备安装现场情况、存在的问题，根据勘察结果提出整改的建议，并为各个监测设备建立档案。

6.2 设备资料

水质自动监测设备的现场资料，包含但不限于以下内容：设备的中文说明书、维护手册、技术图纸、国家认证检测报告与合格证（复印件）、设备自带的软件备份、安装厂家的调试报告。

6.3 设备检修调试

根据国家相关标准，对已安装的自动监测设备进行调试，并对各个主要技术指标进行检测，检测结果必须符合国家相关标准要求。

6.4 接收运行设备

若自动监测设备运行正常、测试结果符合要求，运维单位在现场重新启动自动监测设备并工作正常，运维单位即正式接收自动监测设备。

7.技术规范和标准

本文内容引用了下列文件中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本文内容。

《国家地表水自动监测站运行管理办法》

《陕西省水质自动监测站第三方运维工作规范与考核办法（试行）》陕环办发﹝2017﹞5号

《地表水环境质量标准》（GB 3838）

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91）

《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ/T 915）

《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96）

《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97）

《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98）

《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99）

《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100）

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 101）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103）

《环境保护产品技术要求化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪》（HJ/T337）

《国家地表水水质自动监测站运行维护技术要求（试行）》

《国家地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》

四、服务要求

按采购人要求完成项目服务内容及项目交付，达到采购人验收要求，并达到国家现行法律法规及行业要求合格标准。

五、人员配置要求

按项目服务要求，组织项目实施与管理，实行项目负责人负责制，其他相关人员经过严格培训，能够胜任此项工作。

六、设施设备配置要求

按项目服务要求，投入有利于本项目顺利实施的各类设施设备。

七、其他要求

无

八、商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起一年

（二）服务地点

采购人指定地点

（三）考核（验收）标准和方法

按采购人要求完成项目服务内容及项目交付，并达到采购人验收要求，达到国家现行法律法规及行业要求合格标准。

（四）支付方式

分期付款

（五）支付约定

本项目分三期支付，具体如下：

第一期（合同签订后）：合同签订之日起15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的45%作为预付款。

第二期（2027年4月）：2027年4月30日前，甲乙双方通过工作量确认单对乙方自合同签订之日起至2027年3月31日的运维工作完成情况进行确认。甲方在书面确认后，按照该期间各季度的绩效考核成绩得分核算应付费用。本期支付上限为合同总价的30%。

第三期（合同到期后）：本项目服务期满（合同到期）后15个工作日内，甲乙双方通过工作量确认单对乙方全年运维工作完成情况进行确认。甲方在书面确认后按照服务期内各季度的绩效考核成绩得分和全年增减项综合评价，核算合同尾款。

（六）违约责任与解决争议的方法

1.甲乙双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。 2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

九、其他事项

（一）本项目投标人的采购包投标报价不得高于采购包采购预算及各分项预算。（二）采购包3标的名称：2026年西安市市级监测网运维项目采购包3。（三）本项目所属行业为：其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》《工信部联企(2011)300 号)规定的划分标准：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。（四）中标人在领取中标通知书时提供纸质版投标文件3套，应通过专用制作软件直接打印，确保与电子投标文件保持一致，不允许修改和补充。提交地点：西安市未央区未央路与凤城六路十字向西200米盛蕾科创园C座220室。（五）投标人的投标报价包括投标人完成本项目所需直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。（六）投标有效期：1.出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购代理机构或采购人可于投标有效期满之前，以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，递交投标保证金的，投标人有权收回其投标保证金。2.在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。（七）合格投标少于3家的处理：评审过程中，合格投标人少于3家时，采购人应依法重新组织采购活动。（八）分公司独立参与投标时，不能使用总公司的资质或业绩；总公司单独参与投标时，除总公司所投产品为分公司生产的产品外，不能使用分公司的资质或业绩。总公司授权分公司或分支机构参与投标，可以使用总公司的资质或业绩。（九）恶意质疑、投诉的法律后果1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以严肃处理：《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。2.对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：（1）《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。（2）《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。（十）签名是指手写签名或者加盖签名章(含电子)，盖章是指加盖单位印章。（十一）本项目实行兼投不兼中规则，同一投标人可同时参与本项目多个标包投标，但仅限中标一个标包。评标工作按照采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5顺序依次进行评审，投标人已被确定为第一中标候选人的，可继续参与后续标包评审活动，但其不再列入后续采购包中标候选人推荐名单。