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一、基本情况
2026年700万元“民康计划”项目，为西安、宝鸡、渭南、延安、榆林、杨凌示范区等5市1区低保家庭、低保边缘家庭等困难残障患者免费配置康复辅助器具，辅助器具类型为假肢、矫形器、助听器、坐便椅、轮椅、气垫床、爬楼机、外骨骼机器人。
二、各市辅具分配表
	地市
品类
地市
	假肢(具)
	矫形器(件)
	助听器(台)
	坐便椅(个)
	轮椅(辆)
	气垫床(张)
	爬楼机(台)
	外骨骼机器人(个)

	合计
	59
	67
	790
	1041
	1252
	658
	29
	55

	西安市
	5
	4
	47
	54
	103
	43
	6
	16

	宝鸡市
	6
	6
	62
	73
	144
	72
	2
	5

	渭南市
	9
	6
	61
	120
	156
	73
	8
	16

	延安市
	17
	23
	305
	309
	361
	147
	11
	16

	榆林市
	22
	28
	314
	483
	483
	320
	2
	2

	杨凌
	0
	0
	1
	2
	5
	3
	0
	0


三、技术要求
（一）假肢
1.小腿假肢（根据服务对象适配）
（1）小腿假肢的制做符合国家或行业标准。
（2）选用的部件符合国家或行业标准。
（3）选用的部件通过国家指定的检测部门的检测。
（4）产品部件配置要求：
	序号
	品名
	需求或性能描述
	单位

	1
	接受腔材料
	1.1采用丙稀酸树脂或热塑板材
	件

	2
	板材腔连接座
	2.1 用于板材接受腔与假肢零部件连接
2.2 合金材料
2.3 重量≤200g
2.4 承重≥100kg
	件

	3
	树脂接受腔连接座
	3.1 用于丙烯酸树脂接受腔与假肢零部件连接
3.2 合金材料
3.3 重量≤200g
	件

	4
	管连接器
	4.1 合金材料
4.2 重量≤150g
4.3 承重≥100kg
	件

	5
	一体化连接管
	5.1 合金钢或铝合金材料
5.2 重量≤350g
5.3 管壁厚度为≥2mm；直径为Φ30mm
5.4 承重≥100kg
	件

	6
	储能假脚
	6.1 碳纤维材质
6.2 脚号220-280mm
6.3 重量≤700g
6.4 承重≥100kg
	件

	7
	外装饰材料
	7.1聚氨脂发泡海绵、装饰袜
	件

	备注
	板材腔连接座与树脂接受腔连接座为并列的关系，可互换；供货时根据实际需要进行调整。


（5）成品质量要求：
①接受腔具有良好的适配性，悬吊性能好，患者穿着舒适、无痛感。
②动态对线合理,与健侧膝部高度相近，假脚外旋角度与健侧对称,步态自然。
③外观与健侧对称。
2.大腿假肢（根据服务对象适配）
（1）大腿假肢的制作符合国家或行业标准。
（2）部件符合符合国家或行业标准。
（3）部件通过国家指定的检测部门的检测。
（4）产品部件配置标准
	序号
	品名
	需求或性能描述
	单位

	1
	接受腔材料
	1.1采用丙稀酸树脂或热塑板材
	件

	2
	板材腔连接座
	2.1 用于板材接受腔与假肢零部件连接
2.2 合金材料
2.3 重量≤200g
2.4 承重≥100kg
	件

	3
	树脂接受腔连接座
	3.1 用于丙烯酸树脂接受腔与假肢零
3.2 部件连接
3.3 合金材料
3.4 重量≤200g
	件

	4
	多轴气压膝关节
	4.1 合金材料
4.2 可提供不少于三种连接方式
4.3 重量≤1000g
4.4 屈膝角度≥110度
4.5 承重≥100kg
	件

	5
	管连接器
	5.1 合金材料
5.2 重量≤150g
5.3 承重≥100kg
	件

	6
	一体化连接管
	6.1 合金钢或铝合金材料
6.2 重量≤400g管壁厚度为≥2mm；
6.3 直径30mm
6.4 长度≥400mm
6.5 承重≥100kg
	件

	7
	储能假脚材质
	7.1 碳纤维
7.2 脚号220-280mm
7.3 重量≤700g
7.4 承重≥100kg
	件

	8
	外装饰材料
	8.1聚氨脂发泡海绵、装饰袜
	件

	备注
	板材腔连接座与树脂接受腔连接座为并列的关系，可互换；供货时根据实际需要进行调整。


（5）成品质量标准：
①接受腔具有良好的适配性,悬吊性能好,患者穿着舒适、无痛感。
②动态对线合理,与健侧高度吻合，膝关节和假脚外旋角度与健侧对称，步态自然。
③患者穿戴假肢时，膝关节稳定性好,安全可靠，穿戴方便
④外观与健侧对称。
3.髋离断假肢（根据服务对象适配）
（1）髋离断假肢的制作符合国家或行业标准。
（2）部件符合国家或行业标准。
（3）部件通过国家指定的检测部门的检测。
（4）产品部件配置标准：
	序号
	品名
	需求或性能描述
	单位

	1
	接受腔材料
	1.1采用丙稀酸树脂
	件

	2
	髋离断关节
	2.1 四连杆不带锁前置式髋关节合金材质
2.2 重量≤1000g
2.3 连接管直径为Φ30mm
2.4 最大屈髋角度≥120度
2.5 承重≥100kg
	件

	3
	管连接器
	3.1合金材料
3.2重量≤150g
3.3连接孔径为Φ30mm
3.4承重≥100kg
	件

	4
	四连杆气压膝关节
	4.1合金材料
4.2重量≤1000g
4.3最大屈膝角度≥110度
4.4承重≥100kg
	件

	5
	一体化连接管
	5.1合金钢或铝合金材料
5.1重量≤400g
5.3管壁厚度为≥2mm；直径为Φ30mm
5.4长度≥400mm
5.5承重≥100kg
	件

	6
	动踝关节
	6.1合金钢或不锈钢材料
6.2重量≤320g
6.3承重≥100kg
	件

	7
	动踝假脚
	7.1由木脚芯和聚氨酯发泡制成
7.2承重≥100kg
	件

	8
	外装饰材料
	8.1聚氨脂发泡海绵、装饰袜
	件


（5）成品质量标准：
①接受腔具有良好的适配性,悬吊性能好,患者穿着舒适、无痛感。
②动态对线合理,与健侧膝部高度相近，膝关节和假脚外旋角度与健
侧对称，步态自然。
③患者穿戴假肢时，膝关节稳定性好,安全可靠，穿戴方便
④外观与健侧对称。
4.前臂假肢（根据服务对象适配）
（1）符合国家或行业标准，符合民政部（MZ007-2000）的标准。
（2）选用的零部件通过国家指定的检测部门的检测。
（3）产品部件配置标准：
	序号
	品名
	需求或性能描述
	单位

	1
	接受腔材料
	1.1采用高档丙稀酸树脂或高档热塑板材
	件

	2
	装饰假手（1）
	2.1 合金材料
2.2 重量≤320g
2.3 可被动开合
2.4 开手距离≥80mm
2.5 硅胶仿真手皮
	件

	3
	装饰假手（2）
	3.1 可定制硅胶仿真手皮
3.2 发泡填充
3.3 外形逼真，色差小
	件

	4
	机械假手（3）
	4.1 合金材料
4.2 重量≤320g
4.3 手指捏力≥5N
4.4 手指部分索控打开
4.5 硅胶仿真手皮
	件

	5
	外装饰材料
	5.1聚氨脂发泡海绵、装饰袜
	件

	备注
	装饰假手（1）、装饰假手（2）、机械假手（3）为并列的关系，可互换；供货时根据实际需要进行调整。


（4）成品质量标准：
①接受腔具有良好的适配性,悬吊性能好，患者穿着舒适，无痛感。
②外形美观，手头开闭自如,腕关节转动灵活,可靠。
③穿戴方便、能够完全控制假肢。
5.上臂假肢（根据服务对象适配）
（1）符合国家或行业标准。
（2）选用的零部件通过国家指定的检测部门的检测。
（3）产品部件配置标准：
	序号
	品名
	需求或性能描述
	单位

	1
	接受腔材料
	1.1采用丙稀酸树脂或高档热塑板材
	件

	2
	类型I
	1.肩关节
	1.1 合金材料
1.2 重量≤600g
1.3 万向结构，可自由摆动，可调节
	件

	
	
	2.管连接器
	2.1 合金材料
2.2 重量≤150g
	件

	
	
	3.肘关节
	3.1 合金材料
3.2 重量≤1000g
3.3 最大屈膝角度≥120度
3.4 可被动屈曲锁定
	件

	
	类型I
	装饰假手（1）
	2.1 合金材料
2.2 重量≤320g
2.3 可被动开合
2.4 开手距离≥80mm
2.5 硅胶仿真手皮
	件

	
	
	装饰假手（2）
	2.6 可定制硅胶仿真手皮
2.7 发泡填充
2.8 外形逼真，色差小
	件

	3
	类型II
	管连接器
	3.1 合金材料
3.2 重量≤150g
	件

	
	
	肘关节
	3.3 合金材料
3.4 重量≤1000g
3.5 最大屈曲角度≥120度
3.6 可被动屈曲锁定
	件

	
	
	装饰假手（1）
	3.7 合金材料
3.8 重量≤320g
3.9 可被动开合
3.10 开手距离≥80mm
3.11 硅胶仿真手皮
	件

	
	
	装饰假手（2）
	3.12 可定制硅胶仿真手皮
3.13 发泡填充
3.14 外形逼真，色差小
	件

	4
	外装饰材料
	4.1聚氨脂发泡海绵、装饰袜
	件

	备注
	类型I、类型II中装饰假手（1）与装饰假手（2）为并列的关系，可互换；供货时根据实际需要进行调整。


（4）成品质量标准：
①接受腔具有良好的适配性,悬吊性能好，患者穿着舒适，无痛感。
②外形美观，手头开闭自如,腕关节转动灵活,可靠。
③穿戴方便、能够完全控制假肢。
（二）矫形器
  
	序号
	品名
	需求或性能描述

	1
	拇外翻矫正带
	矫正带可绕过踝关节
垫片由相变材料制成

	2
	动态踝足矫形器
	适合外侧韧带断裂，内侧韧带断裂，韧带缝合/韧带重建，偏瘫导致的足下垂
露外踝设计

	3
	足下垂矫形器
	适合背屈肌无力，穿着舒适

	4
	碳纤踝足矫形器
	材质：采用玻璃纤维和碳纤维材料
鞋垫边沿可裁剪
小腿支条环形设计

	5
	平足垫
	适合纵弓发育不良
材质：凝胶

	6
	髌骨稳定护围
	材质：透气性纺织材料，可粘魔术贴钩面
适合：髌骨疼痛综合症，髌骨软骨病，髌骨软骨软化，髌韧带损伤，手术后膝前疼

	7
	硬腰围
	内含4根钢支条
适合腰疼，坐骨神经痛，腰椎退行性病变

	8
	曲边围领
	适合颈椎病，颈椎活动范围过度，风湿性颈椎病，颈部肌肉过度紧张，颈椎退行性病变

	9
	索控型肘关节
	肘关节可在13个角度相邻8度的位置锁定
塑料前臂外壳长度≤260mm±2mm
围长245mm±2mm
上臂连接直径67mm±2mm
抽真空连接圈直径45mm-50mm±2mm


 
（三）助听器
大功率耳背式助听器：
（一）产品符合国家或行业标准。
（二）产品通过国家有关部门质量检测。
（三）产品配置要求：
1.双麦克风技术；
2.可独立调节通道数≥15个；
3.可独立调节频段数≥14个；
4.聆听程序设置≥4个；
5.具有自动声反馈抑制功能；
6.具备降噪系统；
7.电感灵敏度≥100dB；
8.饱和声压级：≥125dBSPL（IEC118-7 2cc耦合腔）；
9.满档声增益≥65dB；
10.频率范围：200--4900Hz；
11.总谐波失真≤3%；
12.等效输入噪音：≤25dB；
13.电流量≤1.5mA；
14.电低压提示，支持开放耳选配
15.内置测听技术；
16.具有数据储存功能；
17.具有兼容FM系统；
18.具有自适应环境识别系统；
19.提供电池≥48粒（保修期内全部备用电池，可分期提供）；
20.具有纳米涂层保护作用；
21.在听力损失需要超大功率助听器时，需要提供同系列超大功率助听器；
22.在耳道畸形和16岁以下的儿童，需要提供定制耳膜，在保修期内，每年负责更换一次；
23.提供≥5次现场服务，现场服务所发生的费用由中标单位承担。
耳内式助听器：
1.产品符合国家或行业标准
2.产品通过国家有关部门质量检测；
3.双麦克风及自适应方向性功能；
4.软件独立调节通道和频段数≥16个:
5.饱和声压级≥120dBSPL(测试标准选用IEC118-7，2cc耦合腔):
6.满档声增益≥60dB(测试标准选用IEC118-7，2cc 耦合腔):
7.总谐波失真≤1.5%；
8.等效输入噪声≤10dB；
9.频率响应范围至少包括200-7000Hz:
10.额定电源消耗≤1mA；
11.最大电感灵敏度(10mA/m)≥110dBSPL:
12.具有内置测听功能:
13.与助听器通道数目相对应的多通道降噪功能:
14.手动聆听程序≥3个；
15.自动聆听程序≥5个；
16.双耳同步功能；
17.耳鸣掩蔽功能:
18.自动声反馈抑制设置；
19.风噪声阻断功能:
20.具有频率转移功能；
21.兼容FM:
22.低电压提示；
23.助听器验配软件具备Noahlink系统下编程及患者管理功能(Noahlink软件截屏佐证)；
24.适用于听力损失小于81dB的听力伤残人员。用于听力残疾人补偿听力；
25.质保期3年；
26.提供电池≥60粒。(保修期内全部备用电池，可分期提供)。
耳道式助听器：
1.产品符合国家或行业标准；
2.产品通过国家有关部门质量检测；
3.自适应环境识别系统；
4.可独立调节通道数≥16个；
5.可独立调节频段数≥16个；
6.聆听程序设置≥4个；
7.自动声反馈抑制功能；
8.具备降噪系统；
9.支持宽动态范围压缩；
10.饱和声压级；>125dBSPL(IEC118-72cc耦合腔)；
11.满档声增益≥65dB；
12.频率范围；至少在200--7000Hz之间；
13.总谐波失真≤1%；
14.等效输入噪音≤10dB；
15.电流量≤1mA；
16.电低压提示；
17.内置测听技术；
18.有数据储存功能；
19.助听器验配软件具备Noahlink系统下编程及患者管理功能(Noahlink软件截屏佐证)；
20.适用于听力损失小于90dB的听力伤残人员；
21.提供电池≥60粒。(保修期内全部备用电池，可分期提供）。
（四）坐便椅
1.材质优质不锈钢，大架管直径≥25mm，壁厚≥1.2mm；脚管直径≥28mm,壁厚≥1.2mm；（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）；
2.尺寸总高≥85cm，总宽≥55cm，扶手高度≥58cm；
3.椅脚：高度5档可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳；
4.坐便器：厕板优质工程聚丙材质，强度好、触感舒适、坐便器可卸下，座板厕孔根据人体坐姿而设计；
5.靠背采用工程聚丙材料一次性吹塑成型，防水耐用；
6.承重量≥150kg；（提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告予以佐证）
7.扶手设计符合人体手部摆放要求，吹塑加长防滑扶手垫；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手盖PP材质抑制细菌增长；
8.桶托与厕桶配合顺畅，上提式大容量便桶，直径≥28cm；
9.整体可折叠。
（五）轮椅
1.产品应符合GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准；
2.手驱动后轮；
3.靠背角度完全符合按照人体腰部弯曲度来设计，为人体提供支撑；
4.车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成；管直径≥22mm，壁厚≥2mm，表面阳极氧化或金属烤漆处理、无倒刺，手感光滑；双支撑架结构，具有强度高：重量轻的特性，表面静电处理，车体采用流线型大圆弧设计，靠背可折叠；
5.尺寸要求：轮椅总长≥114cm，总宽≥70cm，总高≥90cm，折叠后宽度≥28cm，座宽≥46cm，座深≥40cm，座高≥49cm，背垫高≥40cm，载重≥100kg；软座垫，座垫材料为牛津尼龙布内置海绵，中间有大于300d的帆布夹层，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线等，抗拉强度高；
6.高强度铝合金踏板，可拆挂脚，可拆装并易于操作，高度可调，配有牛津布小腿带及安全带，搁脚板应易于翻动，翻起不会自行落下，搁脚板翻下后与脚托架的夹角应为88°~90°，内侧不应有下垂现象；
7.前置耐磨≥8英寸PVC万向前轮，前轮配置高强度金属前叉，配高强度塑料轮毂，坚固耐用：后轮为快拆式24英寸TPU免充气实心轮胎，具有耐磨不用充气且减震性能的特性;轮辐铝质，采用13#-36根辐条；ABS手扶圈；
8.背靠垫：配有可调式安全带，采用高密度牛津布车缝成型，质地柔软平滑，平整，抗拉强度高,小腿部位配有支撑带；
9.扶手：PU扶手垫，斜扶手可后翻可隐藏于背后，方便使用者从轮椅侧面移位或上下轮椅；
10.刹车：配联动式护理刹车和手动驻刹,便于护理人员有效制动，驻车装置制动后不高于座面；
11.可根据需求方要求提供特制轮椅（包括但不限于：儿童轮椅、偏瘫轮椅等）；
12.能提供轮椅靠背后表面喷涂指定标识。
（六）气垫床
1.采用PVC环保材质；
2.工艺流程（一次性成型，非拼接）；
3.配备底部拉带链接床垫，固定床体；
4.连接管条不易损坏、破损、打折；
5.拉带采用高周波机热合而成，不易断裂、开线；
6.配备有CPR快速放气功能，用于急救、抢救等紧急状态；
7.头枕外ABC三管循坏交替，降低身体平均受压；配备有头枕功能，头枕的三管独立工作不交替；
8.整体床罩全身包裹，激光喷气孔设计更好的服务使用者；
9.拉链式床罩，可拆卸及清洗，完美工艺流线，同时具有良好的实用性；
10.床垫侧设有固定电源线的收线带；
11.配有可拆解式床板挂钩；
12.工作噪音≤30分贝；
13.压力范围30mmhg-120mmhg可调；
14.出气量5-7升/分钟空气循环时间12-15 分钟；
15.主机材质防火ABS；
16.尺寸200[L]x90[W]x11.5 [H]厘米（±10厘米）；
17.重量≤6.5公斤；
18.最大承载重量≥170公斤；
19.气囊数≥18气囊；
20.功率220V /50HZ；
21.单管形式：独立单体式；
22.报警低压、高压异常时声光报警；
23.过滤棉快装、可更换型。
（七）爬楼机
1.车架材质：高强度铝合金
2.净重约：22Kg(包含电池）
3.承重约：140Kg
4.电池约：8AH（内有过流保护板）
5.电机参数：24V120W
6.档位调速：3挡(1挡-50%；2挡-75%；3挡-100%)
7.爬楼速度约：0.17m/s
8.下楼速度约：0.2m/s
9.平地行驶：手动推行
10.车架刹车方式：后脚刹
11.展开尺寸约：730-1200*485*1018-1480mm
12.折叠尺寸约：1018*485*310mm
13.轮径：前轮6寸，后轮12寸
14.座椅材质：高强度ABS
15.座椅宽度：425mm-430mm
16.座椅深度:410mm-415mm
17.充电器参数：输入:100~240V、50/60Hz、2.0A
18.输出:29.4V、2.0A                                                                                
19.电池充电时间约：6h
20.使用时间：2h(上下约80层楼)
21.电池寿命：充放电600-700次
22.控制板：PC下控制板(有限流保护、故障指示灯)
23.PC上控制板(有调速、电量显示、LED灯)
24.毛重约：38士0.5Kg(木箱+泡棉片)
25.28.4士0.5Kg(五层瓦楞纸+一体泡棉)
（八）外骨骼机器人
1.刚柔并济、穿戴轻便。通过智能动力系统先进的传感系统和智能控制算法，实时感知穿戴者的运动意图，提供精准、高效的助力支持。
2.意图识别
基于IMU的可穿戴动态捕捉系统，可实时估算人体运动意图，进行人机交互信息反馈，实现精准步态预判
3.续航：12000-15000步
4.双侧最大动力：约32Nm
5.挡位调节：6档可调
6.防水防尘：IP54
7.适用温度：-10~45°C
8.电池更换方式：腰侧抽插
9.最大速度：约16km/h
10.腰宽范围：70-125cm
11.主要材质：碳纤维-ABS
12.按键数量：挡位调节—2个、电源开关—1个
13.语音提示内容：电量、警告、提示
14.配件清单：主机*1、腰垫*1、腿带*1、电池*1、充电器*1、肩带*1、用户手册*1

四、商务要求
（一）包装、运输、安装、调试及培训要求：
1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的辅助器具锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。
2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。
3、安装、调试及培训：投标人负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。每套设备安装调试完毕后，投标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。
（二）项目验收:
1、所有辅助器具安装、调试完毕，正常使用后，由使用单位和承接单位组成验收小组进行现场检验，对相关品类进行抽样检查；验收合格后使用对象对项目配置给予确认，所有验收结束后，承接单位做出关于项目完成实施情况的报告。
2、验收不合格的投标人，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。
3、验收依据
（1）合同文本及合同补充文件（条款）；
（2）产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；
（3）招标文件；
（4）投标人的投标文件；
（5）辅助器具配置清单；
（三）质量保证
1、中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。
2、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。
3、所有辅助器具质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。
4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。
（四）售后服务
投标人所供辅助器具提供以下售后服务：
质保期内：
1、来电咨询的售后服务需求及时解答处理
2、省内出现问题需要上门售后服务的，应在4个工作日内响应委派专业人员上门解决处理问题。
质保期结束前，进行必要的全面保养维护，确保正常运行。
质保期后如需更换零部件，投标人应以优惠价提供。
（五）合同实施：
1、投标人应在合同签订后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、培训等工作进行安排、部署。
2、若未能在交付期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由投标人承担和赔偿。
（六）违约责任：
1、按招标文件《合同》中的相关条款执行。
2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

