### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：角膜内皮显微镜等医疗设备采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、品目1：角膜内皮显微镜（进口） |
| 2 |  | 品目名称后标注“进口”指该品目接受进口产品。 |
| 3 |  | （一）技术参数： |
| 4 |  | 1、用于对患者角膜内皮细胞进行显微放大。 |
| 5 |  | 2、拍摄方式：非接触。 |
| 6 |  | 3、拍摄模式：全自动/半自动。 |
| 7 | ★ | 4、放大倍数≥190x。 |
| 8 |  | 5、拍摄视野≥0.25mm×0.50mm。 |
| 9 |  | 6、角膜厚度测量范围400～750μm。 |
| 10 |  | 7、拍摄点≥15个。 |
| 11 |  | 8、测量时间≤3s。 |
| 12 |  | 9、内置LED光源。 |
| 13 |  | 10、液晶触摸屏≥8英寸。 |
| 14 |  | 11、具有暗区分析功能。 |
| 15 |  | 12、可显示原始角膜内皮细胞图像、有轮廓标注的角膜内皮细胞图像、不同面积大小的内皮细胞图像、不同结构形状的内皮细胞图像。 |
| 16 |  | 13、检查结果可显示在同一界面。 |
| 17 |  | 14、具有检查数据对比功能。 |
| 18 |  | 15、分析数据至少包含：NUM(细胞数量)、CD(细胞密度)、AVG(细胞平均面积)、MAX(最大细胞面积)、MIN(最小细胞面积)、SD(细胞标准偏差)、CV(细胞面积变化系数)等。 |
| 19 |  | 16、储存患者数据≥10000份。 |
| 20 |  | （二）单台配置要求: 角膜内皮显微镜（含升降台车、打印机）1套 |
| 21 |  | 二、接口及数据要求 |
| 22 |  | 1. 负责系统升级，可与我院HIS、LIS、眼科PACS、病理系统等信息系统及集成平台对接，所接系统软件工作站、双向接口、配件等由此产生的所有费用（含高清采集卡、采集盒、视频线、脚踏、手控、交换机等）均包含在报价中。 |
| 23 |  | 2.具有时间同步功能。 |
| 24 |  | 3.工作站为中文操作系统，连接设备后有可用网口。 |
| 25 |  | 4.设备具有串口、USB、网口、DICOM任一通讯端口。如通信接口特殊，不在上述范围内，需提供转换为以上4类接口的相应转换头。 |
| 26 |  | 三、服务要求 |
| 27 |  | 成交供应商需完成首次计量器具的检定或校准工作，按照设备安装场地现场情况，完成场地准备，达到设备正常安装使用要求，提供满足诊疗需求并符合国家对消毒、控感、卫生的要求，其中所产生的所有人工、材料、运输、安装施工、配套设备、设备性能检测等费用均由成交供应商承担。 |
| 28 | ★ | 整机保修期为伍年（从验收合格之日起开始计算）,提供设备维护、软件升级的技术支持和指导，配合医院完成设备维修、保养、相关工作。保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的全新产品，服务响应时间不超过2小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行，由此产生的费用由乙方承担。 |
| 29 |  | 操作人员的技术培训时间不得少于一周，提供培训计划。 |
| 30 | ★ | 提供生产厂家（进口产品提供国内总代理商的）出具的≥5年的质保声明或质保承诺书。 |
| 31 |  | 提供近五年内用户名单和相关联系方式。 |