验收条件

一、具体要求：

1、设备到货后，由采购方组织，供货方配合，按本验收条件逐项进行现场检验与测试；所有指标需满足或优于技术要求，提供有效佐证材料。

2、验收标准所有硬件、软件指标需符合招标文件技术要求，无功能缺失、性能不达标情况。

3、验收结果判定：

（1）所有硬件、软件指标均满足或优于本验收条件，且所有要求提供的佐证材料齐全、有效，判定为验收合格。

（2）若有任意一项指标不满足技术要求，或佐证材料缺失、无效，判定为验收不合格，供货方需在采购方要求的期限内完成整改并重新组织验收，直至所有指标符合要求。

二、验收条件：

高精度立体成像系统硬件验收条件：

| 序号 | 技术要求 | 验收方法与验收标准 | 需提供佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光安全性：1 级（符合 IEC 60825-1:2014） | 核查设备出厂检测报告、激光安全认证文件，确认设备激光等级为 Class 1，符合 IEC 60825-1:2014 标准，现场无安全隐患。 | 否 |
| 2 | 最大扫描距离≥140m，最小扫描距离≤0.5m | 现场设置不同距离的标靶，实测设备最大有效扫描距离、最小有效扫描距离，结果需满足技术要求；核查设备原厂技术规格书。 | 否 |
| 3 | 扫描视角：水平 360°，垂直≥300° | 现场实测设备水平、垂直扫描覆盖范围，确认水平可实现 360° 无死角扫描，垂直扫描角度不低于 300°；核查设备技术手册。 | 否 |
| 4 | 扫描速度：最大扫描速率≥180 万点 / 秒，单站扫描和拍照用时最少 90 秒 | 通过设备控制软件查看并记录设备最大点云采集速率，确认不低于 180 万点 / 秒；现场完成一次标准单站扫描 + 全景拍照流程，记录完成时间，确认用时不超过 90 秒。 | 否 |
| 5 | 测距精度≤1mm±10ppm；测角精度≤15″；点位精度≤1.5mm@10m；噪音精度≤0.4mm@10m | 使用标准标距、高精度测角设备，在标准距离（10m 及不同距离）下，对设备的测距、测角、点位、噪音精度进行实测验证，各项指标需满足要求；提供第三方权威检测报告或原厂精度校准报告。 | 是 |
| 6 | 内置 5 级 HDR 相机，全景照片像素不小于 4 亿像素 | 现场拍摄全景照片，通过设备软件查看照片分辨率、像素参数，确认相机支持 5 级 HDR，全景照片总像素不低于 4 亿；核查相机规格说明文件。 | 是 |
| 7 | 内置视觉追踪相机，可实时跟踪计算扫描测站相对于前一个测站的相对位置，辅助实现相邻测站间扫描点云自动化拼接 | 在多站点扫描场景下，设置 2 个及以上相邻测站，启用设备内置视觉追踪功能，测试设备是否可自动识别测站相对位置，完成点云自动化拼接，无需人工干预；提供功能说明与测试报告。 | 是 |
| 8 | 内置高精度惯性测量单元（IMU），支持实时姿态与倾斜精度补偿，补偿精度不低于 18″，补偿范围不低于 10° | 将设备倾斜至补偿范围内的不同角度，测试设备实时姿态与倾斜补偿功能，核查补偿后数据精度，确认补偿精度不低于 18″，补偿范围不低于 10°；提供设备内部 IMU 传感器的陀螺仪零偏稳定性、加速度计精度等关键硬件参数指标，以及基于该 IMU 的官方精度测试或校准报告。 | 是 |
| 9 | 多系统 GNSS 接收机：支持 GPS、北斗等多系统实时定位，提供绝对坐标初值 | 现场开启设备 GNSS 功能，测试设备对 GPS、北斗等多系统的接收能力，确认设备可通过多系统 GNSS 接收机获取稳定定位信号，并为扫描作业提供绝对坐标初值；核查设备 GNSS 模块规格说明文件。 | 否 |
| 10 | 指南针和测高仪，辅助确定航向和提供高精度相对高程 | 现场测试设备内置指南针与测高仪功能，确认设备可辅助确定作业航向，并提供高精度相对高程数据；核查设备内置传感器的规格说明文件。 | 否 |
| 11 | 支持遥控工作，可通过移动端远程控制扫描仪测量、拍照，实时显示成果，可对测量数据进行拼接、标注、切片检查，支持全部的操作在便携设备上完成，无须操作扫描仪 | 使用指定移动端设备，连接设备后，远程发起测量、拍照指令，实时查看数据成果，测试数据拼接、标注、切片检查等功能，确认所有操作可在移动端正常执行，无需直接操作设备主机。 | 否 |
| 12 | 工作温度（无预热及保温措施）：-5℃～40℃，白天、夜晚均可工作；储存温度：-40℃～70℃；防尘 / 防水等级：≥IP54 标准 | 核查设备原厂 IP 防护等级认证文件、温度环境适应性测试报告，确认防护等级≥IP54，工作 / 储存温度范围满足技术要求；现场在设备允许的工作温度范围内（常温环境）正常开机运行，无异常故障。 | 否 |
| 13 | 机载电池供电时间不小于 4 小时，机载电池支持热插拔（更换其中 1 块电池无需关机） | 使用设备标配机载电池，在标准工作模式下连续运行，记录电池供电时长，确认不低于 4 小时；测试电池热插拔功能，更换单块电池过程中设备无需关机，可正常继续工作。 | 否 |
| 14 | 扫描数据存储器可热插拔（更换扫描数据存储器无需关机），标配至少 2 个，单个存储容量不小于 200GB | 核查设备标配数据存储器的数量、单盘容量，确认数量≥2 个，单盘容量≥200GB；现场测试存储器热插拔功能，更换过程中设备无需关机，数据不丢失、设备运行无异常。 | 否 |

高精度立体成像系统数据后处理软件验收条件

| 序号 | 技术要求 | 验收方法与验收标准 | 需提供佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据处理软件支持自动识别不同角度扫描数据并自动拼接成完整点云数据；支持主流点云、模型、BIM、图像、CAD 等多种格式导入 | 现场导入多站点扫描数据，测试软件自动识别、自动拼接功能，确认可生成完整点云；按技术文件列出的格式清单（asc、csv、xyz、pts、ptx、las、laz、obj、stl、rvt、ifc、jpg、dwg 等），逐一测试导入功能，所有指定格式均可正常导入、读取。 | 否 |
| 2 | 具备管线及钢结构等自动建模、点云最佳匹配生成模型、第三方照片映射到点云上、正射影像图生成、三维动画功能；可实现管道点云数据自动提取、弯管自动拟合、不同管径直管连接、管径获取、弯管半径与角度获取等功能 | 导入管线 / 钢结构点云数据，测试软件自动建模、最佳匹配生成模型、照片纹理映射、正射影像生成、三维动画制作功能；针对管道点云，测试自动提取、弯管拟合、管径 / 半径 / 角度计算功能，所有功能运行正常，结果准确；提供功能测试报告或案例证明。 | 是 |
| 3 | 具备点云与主流 BIM 模型类型进行对比检测功能，可直接将建好的模型与点云相结合，检查模型质量，检验施工是否规范 | 导入点云数据与对应 BIM 模型数据，测试软件对比检测功能，确认可实现模型与点云的叠加、偏差分析，支持模型质量检查、施工合规性检验，结果可输出并查看。 | 否 |
| 4 | 具备点云或网格的表面分析、体积测量、圆度和椭圆度计算等专业检测、三维色谱对比分析等专业工具；可获取体积、面积、长度等各种扫描对象的几何信息；具备从点云或模型中提取特征线、自定义角度的截面等功能；具备几何特征创建（最佳拟合、区域增长等） | 导入测试点云 / 网格数据，逐一测试表面分析、体积 / 面积 / 长度测量、圆度 / 椭圆度计算、三维色谱对比分析功能；测试特征线提取、自定义截面生成、几何特征创建（最佳拟合、区域增长）功能，所有工具运行正常，测量结果准确。 | 否 |
| 5 | 具备支持 AutoCAD、Revit、Bentley、Navisworks 等第三方软件的接口插件，可在上述软件直接调用原始点云数据数据库进行处理、加工、呈现，支持三维坐标的实时传输进行绘图、3D 建模，并可通过图像进行 3D 绘图与建模 | 安装并测试软件与 AutoCAD、Revit、Bentley、Navisworks 的接口插件，确认可在上述第三方软件中直接调用点云数据库，实现点云处理、三维坐标传输、绘图、3D 建模功能；提供接口插件功能说明与兼容性证明文件。 | 是 |
| 6 | 具备自动点云分类功能；具备点云智能过滤和点云去噪功能，可实现移动对象检测，针对地面点、墙壁和地板的智能过滤功能，简化复杂的点云去噪和分割功能；提供基于机器学习的点云分类功能，支持最少 100 个类别的点云分类项，包括植被、道路、铁路、桥梁等 | 导入含噪声、多类别的点云数据，测试自动点云分类、智能过滤、去噪、移动对象检测功能，确认可实现地面 / 墙壁 / 地板点云智能过滤；核查软件点云分类类别清单，确认支持不少于 100 个分类项，包含植被、道路、铁路、桥梁等；提供功能测试报告或机器学习分类能力证明。 | 是 |
| 7 | 具备纹理映射功能，可实现图像到三维网格的纹理贴图 | 导入点云数据与对应图像数据，测试软件纹理映射功能，确认可将图像数据映射到三维网格模型上，生成带纹理的三维模型，效果清晰、映射准确。 | 否 |
| 8 | 可满足对 10 亿级点云管理的需求，支持至少 10 个数据组，软件处理流畅；提供至少 2 个数据库共享接口 | 导入 10 亿级点云数据，创建不少于 10 个数据组，测试软件运行流畅性，无卡顿、崩溃现象；核查软件数据库配置，确认提供不少于 2 个数据库共享接口；提供大数据处理能力测试报告。 | 是 |
| 9 | 点云数据可发布为网页，支持数据加密访问、共享，用户无需安装任何软件，通过任意一台手机、平板、电脑，用网页浏览器即可实现在线数据查看及编辑，可通过管理员进行用户和访问门户管理、权限设置，具备数据批量上传和断点续传功能，并且支持多人同时访问 | 现场将点云数据发布为网页形式，测试加密访问、用户权限管理、批量上传、断点续传功能；使用手机、平板、电脑等不同终端，通过浏览器访问发布的点云数据，测试在线查看、编辑功能，确认多人同时访问时系统运行正常，无异常。 | 否 |
| 10 | 具备逆向工程工作流（网格到 CAD）和导出到 IGES/STEP，具备 AEC（建筑和隧道）CAD 格式导入（DWG/IFC 和 Revit）和 AEC（建筑和隧道）专用清洁工具 | 测试软件逆向工程工作流，确认可实现点云网格到 CAD 格式的转换，支持导出为 IGES/STEP 格式；导入 DWG/IFC/Revit 格式的建筑、隧道 CAD 数据，测试专用清洁工具功能，运行正常，数据处理结果准确。 | 否 |
| 11 | 点云后处理软件同数据采集设备为同一厂商，不需要借助其他第三方软件，就能完成三维数据提取、处理、加工、呈现 | 核查软件与设备的厂商信息，确认为同一品牌 / 同一厂商产品；测试从点云采集、数据导入到处理、建模、成果输出的全流程，确认无需依赖第三方软件即可完成完整的三维数据提取、处理、加工、呈现工作。 | 否 |