| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、总体要求 1.1设备为钻井液浸润环境下多功能摩擦磨损及动态损伤防护测试系统，可用于模拟钻井液、泥浆、盐水、腐蚀介质等浸润条件下，钻具材料、岩石、钢制套管及涂层材料之间的摩擦、磨损、损伤及防护性能评价。 1.2设备具备往复摩擦、旋转摩擦、自动加载、温度控制、摩擦电流同步测试等功能扩展能力，满足钻井液介质中材料摩擦磨损、腐蚀磨损、动态损伤行为研究需求。 1.3设备具备测控系统，可实现试验过程自动控制、手动控制或参数化控制，能实时显示载荷、摩擦力、摩擦系数、转速、行程、频率、温度、时间、电流等试验参数，能同步显示试验参数变化曲线，包括但不限于摩擦力—时间曲线、摩擦系数—时间曲线、温度—时间曲线、载荷—时间曲线、电流—时间曲线等，可实现试验参数设定、试验过程控制、数据实时采集、曲线显示、数据保存及报告输出。 1.4设备支持在液体介质环境中开展试验，适用于水基钻井液、油基钻井液、盐水、模拟地层水、腐蚀性介质及含固相磨料介质等样品体系；与钻井液接触部件采用耐腐蚀材料设计，避免与常规钻井液发生明显化学反应。 |
| 2 |  | 2、主机及基本性能 2.1主机包含控制系统、测试主机、摩擦副夹具、砝码或加载组件、工具箱、测试液体槽、软件及技术文件等。 2.2加载方式：支持砝码加载或自动加载方式。 2.3标配载荷量程：至少覆盖100 g～2000 g，砝码等级不低于M1，最小砝码不高于10g。 2.4升降高度：≥50 mm；环块或轴套模块升降高度≥20 mm。 2.5摩擦副夹具：至少支持Φ3 mm、Φ4 mm、Φ5 mm、Φ6 mm 等球形摩擦副夹具，应配置GCr15 钢球、不锈钢球、氧化铝、氧化锆、氮化硅等陶瓷球摩擦副。 2.6数据处理：软件支持Access 数据库、Excel 数据文件、Word 报告、Jpeg 图片等格式的数据保存或导出。 |
| 3 |  | 3、往复摩擦测试模块 3.1样品尺寸范围：至少覆盖（8～35）mm ×（8～60）mm ×（1.5～12）mm。 3.2往复次数：不限或可连续长时间设定。 3.3往复行程≥20 mm，往复频率：0.5～20 Hz可调。 3.4能够实时采集并显示摩擦力、摩擦系数、试验时间、往复频率、行程等参数，支持在钻井液、泥浆或腐蚀介质浸润状态下进行往复摩擦磨损测试。 |
| 4 |  | 4、旋转摩擦测试模块 4.1旋转样品尺寸：至少覆盖Φ10～Φ53 mm。 4.2样品厚度：至少覆盖2～10 mm。 4.3旋转半径：至少覆盖3～20 mm。 4.4平台转速：至少覆盖10～3000 r/min。 4.5转速控制精度：±1 r/min。 |
| 5 |  | 5、自动加载模块 5.1设备配置自动加载模块，实现试验载荷的自动施加、保持和调节。 5.2载荷量程：至少覆盖0～300 N。 5.3摩擦力量程：至少覆盖0～100 N。 5.4摩擦力测量精度：≥0.15% F.S。 5.5能够实时记录载荷、摩擦力、摩擦系数等参数，并支持试验数据曲线显示和导出。 |
| 6 |  | 6、载流摩擦测试功能 6.1测试摩擦电流：≥5A。 6.2支持动态原位、同步、实时显示摩擦系数与摩擦电流之间的对应关系。 |
| 7 |  | 7、温度控制与钻井液浸润环境模拟 7.1温度：至少覆盖室温～200℃，控温精度±1℃，升温速率≤5℃/min。 7.2温度控制方式：支持多段程序设置。 7.3与钻井液接触部件具备耐腐蚀、耐温性能，满足常规水基钻井液、油基钻井液、盐水及腐蚀介质测试需求。 |
| 8 |  | 备注：以上参数为实质性要求，供应商任意一项负偏离，响应文件按无效响应处理。 |