| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、功能要求： 可以完成硅片透射测试、薄膜测试、固体测试、液体测试、气体测试、镀膜玻璃透射率和反射率测试、金刚石单次反射ATR测试、远近红外测试、变温原位测试，兼备附件升级功能。 |
|  | ★ | 二、技术参数及性能指标 1.主机系统 ★1.1分辨率：≤0.1cm-1，且光谱分辨率可自由设置； |
|  | ▲ | ▲1.2信噪比：≥60000:1（在4cm-1光谱分辨率，一分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片，无需吹扫）； |
|  |  | 1.3等效峰-峰值噪声≤7.2×10-6Abs（在4cm-1光谱分辨率，一分钟扫描，峰-峰值，KBr窗片，无需吹扫）； |
|  | ▲ | ▲1.4光谱范围：至少应满足12500～100cm-1光谱测试，即相关应配置的分束器和检测器能达到测试该波数范围光谱性能的要求； |
|  |  | 1.5动态准直功能，可以在开机自检和实际光谱扫描过程中实现自动准直和实时准直； |
|  |  | 1.6高速扫描功能：使用标配的检测器实现每秒钟≥60张完整光谱的高速扫描； |
|  |  | 1.7数据处理功能：包括四则数学运算、归一化、基线校正、平滑、导数、截断、连接、插值、频率转换、时间-温度转换、峰检测、膜厚/池厚计算、数据集运算、纯度计算、解卷积、傅立叶变换、K-M变换、K-K变换、高级ATR校正、分峰拟合、大气校正、3D数据处理、3D数据抽取等； |
|  | ▲ | ▲1.8光谱检索功能：可基于光谱检索，也可基于峰检索、文本检索或组合检索。用户可自建库（支持中文路径）；可使用用户自建谱库。此外，提供原厂20万张高分辨图谱库，具有谱库检索和建库功能，提供无机、有机及高分子等红外光谱库。终身免费升级。 |
|  |  | 1.9分束器：中红外镀锗双面防潮特氟龙镀层KBr分束器 |
|  | ▲ | ▲1.10激光器：高单色性、高稳定性He-Ne激光器； |
|  |  | 1.11检测器：主机同时配备半导体控温型高灵敏度中近红外DLATGS检测器和高灵敏度中远红外检测器，检测器封装采用永久防潮的光学窗片。双检测器软件选择，自动切换； |
|  |  | 1.12软件功能模块：具有光谱扫描、吸光度测定、定量（单组份/多组分同时定量）、时间程序测定、动力学测定、再解析、简单宏程序等功能； |
|  |  | 1.13大气校正功能：可以在扫描过程中自动执行大气校正，以消除水汽和二氧化碳的干扰； |
|  |  | 1.14硅片透射测试夹具：通光孔径≤10mm，适用样品直径≤25mm，样品厚度≤13mm； |
|  |  | 1.15磁性薄膜支架：支架具备磁性，可完成薄膜测试； |
|  |  | 1.16红外主机可兼容第三方附件； |
|  |  | 1.17光源：高强度长寿命中远红外SiN陶瓷光源； |
|  | ★ | ★1.18干涉仪：磁悬浮式平面镜干涉仪，自带高速动态自动准直功能。数字化连续动态调整技术，自动准直频率不低于100,000次/秒。非机械角镜式干涉仪，确保长期检测高精度、高稳定，无光谱偏离和失真； |
|  | ★ | ★1.19光阑精度:≥200档连续可变自动控制光阑，确保高分辨率精确测量； |
|  | ★ | ★1.20一体化衰减全反射金刚石晶体检测装置(ATR)：不占用样品仓的独立固定模式，金刚石ATR晶体，≥60psi高灵敏测样压力控制，可一键式操作快速检测； |
|  |  | 1.21原位变温透射附件要求控温范围不小于室温~500℃，温度控制精度：≤±0.5℃，配备水冷系统； |
|  |  | 1.22需配备干燥密封系统：光谱仪样品仓配置防雾化镀层的红外透射密封窗片，具有良好干燥防潮性和维护的简易性。并可按湿度控制需要，选配样品仓自动锁闭系统和智能吹扫控制装置； |
|  |  | 1.23波数准确性：≤0.01cm-1； |
|  |  | 1.24全光谱范围线性度：≤0.1%T(按ASTM1421标准方法测试)。 |
|  |  | 2.应用附件： 2.1固体制样包：台式实验室压片机1套（≥13吨）,包括溴化钾压片模具、玛瑙研钵和杵、溴化钾粉末、平板模具、溴化钾压片样品架等； |
|  |  | 2.2气体池：10cm气体池，进/出样口活栓式开关； |
|  |  | 2.3液体制样包：包含液体池，KBr窗片，CaF2窗片，PTFE垫片，注射器，石蜡油等； |
|  |  | 2.4能测固体样品透射率附件1套，反射率的附件2套（低入射角30°的镜反射装置1套；高入射角80°镜反射装置1套）； |
|  |  | 3.仪器操作及数据解析软件： 3.1具备光谱检索功能功能，并提供不少于20万条的永久免费使用、非在线付费使用、离线安装在用户电脑的高分辨红外光谱数据库； |
|  |  | 3.2具备时间程序测定功能，支持三维动力学红外自动检测和数据批处理和分析功能； |
|  |  | 3.3具备光谱扫描功能； |
|  |  | 3.4具备定量功能（单组份/多组份同时定量）； |
|  |  | 3.5具备光度测定功能； |
|  |  | 3.6具备再解析功能； |
|  |  | 4.数据处理系统： 4.1工作站（需集成预装仪器操作及数据解析软件）：处理器≥8核、主频≥2.10GHZ，内存≥16G，机械硬盘≥1T； |
|  |  | 4.2显示终端：显示屏≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080； |