一、项目概况
1.项目名称：佛坪县人民医院添加液氦及核磁维保项目 
2.设备型号：1.5T 飞利浦Achieva
3.服务内容：含液氦供应+运输+加注+人工保养+应急处理
4.服务期限：1 年
5.服务地点：佛坪县人民医院MR机房 
6.添加液氦期限：合同签订后7天内完成。
二、液氦技术要求（★关键指标） 
1. 纯度：≥99.999%（5N），符合GB/T 4844.2-2015及设备原厂标准。 
2. 温度：≤-268.9℃（4.2K），液态供应。 
3. 杂质含量：-氮≤1ppm、氧≤0.5ppm、水≤0.5ppm、总杂质≤5ppm。 
4. 包装与运输：采用专用低温绝热杜瓦瓶，耐压≥1.6MPa，防泄漏、防蒸发； 运输符合GB 190危险货物包装标志及危化品运输规范。 
5. 检测报告：每批次提供出厂质检报告、纯度检测报告，随货交付。 
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1.响应时效：接到通知后≤24小时响应，≤7个工作日内完成加注（可配合非诊疗时段）。 
2. 加注标准：加注后磁体液氦液位≥95%（或按原厂标准），无泄漏、无结霜异常； 加注过程包含除冰、氦气吹扫（高纯氦99.999%）、管路检查等，费用全包。
 3.现场管理：制定安全作业方案，配备低温防护装备（防寒服、护目镜、防冻手套）； 作业区域设警示标识，禁止无关人员进入，全程无尘操作。
 4.记录与报告：填写加注记录表（时间、液位、用量、操作人员、设备状态）；完成后出具加注合格报告，经院方签字确认。 
四、人工保养服务要求（年度维保） 
（一）常规保养（≥4次/年，每季度1次） 
1. 制冷系统：检查冷头、氦压机、水冷机、吸附器、高低压氦管，清洁滤芯、更换干燥剂； 检测氦压机压力、电流、油温，冷头温度、制冷效率，记录参数。
 2.磁体系统：检查磁体室温度、湿度、压力（温度18–22℃，湿度40%–60%）；检查磁体真空度、泄漏、结霜情况，必要时补充液氦。 
 3.安全附件： 校验安全阀、爆破片、压力变送器、液位计，确保灵敏可靠。 
 4.每次保养后提交保养报告+参数记录表+隐患整改建议。
